中国人民共和国工业和信息化部 发布

2018－XX－XX实施

2018－XX－XX发布

电冰箱性能综合测试装置校准规范

(报批稿)

Calibration Specification for Multiparameters

Measuring Instrument of Refrigerator Performance

JJF（机械）1006—2018

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

电冰箱性能综合测试装置

校准规范

Calibration Specification for Multiparameters Measuring Instrument

of Refrigerator Performance

JJF (机械) 1006—2018

代替JJF (机械)067—2009

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：中国电器科学研究院有限公司

威凯检测技术有限公司

参加起草单位：

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

何庆芳（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

陈松龙（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

李  珩（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

蔡  虹（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

参加起草人：

曲雯洁（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

万丙武（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

彭  劲（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

肖武雄（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

谢智鑫（威凯检测技术有限公司）

目   录

引言		4

1  范围	1

2  引用文献	1

3  概述	2

4  计量特性	2

5  校准条件	3

5.1  环境条件	3

5.2  电源要求	3

5.3  校准用设备	3

6  校准项目和校准方法	4

6.1  外观及工作正常性检查	4

6.2  交流电压校准	4

6.3  交流电流校准	5

6.4  交流功率校准	6

6.5  电能校准	7

6.6  频率校准	8

6.7  功率因数校准	8

6.8  电源失真度测试	9

6.9  温度校准	9

6.10 湿度传感器校准	12

6.11 压力校准	13

6.12 转速校准	14

6.13 工况校准	14

6.14报警器功能检查	16

7  校准结果表达	17

8  复校时间间隔	18

附录A  校准证书或校准报告内容	19

附录B  校准记录格式	20

附录C  主要项目测量结果不确定度分析示例	29

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJF(机械)067-2009相比较大的改动，很多条款在文字上做了修改，规范的结构也进一步优化，对一些校准方法也有更详细的阐述。除此之外，本规范主要变化如下：

——增加了引言部分；

——增加了测试频率项目的校准；

——增加了被测机功率因数项目的校准；

——增加了电源失真度项目的测试；

——温度部分分为铂电阻温度、热电偶温度、相对湿度传感器项目的校准；

——增加了压力传感器项目的校准；

——增加了试验工况项目（温度、湿度、风速、光照度）校准；

——增加了转速项目的校准。

——增加了报警器功能检查。

电冰箱性能综合测试装置校准规范

1  范围

本规范适用于新生产的、使用中和修理后的电冰箱性能综合测试装置的校准。

2  引用文献

JJF1001-2011  《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012  《测量不确定度评定与表示》

JJF1071-2010  《国家计量校准规范编写规则》

JJF1491-2014  《数字式交流电参数测量仪校准规范》

JJG229-2010  《工业铂、铜热电阻检定规程》

JJG351-1996  《工作用廉金属热电偶检定规程》

JJG368-2000  《工作用铜-铜镍热电偶检定规程》

JJG1038-2008  《科里奥利质量流量计检定规程》

JJG1033-2007  《电磁流量计检定规程》

JJF1101-2003  《环境试验设备温度、湿度校准规范》

JJF1076-2001 《湿度传感器校准规范》

JJG105-2000 《转速表检定规程》

JJG882-2004  《压力变送器检定规程》

JJG875-2005  《数字压力计检定规程》

JJG693-2004 《可燃气体检测报警器检定规程》

GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》

GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要

求》

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

电冰箱性能综合测试装置是由计算机控制系统、各种性能变送器、数据采集器和通信接口等组成，主要用于测试电冰箱的交流电压、交流电流、交流功率、耗电量（电能）、温度和压力等参数。

本装置的技术指标符合国标 GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》和GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 电冰箱、食品冷冻箱和制冰机的特殊要求》的要求，适用于检测部门、生产厂家和科研单位对电冰箱产品进行综合性能测试。

4  计量特性

表1  测量范围和最大允许误差

| 项目 |  | 测量范围 |  | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流电压 |  | 50V～280V |  | ±0.5% |
| 交流电流 |  | 0.1A～10A |  | ±0.5% |
| 交流功率 |  | 20W～2000W |  | ±0.5% |
| 测试频率 |  | 45Hz～65Hz |  | ±0.2% |
| 功率因数 |  | 0.5～1.0 |  | ±0.02 |
| 电源失真度* |  | / |  | ≤3% |
| 电能 |  | 电压：（180～280）V 电流：0.1A～10A 测试频率：50Hz、60Hz |  | ±0.5% |
| 温度 | 铂电阻温度 | (－50～150)℃ |  | ±0.1℃ (0～60)℃ ±0.2℃ 其它温度 |
|  | 热电偶温度 | (-50～150)℃ |  | ±0.3℃ (-20～30)℃ ±1.0℃ 其它温度 |
| 相对湿度传感器 |  | （0～100）%RH |  | ±5%RH |
| 压力 | 压力传感器 | (-0.1～15)MPa |  | ±（0.2～0.5）%FS |
|  | 大气压 | （80～120）kPa |  | ±0.1% |
| 转速 |  | (30～20000) r/min |  | ±1.0% |
| 试验室工况 | 温度 | 温度偏差 温度波动度 温度梯度 | (0～50) ℃ | 2K/m ±(0.5～2)℃ ±0.5℃ |
|  | 相对湿度 | 相对湿度偏差 湿度波动度 | (10～50) ℃ (20～95)%RH | ±5%RH ±3%RH |
|  | 风速* | 试验室空间风速 |  | ≤0.25 m/s |
|  | 光照度* | 试验室离地0.8米高处 |  | ≥800 Lx |
| 报警器功能检查* |  | 示值误差 |  | ±5%FS |
|  |  | 重复性 |  | ±2% |
|  |  | 报警误差 |  | ±10% |
|  |  | 响应时间（扩散式） |  | ≤60s |
|  |  | 响应时间（吸入式） |  | ≤30s |

注：1、以上指标不是用于合格性判断，仅供参考；

2、带“*”为测试项目，可根据需要选测。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（20±5）℃

5.1.2  相对湿度：＜80%

5.1.3  周围应无影响装置正常工作的机械振动、冲击和外电磁场。

5.2  电源要求

5.2.1  电源的输出功率应能供给被校装置在额定电压及额定电流下所消耗的功率。

5.2.2  五分钟内电源输出功率的最大相对变化值应小于被校装置最大允许误差绝对值的1/5。

5.2.3  电源电压或电流波形失真度应小于3%。

5.2.4  被校装置的电网电压应符合下列条件,频率：50Hz±2Hz；电压：220V±10V。

5.3  校准用设备

标准设备（或装置）的扩展不确定度应小于被校装置各参量最大允许误差绝对值的1/3，标准设备（装置）的功能和测量范围要完全覆盖被校准装置的功能和测量范围。标准设备的选用具体参照以下：

5.3.1  真有效值交流数字电压表

5.3.2  交流数字电流表

5.3.3  单相标准功率表电能表

5.3.4  工频频率表

5.3.5  失真度测量仪

5.3.6  二等标准铂电阻温度计或铂电阻温度计;冰点器

5.3.7  相对湿度传感器

5.3.8  压力校准仪

5.3.9  微压校准仪：

5.3.10  风速仪

5.3.11  标准转速发生装置

5.3.12  温湿度巡检仪

5.3.13  气体标准物质、流量控制器、秒表

注：除以上标准设备外，也可使用其他符合上述要求的计量器具作为标准设备。

6  校准项目和校准方法

6.1  外观及工作正常性检查

6.1.1  被校装置应有说明书,非首次校准时带前次的校准证书。

6.1.2  外观检查

被校装置外观应整洁完好，无影响装置计量性能和安全性能的机械损伤；铭牌上应清晰标明装置名称、规格型号、制造厂名（或商标）、出厂编号、出厂日期等信息；各种开关、按键灵活可靠；有明显的接地端钮及接地标志。

6.1.3  工作正常性检查

通电检查，被校装置电气工作性能正常，显示装置应显示清晰、完整正确。有自检功能的装置自检应能正常通过。

6.2  交流电压校准

6.2.1  按图1连接好线路，并选择相应的测试工位。

图1

6.2.2  空载电压：

断开K，启动被校准测试装置，测试频率调至50Hz，改变输出电压使其值至校准点，同时读取标准电压表和被校装置电压显示值。

6.2.3  空载电压校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况均匀选取至少5个校准点，也可根据用户的要求选点。

6.2.4  带载电压：

闭合开关K，调节输出电压，使输出电压为用户常用点，改变模拟负载，使模拟负载分别为满负荷的10%、50%、100%，同时读取被校装置和标准电压表的显示值。

6.2.5  对被校准装置有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法校准，校准点可以只选用户常用点。

6.2.6  按下式计算被校装置电压的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置的显示值，V；

——标准电压表的读数值,V；

——被校准装置电压示值误差,V；

——被校准装置电压相对误差,% 。

6.3  交流电流校准

6.3.1  本校准利用等效稳定的模拟负载（电阻、电抗及调压器组成）做负载，其功率因数大于0.5。

6.3.2  按图2连接好线路，并选择相应的测试工位。

图2

6.3.3  启动被校准装置，测试频率调至50Hz，输出电压调节至220V，改变模拟负载，使电流值至校准点，同时读取标准电流表和被校装置电流的显示值。

6.3.4  电流校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况均匀选取5～8个点，也可按负载电流的10%、20%、50%、80%、100%选点或根据用户的要求选点。

6.3.5  对被校准装置有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法校准，校准点可以只选用户常用点。

6.3.6  按下式计算被校装置电流的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置电流显示值，A；

——标准电流表读数值,A；

——被校准装置电流示值误差,A；

——被校准装置电流相对误差,% 。

6.4  交流功率校准

6.4.1  本校准利用等效稳定的模拟负载（电阻、电抗及调压器组成）做负载，其功率因数大于0.5。

6.4.2  按图3连接好线路，并选择相应的测试工位。

图3

6.4.3  启动被校准装置，测试频率调至50Hz，输出电压调节至220V，改变模拟负载，使功率值至校准点，同时读取标准功率表和被校装置功率的显示值。

6.4.4  校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况选5～8个点，也可按负载电流的10%、20%、50%、80%、100%选点或根据用户的要求选点。

6.4.5  对被校准装置有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法校准，校准点可以只选用户常用点。

6.4.6  改变cosφ，在0.5≤cosφ＜1中选取至少两个点（一般选cosφ=0.5和cosφ=0.8），按上述方法校准。

6.4.7  按下式计算被校装置功率的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置功率显示值，W；

——标准功率表读数值, W；

——被校准装置功率示值误差, W；

——被校准装置功率相对误差,% 。

6.5  电能校准

6.5.1  按图3连接线路，并选择相应的测试工位。测试频率通常选50Hz，测试电压选常用点，改变模拟负载，使校准功率至被校准点，同步按下标准电能表和被校准装置的电能启动按钮，读取一个稳态周期内标准电能表和被校准装置电能的显示值。

6.5.2  校准点的选择

a）cosφ=1时，可按负载电流的100%、50%、10%选点，也可根据用户要求选点；

b）cosφ=0.5、cosφ=0.8，可只选100%的负载电流点，也可选用户常用点；

c）测试周期以确保被校准装置累计电能显示有足够多位数为基本原则，通常要求测试周期应足够长，以使得被校准累计电能显示值末位改变1个字的读数误差不应超过被校准电能最大允许误差的1/20,同时每次测试时限不小于60s。

6.5.3  对被校准装置有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法校准，校准点可以只选用户常用点。

6.5.4  按下式计算被校装置电能的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置电能显示值，Wh或kWh；

——标准电能表读数值, Wh或kWh；

——被校准装置电能示值误差, Wh或kWh；

——被校准装置电能相对误差,% 。

6.6  频率校准

6.6.1  按图4连接好线路，并选择相应的测试工位。电压选择常用点，改变电源频率至被校准点，同时读取标准频率表和被校装置频率显示值。

图4

6.6.2  校准点的选择：在装置频率范围内选取，一般选50Hz和60Hz两个频率点，或根据用户要求选点。

6.6.3  按下式计算频率的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置频率显示值，Hz；

——标准频率表读数值, Hz；

——被校准装置频率示值误差, Hz；

——被校准装置频率相对误差,% 。

6.7  功率因数校准

6.7.1  按图3连接好线路，并选择相应的测试工位。校准频率选择50Hz，电压、电流选择常用点，改变模拟负载，使功率因数至校准点，同时读取标准表和被校装置功率因数显示值。

6.7.2  校准点的选择：功率因数校准点一般可选取1.0、0.8L、0.5L，也可根据用户的要求选点。

6.7.3  按下式计算功率因数的误差：

式中：    ——被校装置功率因数显示值；

——标准功率因数表读数值；

——被校准装置功率因数示值误差。

6.8  电源失真度测试

6.8.1  按图5连接好线路，并选择相应的测试工位。

图5

6.8.2  空载测试：

连接好线路，测试频率选择50Hz，调节输出电压至常用点，断开K，按下测试启动键，读取失真度测量仪的显示值。

6.8.3  带载能力的检查

闭合开关K，改变模拟负载，使模拟负载分别为满负荷的50%、100%，读取失真度测量仪的显示值。

6.8.4  对被校准装置有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法测试。

6.9  温度校准

6.9.1 校准点的选择

校准点应均匀分布在整个测量范围，包括零点和上、下限值在内，不得少于5个点。根据温度允许误差要求选择间隔(用户特殊要求除外),要求见表2:

表2

| 允许误差 | 温度间隔 |
| --- | --- |
| ±0.1℃ | 10℃ |
| ±0.2℃ | 20℃ |
| ±0.5℃ | 30℃ |
| ±1℃ | 50℃ |

6.9.2  校准方法

a)  系统温度校准方法

根据试验室温度测量系统的特殊性,在校准前需要对温度测量系统进行调校,调校方法参考试验室制造商的调校方法进行,通常情况只进行零位及满度的调整,调整完成后再进入校准程序进行温度测量系统误差的校准 。

温度测量误差校准见图6,将温度传感器放进温度槽中,温度槽的设定温度应在校准温度点的±0.5℃范围内,待温度槽的温度恒定后(通常需要稳定10min以上),用标准温度计读取温度槽中的温度TB, 温度传感器的显示系统显示的温度为TX,每个温度校准点的读数不少于2次，计算其平均值，校准点按照6.6.1的要求选择,校准点测量误差的计算公式为：

式中: --测量误差, ℃

--温度测量系统的显示平均值, ℃

--标准温度计的读数平均值, ℃

--标准温度计的修正值, ℃

图 6

选用的标准温度计不确定度应小于被校准温度测试系统允许误差的三分之一，即：

式中: --标准温度计的不确定度；

--被校准温度测试系统的允许误差。

b) 测量通道的校准方法

将温度标准源放置在校准的工作环境下，保证环境温度变化不超过±2℃，恒定2小时，标准源采用环境温度补偿方式输出标准信号，接线方式如图7所示。

图7

测量误差的计算公式为:

式中: --测量误差，℃

--温度测量系统的显示平均值，℃

--标准温度源的输出值，℃

选用的标准温度源不确定度应该小于被校准温度测试系统允许误差的三分之一，即：

式中: --标准温度源的不确定度；

--被校准温度测试系统的允许误差。

c) 温度传感器校准方法

c.1 铂电阻校准方法：铂电阻校准依据JJG229《工业铂、铜热电阻检定规程》进行，只校准0℃、100℃时的电阻值（分三线法、四线法）并计算出α值，校准结果R(0℃)、R(100℃)、α应该符合JJG229规程规定的相应等级要求(见表3)。

表3 铂电阻技术指标要求

| 项目 | 标准值 | 允许误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AA | A | B |
| R(0℃) | 100.000Ω | ±0.039Ω(±0.1℃) | ±0.059Ω(±0.15℃) | ±0.117Ω(±0.30℃) |
| R(100℃) | 138.510Ω | ±0.102Ω(±0.27℃) | ±0.133Ω(±0.35℃) | ±0.303Ω(±0.80℃) |
| α | 3.8510×10-3 ℃-1 | ≥3.835405×10-3 ℃-1 | ≥3.829541×10-3 ℃-1 | ≥3.804549×10-3 ℃-1 |
|  |  | ≤3.866608×10-3 ℃-1 | ≤3.872485×10-3 ℃-1 | ≤3.89756×10-3 ℃-1 |

c.2 热电偶的校准方法: 热电偶的校准根据不同型号选择依据JJG351《工作用廉金属热电偶检定规程》 或JJG368《工作用铜-铜镍热电偶检定规程》进行校准，只校准0℃、100℃

时热电偶的感应电动势,并换算为对应的温度值,温度值的测量误差应满足表4要求。

表4 热电偶技术指标要求

| 热电偶型号 | T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点 (℃) | 标准值 (mV) | 允许误差 |  |  |
|  |  | (mV) |  | (℃) |
| 0 | 0.000 | ±0.016 |  | ±0.4 |
| 100 | 4.279 | ±0.024 |  | ±0.5 |
| 热电偶型号 | K |  |  |  |
| 校准点 (℃) | 标准值 (mV) | 允许误差 |  |  |
|  |  | (mV) | (℃) |  |
| 0 | 0.000 | ±0.059 |  | ±1.5 |
| 100 | 4.096 | ±0.062 |  | ±1.5 |
| 热电偶型号 | J |  |  |  |
| 校准点 (℃) | 标准值 (mV) | 允许误差 |  |  |
|  |  | (mV) | (℃) |  |
| 0 | 0.000 | ±0.076 |  | ±1.5 |
| 100 | 5.269 | ±0.082 |  | ±1.5 |

注:表4列出常用的热电偶型号,其它未列出的可以参照热电偶检定规程。

6.10  湿度传感器校准

6.10.1  校准点的选择

选择至少3个试验室常用工作点。参考点见表5。

表5 湿度参考校准点

| 校准点 | 45%RH | 65%RH | 85%RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 20℃ | 20℃ | 20℃ |

6.10.2  校准方法

将被校准的湿度传感器放置到湿度发生器的测量孔,湿度发生器的温度设置到20℃,湿度设置到需要的校准点(如45%RH),启动湿度发生器,待湿度发生器的设定参数运行稳定后读取标准湿度发生器的标准器读数及被校准湿度传感器的读数,计算出被校准传感器的修正值,用同样的方法校准其它校准点。

=-

式中: -- 标准器的读数，%RH；

-- 被校准湿度传感器的读数，%RH；

-- 被校准传感器的修正值，%RH。

修正值不能超过指标要求的±5%RH。

6.11  压力校准

6.11.1  校准点的选择

压力校准点应选择不少于5点（含零点），所选取的校准点应均匀地分布在全量程范围内。

6.11.2 压力示值误差校准

压力示值校准，如发现压力示值超差时,需要通过装置的软件或硬件调整机构,将压力示值调整到最佳值,再进行示值误差校准。

被校准压力传感器按照图8 的方式连接，压力分别加压，正（升压）、反（降压）行程，分别记录校准点的示值，计算示值误差较大值为该校准点的示值误差，最大允许误差优于±0.3%时需要重复二次：正（升压）、反（降压）行程。

管路连接方式:

图8

示值误差计算：

式中：-- 各校准点的压力示值误差，Pa、kPa或MPa；

-- 各校准点的正、反行程示值, Pa、kPa或MPa；

-- 标准器各校准点的标准示值，Pa、kPa或MPa。

6.12 转速校准

6.12.1 校准点的选择

在被校装置转速传感器测量范围内，依据1、2、5规则，选择包括最大值和最小值的测量点，如:(100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000 ) r/min。

6.12.2 转速试运转

在校准时应调整好被校准转速传感器探头与标准转速装置转轴的间距，并确认被校准转速传感器探头能正常接收旋转信号。

6.12.3 示值校准

将标准转速装置分别设置校准点的转速值，在同一校准点上连续读取并记录被校准转速的10个显示值。 按下式计算转速的示值误差：

式中： -- 被校准转速的示值误差，r/min；

-- 被校准转速的10次显示平均值，r/min；

-- 标准转速装置显示值，r/min。

6.13工况校准

6.13.1 校准点选择

选择试验室经常使用的试验工况，也可以根据用户需求选择校准点。

6.13.2 校准点的布置

校准点的位置应布放在试验室的三个校准面上，简称上、中、下三层，上层离试验室顶面距离（300±50）mm,中层离试验室地面高度为（1000±50）mm，下层离试验室地面高度为（300±50）mm，校准点与试验室内壁的距离不小于各边长的十分之一，遇风道时，此距离可加大，但不能大于500mm。

温度校准点用1、2、3、…表示；

湿度校准点用H1、H2、H3、H4表示；

风速测量点用A、B、C、…表示。

校准点布置图可参照图9。

图9

6.13.3 校准方法

a) 温度

按条款6.13.2要求布放温度传感器，根据温度偏差的要求,选择最大允许误差不大于三分之一温度偏差的温度传感器，将试验室的温度设定到需要校准的温度工况，使试验室正常工作。待试验室工况稳定后开始读数，每1min记录所有测量点的温度示值，记录15组数据。温度偏差、温度波动度、温度梯度数据处理参照以下。

温度偏差：

上偏差：在15min内（每1min测试一次）每次测试中实测最高温度值与标称温度值之差；

下偏差：在15min内（每1min测试一次）每次测试中实测最低温度值与标称温度值之差；

温度波动度：

在15min内（每1min测试一次）实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号；取所有测量点波动度最大值为试验室温度波动度；

温度梯度：

在15min内（每1min测试一次）实测最高温度的平均值与最低温度的平均值之差。

b) 相对湿度

按条款6.13.2要求布放湿度传感器，湿度传感器最大允许误差不大于±1.5%RH，将试验室的工况设定到需要校准的工况，使试验室正常工作。待试验室工况稳定后开始读数，每1min记录所有测量点的湿度示值，记录15组数据。湿度偏差、湿度波动度数据处理参照以下。

湿度偏差：

上偏差：在15min内（每1min测试一次）每次测试中实测最高湿度值与标称湿度值之差；

下偏差：在15min内（每1min测试一次）每次测试中实测最低湿度值与标称湿度值之差；

测量的湿度偏差结果：不大于±5%RH。

湿度波动度：

在15min内（每1min测试一次）实测最高湿度与最低湿度之差的一半，冠以“±”号；取所有测量点波动度最大值为试验室湿度波动度；测量的湿度波动度不大于：±3%RH。

c) 风速

在不同的试验工况下测量风速。

按照图9的要求，选用最大允许误差±3.0%的标准风速计，在测量位置依照风速的流动方向, 旋转风速计使风速计测得值为最大值的位置，重复测量3次，取3次平均值为当前位置的风速值，其风速值应≤0.25m/s。

d) 光照度

按照图9的要求，测量风速点离地800mm高的位置，选用准确度不低于二级的照度计，测量试验室的照度，每个测量点的照度值 ≥ 800 Lx.

6.14报警器功能检查

6.14.1 示值误差校准

仪器通电预热稳定后按说明书要求的流量，分别通入零点气体和浓度约为60%LEL的标准气体，校准仪器的零点和示值。然后分别通入约为10%LEL、40%LEL、60%LEL的标准气体，记录仪器稳定示值。重复3次，取算术平均值做为仪器的示值。按下式计算示值误差：

式中：-- 示值误差；

-- 仪器示值；

-- 标准气体的标准值；

-- 仪器满量程。

6.14.2 重复性

仪器预热稳定后，在正常的工作条件下，通入零点气体校准仪器零点，再通入浓度约为40%LEL的标准气体，记录仪器稳定示值，重复上述操作6次，按下式计算的标准偏差为重复性。

式中：——重复性；

——6次测量的平均值；

——第次的测量值。

6.14.3 报警误差的测试

通入大于1.1倍报警设定点浓度的标准气体，记录仪器的报警值。重复测量3次，3次的算术平均值为仪器的报警值。按下式计算报警误差：

式中：——仪器的报警误差；

——3次报警值的平均值；

——仪器的报警设定值。

6.14.4 响应时间的测试

仪器在正常工作条件下，通入零点气体校准仪器零点后，再通入约为40%LEL的标准气体，读取稳定示值，停止通气，让仪器回到零点。再通入上述标准气体，同时启动秒表，待示值升至稳定值的90%时，停止计时，记下秒表显示的时间。按上述操作方法重复3次，3次的算术平均值为仪器的响应时间。

7  校准结果表达

经校准的仪器应出具校准证书。内容见附录A。

8  复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间间隔不超过一年。修理或调整后，应经校准才能使用。
附录A 	            校准证书或校准报告内容

- 标题“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称及客户的联络信息；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校准样品的抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名，签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得局部复制证书或报告的声明。

附录B                       校准记录格式

表1  外观和工作正常性检查

| 记录序号 | 项目名称 | 检查记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  |
| 2 | 工作正常性检查 |  |  |

表2  交流电压校准记录

| 第一工位 测试频率： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、空载电压 |  |  | 2、带载电压 |  |  |  |
| 示值 （V） | 标准值 （V） | 误差 （％） | 带载 百分比 | 示值 （V） | 标准值 （V） | 误差 （％） |
| 第二工位 测试频率： |  |  |  |  |  |  |
| 1、空载电压 |  |  | 2、带载电压 |  |  |  |
| 示值 （V） | 标准值 （V） | 误差 （％） | 带载 百分比 | 示值 （V） | 标准值 （V） | 误差 （％） |
| 第N工位 测试频率： |  |  |  |  |  |  |
| 1、空载电压 |  |  | 2、带载电压 |  |  |  |
| 示值 （V） | 标准值 （V） | 误差 （％） | 带载 百分比 | 示值 （V） | 标准值 （V） | 误差 （％） |

表3 交流电流校准记录

| 第一工位 测试频率： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |
| 第二工位 测试频率： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |
| 第N工位 测试频率： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |

表4 交流功率校准记录

| 第一工位 测试频率： 测试电压： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |
| 第二工位 测试频率： 测试电压： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |
| 第N工位 测试频率： 测试电压： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |

表5   电能校准记录

| 第一工位 测试频率： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试电压/负载电流/功率因数 | 示值（Wh） | 标准值 （Wh） | 误差（％） |
| 第二工位 测试频率： |  |  |  |
| 测试电压/负载电流/功率因数 | 示值（Wh） | 标准值 （Wh） | 误差（％） |
| 第N工位 测试频率： |  |  |  |
| 测试电压/负载电流/功率因数 | 示值（Wh） | 标准值 （Wh） | 误差（％） |

表6   频率校准记录

| 第一工位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） | 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） |
| 第二工位： |  |  |  |  |  |
| 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） | 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） |
| 第N工位： |  |  |  |  |  |
| 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） | 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） |

表7  功率因数的校准记录

| 第一工位 测试频率： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试电压/负载电流 | 示值 | 标准值 | 误差 |
| 第二工位 测试频率： |  |  |  |
| 测试电压/负载电流 | 示值 | 标准值 | 误差 |
| 第N工位 测试频率： |  |  |  |
| 测试电压/负载电流 | 示值 | 标准值 | 误差 |

表8  电源失真度测量记录

| 第一工位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） | 频率 | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） |
| 第二工位 |  |  |  |  |  |
| 频率 | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） | 频率 | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） |
| 第N工位 |  |  |  |  |  |
| 频率 | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） | 频率 | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） |

表9  铂电阻校准记录

| 名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |  |  |
| 测量范围： |  |  |  |  |  |
| 校准点 (℃) | 测量误差 (℃) | 允许误差 (℃) |  | 扩展不确定度U (k=2) (℃) | 备注 |

表10  热电偶校准记录

| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  | 允许误差： ±0.3℃ (-20～30)℃；±1.0℃ 其它温度 |  |  |  |  |  |
| 测量范围： ( -50 ～ 150 )℃ |  |  |  | 单位： ℃ |  |  |  |  |  |
| 校准点 | -50 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 |
| 通道号 | 测量误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度U (=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11  湿度传感器校准记录

| 名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |  |  |
| 测量范围： ( 0 ～ 100 )%RH |  |  |  |  |  |
| 校准点 (%RH) | 示值 (%RH) | 修正值 (%RH) | 允许误差 (%RH) | 扩展不确定度U (k=2) (%RH) | 备注 |
| 45（20℃） |  |  |  |  |  |
| 60（20℃） |  |  |  |  |  |
| 85（20℃） |  |  |  |  |  |

表12  压力校准记录

| 名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |  |  |
| 测量范围： |  |  | 允许误差： |  |  |
| 校准点 (Pa或kPa或MPa) | 示值 (Pa或kPa或MPa) | 误差 (%FS) |  | 扩展不确定度U (k=2) (%FS) | 备注 |

表13  转速校准记录

| 名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |  |  |
| 测量范围: |  |  | 允许误差： |  |  |
| 校准点 (r/min) | 示值 (r/min) | 示值误差 (%FS) |  | 扩展不确定度U (k=2) (%FS) | 备注 |
| 100 |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  |  |
| 500 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |  |  |
| 20000 |  |  |  |  |  |

表14  试验室工况校准记录

a) 温湿度测试

| 项目 | 测量点 | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U (=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 温度 (℃) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 (%RH) | H1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b)风速测试                                                                     单位：m/s

| 测量点 | 测量值 |  |  |  | 技术要求 | U (k=2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |  |
| A |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| B |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| C |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| D |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| E |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| F |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| G |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| H |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| I |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| J |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |
| K |  |  |  |  | ≤0.25 |  |  |

c)照度                                                                    测试单位：Lx

| 测量点 | 测量值 |  |  |  | 技术要求 | U (k=2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |  |
| A |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| B |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| C |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| D |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| E |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| F |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| G |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| H |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| I |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| J |  |  |  |  | ≥800 |  |  |
| K |  |  |  |  | ≥800 |  |  |

d)测试结果

| 名称 | 设定值 | 仪表显示 | 实测值 | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 干球温度 |  |  |  |  |
| 湿球温度 |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  |  |

| 项目 | 技术要求 | 实测值 |  | 扩展不确定度U (k=2) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度偏差 | ±0.5℃ | 最大值 |  |  |  |
|  |  | 最小值 |  |  |  |
| 温度梯度 | 2 K/m |  |  |  |  |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |  |
| 最大风速 | ≤0.25m/s |  |  |  |  |
| 最小照度 | ≥800Lx |  |  |  |  |

| 项目 |  | 技术要求 | 测量结果 | 扩展不确定度 U （k=2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 偏差 | ±2℃ |  |  |  |
|  | 均匀度 | 2℃ |  |  |  |
|  | 波动度 | ±0.5℃ |  |  |  |
| 湿度 | 偏差 | ±5%RH |  |  |  |
|  | 均匀度 | 5%RH |  |  |  |
|  | 波动度 | ±3%RH |  |  |  |

表15  报警器功能检查记录

| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |
| 气体名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、示值误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 |  | 示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  | 允许误差 | 扩展不确定度U （k=2） |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10%LEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5%FS |  |
| 40%LEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5%FS |  |
| 60%LEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±5%FS |  |
| 2、重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 重复性 | 指标要求 | 扩展不确定度 U （k=2） |
| 40%LEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |
| 3、报警误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定值 | 报警值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报警误差 | 允许误差 | 扩展不确定度U （k=2） |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±10% |  |
| 4、响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  | 响应时间（s） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术要求（s） |  | 扩展不确定度U （k=2）（s） |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 扩散式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤60 |  |  |
| 吸入式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤30 |  |  |

附录C	          主要项目测量结果不确定度分析示例

C.1  电压校准的测量不确定度分析

C.1.1  确定被测量和测量方法：用真有效值数字电压表（或多功能标准表的ACV档）直接进行测量。

C.1.2  测量模型：

式中：    ——被校装置的显示值，V；

——标准电压表的读数值,V；

——被校准装置测试电压示值误差,V；

C.1.3  标准不确定度分量计算：

C.1.3.1  由被校装置读数引入的标准不确定度

C.1.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以220V点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（V） | 220.5 | 220.6 | 220.5 | 220.6 | 220.4 | 220.5 | 220.7 | 220.4 | 220.5 | 220.6 |

- 求平均值：    =/ n =220.53（V）

- 求单次测量的标准偏差：S==0.0949  相对误差为0.043%；

③ 计算标准不确定度： 实际工作中以单次测量为测量结果，因此 ==0.043%；

C.1.3.1.2  由被校装置分辨力引入的不确定度分量

被校装置在示值为220.0V时的分辨力为0.1V，其在±0.05V的区间为均匀分布。故：

= 0.05/=0.029V  相对误差：0.013%

注：由于重复性测量和被校准装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此，这两个分量在计算合成不确定度时，只取其中的最大，所以，本次评定只取由重复测量引入的不确定度。

C.1.3.2由标准表引入的标准不确定度

C.1.3.2.1  由标准表示值误差引入的不确定度

真有效值数字电压表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=，

所以，==0.058%

C.1.3.2.2  真有效值数字电压表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供：

=0.03%/2=0.015%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

合成为： ==0.060%

C.1.3.2.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

C.1.3.3  合成标准不确定度：

=0.074%

C.1.3.4  扩展不确定度为：

Urel=2×0.074％≈0.15％  （k=2）

C.2、电流校准的测量不确定度分析：

C.2.1确定被测量和测量方法：直接把标准电流表串联到测试回路中。

C.2.2  测量模型：

式中：    ——被校装置电流显示值，A；

——标准电流表读数值,A；

——被校准装置测试电流示值误差,A；

C.2.3  标准不确定度分量计算：

C.2.3.1  由被校装置读数引入的标准不确定度

C.2.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以1A点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（A） | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.001 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |

① 求平均值：    =/ n =1.0018（A）

② 求单次测量的标准偏差：S== 0.000422（A）

相对误差为0.0422%

③ 计算标准不确定度： 实际工作中以单次测量为测量结果，因此：==0.0422%

C.2.3.1.2  由被校装置的分辨力引入的不确定度分量

被校装置在示值为1.000A时的分辨力为0.001A，其在±0.0005A的区间为均匀分布。故：

= 0.0005A/=0.00029A  相对误差：0.029%

注：由于重复性测量和被校准装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此，这两个分量在计算合成不确定度时，只取其中的最大，所以，本次评定只取由重复测量引入的不确定度。

C.2.3.2  由标准电流表引入的标准不确定度

C.2.3.2.1  由标准电流表示值误差引入的不确定度

标准电流表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=，所以，==0.058%

C.2.3.2.2  标准电流表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其证书提供：

=0.03%/2=0.015%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

C.2.3.2.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

合成为：==0.060%

C.2.3.3  合成标准不确定度：

=0.0733%

C.2.3.4  扩展不确定度为：

Urel=2×0.0733%≈0.15%  （k=2）

C.3、电能校准的测量不确定度分析

C.3.1确定被测量和测量方法：用标准功率电能表进行测量。

C.3.2测量模型：

式中：    ——被校装置电能显示值，Wh；

——标准电能表读数值, Wh；

——被校准装置电能示值误差, Wh；

C.3.3  标准不确定度分量计算：

C.3.3.1  由被校装置读数引入的标准不确定度

C.3.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度

以校准100Wh为例进行分析，重复测量10次，所得数据如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（Wh） | 100.15 | 100.09 | 100.02 | 100.06 | 100.08 | 1000.6 | 1001.2 | 1000.5 | 1000.3 | 1000.4 |

① 平均值：    =/ n =100.071（Wh）

② 求单次测量的标准偏差：S==0.0436（Wh）；

相对误差为0.044%

③ 计算标准不确定度：实际工作中以单次测量为测量结果，因此 ==0.044%；

C.3.3.1.2  由被校装置的分辨力引入的不确定度分量

被校装置在示值为100.00时的分辨力0.01Wh，其在±0.005Wh区间为均匀分布。故：

= 0.005Wh/=0.0029Wh  相对误差：0.0029%

注：由于重复性测量和被校准装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此，这两个分量在计算合成不确定度时，只取其中的最大，所以，本次评定只取由重复测量引入的不确定度。

C.3.3.1.3  由启动和停止不同步（人员误差）引入的不确定度分量

由于启动和停止不同步引入的标准不确定度为0.05%，属均匀分布，k=，所以，=0.05%/=0.0289%

C.3.3.1.4  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

合成为：== 0.053%

C.3.3.2  由标准功率电能表引入的标准不确定度

C.3.3.2.1  由标准功率电能表示值误差引入的不确定度

标准功率电能表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=，

所以，=0.1%/=0.058%

C.3.3.2.2  标准功率电能表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供：

=0.03%/2=0.015%

合成为：==0.060%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

C.3.3.3  合成标准不确定度：

=0.080%

C.3.3.4  扩展不确定度为：

Urel =2×0.080%≈0.16% （k=2）

C.4 温度测量系统(铂电阻)测量不确定度分析

C.4.1测量方法：将被校准铂电阻温度计放入略大于感温元件直径的玻璃试管中，管口用棉絮塞紧与标准温度计一同放入冰点槽或恒温槽中，待温度稳定后分别读取标准温度计示值与被测铂电阻温度计并记录。

测量点为：

0 ℃、10 ℃、20 ℃、30 ℃、40 ℃、50 ℃；

每个测量点读数6次，读数间隔1每分钟，读数分辨力0.01 ℃，用读数平均值计算各测试点的示值。

C.4.2 测量模型

式中：

—被校准铂电阻温度测量系统的示值误差 ℃；

—被校准铂电阻温度测量系统的示值，℃。

—标准温度计示值，℃；

C.4.3输入量的标准不确定评定

C.4.3.1铂电阻温度测量系统重复测量引入的不确定度分量（u1）:

测量重复性引入的不确定度分量通过连续测量得到，采用A类方法进行评定。各测量点作6次重复性测量，所得数据见下表：

| 测量点（℃） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.03 | 10.02 |
| 20 | 19.98 | 19.99 | 19.97 | 19.97 | 19.98 | 19.99 | 19.98 |
| 30 | 30.00 | 30.01 | 29.99 | 29.99 | 30.00 | 30.01 | 30.00 |
| 40 | 39.98 | 39.97 | 39.99 | 39.99 | 39.98 | 39.97 | 39.98 |
| 50 | 49.99 | 50.00 | 50.01 | 50.00 | 50.01 | 49.99 | 50.00 |

其平均值：

标准偏差为：

标准不确定为 ：

计算得出各点的不确定度见下表：

| 测量点 （℃） | 平均值（℃） | 标准不确定度u1（mK） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 8.9 |
| 10 | 10.02 | 8.9 |
| 20 | 19.98 | 8.9 |
| 30 | 30.00 | 8.9 |
| 40 | 39.98 | 8.9 |
| 50 | 50.00 | 8.9 |

C.4.3.2铂电阻温度测量系统分辨率引入的不确定度分量（u2）；

铂电阻温度测量系统的显示分辨力为0.01℃，且均匀分布，则由铂电阻温度测量系统分辨力引入的标准不确定度分量为：

℃ = 2.9 mK

C.4.3.3 铂电阻温度测量系统PRT迟滞现象引入的不确定度分量（u3）；

根据测试结果两次零度平均数相差为2mK 所以由这个迟滞现象引入的不确定度分量为：

mK

C.4.3.4 标准温度计稳定性引入的标准不确定度（u4)

依据标准温度计稳定性不能超过10 mK的要求，由稳定性引入的不确定度分量为：

mK

C.4.3.5 标准温度计传递不确定度（u5）

查校准证书，得出标准温度计的扩展不确定度见下表：

| 测量点 （℃） | 传递不确定度U (mK) | k | 标准不确定度u5 (mK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 20 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 30 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 40 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 50 | 3.6 | 2 | 1.8 |

C.4.3.6 标准温度计自热效应引入的不确定度（u6)

标准温度计(二等标准铂电阻)自热效应≤4 mK，其引入的标准不确定度为：

mK

C.4.3.7 标准温度计重复测量（u7)：

标准温度计重复测量引入的标准不确定度见下表：

| 测量点（℃） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准不确定度u7 （mK） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0102 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0102 | 0.0101 | 0.04 |
| 10 | 9.9950 | 9.9943 | 9.9948 | 9.9948 | 9.9963 | 9.9966 | 9.9953 | 0.38 |
| 20 | 19.9827 | 19.9847 | 19.9819 | 19.9826 | 19.9828 | 19.9826 | 19.9829 | 0.39 |
| 30 | 30.0101 | 30.0102 | 30.0101 | 30.0100 | 30.0102 | 30.0100 | 30.0101 | 0.04 |
| 40 | 40.0028 | 40.0018 | 40.0034 | 40.0014 | 40.0029 | 40.0023 | 40.0024 | 0.30 |
| 50 | 49.8827 | 49.8847 | 49.8819 | 49.8826 | 49.8828 | 49.8826 | 49.8829 | 0.39 |

C.4.3.8 电测设备误差引入的标准不确定度（u8)：

电测仪表的允许误差：

±0.004℃ @ -100℃；

±0.006℃ @ 0℃；

±0.009℃ @ 100℃；

±0.012℃ @ 200℃；

±0.018℃ @ 400℃。

为了简化计算，选取对应温度段的最大允许误差为电测设备误差引入计算标准不确定度分量的值，具体见下表：

| 测量点（℃） | 允许误差（℃） | 包含因子k | 标准不确定度（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ±0.006 |  | 3.5 |
| 10 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 20 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 30 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 40 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 50 | ±0.009 |  | 5.2 |

C.4.3.9 标准温度计分辨率引入的标准不确定度 （u9)

标准温度计的显示分辨力为0.0001℃，且均匀分布，则由标准温度计分辨力引入的标准不确定度分量为：               ℃=0.03 mK

C.4.3.10 恒温槽均匀度引入的标准不确定度（u10)

恒温槽均匀度为： ≤10 mK；

水三相点瓶证书的扩展不确定度为：U=2 mK （k=2）

由此引入的标准不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 均匀度（mK） | 包含因子k | 标准不确定度u10（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 10 | 10 |  | 5.8 |
| 20 | 10 |  | 5.8 |
| 30 | 10 |  | 5.8 |
| 40 | 10 |  | 5.8 |
| 50 | 10 |  | 5.8 |

C.4.3.11 恒温槽温度波动度引入的标准不确定度（u11)

恒温槽的波动度≤ 10 mK；

水三相点瓶证书的复现性为： 0.11 mK 。

由此引入的标准不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 均匀度（mK） | 包含因子k | 标准不确定度u11（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.11 |  | 0.06 |
| 10 | 10 |  | 5.8 |
| 20 | 10 |  | 5.8 |
| 30 | 10 |  | 5.8 |
| 40 | 10 |  | 5.8 |
| 50 | 10 |  | 5.8 |

C.4.4 合成标准不确定度

C.4.4.1标准不确定度汇总表

铂电阻温度测量系统重复测量引入的不确定度分量（u1）和铂电阻温度测量系统分辨力引入的不确定度分量（u2）存在重复，取大值为u12，标准温度计重复测量（u7)和标准温度计分辨力引入的标准不确定度 （u9) 存在重复，取大值为u79，由此得各标准不确定度分量见汇总表：

| 测量点 | 标准不确定度(u1) | 标准不确定度(u2) | 取u1 u2的较大值u12 | 标准不确定度(u3) | 标准不确定度(u4) | 标准不确定度(u5) | 标准不确定度(u6) | 标准不确定度(u7) | 标准不确定度(u8) | 标准不确定度(u9) | 取u7 u9的较大值u79 | 标准不确定度(u10) | 标准不确定度(u11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) |
| 0 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1 | 2.31 | 0.04 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.06 |
| 10 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.38 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 20 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.39 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 30 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.04 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 40 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.30 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 50 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.39 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |

C.4.4.2合成标准不确定度的计算

因各分量彼此独立，所以合成不确定度为

则各测量点合成不确定度见下表：

| 测量点 | 取u1 u2的较大值u12 | 标准不确定度(u3) | 标准不确定度(u4) | 标准不确定度(u5) | 标准不确定度(u6) | 标准不确定度(u8) | 取u7 u9的较大值u79 | 标准不确定度(u10) | 标准不确定度(u11) | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) |
| 0 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1 | 2.31 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.06 | 12 |
| 10 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 20 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 30 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 40 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 50 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |

C.4.5扩展不确定度评定

取包含因子，扩展不确定度为：

可得各测量点的扩展不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 合成标准不确定度 (mK) | k | 扩展不确定度U （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 2 | 0.02 |
| 10 | 16 | 2 | 0.03 |
| 20 | 16 | 2 | 0.03 |
| 30 | 16 | 2 | 0.03 |
| 40 | 16 | 2 | 0.03 |
| 50 | 16 | 2 | 0.03 |

C.5 热电偶温度测量不确定度分析

C.5.1测量方法：将被校准热电偶放入略大于感温元件直径的玻璃试管中，管口用棉絮塞紧与标准温度计一同放入冰点槽或恒温槽中，待温度稳定后分别读取标准温度计示值与被校准热电偶记录。

测量点为：

-50 ℃、-20 ℃、0 ℃、20 ℃、40 ℃、60 ℃、80 ℃、100 ℃、150 ℃；

我们选择特殊点: -50 ℃、-20 ℃、0 ℃、60 ℃、100 ℃、150 ℃ 进行评定。

每个测量点读数6次，读数间隔1每分钟，读数分辨力0.1 ℃，用读数平均值计算各测试点的示值。

C.5.2 测量模型

式中：

—被校准热电偶温度测量系统的示值误差 ℃；

—被校准热电偶温度测量系统的示值，℃。

—标准温度计示值，℃；

C.5.3输入量的标准不确定的评定

C.5.3.1热电偶温度测量系统重复测量引入的不确定度分量（u1）:

测量重复性引入的不确定度分量通过连续测量得到，采用A类方法进行评定。各测量点作6次重复性测量，所得数据如下表：

| 测量点 （℃） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | -50.1 | -50.2 | -50.1 | -50.1 | -50.1 | -50.2 | -50.13 |
| -20 | -20.1 | -20.1 | -20.0 | -20.1 | -20.0 | -20.1 | -20.07 |
| 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.07 |
| 60 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.17 |
| 100 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 100.2 | 100.3 | 100.25 |
| 150 | 150.2 | 150.2 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.3 | 150.27 |

其平均值：

标准偏差为：

标准不确定为 ：

计算得出重复测量引入的标准不确定分量见下表：

| 测量点 （℃） | 平均值（℃） | 标准不确定度u1（mK） |
| --- | --- | --- |
| -50 | -50.13 | 52 |
| -20 | -20.07 | 52 |
| 0 | 0.07 | 52 |
| 60 | 60.17 | 52 |
| 100 | 100.25 | 55 |
| 150 | 150.27 | 52 |

C.5.3.2热电偶温度测量系统分辨率引入的不确定度分量（u2）；

热电偶温度测量系统的显示分辨力为0.1℃，属均匀分布，则由热电偶温度测量系统分辨力引入的标准不确定度分量为：

℃ = 29 mK

C.5.3.3 标准温度计引入的标准不确定度（u3)

标准温度计允许误差为:±0.05℃，由此引入的不确定度分量为：

= 29  mK

C.5.3.4 恒温槽均匀度引入的标准不确定度（u4)

恒温槽均匀度为： ≤10 mK；

水三相点瓶证书的扩展不确定度为：U=2 mK （k=2）

由此引入的标准不确定度见下表。

| 测量点 (℃) | 均匀度（mK） | 包含因子k | 标准不确定度u10（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| -50 | 10 |  | 5.8 |
| -20 | 10 |  | 5.8 |
| 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 60 | 10 |  | 5.8 |
| 100 | 10 |  | 5.8 |
| 150 | 10 |  | 5.8 |

C.5.3.5 恒温槽温度波动度引入的标准不确定度（u5)

恒温槽的波动度≤ 10 mK；

水三相点瓶证书的复现性为： 0.11 mK

由此引入的标准不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 均匀度（mK） | 包含因子k | 标准不确定度u11（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| -50 | 10 |  | 5.8 |
| -20 | 10 |  | 5.8 |
| 0 | 0.11 |  | 0.06 |
| 60 | 10 |  | 5.8 |
| 100 | 10 |  | 5.8 |
| 150 | 10 |  | 5.8 |

C.5.4 合成标准不确定度

C.5.4.1标准不确定度汇总表

热电偶温度测量系统重复测量引入的不确定度分量（u1）和热电偶温度测量系统分辨力引入的不确定度分量（u2）存在重复，取大值为u12，由此得各标准不确定度分量见下表：

| 测量点 | 标准不确定度(u1) | 标准不确定度(u2) | 取u1 u2的较大值u12 | 标准不确定度(u3) | 标准不确定度(u4) | 标准不确定度(u5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) |
| -50 | 52 | 29 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 |
| -20 | 52 | 29 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 |
| 0 | 52 | 29 | 52 | 29 | 1.0 | 0.06 |
| 60 | 52 | 29 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 |
| 100 | 55 | 29 | 55 | 29 | 5.8 | 5.8 |
| 150 | 52 | 29 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 |

C.5.4.2合成标准不确定度的计算

因各分量彼此独立，所以合成不确定度为

则各测量点合成不确定度见下表：

| 测量点 | 取u1 u2的较大值u12 | 标准不确定度(u3) | 标准不确定度(u4) | 标准不确定度(u5) | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) |
| -50 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 | 60 |
| -20 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 | 60 |
| 0 | 52 | 29 | 1.0 | 0.06 | 60 |
| 60 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 | 60 |
| 100 | 55 | 29 | 5.8 | 5.8 | 63 |
| 150 | 52 | 29 | 5.8 | 5.8 | 60 |

C.5.5扩展不确定度评定

取包含因子，扩展不确定度为：

可得各测量点的扩展不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 合成标准不确定度(mK) | k | 扩展不确定度U （℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| -50 | 60 | 2 | 0.1 |
| -20 | 60 | 2 | 0.1 |
| 0 | 60 | 2 | 0.1 |
| 60 | 60 | 2 | 0.1 |
| 100 | 63 | 2 | 0.1 |
| 150 | 60 | 2 | 0.1 |

C.6 湿度传感器测量不确定度分析

C.6.1  测量方法：将被测湿度传感器与精密露点仪一同放入湿度发生器测试腔内，并将周围缝隙密封好，设置所需要的温湿度，待湿度发生器测试腔内温湿度稳定后读取被测准温湿度传感器与露点仪温湿度值并记录。

C.6.2 测量模型：

式中：		——	被测准湿度传感器湿度修正值；

——	露点仪湿度修正后的示值；

——	被测准湿度传感器示值。

C.6.3 标准不确定度的计算

输入量的标准不确定来源主要是测量重复性引入的标准不确定度分量；输入量的标准不确定来源主要是精密露点仪最大允许误差引入的标准不确定度分量、湿度发生器均匀性引入的标准不确定度分量和湿度发生器波动度性引入的标准不确定度分量。

C.6.3.1 输入量引入的标准不确定度分量

C.6.3.1.1 湿度传感器示值重复性引入的标准不确定度分量

设定温度为20℃，平衡后按湿度逐渐上升的顺序测量各点湿度，重复进行10次，测量数据如下表：

（单位：%RH）

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 均值 | 标准偏差s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.2 | 45.1 | 45.1 | 45.12 | 0.04 |
| 65 | 65.3 | 65.4 | 65.4 | 65.5 | 65.4 | 65.5 | 65.4 | 65.3 | 65.3 | 65.4 | 65.39 | 0.07 |
| 85 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.5 | 84.6 | 84.6 | 84.59 | 0.03 |

实际工作中测量1次，则由公式，

可以得到各测量点重复性引入的标准不确定度分量如下表：

| 测量点（%RH） | （%RH） |
| --- | --- |
| 45 | 0.04 |
| 65 | 0.07 |
| 85 | 0.03 |

C.6.3.1.2被校湿度传感器示值分辨力引入的标准不确定度分量

被校湿度传感器示值分辨力为0.1%RH，其区间半宽a=0.05%RH，认为其服从均匀分布，包含因子，则：

因分量与 存在重复，固取大值。

C.6.3.2输入量引入的标准不确定度分量

C.6.3.2.1精密露点仪最大允许误差引入的标准不确定度分量

由仪器说明书可知，精密露点仪露点温度为±0.2℃，查表可得在各测量点上精密露点仪的最大允许误差，认为其服从均匀分布，包含因子，由公式：

式中：——精密露点仪的最大允许误差值的区间半宽。

由此可知，各测量点的标准不确定度分量如下表：

| 测量点（%RH） | 最大允许误差（%RH） | （%RH） |
| --- | --- | --- |
| 45 | ±0.19 | 0.58 |
| 65 | ±0.83 | 0.70 |
| 85 | ±1.11 | 0.79 |

C.6.3.2.2 湿度发生器均匀性引入的标准不确定度分量

由仪器说明书可知，该仪器测试腔内湿度均匀性为0.3%RH，认为其服从均匀分布，包含因子，则：

C.6.3.2.3 湿度发生器波动度性引入的标准不确定度分量

该仪器测试腔内湿度波动度为±0.2%RH，认为其服从均匀分布，包含因子，则：

C.6.3.2.4 合成不确定度分量的评定

以上、与彼此独立互不相关，则合成不确定度按公式，

可得各测量点由输入量引入的标准不确定度分量如下表

| 测量点（%RH） | （%RH） |
| --- | --- |
| 45 | 0.60 |
| 65 | 0.72 |
| 85 | 0.80 |

C.6.4 合成标准不确定度的评定

C.6.4.1 各测量点的标准不确定度分量汇总如下表：

| 测量点 （%RH） | 输入量引入标准不确定度（%RH） |  | 输入量引入标准不确定度（%RH） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 示值重复性 | 被校分辨力 | 精密露点仪 最大允许误差 | 湿度 均匀度 | 湿度 波动度 |
| 45 | 0.04 | 0.03 | 0.58 | 0.17 | 0.12 |
| 65 | 0.07 | 0.03 | 0.70 | 0.17 | 0.12 |
| 85 | 0.03 | 0.03 | 0.79 | 0.17 | 0.12 |
|  | -1 |  | 1 |  |  |

C.6.4.2 合成标准不确定度的计算

由合成标准不确定度的公式，

可得到各测量点合成不确定度如下表：

| 测量点（%RH） | （%RH） |
| --- | --- |
| 45 | 0.60 |
| 65 | 0.72 |
| 85 | 0.80 |

C.6.5 扩展不确定度的评定和表示

取包含因子k=2，由公式，

可以得到各湿度点的扩展不确定度如下表：

| 测量点（%RH） | 扩展不确定度U （%RH） | 包含因子 |
| --- | --- | --- |
| 45 | 1.2 | k=2 |
| 65 | 1.4 | k=2 |
| 85 | 1.6 | k=2 |