2018- xx - xx发布

中国人民共和国工业和信息化部 发布

2018-xx- xx实施

风量试验室校准规范

Calibration Specification for Industrial Fans Performance Test Apparatus

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF (机械)1007—2018

JJFZ(机械)009—2016

风量试验室校准规范

Calibration Specification for Industrial Fans Performance Test Apparatus

JJF（机械）1007—2018

xx

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

杨  真（合肥通用机电产品检测院有限公司）

丁常根（合肥通用机电产品检测院有限公司）

方倍倍（合肥通用机电产品检测院有限公司）

徐  毅（合肥通用机电产品检测院有限公司）

参加起草人：

刘骏亚（合肥通用机电产品检测院有限公司）

昝世超（合肥通用环境控制技术有限责任公司）

目  录

1 范围	3

2 引用文件	3

3 概述	3

4 计量特性	3

4.1 大气压	3

4.2 差压计	4

4.3 温度计	4

4.4 电流	4

4.5 电压	4

4.6 功率	4

4.7 功率计频率	4

4.8 功率因数	4

4.9 扭矩传感器	4

4.10 转速	4

4.11 湿度	4

4.12 电流互感器	5

5 校准条件	5

5.1 环境条件	5

5.2 电源要求	5

5.3 标准器及配套设备	5

6 校准项目和校准方法	6

6.1 外观与工作正常性检查	6

6.2 压力校准	6

6.3 温度测量系统校准	7

6.4 电压校准	8

6.5 电流校准	8

6.6 功率校准	9

6.7 频率校准	10

6.8 功率因数（相位）	11

6.9 扭矩传感器校准	11

6.10 转速校准	13

6.11 湿度计校准	13

6.12 电流互感器校准	13

7 校准结果表达	15

8 复校时间间隔	15

附录 A 主要项目测量结果不确定度分析实例	16

附录 B 校准证书内页信息及格式	35

附录 C 校准原始记录格式	36

风量试验室校准规范

范围

本规范适用于新建的、使用中和修理后的工业用通风机风量试验室仪器仪表的校准。

引用文件

本规范引用下列文件：

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

GB/T1236《工业通风机用标准化风道进行性能试验》

JJG105-2000《转速表检定规程》

JJG1084-2013《数字式气压计检定规程》

JJG780-1993《交流数字功率表检定规程》

JJG313-2007《测量用电流互感器检定规程》

JJG924-2010《转矩转速测量装置检定规程》

JJF1076-2001《湿度传感器校准规范》

JJF1491-2014《数字式交流电参数测量仪校准规范》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

概述

工业通风机风量试验室主要是测量通风机性能，该参数主要由静压和压差、轴功率、风机转速、环境温湿度等因素决定。本校准规范是按照试验装置各参数要求，针对各参数测量系统，并结合实验室特点而制定。

本装置的测量方法及指标符合国标GB/T1236-2000《工业通风机用标准化风道进行性能试验》的要求，适用于检测部门、生产厂家和科研单位对工业通风机产品进行综合性能测试。

计量特性

  - 大气压

测量范围：（80~120）kPa；

直读汞柱型最大允许误差：±0.2%；

无液型或压力传感型气压表最大允许误差：±200Pa。

  - 差压计

测量范围：（0~15000）Pa；

0Pa~150Pa时最大允许误差：±1.5Pa；

150Pa以上时最大允许误差：±1%。

  - 温度计

测量范围：（0~60）℃；

最大允许误差：±0.5℃；

  - 电流

测量范围：（0~50）A；

最大允许误差：±0.5%。

  - 电压

测量范围：（0~600）V；

最大允许误差：±0.5%。

  - 功率

测量范围：30W~90kW

最大允许误差：±0.5%。

  - 功率计频率

测量范围：（45~65）Hz；

最大允许误差：±0.2%。

  - 功率因数

测量范围：0.05~1.0；

最大允许误差：±0.02。

  - 扭矩传感器

测量范围：（0~2000）N.m；

最大允许误差：±2%。

  - 转速

测量范围：（30~20000）r/min

最大允许误差：±0.5%。

  - 湿度

测量范围：（0~100）%RH

最大允许误差：±2%；

干湿球温度测量范围：（0~60）℃；

最大允许误差：±0.1℃；

  - 电流互感器

测量范围：（5~2000）A/5A/1A；

最大允许误差：±0.2%

注：由于校准工作只给出测量结果，不判定合格与否，上述计量特性仅供参考。

校准条件

  - 环境条件

温度条件：（20±5）℃。

相对湿度：不大于80%。

实验室内应无灰尘、振动和磁场等影响计量特性的因素。

  - 电源要求

电源的输出功率为应能供给被校测量仪在额定电压及额定电流下所消耗的功率。

三分钟内电源输出的交流功率的最大相对变化值为被校测量仪基本误差允许值的1/8。

电源的各电流回路间及电源的各电压回路间，在电气上应该是绝缘的，以使各电流与电压回路间能作任意的电气连接。

给被校测量仪的电网电压应符合下列条件：

频率：50Hz±2Hz；电压：220V±10V。

  - 标准器及配套设备

标准设备（或装置）的扩展不确定度应小于被校测量仪各参量最大允许误差绝对值的1/3，标准设备（装置）的功能和测量范围要完全覆盖被校准装置的功能和测量范围。标准设备的选用可参照以下：

压力测量仪表

微压计

标准铂电阻温度计

电测设备

恒温装置

电流、电压、功率标准源

静态扭矩仪装置

标准转速发生装置

标准湿度发生器

露点仪

带升流器电流互感器

电流互感器负载箱

智能型互感器校验仪

校准项目和校准方法

  - 外观与工作正常性检查

被校测量装置应有说明书，非首次校准时带前次的校准证书。

外观检查

被校测量装置应无影响正常工作和显示的机械损伤，按键到位，接触可靠，功能正常；查看名称、型号、出厂编号、测量范围、制造单位、商标等信息。

工作正常性检查

先检查各开关的选择，按下稳定电源的启动键，被校测量装置应能正常工作，自检也应能正常通过，预热30分钟则可开始进行校准。

  - 压力校准

差压变送器的校准

差压变送器校准时，开始校准之前首先要将压力标准器与被校传感器在同一环境下放置至少30min，同时减小校准时周围的风速、人员走动、振动及水平的改变。

a) 零位校准

校准静压差压力变送器，先短接差压变送器的高压端（H）与低压端（L），进行变送器零位修正。在调整后的校准过程中不允许再对压力测量系统进行修正。

b) 管路连接

压力传感器的示值误差校准连接如图1所示。

图1 压力传感器的示值误差校准连接示意图

c)其他点校准

根据已选取的校准点，先按照压力上升的顺序，逐步增加压力到各校准点，读取压力测量系统的指示值。然后按照压力下降的顺序，逐步降低压力到各校准点，读取压力测量系统的指示值，并计算平均值。

气压表的校准

按照图1所示连接被校气压计，使被校气压计与标准器处于同一水平面上，然后均匀的选取10hPa校准点，从测量范围下限点（或测量范围上限点）开始，循环次数不少于一次，以此顺序校准，计算并取平均值。

  - 温度测量系统校准

a) 校准顺序

先校准零点，然后由下限值向上限值逐点进行校准。

b) 校准点的选择

校准点应均匀的分布在整个测量范围的整度点上，包括零点和上、下限值在内，不得少于5个点。一般可间隔10℃校准一个温度点，或根据实验室常用温度选取典型温度点。

c) 0℃点校准

将被校测量系统的测温探头插入恒温槽或盛有冰水混合物的冰点器中，使用冰点器时其工作端距离冰点器低部、器壁不得少于20mm，待示值稳定后，从标准装置开始，读至被校温度装置，然后再从被校测量仪读至标准装置，读数不少于2次，计算其平均值。

d) 其它温度点的校准

如图2所示，把二等标准铂电阻温度计和被校测量系统的测温探头一起插进恒温槽内，并调节恒温槽，当恒温槽内温度稳定在规定的校准温度时，读取标准铂电阻电测设备和被校测量仪的温度显示值。读数从标准开始，读至被校，然后再从被校读至标准，每个校准点的读数不少于2次。

图2 温度测量系统框图

如使用干井式温度炉，其等温块部分的插入直径应与铂电阻温度测量系统的感温元件的直径偏差小于3mm，标准铂电阻温度测量系统的感温元件与等温块底部距离小于3mm。当校准温度与室温有较大差异时，应在感温元件插入后需用脱脂棉或保温材料塞紧管口。在校准过程中不应对温度测量系统进行调整。

按下式计算被校温度测量系统的示值误差：

∆T=TX-TN                        （1）

式中：

∆T——被校温度测量系统的示值误差，℃；

TX——被校温度测量系统的测量平均值，℃；

TN——标准铂电阻电测设备的读数平均值，℃。

  - 电压校准

通常选取50Hz作为校准频率点，在被校测量仪电压量程范围内（包括量程上限值在内）均匀选取不少于5个电压校准点，对被校测量仪的电压示值误差进行校准。

有扩展频率范围的被校测量仪，在被校测量仪频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的不少于5个频率点，对交流电压的一个常用点进行示值误差校准。

a)校准接线如图3所示。

图3 电压校准标准源法接线图

注：图中“*”为同名端

b)调节标准源的电压输出至校准点，读取标准源的电压输出值UN和被校电压显示值UX，则被校电压示值相对误差δU为:

δU=UX-UNUN×100%                         （2）

式中：

UX——被校测量仪的显示值，V；

UN——标准源电压的读数值，V。

  - 电流校准

通常选取50Hz作为校准频率点，在被校测量仪电流量程范围内（包括量程上限值在内）均匀选取不少于5个电流校准点，对测量仪的电流示值误差进行校准。

有扩展频率范围的被校测量仪，在被校测量仪频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的不少于5个频率点，对交流电流的一个常用点进行示值误差校准。

a)校准接线如图4所示。

图4 电流校准标准源法接线图

b)调节标准源的电流输出至校准点，读取标准源的电流输出值IN和被校电流显示值IX，则被校电流相对误差δI为：

δI=IX-ININ×100%                         （3）

式中：

IX——被校测量仪电流显示值，A；

IN——标准电流表读数值，A。

  - 功率校准

通常选取50Hz作为校准频率点，电压选择常用点(110V、220V或380V)作为基本量程，在电压基本量程下，电流在测量范围内均匀选取不少于5个点进行功率示值误差的校准；在电压非基本量程下电流可选择任意一个或几个点校准。功率因数选择1.0、0.5C(容性)、0.5L(感性)3个值，其中0.5C、0.5L的功率因数仅在电流量程的某一个点进行校准。

有扩展频率范围的被校测量仪，在被校测量仪频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的不少于5个频率点，在功率因数为1.0时对交流功率的一个常用点进行示值误差校准。

三相功率的校准

a) 接线如图5所示(三相四线功率)，或如图6所示(三相三线功率)。

b) 调节标准源的各相输出电压至额定值UN，设置功率因数cosφN,调节标准源的各相输出电流IN使输出总功率至校准点PN，被校测量仪的总功率显示值为PX,则被校测量仪功率的相对误差δp为:

δp=PX-PNPN×100%                  (4)

式中：

图5 三相四线功率校准标准源法接线图

图6 三相三线功率校准标准源法接线图

PX——被校测量仪功率显示值，W；

PN——标准功率表读数值，W。

单相功率的校准

a)接线如图7所示。

图7 单相功率校准标准源法接线图

b)调节标准源的输出电压至额定值UN，设置功率因数cosφN,调节标准源的输出电流IN使输出功率至校准点PN，被校测量仪的功率显示值为PX，则被校测量仪功率的相对误差δp按公式（4）所示计算。

  - 频率校准

校准时电压通常选择常用点，在频率测量范围内均匀选取不少于3个频率校准点。

a)接线如图5所示的电压部分。

b)设置标准源的输出电压至选定值，调节标准源的输出频率至校准点，被校测量表频率显示值为，则被校测量仪频率的相对误差为:

(5)

式中：

——被校测量仪频率显示值，Hz；

——频率标准值，Hz。

  - 功率因数（相位）

被校测量表根据其显示方式的不同分为功率因数显示和相位显示。功率因数无量纲，相位的单位为度（º）。

通常选取50Hz作为校准频率点，电压、电流可以选择常用点。功率因数校准点通常选择1.0、0.8L、0.5L、0.2L、0.8C、0.5C、0.2C；相位校准点通常选择0º，超前30º，超前60º、90º，滞后30º，滞后60º。

a)接线如图7所示。

b)分别设定标准源的输出电压、输出电流至选定值，调节标准源的输出功率因数（相位）至校准点PFN(ΦN)，被校测量表显示值为PFx(Φx)，则被校测量表功率因数（相位）的示值误差∆PF(∆Φ)为：

∆PF=PFx-PFN                    （6）

∆Φ=Φx-Φy                     （7）

式中：

∆PF——被校测量仪功率因数示值误差；

PFx——被校测量仪功率因数显示值；

PFN——功率因数标准值；

∆Φ——被校测量仪相位示值误差，（º）；

Φx——被校测量仪相位显示值，（º）；

Φy——相位标准值，（º）。

  - 扭矩传感器校准

转矩零点漂移的校准

将传感器信号输出线对应接至测量仪，预热15min后将测量仪调准至零点。必要时按传感器的额定转矩、额定转速、标定温度、标定系数、齿数等在测量仪中进行设定，对于磁电相位差式传感器还需启动传感器上的驱动电机。

目测15min内零点变化，并记录偏离零点的最大转矩。零点漂移按公式(8)计算：

ZTd=∆TZmaxTr×100%                      （8）

式中：

ZTd——转矩零点漂移；

∆TZmax——15min内偏离零点的最大转矩值，Nm；

Tr——额定转矩值，Nm。

转矩回零差的校准

将传感器转轴与扭矩标准机同轴串接，检查并调整被校测量仪的零点。选择一个方向施加扭矩(正向或反向)，并按传感器的额定转矩值预扭3次，记录最后3次预扭前、预扭后30s测量仪转矩零点指示值的差值。

转矩回零差按公式(9)计算：

ZT=∆T0Tr×100%                           (9)

式中：

ZT——转矩回零差；

∆T0——最后1次预扭后被校测量仪转矩零点指示值减预扭前被校测量仪转矩零点指示值得到的差值，Nm；

Tr——额定转矩值，Nm。

扭矩示值误差和重复性的校准

静态转矩的测量范围应从额定转矩值的20%开始至额定转矩值。校准点不得少于5点，各点应均匀分布。

按照选定的校准点，逐级平稳地施加递增扭矩，直至额定扭矩值，然后再逐级卸除扭矩，直至全部卸除。在加载或卸载到每个校准点后，读取并记录被校测量仪的扭矩指示值。此过程进行3次，根据需要在每次开始时重新调整被校测量仪的零点。

需要时按照上述方法进行另一方向转矩的校准。

静态扭矩示值误差按照公式（10）计算，静态扭矩重复性按公式（11）计算：

ET=T-TnTr×100%                              (10)

RT=Tmax-TminTr×100%                           (11)

式中：

ET——静态扭矩示值误差；

T——校准3次测量值的平均值，Nm；

Tn——校准点标准扭矩，Nm；

RT——静态转矩重复性；

Tmax——3次测量值的最大值，Nm；

Tmin——3次测量值的最小值，Nm。

  - 转速校准

在被校转速装置的常用量限内均匀选择5个校准点（包括上限值和下限值），其余量限各选1个校准点。也可根据用户的要求增加校准点或对有疑问的刻度进行抽检。

在校准时应调整好被校准转速装置的转速感应探头与转速标准装置转轴的间距，在常用量限的中间值进行3次试运转，待转速表无异常现象出现时再进行示值校准。

示值校准时，将转速标准装置分别调到校准点的转速值，在同一校准点上连续读取并记录被校转速表3个显示值。

按下式计算转速的示值误差：

∆n=n-n0                        (12)

式中：

n——被校转速装置测量平均值，r/min；

n0——转速标准装置示值，r/min。

  - 湿度计校准

将被校准的湿度传感器放入标准湿度发生器的测试室内，同时放入标准器。连接好被校准湿度传感器的电源和二次仪表，盖好湿度发生器的测试室的盖子。

校准时，设定湿度发生器的温度值，当温度平衡后，再设定湿度发生器的湿度值，一般由低湿（10%RH）到高湿（90%RH），每间隔10%RH做一个校准点。如果有特殊要求，可以根据湿度传感器的技术文件或用户的要求选做。

每个校准点在温湿度达到设定值后稳定10min，然后每隔2min记录标准器的相对湿度值HN（%RH）和湿度传感器的输出值HX（%RH），共记录3个数据，然后做下一个校准点，至所有的校准点测试完毕。

计算出每个校准点下湿度传感器输出值的平均值，如果湿度传感器的输出值是电压、电流或频率值，要换算成相对湿度值（%RH），并按下式计算出湿度传感器在每个校准点下的误差值∆H（%RH）：

∆H=HX-HN                        (13)

  - 电流互感器校准

校准接线要求

标准互感器一次绕组的极性端和被校互感器一次绕组的极性端对接，标准互感器二次绕组的极性端和被校互感器二次绕组的极性端对接；电流互感器二次极性端与误差测量装置的差流回路极性端连接，二次测量回路接地端与差流回路非极性端连接，差流回路两端电位应尽量相等并等于地位。标准电流互感器校准电流互感器的接线如图8所示：

图8 标准电流互感器校准电流互感器的接线图

测量误差的校准

按照图8所示将被校电流互感器和标准电流互感器连接好，按照表1所示条件进行互感器电流误差测量，每个测量点只需测量电流上升时的误差。

表1 周期校准时误差的测量要求

| 准确度级别 | 额定电流的百分比 | 二次负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 伏安值 | 功率因数 |
| 0.2级 | 5%、20%、100%、120% | 额定值或实际值 | 额定值 |
|  | 5%、20%、100% | 下限值 |  |
| 0.2S级 | 1%、5%、20%、100%、120% | 额定值或实际值 | 额定值 |
|  | 1%、5%、20%、100% | 下限值 |  |

被校电流互感器的误差计算

- 当标准器比被校电流互感器高两个级别时，按公式（14）和公式（15）计算误差：

fx=fp    (%或10-6)                        （14）

δx=δp   (′或10-6rad)                      （15）

式中：

fx——被校电流互感器的比值误差；

δx——被校电流互感器的相位误差；

fp——电流上升时所测得比例误差的读数；

δp——电流上升时所测得相位误差的读数。

- 当标准器比被校电流互感器高一个级别时，按公式（16）和公式（17）计算误差：

fx=fp+fn    (%或10-6)                       （16）

δx=δp+δn   (′或10-6rad)                     （17）

式中：

fn——标准器的比值误差；

δn——标准器的相位误差。

校准结果表达

经过校准的风量试验室，针对校准项目出具校准证书，校准证书内页信息及格式见附录。

复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年，也可由用户根据使用情况确定。修理或调整后，应经校准方可使用。

主要项目测量结果不确定度分析实例

主要项目测量结果不确定度分析实例

  - 微压差传感器校准结果不确定度分析

    - 概述

微压差测量标准用补偿式微压计，其示值误差是被校准设备压力显示仪表示值与标准补偿微压计标称值的差值。

    - 测量模型

（A.1）

式中：

——压力偏差，Pa；

——被测设备显示仪表显示压力，Pa；

——补偿式微压计读数，Pa；

式（A.1）中，相互独立，因而得

，，

故:。

    - 不确定度来源及分析

      - 由被测压力系统引入的不确定度u1

在重复性条件下，重复测量10次100Pa压力数据，同时从设备压力显示仪上读取10次显示值，每次数据为2次的平均值，记为，，…，，平均值记为，其测量列如表A.1所示。

表A.1微压显示设备10次读数

| i(次数) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa | 99.93 | 99.90 | 99.94 | 99.88 | 99.92 | 99.94 | 99.93 | 99.94 | 99.87 | 99.86 |

根据公式计算得算术平均值的实验标准差

则由10次独立重复测量引入的相对不确定度分量=0.022Pa。

由于仪表显示的分辨力为0.01Pa，所以置信区间半宽a=0.005，在区间内均匀分布，k=3。则由显示装置分辨力引起的不确定度u12为:

，

由于分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，所以不考虑分辨力引入的不确定度，则被测压力系统引入的不确定度

      - 由补偿式微压计引入的不确定度u2

由于量程为(-2.5~2.5)kPa的一等补偿式微压计,在(-1.5~1.5)kPa范围内最大误差为±0.4Pa，则置信区间半宽则为a=0.4Pa，在区间内均匀分布，k=3。则

    - 不确定度分量一览表

不确定度分量如表A.2所示

表A.2不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 被测设备仪表重复性 | 0.022Pa | 1 | 0.022Pa |
| 2 | u2 | 补偿式微压计最大允许误差 | 0.231Pa | -1 | 0.231Pa |

合成标准不确定度

=0.23Pa

    - 扩展不确定度

测量结果近似为正态分布，取k=2，在100Pa时扩展不确定度为：

U=k=0.46Pa

  - 测试电压的测量不确定度分析

    - 测量方法：

采用标准源法，用标准源输出电压标准值UN，从被校测量装置上读取显示值UX。计算被校测量仪电流的示值误差。

    - 测量模型：

∆U=UX-UN                       (A.2)

式中：

UX——被校测量仪的显示值，V；

UN——标准源电压的读数，V。

    - 不确定度传播率

根据测量模型和不确定度来源分析，可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=ux2+un2                          (A.3)

式中：

uc——合成标准不确定度，V；

ux——由被测表引入的标准不确定度分量，V；

un——由标准源引入的标准不确定度分量，V。

    - 标准不确定度分量计算

      - 由被校测量仪读数引入的标准不确定度uUx

      - 由被校测量仪重复性引入的标准不确定度uUx1

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性，这两方面引入的不确定度都包含在复现性中。因此，对这两方面不再独立分析。

以50Hz、220V点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表A.3所示。

表A.3 220V测量数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（V） | 220.4 | 220.5 | 220.6 | 220.4 | 220.5 | 220.4 | 220.5 | 220.4 | 220.6 | 220.6 |

由贝塞尔公式计算得到s=(Xi-x)2(n-1)=0.0876V，相对不确定度为0.0398%。

测量重复性引入的不确定度分量为：

uUx1=Sn=0.0398%

      - 由被校测量仪分辨力引入的不确定度分量uUx2

被校测量仪在示值为220.0V时的分辨力为0.1V，其区间半宽为0.05V，符合均匀分布。

u(Ux2)=0.053=0.029V，相对不确定度为：0.0131%

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以被校测量仪不确定度为：

uUx=uUx1=0.0398%

    - 由标准源引入的标准不确定度uUN

      - 由标准源示值误差引入的不确定度u(UN1)

标准源输出电压的最大允许误差为±0.05%，置信区间半宽为a=0.05%，在区间内均匀分布，k=3。所以，标准源示值误差引入的不确定度

u(UN1)=a3=0.05%3=0.0289%

标准源输出电压由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供(如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）：

u(UN2)=0.012%2=0.006%

标准源不确定度合成为：

uUN=u2UN1+u2(UN2)=0.030%

      - 环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

    - 合成标准不确定度：

标准不确定度分量汇总表见A.4。

表A.4标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui |  | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u (Ux) | u (Ux1) | 测量重复性 | 0.0398% | 1 | 0.0398% |
| 2 | u(UN) | u(UN1) | 标准源示值误差 | 0.0289% | -1 | 0.030% |
|  |  | u(UN2) | 校准证书 | 0.006% |  |  |

合成相对标准不确定度为：

uc=c2Uxu2UX+c2UNu2UN=0.050%

    - 扩展不确定度为：

测量结果近似为正态分布，取k=2，则50Hz、220V的相对扩展不确定度为：

Urel =2×0.050%=0.10%

  - 测试电流的测量不确定度分析

    - 确定被测量和测量方法

采用标准源法，用标准源输出电流标准值IN，从被校测量装置上读取显示值IX，计算被校测量仪电流的示值误差。

    - 测量模型：

∆I=Ix-In                         (A.4)

式中:

Ix——被校测量仪的显示值，A；

In——标准源电流读数，A。

    - 不确定度传播率

根据测量模型和不确定度来源分析，可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=ux2+un2                          (A.5)

式中：

uc——合成标准不确定度，A；

ux——由被测表引入的标准不确定度分量，A；

un——由标准源引入的标准不确定度分量，A。

    - 标准不确定度分量计算：

      - 由被校测量仪读数引入的标准不确定度uIx

      - 由被校测量仪重复性引入的标准不确定度uIx1

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，所以对这两方面不再独立分析。

以10A点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（A) | 10.001 | 10.002 | 10.002 | 10.001 | 10.001 | 10.003 | 10.002 | 10.003 | 10.001 | 10.002 |

由贝塞尔公式计算得s=(Xi-x)2(n-1)=0.000789，相对标准差为：0.00789%

由于10次数据分别由1次读数记录，测量重复性引入的相对不确定度分量为：

uIx1=Sn=0.0079%

      - 由被校测量仪的分辨力引入的不确定度分量u (Ix2)

被校测量仪在示值为10.000A时的分辨力为0.001A，为均匀分布，则

u(Ix2)=0.00053=0.00029V，

相对不确定度为：0.0029%。

由于分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，所以被校测量仪相对不确定度为：

uIx=uIx1=0.0079%

      - 由标准电流表引入的标准不确定度uIN

由标准电流表示值误差引入的不确定度uIN1

标准源电流的最大允许误差为±0.05%，置信区间半宽则为a=0.05%，在区间内均匀分布，k=3。则

u(UN1)=a3=0.053=0.029%

标准电流由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其证书提供(如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）：

u(IN2)=0.03%2=0.015%

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计。

由标准电流表引入的相对不确定度合成为：

uIN=u2IN1+u2(IN2)=0.033%

    - 合成相对不确定度：

标准不确定度分量汇总表见表A.5。

表A.5标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui |  | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u (Ix) | u (Ix1) | 测量重复性 | 0.0079% | 1 | 0.0079% |
| 2 | u(IN) | u(IN1) | 标准源示值误差 | 0.029% | -1 | 0.033% |
|  |  | u(IN2) | 上一级计量校准机构传递 | 0.015% |  |  |

合成相对标准不确定度为：

uc=c2Ixu2IX+c2INu2IN=0.034%

    - 扩展不确定度为：

取k=2，相对扩展不确定度为：

Urel=2×0.033%=0.068%

  - 测试单相功率的测量不确定度分析

    - 测量方法

采用交流标准源法，用标准源输出功率标准值Ps，从被校测量仪上读取显示值Px。计算被校测量仪功率的示值误差△P。

    - 测量模型

△P= Px–Ps                                (A.6)

式中：

△P——被校测量仪的示值误差，W；

Px——被校测量仪的指示值，W；

Ps——标准功率源实际输出值，W。

灵敏度系数分别为：

，。

    - 标准不确定度评定

由测量模型知，示值误差的不确定度由PX、PS引入。本文以功率1500W、频率50Hz为例进行分析。

      - 标准源的最大允许误差引入的标准不确定度u1（采用B类评定）

由标准源的说明书得知，标准源在1500W/50HZ点的最大允许误差为±（1500W×0.05%）=±0.75W，其区间半宽度为0.75W，按均匀分布计算，包含因子k=，则

u1=0.75W/=0.43W

      - 由被校测量仪引入的不确定度u2

      - 被校测量仪测量重复性引入的标准不确定度u21（采用A类评定）

在1500W/50HZ点，标准源的输出电压值，读取被校测量仪示值。短时间内重复测量10次，结果如表A.6所示：

表A.6 1500W/50Hz测量数据                    单位：W

| 测量列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（yi） | 1499 | 1499 | 1500 | 1500 | 1499 |
| 测量列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（yi） | 1499 | 1500 | 1499 | 1500 | 1499 |

其单次测量的标准差：s（yi）=0.52W，

u21= s（yi）=0.52W

      - 被校测量仪的示值分辨力引入的标准不确定度u22（采用B类评定）

已知被校测量仪在1500W/50HZ点的分辨力为1W，其区间半宽为0.5W，按均匀分布计算，包含因子k=，则

u22=0.53=0.29W

被校测量仪的标准不确定度取重复性和分辨力引入的标准不确定度中较大者，即

u2=u21=0.52W

    - 合成标准不确定度一览表

表A.7主要标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 灵敏度系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准源的最大允许误差 | -1 | 0.43W |
| u2 | 被校测量仪测量重复性 | 1 | 0.52W |

    - 合成标准不确定度的计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的。校准结果的不确定度来源主要由标准源的最大允许误差引入的不确定度u1、被校装置测量重复性引入的不确定度u2组成，所以合成标准不确定度为

uc2=csu12+cxu22

uc=0.432+0.522≈0.68W

    - 扩展标准不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=2×0.68W=1.36W，

Urel=0.09%

  - 扭矩传感器校准结果不确定度分析

    - 概述

扭矩传感器校准采用比较法进行测量。将扭矩传感器与扭矩标准装置连接，在等臂横梁上悬挂多级专用砖码，产生标准扭矩，使扭矩传感器与之进行直接比较。

    - 测量模型

（A.7）

式中:

Mr——扭矩标准装置上产生的标准扭矩值，Nm；

Mi——被校扭矩传感器在测量点的扭矩平均值，Nm；

∆m——被校扭矩传感器上的显示值与扭矩标准装置的标准扭矩值在测量点之间的差值，Nm。

式（A.7）中Mr，Mi互为独立，因而得

，，

故:

    - 不确定度来源及分析

      - 由被校扭矩仪Mi引入的不确定度u1

        - 由被校扭矩传感器的重复性引入的标准不确定度

在扭矩标准装置上放置砝码使其扭矩为100Nm，待示值显示稳定从设备扭矩传感器所配的测试仪上读取10次显示值，每次为3次读数的平均值，记为，，…，，平均值记为，其测量数据如表A.8所示。

表A.8 扭矩测试仪显示10次读数

| i(次数) | N.m | i(次数) | N.m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100.18 | 6 | 100.18 |
| 2 | 100.17 | 7 | 100.18 |
| 3 | 100.18 | 8 | 100.19 |
| 4 | 100.19 | 9 | 100.18 |
| 5 | 100.18 | 10 | 100.19 |

根据公式计算得算术平均值的实验标准差

则由10次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.0036N.m。

        - 由被校仪表分辨力引入的标准不确定度u12

由于仪表显示的分辨力为0.01N.m，所以置信区间半宽则为a=0.005N.m，在区间内均匀分布，k=3。则由显示装置分辨力引起的不确定度u12为:

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以由被测扭矩传感器和扭矩仪显示系统引入的不确定度为：

u1=u11=0.0036N.m

      - 由扭矩标准装置Mr误差引入的不确定度u2

根据标准扭矩装置校准证书知：在100N.m时，它的扩展不确定度为0.04N.m，包含因子k=2，则标准装置引入的不确定度

0.04/2=0.02N.m

    - 合成标准不确定度

A.9主要标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 灵敏度系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准装置校准证书 | -1 | 0.02N.m |
| u2 | 被校测量仪测量重复性 | 1 | 0.0036N.m |

=0.021N.m

    - 扩展不确定度

取k=2，得扩展不确定度为：

Up=k=0.042N.m。

  - 转速表校准结果不确定度分析

    - 校准方法

将转速标准装置调节到校准点，采用直接对比法在校准表上读数，在同一校准点上连续读取并记录被校转速表的显示值。以转速标准装置的示值为标准值，被校转速表测量平均值和标准值之差为转速表示值误差。

    - 测量模型

（A.8）

式中:

——转速标准装置上产生的标准转速值，r/min；

——被校转速表在测量点的转速平均值，r/min；

∆n——被校转速表上的显示值与转速标准装置的标准转速值在测量点之间的差值，r/min；

式（A.8）中，互为独立，因而得

，，故:

    - 不确定度来源及分析

      - 由被校转速表引入的不确定度u1

        - 由被校表重复性引入得标准不确定度

在转速标准装置上设置使其转速为1000r/min，从转速表上读取10次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量数据如表A.9所示。

表A.9 转速测试仪显示10次读数

| i(次数) | ni/(r/min) | i(次数) | ni/(r/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 6 | 1000 |
| 2 | 1001 | 7 | 1000 |
| 3 | 1000 | 8 | 1000 |
| 4 | 1001 | 9 | 1001 |
| 5 | 1001 | 10 | 1000 |

根据公式计算得算术平均值的实验标准差

则由10次独立重复测量引入的标准不确定度分量=。

        - 由被测表分辨力引入得标准不确定度

由于仪表显示的分辨力为1r/min，所以置信区间半宽则为a=0.5r/min，在区间内均匀分布，k=3。则由显示装置分辨力引起的不确定度u12为:

由于分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，所以由被测转速表引入的不确定度为：

u1=u11=0.47r/min。

      - 由转速表标准装置误差引入的不确定度u2

根据标准转速装置最大允许误差为±0.3r/min，置信区间半宽则为a=0.3r/min;

。

    - 合成标准不确定度

A.10 主要标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 灵敏度系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准装置校准证书 | -1 | 0.17 r/min |
| u2 | 被校测量仪测量重复性 | 1 | 0.47 r/min |

=0.50r/min。

    - 扩展不确定度

在1000r/min时，取k=2，扩展不确定度为：

U=k=1.0r/min。

  - 相对湿度偏差校准结果不确定度分析

    - 测量方法

将被校准的湿度传感器放入标准湿度发生器的测试室内，同时放入标准器。连接好被校准湿度传感器的电源和二次仪表，盖好湿度发生器的测试室的盖子，当温湿度稳定后，分别读取标准器和被校湿度传感器的示值，计算示值误差。

    - 测量模型

（A.9）

式中：——被测湿度传感器示值误差，%RH；

——被测湿度传感器显示湿度，%RH；

——标准器湿度读数，%RH；

式（A.9）中，，互为独立，因而得

，，故:

    - 不确定度来源及分析

      - 由被校湿度传感器引入的标准不确定度

        - 由被校湿度传感器重复性引入得标准不确定度

设置湿度发生器的温度为25℃、湿度为60%RH，待数据稳定，从湿度传感器显示仪上读取10次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量读书如表A.11所示。

表A.11湿度传感器10次读数

| i(次数) | %RH | i(次数) | %RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59.8 | 6 | 59.8 |
| 2 | 59.9 | 7 | 59.9 |
| 3 | 60.0 | 8 | 60.0 |
| 4 | 60.0 | 9 | 59.9 |
| 5 | 60.1 | 10 | 60.1 |

根据公式计算得算术平均值的实验标准差

由10次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.062%RH。

        - 由被校湿度传感器分辨力引入的标准不确定度分量

被校湿度传感器示值分辨力为0.1%RH，其区间半宽a=0.05%RH，认为其服从均匀分布，包含因子,则

由于分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，则由被校湿度计引入的合成不确定度u1(h)为：

u1（h）=u11（h）=0.062%RH。

      - 由湿度标准装置引入的标准不确定度u2(h)

        - 由露点仪引入的湿度不确定度u21(h)

由上级计量机构校准证书中给出露点仪的扩展不确定度为0.2%RH，k=2，按照正态分布计算

        - 由湿度发生器均匀性引入的标准不确定度u22(h)

根据仪器说明书可知仪器的均匀性为0.4%RH，按照均匀分布区间半宽为0.20%RH，则

        - 由湿度发生器稳定性引入的标准不确定度

根据仪器说明书可知仪器的稳定性为±0.4%，则区间半宽a=0.4%RH, 按照均匀分布计算

由标准装置引入的合成标准不确定度为

    - 不确定度分量一览表

不确定度分量如表A.12所示

表A.12 不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 灵敏度系数ci | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.被校湿度传感器重复性 | u1 | 1 | 0.062%RH |
| 2 | 1.露点仪上级校准证书 2.湿度发生器均匀性 3.湿度发生器稳定性 | u2 | -1 | 0.28%RH |

合成标准不确定度

=0.29%RH。

    - 扩展不确定度

测量结果近似为正态分布，取k=2，则在60%RH处，扩展不确定度为：

Up=k=0.58%RH。

  - 铂电阻温度系统的测量不确定度分析

    - 测量方法：

将二等标准铂电阻温度计与铂电阻同时插入恒温槽或冰点器中，待温度稳定后读取标准值与被校测量值，按“标准→被校1→被校2…→标准”的次序读取示值，这样读数作为一个循环，循环2次，每支被校铂电阻温度系统示值共读数2次，分别求得标准和被校示值的平均值，然后通过公式（A.10）计算出示值误差。

    - 测量模型

x=t-T                              （A.10）

式中:

x ——铂电阻温度系统的示值误差,℃；

t ——铂电阻温度系统的示值（平均值）,℃；

T——二等标准铂电阻温度计读数（平均值）,℃；

    - 输入量t的不确定度u（t）的评定

      - 被校铂电阻温度系统示值误差重复性引入标准不确定度分量u1（t）

用二等标准铂电阻温度计对铂电阻温度系统作连续10次重复性校准。采用A类方法进行评定。数据如下表A.13所示。

表A.13 10次测量数据

| 次数 | 温度点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0℃ |  |  | 30℃ |  |  | 50℃ |  |  |
|  | 标准 | 被校 | 示值误差 | 标准 | 被校 | 示值误差 | 标准 | 被校 | 示值误差 |
| 1 | 0.012 | 0.04 | 0.028 | 30.012 | 30.04 | 0.028 | 50.013 | 50.06 | 0.047 |
| 2 | 0.013 | 0.06 | 0.047 | 30.013 | 30.04 | 0.027 | 50.012 | 50.05 | 0.038 |
| 3 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 30.014 | 30.05 | 0.036 | 50.013 | 50.06 | 0.047 |
| 4 | 0.013 | 0.03 | 0.017 | 30.012 | 30.03 | 0.018 | 50.014 | 50.03 | 0.016 |
| 5 | 0.013 | 0.04 | 0.027 | 30.014 | 30.05 | 0.036 | 50.015 | 50.04 | 0.025 |
| 6 | 0.013 | 0.05 | 0.037 | 30.015 | 30.06 | 0.045 | 50.016 | 50.06 | 0.044 |
| 7 | 0.014 | 0.03 | 0.016 | 30.013 | 30.02 | 0.007 | 50.017 | 50.05 | 0.033 |
| 8 | 0.012 | 0.02 | 0.008 | 30.013 | 30.04 | 0.027 | 50.018 | 50.04 | 0.022 |
| 9 | 0.012 | 0.03 | 0.018 | 30.012 | 30.03 | 0.018 | 50.017 | 50.06 | 0.043 |
| 10 | 0.012 | 0.03 | 0.018 | 30.012 | 30.03 | 0.018 | 50.019 | 50.02 | 0.001 |
| 标准偏差 | / | / | 0.012 | / | / | 0.011 | / | / | 0.015 |

实际每个值测量为两次，则：,

被校铂电阻温度系统示值误差重复性引入标准不确定度分量u1（t）数据如下表A.14所示。

表A.14 被校铂电阻温度系统标准不确定度表u1（t）

| 温度点℃ | 0 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| sP℃ | 0.012 | 0.011 | 0.015 |
| u1（t）℃ | 0.009 | 0.008 | 0.011 |

      - 被校铂电阻温度系统示值分辨力引入标准不确定度分量u2（t）的评定

由被校铂电阻温度系统示值分辨力为d=0.01℃，导致的示值误差区间半宽为a=d/2，包含因子k=。因此

u2(t) =a/k =0.0029℃。

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以分辨力不确定度可以不考虑，得到下表A.15所示的标准不确定度。

表A.15 输入量t标准不确定度u（t）

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u（t）℃ | 0.009 | 0.008 | 0.011 |

    - 输入量T的标准不确定度u（T）的评定

      - 标准器溯源的不确定度u1（T）

25℃时标准铂电阻温度计的标准不确定度u1，用B类标准不确定度评定。

U99＝0.0020℃，包含因子，所以

u（x1）=0.0020/2.58=0.00078℃

      - 二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起的不确定度u2（T）

按标准铂电阻温度计检定规程要求，铂电阻温度计水三相点变化≥8mk时应提前送检，但规程要求经常测量标准器的水三相点电阻值，并使用新的测得值计算，使用前后变化为0.2mk，均匀分布，则标准不确定度

u（x2）=0.0002/=0.00012℃

      - 二等标准铂电阻温度计自热效应引入的不确定度u3（T）

二等标准铂电阻温度计自热效应为0.0019℃，均匀分布，标准不确定度

u（x3）=0.0019℃/=0.0011℃

      - 二等标准铂电阻温度计稳定性引入的不确定度u4（T）

二等标准铂电阻温度计自热效应为0.010℃，均匀分布，标准不确定度

u（x4）=0.01℃/=0.0058℃

      - 温场不均匀性引入不确定度分量u5（T）的评定

使用恒温槽作为温场时，测量标准和被校铂电阻温度系统插入到同一水平，只需考虑恒温槽的水平温差，恒温槽各插孔之间的温差最大为0.01℃。不确定度区间的半宽度取a=0.005℃，在区间内可认为均匀分布，k=，

U(x5)=0.005℃/=0.0029℃。

使用冰点器作为温场时，冰用蒸馏水制成，由实验和经验可知，其温度偏离水三相点的最大的扩展不确定度为0.006℃，取k =2.58，则有

u(x5)=0.006℃/2.58=0.0023℃，

温度点为30℃和50℃时，u4（T）= u(x5)= 0.0029℃，

温度点为0℃时，u4（T）=u(x5)=0.0023℃。

      - 电测仪表引入标准不确定度分量u6（T）的评定

参照仪器说明书，电测仪表的允许误差为：0℃允许误差±0.006℃，100℃允许误差±0.009℃。选取对应温度段的最大允许误差为电测设备误差引入计算标准不确定度分量的值，具体如下表A.16所示：

表A.16 电测设备误差引入计算标准不确定度分量

| 测量点（℃） | 允许误差（℃） | 包含因子k | 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ±0.006 |  | 0.0035 |
| 30 | ±0.009 |  | 0.0052 |
| 50 | ±0.009 |  | 0.0052 |

      - 二等标准铂电阻温度计显示分辨力引入不确定度分量u7（T）的评定

二等标准铂电阻温度计的显示分辨力为0.001℃，属均匀分布，故包含因子k =，区间半宽a=0.0005℃。因此，二等标准铂电阻温度计分辨力引入的不确定度为：

u7（T）=a/=0.00029℃，

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以分辨力不确定度可以不考虑，则输入量T标准不确定度如表A.17所示。

表A.17 输入量T标准不确定度u（T）

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u（T）℃ | 0.0072 | 0.0083 | 0.0083 |

    - 合成标准不确定度的评定

      - 灵敏系数

；

灵敏系数:

      - 标准不确定汇总。

表A.18 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度的来源 | 标准不确定度/℃ |  |  | Ci | ¦Ci¦u（xi） ℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0℃ | 30℃ | 50℃ |  | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| u（t） | 1、示值误差重复性 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | -1 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
| u（T） | 1、二等标准铂电阻温度计溯源 2、二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起 3、二等标准铂电阻温度计自热效应 4. 二等标准铂电阻温度计稳定性 5、温场不均匀性 6、电测仪表 7、二等标准铂电阻温度计显示分辨力 | 0.0072 | 0.0083 | 0.0083 | 1 | 0.0072 | 0.0083 | 0.0083 |

      - 合成不确定度的计算

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按公式（A.11）计算，得到数据见下表。

（A.11）

表A.19 合成的标准不确定度

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| uc℃ | 0.012 | 0.012 | 0.014 |

    - 扩展不确定度的评定

取置包含因子k=2，扩展不确定度为：

U=k × uc                                                                         （A.12）

表A.20 扩展不确定度及k值

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| U(℃) | 0.024 | 0.024 | 0.028 |
| k | 2 | 2 | 2 |

校准证书内页信息及格式

校准证书内页信息及格式

校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和引用相关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽烟程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发入的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准原始记录格式

校准记录格式

表C.1外观和工作正常性检查

| 记录序号 | 项目名称 | 检查记录 |
| --- | --- | --- |

| 1 | 外观检查 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 工作正常性检查 |  |

表C.2测试功率的校准记录

| 器具名称: | 规格/型号: |
| --- | --- |

| 出厂编号: |  |  |  |  | 精度等级： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  |  |  |  | 管理编号： |  |  |
| 频率 （Hz） | 量限 （V/A） | 校准设定参数 |  |  |  | 标准值（ ） | 被校表显示值（ ） |
|  |  | COSφ | U（V） | I（A） |  |  |  |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

表C.3测试电压的校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 频率（Hz） | 标准值（ ） |  | 被校表显示值( ) |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.4测试电流的校准记录

| 器具名称: | 规格/型号: |
| --- | --- |

| 出厂编号: |  | 精度等级： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 频率（Hz） | 标准值（ ） |  | 被校表显示值( ) |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.5测试频率的校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 标准值（ ） | 显示值（ ） | 标准值（ ） | 显示值（ ） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.6 功率因数（相位）校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  |  | 精度等级： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  |  | 管理编号： |  |
| 频率 | 恒定电压/电流 | 标准值 |  | 显示值 |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

表C.7温度校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  | 管理编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 精度等级： |  | 通道名称： |  |
| 标准值（℃） | 测量值t1（℃） | 测量值t2（℃） | 平均值（℃） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.8压力校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  | 管理编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  | 通道名称： |  |
| 标准值 （ ） | 正行程 （ ） | 反行程 （ ） | 平均值 （ ） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.9 转速校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  |  | 管理编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  |  | 精度等级： |  |  |
| 标准值（r/min） | 测量值n1（ ） | 测量值n2（ ） |  | 测量值n3（ ） | 平均值（ ） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

表C.10扭矩传感器校准原始记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  |  |  |  |  | 管理编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  | 校准系数： |  |  |  |
| 测量仪编号 |  |  | 测量仪型号 |  |  | 测量仪生产厂家 |  |  |  |
| 15min内偏离零点的最大转矩 ： 零点漂移（Zd）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准值 （Nm） | 正向/反向： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加载/卸载： 卸载 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 平均值 |  | 示值误差 (ET/%) | 重复性 (RT/%) | 不确定度 U(k=2) |
| 回零差 （ZT/%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.11 电流互感器校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  |  |  |  |  |  | 管理编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  |  |  |  |  |  | 精度等级： |  |  |  |  |  |
| 额定频率 |  |  |  |  | 额定电压 |  |  |  |  |  |  |
| 额定一次电流 |  |  |  |  | 额定功率因数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定二次电流 |  |  |  |  | 额定负荷 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘电阻 |  |  |  |  | 极 性 |  |  |  |  |  |  |
| 最大变差 |  |  |  |  | 工频电压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 量限 | 项目及误差 |  | 额定电流百分值 |  |  |  |  |  |  | 二次负荷 |  |  |
|  |  |  | 1% | 5% |  | 20% |  | 100% | 120% | VA | cosφ |  |
|  | 比 值 差 | 上升 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
|  |  | 下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相 位 差 | 上升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 比 值 差 | 上升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相 位 差 | 上升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 下降 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的不确定度：比值差： 相位差： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.12 相对湿度传感器校准记录

| 器具名称： | 规格/型号： |
| --- | --- |

| 出厂编号： |  |  | 管理编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： |  |  | 精度等级： |  |  |
| 标准值（%RH） | 测量值（） | 测量值（） |  | 测量值（） | 平均值（） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |