中国人民共和国工业和信息化部 发布

2018－XX－XX实施

2018－XX－XX发布

压缩机制冷量测试装置校准规范

(报批稿)

Calibration Specification for Compressor

Refrigerating Capacity Measuring Apparatus

JJF（机械）1015-2018

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

压缩机制冷量测试装置

校准规范

Calibration Specification

Compressor Refrigerating Capacity Measuring Apparatus

JJF(机械) 1015—2018

代替JJF(机械)071-2009

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：中国电器科学研究院有限公司

威凯检测技术有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

李  珩 （中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

何庆芳 （中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

蔡  虹 （中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

参加起草人：

万丙武（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

曲雯洁（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

彭  劲（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

陈松龙 （中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

郑瑞山（威凯检测技术有限公司）

张  静（威凯检测技术有限公司）

彭  劲（中国电器科学研究院有限公司 威凯检测技术有限公司）

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文献	1

3  概述	2

4  计量特性	2

5  校准条件	3

5.1  环境条件	3

5.2  电源要求	3

5.3  校准用设备	3

6  校准项目和校准方法	4

6.1  外观与工作正常性检查	4

6.2  测试电压校准	4

6.3  工作电流校准	6

6.4  输入功率校准	8

6.5  频率校准	9

6.6  功率因数校准	10

6.7  电源失真度测试	11

6.8  量热器功率校准	12

6.9  绕组电阻校准	14

6.10  温度校准	15

6.11  压力校准	18

6.12  转速校准	19

6.13  流量校准	20

6.14  报警器功能检查	22

7  校准结果表达	23

8  复校时间间隔	23

附录A 	校准证书或校准报告内容	24

附录B 	校准记录格式	25

附录C	  主要项目测量结果不确定度分析实例	34

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

与JJF(机械)071-2009相比有较大的改动，很多条款在文字上做了修改，规范的结构也进一步优化，对一些校准方法也有更详细的阐述。除此之外，本规范主要变化如下：

——增加了引言部分；

——功率部分更加细化，分为变频前端和后端的校准；

——增加了被测机功率因数项目的校准；

——增加了电源失真度项目的测试；

——增加了绕组电阻项目的校准；

——增加了转速项目的校准；

——增加了流量项目的校准。

——增加了报警器的功能检查。

压缩机制冷量测试装置校准规范

1  范围

本规范适用于冰箱、空调压缩机制冷量测试装置的校准，也可供其它类型的压缩机制冷量测试装置的校准作参考。

2  引用文献

JJF1001-2011  《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》

JJF1071-2010  《国家计量校准规范编写规则》

JJF1491-2014  《数字式交流电参数测量仪校准规范》

JJG229-2010  《工业铂、铜热电阻检定规程》

JJG351-1996  《工作用廉金属热电偶检定规程》

JJG368-2000  《工作用铜-铜镍热电偶检定规程》

JJG1038-2008 《科里奥利质量流量计检定规程》

JJG1033-2007 《电磁流量计检定规程》

JJG49-2013  《弹性元件式精密压力表和真空表检定规程》

JJG52-2013  《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

JJG875-2005  《数字压力计检定规程》

JJG882-2004  《压力变送器检定规程》

JJG105-2000  《转速表检定规程》

JJG693-2004  《可燃气体检测报警器检定规程》

GB/T5773-2016 《容压式制冷压缩机性能试验方法》

GB/T9098-2008 《电冰箱用全封闭型电动机－压缩机》

GB/4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求》

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3  概述

压缩机制冷量测试装置用于测试冰箱、家用空调器的压缩机制冷量，其主要测试方法是采用第二制冷剂量热器法，利用电加热器发出的热量来平衡压缩机制冷量的一种间接测试方法。同时，还可以对压缩机的输入功率、工作电流、外壳温度等参数进行测试。

本装置的技术指标符合国标GB/T5773-2016《容压式制冷压缩机性能试验方法》和GB/T9098-2008《电冰箱用全封闭型电动机－压缩机》的要求。

4  计量特性

各项目的测量范围和最大允许误差见表1

表1  测量范围和最大允许误差

| 项目 |  |  | 测量范围 |  | 允许误差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试电压 |  |  | 单相：(50～280)V； 三相：(100～450)V |  | ±0.5% |  |
| 工作电流 |  |  | (0.5～100)A |  | ±0.5% |  |
| 输入功率 |  |  | 单相：100W～20kW； 三相：300W～60kW； |  | ±0.5% |  |
| 测试频率 |  |  | (5～400)Hz |  | ±0.2% |  |
| 功率因数 |  |  | 0.5～1.0 |  | ±0.02 |  |
| 电源失真度* |  |  | / |  | ≤3% |  |
| 电加热器功率 |  |  | 电压：（180～450）V 电流：(1～100)A 测试频率：50Hz |  | ±0.5% |  |
| 绕组电阻 |  |  | (0.1～2000)Ω |  | ±0.5% |  |
| 温度 | 铂电阻温度 |  | (0～150)℃ |  | ±0.1℃ (0～70)℃ ±0.2℃ 其它温度 |  |
|  | 热电偶温度 |  | (0～300)℃ |  | ±0.5℃ (0～100)℃ ±1.0℃ 其它温度 |  |
| 压力 |  |  | (0～15)MPa |  | ±0.25% |  |
| 转速 |  |  | (30～20000) r/min |  | ±1.0% |  |
| 流量 |  |  | 质量流量：（0～40）t/h |  | ±0.5% |  |
| 报警器功能检查* |  |  | 示值误差 |  | ±5%FS |  |
|  |  |  | 重复性 |  | ±2% |  |
|  |  |  | 报警误差 |  | ±10% |  |
|  |  |  | 响应时间（扩散式） |  | ≤60s |  |
|  |  |  | 响应时间（吸入式） |  | ≤30s |  |

注：1、以上指标不是用于合格性判断，仅供参考。

2、带“*”为测试项目，可根据需要选测。

5  校准条件

- 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（20±5）℃

5.1.2  相对湿度：＜80%

5.1.3  周围应没有腐蚀性气体，使用环境清洁干净。

- 5.2  电源要求

5.2.1  电源的输出功率应能供给被校装置在额定电压及额定电流下所消耗的功率。

5.2.2  三分钟内电源输出功率的最大相对变化值应小于被校装置最大允许误差绝对值的1/5。

5.2.3  电源频率每三分钟的最大相对变化量和调节细度应小于被测装置频率最大允许误差绝对值的1/5。

5.2.4  电源电压或电流波形失真度应小于3%。

5.2.5  电源各电流回路间及电源各电压回路间，在电气上应该是绝缘的，以使各电流与电压回路间能作任意的电气连接。

5.2.6  被校装置的电网电压应符合下列条件,频率：50Hz±2Hz；电压：220(380)V±5%。

- 5.3  校准用设备

5.3.1  真有效值交流数字电压表

5.3.2  交流数字电流表

5.3.3  单相标准功率电能表

5.3.4  三相标准功率电能表

5.3.5  频率表

5.3.6  失真度测量仪

5.3.7  直流电阻箱

5.3.8  二等标准铂电阻温度计或铂电阻温度(计)系统

5.3.9  恒温槽或恒温装置

5.3.10  冰点器

5.3.11  压力校准仪

5.3.12  标准转速发生装置

5.3.13  标准流量装置

5.3.14  可燃气体报警器

5.3.15  气体标准物质

5.3.16  流量控制器

5.3.17  秒表

注：除以上标准设备外，也可使用其他符合上述要求的计量器具作为标准设备。

6  校准项目和校准方法

6.1  外观与工作正常性检查

6.1.1  被校装置应有说明书，有附件的附件应齐全。非首次校准时带前次的校准证书。

6.1.2  外观检查

被校装置外观应整洁完好，无影响装置计量性能和安全性能的机械损伤；铭牌上应清晰标明装置名称、规格型号、制造厂名（或商标）、出厂编号、出厂日期等信息；有明显的接地端钮及接地标志。

6.1.3  工作正常性检查

通电检查，被校装置电气工作性能正常，开关、按键工作灵活，显示装置应显示清晰、完整正确。有自检功能的装置自检应能正常通过。

6.1.4  预热30分钟后进行校准。

6.2  测试电压校准

6.2.1  变频前端三相电压

a) 三相四线法：接线如图1-1、 1-2、1-3所示，

三相三相法：接线如图2-1、2-2、2-3所示。

图1-1                         图1-2                        图1-3

图2-1                         图2-2                         图2-3

b) 空载电压：

连接好线路，选择三相测试，断开K，调节输出电压使其值至校准点，同时读取标准电压表和被校装置电压显示值。

c) 空载电压校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取, 一般情况均匀选取5～8个点，例如： 100V、200V、220V、250V、300V、380V、450V等，也可根据用户的要求选点。

d) 对有扩展频率范围的被校准装置，在装置频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的至少3个频率点，在用户常用电压点进行校准。对于扩展频率只有60Hz的，只需在60Hz频率下对用户常用电压点进行校准。

e) 带载电压：

闭合开关K，调节输出电压，使输出电压为用户常用点（例如：220V），改变模拟负载，使模拟负载分别为满负荷的10%、50%、100%，同时读取被校装置和标准电压表的显示值。

f) 按下式计算被校装置测试电压的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置的显示值，V；

——标准电压表的读数值,V；

——被校准装置测试电压示值误差,V；

——被校准装置测试电压相对误差,% 。

6.2.2  变频前端单相电压

按图3连接好线路，选择单相测试，校准方法同6.2.1。

图3

6.2.3  变频后端三相电压

选择频带宽度满足校准要求的标准设备，在变频板后端按6.2.1 a）连接线路，校准方法同6.2.1。

6.2.4  变频后端单相电压

选择频带宽度满足校准要求的标准设备，在变频板后端按图3连接线路，校准方法同6.2.1。

6.3  工作电流校准

6.3.1  变频前端三相电流

a) 本校准利用等效稳定的模拟负载（电阻、电抗及调压器组成）做负载，其功率因数大于0.5。

b) 三相四线法：接线如图4-1、4-2、4-3所示。

三相三相法：接线如图5-1、5-2、5-3所示。

图4-1                         图4-2                          图4-3

图5-1                         图5-2                          图5-3

c) 选择三相测试，按下测试开关，改变模拟负载，使标准表的读数至校准点，同时读取标准表和被校装置的显示值。

d) 电流校准点的选择

校准点应在被校装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况均匀选取5～8个点，也可按负载电流的10%、20%、50%、80%、100%选点或根据用户的要求选点。

e) 对有扩展频率范围的被校准装置，频率和电流的选点原则同6.2.1 d）。

f) 按下式计算被校装置测试电流的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置测试电流显示值，A；

——标准电流表读数值,A；

——被校准装置测试电流示值误差,A；

——被校准装置测试电流相对误差,% 。

6.3.2  变频前端单相电流

按图6连接线路，选择 “单相测量”，校准方法同6.3.1 。

图6

6.3.3  变频后端三相电流

选择频带宽度满足校准要求的标准设备，在变频板后端按6.3.1 b）连接线路，校准方法同6.3.1。

6.3.4  变频后端单相电流

选择频带宽度满足校准要求的标准设备，在变频板后端按图6连接线路，校准方法同6.3.1。

6.4  输入功率校准

6.4.1  变频前端三相功率

a) 本校准使用稳压电源和稳定模拟负载（电阻、电抗及调压器组成），确保功率在校准过程相对稳定。

b) 三相四线法：接线如图7所示；

三相三线法：接线如图8所示。

c）cosφ=1时的校准

选择三相测试，按下测试开关，改变模拟负载，使校准功率至被校准点，同时读取标准功率表和被校装置输入功率显示值。

图7

图8

d) 校准点的选择

校准点应在装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况选5～8个点，也可按负载电流的10%、20%、50%、80%、100%选点或根据用户的要求选点。

e) 对有扩展频率范围的被校准装置，频率和功率的选点原则同6.2.1 d）

f) 改变cosφ，在0.5≤cosφ＜1中取1～2个点，校准方法同上。

g) 按下式计算被校装置测试功率的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置功率显示值，W或kW；

——标准功率表读数值, W或kW；

——被校准装置测试功率示值误差, W或kW；

——被校准装置测试功率相对误差,% 。

h) 功率校准也可逐相分别进行。

6.4.2  变频前端单相功率

按图9连接好线路，选择单相测试，校准方法同三相功率校准。

图9

6.4.3  变频后端三相电压

选择频带宽度满足校准要求的标准设备，在变频板后端按6.4.1 b）连接线路，校准方法同6.4.1。

6.4.4  变频后端单相电压

选择频带宽度满足校准要求的标准设备，在变频板后端按图9连接线路，校准方法同6.4.1。

6.5  频率校准

6.5.1  变频前端频率

a）  按图10连接好线路，电压选择常用点，改变电源频率至被校准点，同时读取标准频率表和被校装置频率显示值。

b）  校准点的选择：在装置频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的至少3个频率点，也可根据用户的要求选点。

图10

c）  按下式计算频率的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置频率显示值，Hz；

——标准频率表读数值, Hz；

——被校准装置测试频率示值误差, Hz；

——被校准装置测试频率相对误差,% 。

6.5.2  变频后端频率

在变频板后端按图10连接线路，校准方法同6.5.1。

6.6  功率因数校准

6.6.1  按图7或图9连接好线路，校准频率选择50Hz，电压、电流选择常用点，改变模拟负载，使功率因数至校准点，同时读取标准表和被校装置功率因数显示值。

6.6.2  校准点的选择：功率因数校准点一般可选取1.0、0.8L、0.5L，也可根据用户的要求选点。

6.6.3  按下式计算功率因数的误差：

式中：    ——被校装置功率因数显示值；

——标准功率因数表读数值；

——被校准装置功率因数示值误差。

6.7  电源失真度测试

6.7.1  三相电源失真度

a) 三相四线法：接线如图11-1、 11-2、11-3所示，

三相三相法：接线如图12-1、12-2、12-3所示。

图11-1                         图11-2                       图11-3

图12-1                         图12-2                       图12-3

b) 空载测试：

连接好线路，测试频率选择50Hz，调节输出电压至常用点，断开K，按下三相测试，读取失真度测量仪的显示值。

c) 带载能力的检查

闭合开关K，改变模拟负载，使模拟负载分别为满负荷的50%、100%，读取失真度测量仪的显示值。

d）对有扩展频率范围的被校准装置，可根据用户要求在扩展频率范围内选1频率点，测试方法同上。

6.7.2  单相电源失真度

按图13连接好线路，选择单相测试，测试方法同6.7.1。

图13

6.8  量热器功率校准

6.8.1  三相功率的校准

a) 装置测定压缩机制冷量是采用间接测量方法，利用电加热器发出的热量来平衡压缩机制冷量，通过测量电加热器在一定周期内输入量热器内的电加热量，从而计算出一个周期内的制冷功率。

b) 切断总电源，分别拆开电加热器两端的电源输入，根据电加热器的连接方法，选择校准接线方法。

当电加热器采用三角形连接方式，而且没有中线，按图14或图15连接线路，采用图15连接方法，一定要确保三相负载平衡。

图14

图15

当电加热器采用星形（Y）连接方式，按图16连接线路。

图16

c) 接通电源，调节模拟负载，使功率值为电加热器功率的10％、20％、50％、80％、100％，同步按下标准电能表和被校准装置的电能启动按钮，读取一个稳态周期内标准电能和被校准加热器电能的显示值，并记录稳态周期的时间,按下式计算平均功率：

式中：P---- 平均功率，W或kW；

T----测量周期时间，s；

W----电能，Wh或kWh 。

d) 按下式计算量热器功率的误差：

相对误差为：

式中：    ——量热器平均功率，W或kW；

——标准功率表平均功率, W或kW；

——量热器平均功率示值误差, W或kW；

——量热器平均功率相对误差,% 。

6.8.2  单相制冷功率校准

按图17连接好线路，选择单相测试，校准方法同6.8.1。

图17

6.9  绕组电阻校准

6.9.1  采用四端法接线，如图18所示。

图18

6.9.2  选择“绕组电阻测试功能”及对应的测试相，按下测试开关，调节直流电阻箱，使校准绕组电阻值至被校准点，同时读取标准电阻箱和被校装置绕组电阻的显示值。

6.9.3  校准点的选择

校准点应在装置测量范围的10%～100%均匀选取,一般情况选5～8个点，也可根据用户的要求选点。

6.9.4  校准时应注意先消除测量引线带来的误差，具体可以采用以下方法：在示值误差校准前，将测试线短接，测量引线电阻，对测量结果进行修正；对具有零位电阻清除功能的，直接按下清除零位电阻按钮，清除零位。

6.9.5   按下式计算绕组电阻的示值误差：

相对误差为：

式中：    ——被校装置绕组电阻显示值，Ω；

——标准电阻箱读数值, Ω；

——被校准装置绕组电阻示值误差, Ω；

——被校准装置绕组电阻相对误差,% 。

6.10  温度校准

6.10.1 校准点的选择

校准点应均匀分布在整个测量范围，包括零点和上、下限值在内，不得少于5个点。根据温度允许误差要求选择间隔(用户特殊要求除外),要求见表2。

表2

| 允许误差 | 温度间隔 |
| --- | --- |
| ±0.1℃ | 10℃ |
| ±0.2℃ | 20℃ |
| ±0.5℃ | 30℃ |
| ±1℃ | 50℃ |

6.10.2  校准方法

a)  系统温度校准方法

根据试验室温度测量系统的特殊性,在校准前需要对温度测量系统进行调校,调校方法参考试验室制造商的调校方法进行,通常情况只进行零位及满度的调整,调整完成后再进入校准程序进行温度测量系统误差的校准。

进行温度测量误差校准时,将温度传感器放进温度槽中,具体如图19所示。温度槽的设定温度应在校准温度点的±0.5℃范围内,待温度槽的温度恒定后(通常需要稳定10min以上),用标准温度计读取温度槽中的温度TB, 温度传感器的显示系统显示的温度为Tx,每个温度校准点的读数不少于2次，计算其平均值，校准点按照6.10.1的要求选择,校准点测量误差的计算公式为：

式中: --测量误差，℃；

--温度测量系统的显示平均值，℃；

--标准温度计的读数平均值，℃；

--标准温度计的修正值，℃。

图 19

选用的标准温度计不确定度应小于被校准温度测试系统允许误差的三分之一，即：

式中: --标准温度计的不确定度；

--被校准温度测试系统的允许误差。

b) 测量通道测量误差校准方法

将温度标准源放置在校准的工作环境下，保证环境温度变化不超过±2℃的条件下，恒定2小时，标准源采用环境温度补偿方式输出标准信号，接线方式如图20所示。

图20

测量误差的计算公式为:

式中: --测量误差，℃

--温度测量系统的显示平均值，℃

--标准温度源的输出值，℃。

选用的标准温度源不确定度应小于被校准温度测试系统允许误差的三分之一，即：

式中: --标准温度源的不确定度；

--被校准温度测试系统的允许误差。

c) 温度传感器校准方法

c.1 铂电阻校准方法：铂电阻校准依据JJG229《工业铂、铜热电阻检定规程》进行，只校准0℃、100℃时的电阻值（分三线法、四线法）并计算出α值，校准结果R(0℃)、R(100℃)、α应该符合JJG229规程规定的相应等级要求(见表3)。

表3 铂电阻技术指标要求

| 项目 | 标准值 | 允许误差 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AA | A | B |
| R(0℃) | 100.000Ω | ±0.039Ω(±0.1℃) | ±0.059Ω(±0.15℃) | ±0.117Ω(±0.30℃) |
| R(100℃) | 138.510Ω | ±0.102Ω(±0.27℃) | ±0.133Ω(±0.35℃) | ±0.303Ω(±0.80℃) |
| α | 3.8510×10-3 ℃-1 | ≥3.835405×10-3 ℃-1 | ≥3.829541×10-3 ℃-1 | ≥3.804549×10-3 ℃-1 |
|  |  | ≤3.866608×10-3 ℃-1 | ≤3.872485×10-3 ℃-1 | ≤3.89756×10-3 ℃-1 |

c.2 热电偶的校准方法: 热电偶的校准根据不同型号的热电偶选择依据JJG351《工作用廉金属热电偶检定规程》 或JJG368《工作用铜-铜镍热电偶检定规程》进行校准，只校准0℃、100℃时热电偶的感应电动势,并换算为对应的温度值,温度值的测量误差应满足表4要求。表4 热电偶技术指标要求

| 热电偶型号 | T |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校准点 (℃) | 标准值 (mV) | 允许误差 |  |
|  |  | (mV) | (℃) |
| 0 | 0.000 | ±0.016 | ±0.416 |
| 100 | 4.279 | ±0.024 | ±0.5 |

| 热电偶型号 | K |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点 (℃) | 标准值 (mV) | 允许误差 |  |  |
|  |  | (mV) |  | (℃) |
| 0 | 0.000 | ±0.059 |  | ±1.5 |
| 100 | 4.096 | ±0.062 |  | ±1.5 |
| 热电偶型号 | J |  |  |  |
| 校准点 (℃) | 标准值 (mV) | 允许误差 |  |  |
|  |  | (mV) | (℃) |  |
| 0 | 0.000 | ±0.076 |  | ±1.5 |
| 100 | 5.269 | ±0.082 |  | ±1.5 |

注:表4列出常用的热电偶型号,其它未列出的可以参照热电偶检定规程。

6.11 压力校准

压力分为指针式压力表和数显压力表。

压力校准点应该选择不少于5个点（含零点），所选取的校准点应较均匀地分布在全量程范围内。

6.11.1 指针式压力表

准确度等级≤0.6级指针式压力表参照JJG49-2013弹性元件式精密压力表和真空表检定规程，准确度等级≥1.0级指针式压力表参照JJG52-2013弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程。

校准项目：参照规程要求需要校准的项目见表5。

表5 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准选项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - |
| 2 | 零位误差 | + |
| 3 | 示值误差 | + |
| 4 | 回程误差 | + |
| 5 | 轻敲位移 | + |
| 6 | 指针偏转平稳性 | + |

注：“+”为校准项目，“-”为可不校准项目

6.11.2 数显压力表

数显压力表参照JJG875-2005数字压力计检定规程。

校准项目：参照规程要求需要校准的项目见表6。

表6 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准选项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | - |
| 2 | 绝缘电阻 | - |
| 3 | 零位漂移 | + |
| 4 | 稳定性 | + |
| 5 | 示值误差 | + |
| 6 | 回程误差 | + |

注：“+”为校准项目，“-”为可不校准项目

压力标准器最大允许误差应优于被校准压力允许误差的三分之一；

压力示值校准，如发现压力示值超差时,需要通过装置的软件或硬件调整机构,将压力示值调整到最佳值,再进行示值误差校准。

示值误差计算：

式中： -- 各校准点的压力示值误差，Pa,kPa,或MPa;

-- 各校准点的正、反行程示值, Pa,kPa,或MPa;

-- 标准器各校准点的标准示值，Pa,kPa,或MPa。

管路连接方式:

压力传感器的示值误差校准按图21所示的方式连接。

图21

6.12  转速校准（有需要时进行）

6.12.1  校准点的选择

在被校装置转速传感器测量范围内，依据1、2、5规则，选择包括最大值和最小值的测量点，如:(100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000 ) r/min。

6.12.2  转速试运转

在校准时应调整好被校准转速传感器探头（振动传感器）与振动标准转速装置紧密接触，并确认被校准转速传感器探头能正常接收转速信号。

6.12.3  示值校准

将标准转速装置分别设置校准点的转速值，在同一校准点上连续读取并记录被校准转速的10个显示值。 按下式计算转速的示值误差：

式中： -- 被校准转速的示值误差，r/min；

-- 被校准转速的10次显示平均值，r/min；

-- 标准转速装置显示值，r/min。

6.13 流量校准（有需要时进行）

6.13.1 校准点选择

流量校准点应包含下列 流量 点：、、、、、。在校准过程中 ，每个流量点的实际校准流量与设定流量的偏差应不超过±5%或不超过 ±1% 。

6.13.2 校准条件确认

流量现场校准需要保证循环液体系统的稳定度≤0.2%,管路循环液体温度变化不能超过±0.5℃。选择标准流量计准确度应优于被校准流量计允许误差的三分之一；

循环液体系统稳定度的确认方法:将循环液体系统开启至最大流量,运行20分钟以上,排空管内空气,待流量稳定后每隔1min读取1组数据,连续读取10组以上数据,计算流量稳定度。

流量稳定度计算公式：

平均流量：

残差：

标准偏差：

流量稳定度：

ta是置信概率为95%的t分布系数

6.13.3 校准方法

依据JJG1038科里奥利质量流量计检定规程及JJG1033电磁流量计检定规程，将标准流量计按照液体流动方向（注意进出液体方向）安装在循环液体系统的管路中（使用的标准流量计是电磁流量计时，需要保证接入标准流量计的流进液体直管段长度为管径的10倍，流出液体直管段长度为管径的5倍），将循环液体的流量设置到最大，运行20分钟，排空管内空气,待液体流动稳定度符合要求后开始校准， 校准顺序为：、、、、、。

6.13.4   按下式计算流量的示值误差

a)流量相对示值误差：

式中：  -- 示值相对误差，%；

-- 流量示值，kg/h；

-- 标准流量计示值，kg/h。

b) 流量引用误差：

式中：  -- 示值相对误差，%FS；

-- 流量示值，kg/h；

-- 标准流量计示值，kg/h；

-- 被校准流量计最大量程，kg/h。

c) 重复性：

式中：    -- 重复性（多点测量取最大值）

-- 示值相对误差，%；

-- 示值误差平均值，%。

6.14报警器功能检查

6.14.1 示值误差

仪器通电预热稳定后按说明书要求的流量，分别通入零点气体和浓度约为60%LEL的标准气体，校准仪器的零点和示值。然后分别通入约为10%LEL、40%LEL、60%LEL的标准气体，记录仪器稳定示值。每点做3次，3次的算术平均值为仪器示值。按下式计算示值误差：

式中：——示值误差；

——仪器示值；

——标准气体的标准值；

——仪器满量程。

6.14.2 重复性

仪器预热稳定后，在正常的工作条件下，通入零点气体校准仪器零点，再通入浓度约为40%LEL的标准气体，记录仪器稳定示值，重复上述操作6次，按下式计算的标准偏差为重复性。

式中：——重复性，

——6次测量的平均值，

——第次的测量值。

6.14.3 报警误差的检查

通入大于1.1倍报警设定点浓度的标准气体，记录仪器的报警值。重复测量3次，3次的算术平均值为仪器的报警值。按下式计算报警误差：

式中：——仪器的报警误差；

——3次报警值的平均值；

——仪器的报警设定值。

6.14.4 响应时间

仪器在正常工作条件下，通入零点气体校准仪器零点后，再通入约为40%LEL的标准气体，读取稳定示值，停止通气，让仪器回到零点。再通入上述标准气体，同时启动秒表，待示值升至稳定值的90%时，停止计时，记下秒表显示的时间。按上述操作方法重复3次，3次的算术平均值为仪器的响应时间。

7  校准结果表达

经校准后的装置应出具校准证书。内容见附录A。

8  复校时间间隔

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间间隔不超过一年。修理或调整后，应经校准才能使用。

附录A 	            校准证书或校准报告内容

- 标题“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

- 送校单位的名称及客户的联络信息；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校准样品的抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名，签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得局部复制证书或报告的声明。

附录B 	                 校准记录格式

表1  外观和工作正常性检查

| 记录序号 | 项目名称 | 检查记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |  |
| 2 | 工作正常性检查 |  |  |

表2  测试电压的校准记录

| 一、变频（□前 □后）端 三相： (测试频率： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）空载电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、第一相 |  |  |  |  |  | 2、第二相 |  |  |  |  |  | 3、第三相 |  |  |  |  |  |
| 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） |  | 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） |  | 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） |  |
| （二）带载电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、第一相 |  |  |  |  |  | 2、第二相 |  |  |  |  |  | 3、第三相 |  |  |  |  |  |
| 带载 百分比 | 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） | 带载百分比 | 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） | 带载 百分比 | 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） |
| 二、变频（□前 □后）端 单相： (测试频率： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、空载电压 |  |  |  |  |  | 2、带载电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） |  | 带载 百分比 |  | 示值 （V） |  | 标准值 （V） |  | 误差 （％） |  |  |  |  |  |

表3  工作电流的校准记录

| 一、变频（□前 □后）端 三相： (测试频率： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、第一相 |  |  | 2、第二相 |  |  | 3、第三相 |  |  |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |
| 二、变频（□前 □后）端 单相： (测试频率： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） | 示值 （A） | 标准值 （A） | 误差 （％） |

表4  输入功率的校准记录

| 一、变频（□前 □后）端 三相： (测试频率： 测试电压： ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率因数 | 示值（W） | 标准值 （W） | 误差（％） |
| 二、变频（□前 □后）端 单相： (测试频率： ) |  |  |  |
| 功率因数 | 示值（W） | 标准值 （W） | 误差（％） |

表5  频率的校准记录

| 测试位置 | 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） | 示值（Hz） | 标准值（Hz） | 误差（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频前端 |  |  |  |  |  |  |
| 变频后端 |  |  |  |  |  |  |

表6  功率因数的校准记录

| 测试频率： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试电压/负载电流 | 示值 | 标准值 | 误差 |

表7  电源失真度的校准记录

| 一、三相： (测试频率： ) |  |  | 二、单相： (测试频率： ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） | 测试电压/负载电流 | 实测值（%） |

表8  量热器功率的校准记录

| 一、三相： (测试频率： ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负载功率输出比例 | 示值（Wh） | 标准值 （Wh） | 误差（％） |
| 二、单相： (测试频率： ) |  |  |  |
| 负载功率输出比例 | 示值（Wh） | 标准值 （Wh） | 误差（％） |

表9  绕组电阻的校准记录

| 一、三相： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相序 | 示值（Ω） | 标准值 （Ω） | 误差（％） |
| 二、单相： |  |  |  |
| 示值（Ω） | 标准值 （Ω） | 误差（％） |  |

表10  铂电阻校准记录

| 名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |  |
| 测量范围： |  |  |  |  |
| 校准点 (℃) | 测量误差 (℃) | 允许误差 (℃) |  | 扩展不确定度U(k=2) (℃) |

表11  热电偶校准记录

| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  |  |  | 允许误差： ±0.5 ℃ |  |  |  |  |
| 测量范围： ( -20 ～ 150 )℃ |  |  |  |  |  | 单位： ℃ |  |  |  |  |
| 校准点 | -20 | 0 | 20 | 40 | 60 |  | 80 | 100 | 120 | 150 |
| 通道号 | 测量误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度 U (=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12  压力校准记录

12.1 精密压力表

| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围： |  |  |  |  |  |  | 允许误差： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值 | 轻敲后被校准表示值 |  |  |  | 轻敲位移 |  |  |  |  | 回程误差 | 被校准表平均示值 | 示值误差 |
|  |  | 第一次校准 |  | 第二次校准 |  | 第一次校准 |  |  | 第二次校准 |  |  |  |  |
|  |  | 升压 | 降压 | 升压 | 降压 | 升压 |  | 降压 | 升压 | 降压 |  |  |  |

13.2 普通压力表

| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |
| 测量范围： |  |  |  | 允许误差： |  |  |  |  |
| 标准值 | 轻敲后被校准表示值 |  | 轻敲位移 |  |  | 回程误差 | 示值误差 |
|  | 升压 | 降压 | 升压 |  | 降压 |  |  |

13.3 数字压力表

| 名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许误差： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 零位漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间(min) |  |  | 0 |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  | 45 |  | 60 |  |  | 结果 |  |
| 示值(MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准值 | 周期稳定性 |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 正行程示值示值 |  | 反行程示值 |  | 正行程示值误差 |  | 反行程示值误差 | 压力示值 |  |  |  |  | 正行程平均值 |  | 反行程平均值 | 回程误差 | 示值误差 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第一次 |  |  | 第二次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正行程 |  | 反行程 | 正行程 | 反行程 |  |  |  |  |  |

表13  转速校准记录

| 名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |
| 测量范围: |  |  | 允许误差： |
| 校准点 (r/min) | 示值 (r/min) | 示值误差 (%FS) | 扩展不确定度U (k=2) (%FS) |
| 100 |  |  |  |
| 200 |  |  |  |
| 500 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |
| 5000 |  |  |  |
| 10000 |  |  |  |
| 20000 |  |  |  |

表14  流量校准记录

| 名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号： |  |  | 出厂编号： |  |
| 测量范围： |  |  | 允许误差： |  |
| 原仪表系数：K= |  |  | 新仪表系数：K= |  |
| 液体稳定度： |  |  | 液温： |  |
| 标准值 （kg/h或m3/h） | 示值 （kg/h或m3/h） | 示值误差 （%FS） | 重复性 （%FS） | 扩展不确定度Urel (=2) |

表15  报警器检查记录

| 名称： |  |
| --- | --- |
| 型号： | 出厂编号： |
| 气体名称： |  |

表15.1 示值误差

| 测试点 | 示值 |  |  |  | 示值误差 | 允许 误差 | 扩展不确定度 U(=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |  |
| 10%LEL |  |  |  |  |  | ±5%FS |  |
| 40%LEL |  |  |  |  |  | ±5%FS |  |
| 60%LEL |  |  |  |  |  | ±5%FS |  |

表15.2 重复性

| 测试点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 重复性 | 技术要求 | 扩展不确定度 U(=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40%LEL |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |

表15.3 报警误差

| 设定值 | 报警值 |  |  |  | 报警误差 | 允许 误差 | 扩展不确定度 U(=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ±10% |  |

表15.4 响应时间

| 型式 | 响应时间（s） |  |  |  | 技术要求 （s） | 扩展不确定度 U(=2) （s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 扩散式 |  |  |  |  | ≤60 |  |
| 吸入式 |  |  |  |  | ≤30 |  |

附录C	           主要项目测量结果不确定度分析实例

C.1  测试电压的测量不确定度分析

C.1.1  确定被测量和测量方法：用真有效值数字电压表直接进行测量。

C.1.2  测量模型：

式中：    ——被校装置的显示值，V；

——标准电压表的读数值,V；

——被校准装置测试电压示值误差,V；

C.1.3  标准不确定度分量计算：

C.1.3.1  由被校装置读数引入的标准不确定度

C.1.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以220V点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（V） | 220.5 | 220.6 | 220.5 | 220.6 | 220.4 | 220.5 | 220.7 | 220.4 | 220.5 | 220.6 |

- 求平均值：    =/ n =220.53（V）

② 求单次测量的标准偏差：S==0.0949  相对误差为0.043%；

③计算标准不确定度： 实际工作中以单次测量为测量结果，因此 ==0.043%；

C.1.3.1.2  由被校装置分辨力引入的不确定度分量

被校装置在示值为220.0V时的分辨力为0.1V，其在±0.05V的区间为均匀分布。故：

= 0.05/=0.029V  相对误差：0.013%

注：由于重复性测量和被校准装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此，这两个分量在计算合成不确定度时，只取其中的最大，所以，本次评定只取由重复测量引入的不确定度。

C.1.3.2由标准表引入的标准不确定度

C.1.3.2.1  由标准表示值误差引入的不确定度

真有效值数字电压表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=，

所以，==0.058%

C.1.3.2.2  真有效值数字电压表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供：

=0.03%/2=0.015%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

合成为： ==0.060%

C.1.3.2.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

C.1.3.3  合成标准不确定度：

=0.074%

C.1.3.4  扩展不确定度为：

Urel=2×0.074％≈0.15％  （k=2）

C.2  工作电流的测量不确定度分析：

C.2.1确定被测量和测量方法：直接把标准电流表串联到测试回路中。

C.2.2  测量模型：

式中：    ——被校装置电流显示值，A；

——标准电流表读数值,A；

——被校准装置测试电流示值误差,A；

C.2.3  标准不确定度分量计算：

C.2.3.1  由被校装置读数引入的标准不确定度

C.2.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以10A点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（A） | 10.002 | 10.007 | 10.010 | 10.005 | 10.006 | 10.003 | 10.005 | 10.007 | 10.004 | 10.008 |

① 求平均值：    =/ n =10.0057（A）

② 求单次测量的标准偏差：S== 0.00241（A）

相对误差为0.024%

③ 计算标准不确定度： 实际工作中以单次测量为测量结果，因此：==0.024%

C.2.3.1.2  由被校装置的分辨力引入的不确定度分量

被校装置在示值为10.000A时的分辨力为0.001A，其在±0.0005A的区间为均匀分布。故：

= 0.0005A/=0.00029A  相对误差：0.0029%

注：由于重复性测量和被校准装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此，这两个分量在计算合成不确定度时，只取其中的最大，所以，本次评定只取由重复测量引入的不确定度。

C.2.3.2  由标准电流表引入的标准不确定度

C.2.3.2.1  由标准电流表示值误差引入的不确定度

标准电流表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=，所以，==0.058%

C.2.3.2.2  标准电流表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其证书提供：

=0.03%/2=0.015%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

C.2.3.2.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

合成为：==0.060%

C.2.3.3  合成标准不确定度：

=0.0646%

C.2.3.4  扩展不确定度为：

Urel=2×0.0646%≈0.13%  （k=2）

C.3  输入功率的测量不确定度分析

C.3.1确定被测量和测量方法：用标准功率表进行测量。

C.3.2  测量模型：

式中：    ——被校装置功率显示值，W或kW；

——标准功率表读数值, W或kW；

——被校准装置测试功率示值误差, W或kW

C.3.3  标准不确定度分量计算：

C.3.3.1  由被校装置读数引入的标准不确定度

C.3.3.1.1  由被校装置重复性引入的标准不确定度

以校准1000W为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（W） | 2000.7 | 2001.4 | 2000.6 | 2000.4 | 2000.1 | 2000.6 | 2000.3 | 2000.7 | 2000.9 | 2000.5 |

① 平均值：    =/ n =2000.65（W）

② 求单次测量的标准偏差：S==0.384；

相对误差为0.0192%

③计算标准不确定度：实际工作中以单次测量为测量结果，因此 ==0.0192%；

C.3.3.1.2  由被校装置的分辨力引入的不确定度分量

被校装置在示值为2000.0时的分辨力0.1W，其在±0.05W区间为均匀分布。故：

= 0.05W/=0.029W  相对误差：0.00145%

注：由于重复性测量和被校准装置显示值分辨力对测量不确定度的贡献存在重复，因此，这两个分量在计算合成不确定度时，只取其中的最大，所以，本次评定只取由重复测量引入的不确定度。

C.3.3.1.3  环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

C.3.3.2  由标准功率表引入的标准不确定度

C.3.3.2.1  由标准功率表示值误差引入的不确定度

标准功率表的最大允许误差为±0.1%，属均匀分布，k=，

所以，==0.058%

C.3.3.2.2  标准功率表由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供：

=0.03%/2=0.015%

合成为：==0.060%

（如果校准结果考虑了不确定度后仍然在标准器的允许误差范围内，可以不考虑上一级的传递不确定度）

C.3.3.3  合成标准不确定度：

=0.063%

C.3.3.4  扩展不确定度为：

Urel =2×0.063%≈0.13% （k=2）

C.4 温度测量系统(铂电阻)测量结果不确定度分析

C.4.1测量方法：将被校准铂电阻温度计放入略大于感温元件直径的玻璃试管中，管口用棉絮塞紧与标准温度计一同放入冰点槽或恒温槽中，待温度稳定后分别读取标准温度计示值与被测铂电阻温度计并记录。

测量点为：

0 ℃、10 ℃、20 ℃、30 ℃、40 ℃、50 ℃、60 ℃、70℃；

每个测量点读数6次，读数间隔1分钟，读数分辨力0.01 ℃，用读数平均值计算各测试点的示值。

C.4.2 测量模型

式中：

—被校准铂电阻温度测量系统的示值误差 ℃；

—被校准铂电阻温度测量系统的示值，℃。

—标准温度计示值，℃；

C.4.3标准不确定度计算

C.4.3.1铂电阻温度测量系统重复测量引入的不确定度分量（u1）:

测量重复性引入的不确定度分量通过连续测量得到，采用A类方法进行评定。各测量点作6次重复性测量，所得数据如下表。

| 测量点 （℃） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 （℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 10 | 10.01 | 10.02 | 10.01 | 10.02 | 10.03 | 10.03 | 10.02 |
| 20 | 19.98 | 19.99 | 19.97 | 19.97 | 19.98 | 19.99 | 19.98 |
| 30 | 30.00 | 30.01 | 29.99 | 29.99 | 30.00 | 30.01 | 30.00 |
| 40 | 39.98 | 39.97 | 39.99 | 39.99 | 39.98 | 39.97 | 39.98 |
| 50 | 49.99 | 50.00 | 50.01 | 50.00 | 50.01 | 49.99 | 50.00 |
| 60 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 60.01 |
| 70 | 69.99 | 70.00 | 70.01 | 70.00 | 70.01 | 69.99 | 70.00 |

其平均值：

标准偏差为：

标准不确定为 ：

计算得出重复测量引入的标准不确定分量见下表：

| 测量点 （℃） | 平均值 （℃） | 标准不确定度u1 （mK） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0.01 | 8.9 |
| 10 | 10.02 | 8.9 |
| 20 | 19.98 | 8.9 |
| 30 | 30.00 | 8.9 |
| 40 | 39.98 | 8.9 |
| 50 | 50.00 | 8.9 |
| 60 | 60.01 | 8.9 |
| 70 | 70.00 | 8.9 |

C.4.3.2铂电阻温度测量系统分辨力引入的不确定度分量（u2）；

铂电阻温度测量系统的显示分辨力为0.01℃，且均匀分布，则由铂电阻温度测量系统分辨力误差造成的标准不确定度分量为：

℃ = 2.9 mK

C.4.3.3 铂电阻温度测量系统PRT迟滞现象引入的不确定度分量（u3）；

根据测试结果两次零度平均数相差为2mK 所以由这个迟滞现象引入的不确定度分量为：

mK

C.4.3.4 标准温度计稳定性引入的标准不确定度（u4)

依据标准温度计稳定性不能超过10 mK的要求，由稳定性引入的不确定度分量为：

mK

C.4.3.5 标准温度计传递不确定度（u5）

标准温度计由上一级计量校准机构传递，其标准不确定度由其校准证书提供，查校准

证书得出：

| 测量点（℃） | 传递不确定度U (mK) | k | 标准不确定度u5 (mK) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 20 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 30 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 40 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 50 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 60 | 3.6 | 2 | 1.8 |
| 70 | 3.6 | 2 | 1.8 |

C.4.3.6 标准温度计自热效应引入的不确定度（u6)

标准温度计(二等标准铂电阻)自热效应≤4 mK，其引入的标准不确定度为：

mK

C.4.3.7 标准温度计重复测量（u7)：

标准温度计重复测量引入的标准不确定度见下表：

| 测量点 （℃） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 | 标准不确定度u7 （mK） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0100 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.0101 | 0.04 |
| 10 | 9.9956 | 9.9949 | 9.9948 | 9.9948 | 9.9953 | 9.9956 | 9.9952 | 0.38 |
| 20 | 19.9830 | 19.9832 | 19.9821 | 19.9828 | 19.9828 | 19.9825 | 19.9827 | 0.39 |
| 30 | 30.0101 | 30.0101 | 30.0101 | 30.0101 | 30.0101 | 30.0100 | 30.0101 | 0.04 |
| 40 | 40.0026 | 40.0019 | 40.0025 | 40.0019 | 40.0024 | 40.0023 | 40.0023 | 0.30 |
| 50 | 49.8824 | 49.8834 | 49.8823 | 49.8826 | 49.8828 | 49.8827 | 49.8827 | 0.39 |
| 60 | 60.0029 | 60.0029 | 60.0026 | 60.0018 | 60.0019 | 60.0031 | 60.0025 | 0.55 |
| 70 | 70.0016 | 70.0032 | 70.0012 | 70.0019 | 70.0026 | 70.0015 | 70.0020 | 0.76 |

C.4.3.8 电测设备误差引入的标准不确定度（u8)：

电测仪表的允许误差：

±0.004℃ @ -100℃；±0.006℃ @ 0℃；±0.009℃ @ 100℃；

±0.012℃ @ 200℃；±0.018℃ @ 400℃。

为了简化计算，选取对应温度段的最大允许误差做为电测设备误差引入计算标准不确定度分量的值，其引入的标准不确定度为下表。

| 测量点 （℃） | 允许误差（℃） | 包含因子k | 标准不确定度（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | ±0.006 |  | 3.5 |
| 10 | ±0.009 |  | 3.5 |
| 20 | ±0.009 |  | 3.5 |
| 30 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 40 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 50 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 60 | ±0.009 |  | 5.2 |
| 70 | ±0.009 |  | 5.2 |

C.4.3.9 标准温度计分辨力引入的标准不确定度 （u9)

标准温度计的分辨力为0.0001℃，且均匀分布，则由分辨力引入的标准不确定度分量为：

℃=0.03 mK

C.4.3.10 恒温槽均匀度引入的标准不确定度（u10)

恒温槽均匀度要求为： ≤10 mK；水三相点瓶证书的扩展不确定度为：U=2 mK （k=2）

由此引入的标准不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 均匀度（mK） | 包含因子k | 标准不确定度u10（mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 2 | 1.0 |
| 10 | 10 |  | 5.8 |
| 20 | 10 |  | 5.8 |
| 30 | 10 |  | 5.8 |
| 40 | 10 |  | 5.8 |
| 50 | 10 |  | 5.8 |
| 60 | 10 |  | 5.8 |
| 70 | 10 |  | 5.8 |

C.4.3.11 恒温槽温度波动度引入的标准不确定度（u11)

恒温槽的波动度≤10 mK；

水三相点瓶证书的复现性为： 0.11 mK 。

由此引入的标准不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 均匀度（mK） | 包含因子k | 标准不确定度u11 （mK） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.11 |  | 0.06 |
| 10 | 10 |  | 5.8 |
| 20 | 10 |  | 5.8 |
| 30 | 10 |  | 5.8 |
| 40 | 10 |  | 5.8 |
| 50 | 10 |  | 5.8 |
| 60 | 10 |  | 5.8 |
| 70 | 10 |  | 5.8 |

C.4.4 合成标准不确定度

C.4.4.1标准不确定度汇总表

铂电阻温度测量系统重复测量引入的不确定度分量（u1）和铂电阻温度测量系统分辨力引入的不确定度分量（u2）存在重复，取大值为u12，标准温度计重复测量（u7)和标准温度计分辨率引入的标准不确定度 （u9) 存在重复，取大值为u79，由此得各标准不确定度分量见汇总表：

| 测量点 | 标准不确定度(u1) | 标准不确定度(u2) | 取u1 u2的较大值u12 | 标准不确定度(u3) | 标准不确定度(u4) | 标准不确定度(u5) | 标准不确定度(u6) | 标准不确定度(u7) | 标准不确定度(u8) | 标准不确定度(u9) | 取u7 u9的较大值u79 | 标准不确定度(u10) | 标准不确定度(u11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) |
| 0 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1 | 2.31 | 0.04 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.06 |
| 10 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.38 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 20 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.39 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 30 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.04 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 40 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.30 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 50 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.39 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 60 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.55 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |
| 70 | 8.9 | 2.9 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 0.76 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 |

C.4.4.2合成标准不确定度的计算

因各分量彼此独立，所以合成不确定度为：

则各测量点合成不确定度为见下表：

| 测量点 | 取u1 u2的较大值u12 | 标准不确定度(u3) | 标准不确定度(u4) | 标准不确定度(u5) | 标准不确定度(u6) | 标准不确定度(u8) | 取u7 u9的较大值u79 | 标准不确定度(u10) | 标准不确定度(u11) | 合成标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （℃） | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) | (mK) |
| 0 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1 | 2.31 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0.06 | 12 |
| 10 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 20 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 30 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 40 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 50 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 60 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |
| 70 | 8.9 | 1.2 | 5.77 | 1.8 | 2.31 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 16 |

C.4.5扩展不确定度评定

取包含因子，扩展不确定度为：

可得各测量点的扩展不确定度见下表：

| 测量点(℃) | 合成标准不确定度(mK) | k | 扩展不确定度U（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 12 | 2 | 0.02 |
| 10 | 16 | 2 | 0.03 |
| 20 | 16 | 2 | 0.03 |
| 30 | 16 | 2 | 0.03 |
| 40 | 16 | 2 | 0.03 |
| 50 | 16 | 2 | 0.03 |
| 60 | 16 | 2 | 0.03 |
| 70 | 16 | 2 | 0.03 |

C.5 压力测量结果的不确定度分析

C.5.1 测量方法：通过升压和降压五次循环，测量10组数据，将10组数据的平均值作为被测压力表的示值，压力表的示值与标准器压力值的差值为该压力表的示值误差。

C.5.2 测量模型：

式中：	—被校准数字压力计的示值误差，MPa；

—被校准数字压力计的示值，MPa；

—标准压力计示值，MPa。

C.5.3输入量的标准不确定的评定

C.5.3.1重复测量引入的不确定度分量（u1）:

测量重复性引入的不确定度分量通过连续测量得到，采用A类方法进行评定。在0.5MPa、1MPa、1.5MPa、2MPa、2.5MPa、3MPa、4MPa、5MPa、6MPa进行 10次重复测量，所得数据下表：

单位：（MPa）

| 测量点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.499 | 0.500 | 0.498 | 0.499 | 0.500 | 0.499 | 0.499 | 0.501 | 0.499 | 0.500 | 0.499 |
| 1 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 1.000 | 1.001 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.999 |
| 1.5 | 1.498 | 1.499 | 1.498 | 1.500 | 1.501 | 1.498 | 1.499 | 1.499 | 1.498 | 1.499 | 1.499 |
| 2 | 1.999 | 2.000 | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 1.999 | 1.999 | 2.001 | 1.999 | 2.000 | 1.999 |
| 2.5 | 2.498 | 2.499 | 2.498 | 2.500 | 2.501 | 2.498 | 2.499 | 2.499 | 2.498 | 2.499 | 2.499 |
| 3 | 2.999 | 3.000 | 2.998 | 2.999 | 3.000 | 2.999 | 2.999 | 3.001 | 2.999 | 3.000 | 2.999 |
| 4 | 3.999 | 4.000 | 3.998 | 3.999 | 4.000 | 3.999 | 3.999 | 4.001 | 3.999 | 4.000 | 3.999 |
| 5 | 4.999 | 5.000 | 4.998 | 4.999 | 5.000 | 4.999 | 4.999 | 5.001 | 4.999 | 5.000 | 4.999 |
| 6 | 5.998 | 5.999 | 5.998 | 6.000 | 6.001 | 5.998 | 5.999 | 5.999 | 5.998 | 5.999 | 5.999 |

其平均值：

标准偏差为：

计算得出：

| 测量点(MPa) | 平均值(MPa) | 标准不确定度分量u1(MPa) |
| --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.499 | 0.0008 |
| 1 | 0.999 | 0.0010 |
| 1.5 | 1.499 | 0.0010 |
| 2 | 1.999 | 0.0008 |
| 2.5 | 2.499 | 0.0010 |
| 3 | 2.999 | 0.0008 |
| 4 | 3.999 | 0.0008 |
| 5 | 4.999 | 0.0008 |
| 6 | 5.999 | 0.0010 |

C.5.3.2 被测压力分辨力引入的不确定度分量（u2）:

压力的末位显示分辨力直接影响到校准结果。该压力的最小分辨力为0.001MPa，且均匀分布，则由压力计分辨力误差引入的标准不确定度分量为：

MPa

C.5.3.3 标准器准确度引入的不确定度分量（u3）：

本次使用的标准装置是一台测量范围为（0~7）MPa 的0.02级压力校准仪，最大允许误差为±0.02%FS，即极限误差，区间半宽a=0.0014MPa，在区间内属于均匀分布， k=，则标准器引入的不确定度分量为：

MPa

C.5.3.4 环境温度变化引入的不确定度分量（u4）：

由于被校压力以及标准压力装置均有温度自动补偿装置，在规定的使用温度范围内均符合准确度要求，故此，在温度（20±5）℃，相对湿度小于80%RH的环境条件下，温度的变化引入的标准不确定度分量u4可以忽略不计。

C.5.3.5 压力安装高度差引入的不确定度分量（u5）：

由于安装压力与智能压力校准仪测压点的有一定的高度差，估计为：200mm左右，其引入的误差作为不确定度来源，服从均匀分布，k=（h在计算时以m为单位）故

MPa

式中： 空气密度： kg/m3

广州重力加速度： m/s2

由压力安装高度差引入的不确定度分量为：

MPa

C.5.4合成标准不确定度

C.5.4.1标准不确定度汇总表如下：

| 测量点(MPa) | 重复测量标准不确度(u1) | 被测压力分辨率引入标准不确度(u2) | 取u1和u2 大值（u1） | 标准器准确度引入的标准不确度(u3) | 高度差引入的标准不确度(u5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
| 1 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0008 | 0 |
| 1.5 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0008 | 0 |
| 2 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
| 2.5 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0008 | 0 |
| 3 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
| 4 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
| 5 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0 |
| 6 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0008 | 0 |

C.5.4.2合成标准不确定度的计算

因各分量彼此独立，所以合成不确定度为：

计算得出各测量点合成不确定度如下表：

| 测量点(MPa) | u1 | u3 | u5 | uc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0.0008 |
| 1 | 0.0010 |  | 0 | 0.0012 |
| 1.5 | 0.0010 |  | 0 | 0.0013 |
| 2 | 0.0008 |  | 0 | 0.0013 |
| 2.5 | 0.0010 |  | 0 | 0.0012 |
| 3 | 0.0008 |  | 0 | 0.0013 |
| 4 | 0.0008 |  | 0 | 0.0012 |
| 5 | 0.0008 |  | 0 | 0.0012 |
| 6 | 0.0010 |  | 0 | 0.0012 |

C.5.5扩展不确定度评定

取包含因子，扩展不确定度为：

可得各测量点的扩展不确定度，具体见下表：

| 测量点(MPa) | 标准不确定度(uc) (MPa) | 扩展不确定度 （k=2）(MPa) | 扩展不确定度 （k=2）(%FS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.0008 | 0.0016 | 0.03 |
| 1 | 0.0012 | 0.0023 | 0.04 |
| 1.5 | 0.0013 | 0.0026 | 0.04 |
| 2 | 0.0013 | 0.0026 | 0.04 |
| 2.5 | 0.0012 | 0.0023 | 0.04 |
| 3 | 0.0013 | 0.0026 | 0.04 |
| 4 | 0.0012 | 0.0023 | 0.04 |
| 5 | 0.0012 | 0.0023 | 0.04 |
| 6 | 0.0012 | 0.0023 | 0.04 |