2018-**-**发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

2018-06-01实施

射线检验阶梯试块校准规范

Calibration Specification for Step Wedge used in Radiographic Testing

中华人民共和国工业和信息化部机械计量校准规范

JJF(机械)1016—2018

JJF (机械)1016—2018

射线检验阶梯试块校准规范

Calibration Specification for Step Wedge

used in Radiographic Testing

JJF（机械）1016—2018

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：沈阳仪表科学研究院有限公司

参加起草单位：国家仪器仪表元器件质量监督检验中心

机械工业第二十四计量测试中心站

辽宁省计量科学研究院

浙江优尔特检测科技有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

张  盼（沈阳仪表科学研究院有限公司）

刘殿东（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

于振毅（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

韩志诚（辽宁省计量科学研究院）

参加起草人：

李晓旭（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

宋  洋（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

付  饶（机械工业第二十四计量测试中心站）

洪  戈（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

吕君敏（浙江优尔特检测科技有限公司）

目   录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 表面粗糙度	2

4.2 几何尺寸	2

4.3 平面平行度	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2 校准项目和标准器及配套设备	2

6 通用技术要求	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1 外观	3

7.2 表面粗糙度	3

7.3 几何尺寸	3

7.4 平面平行度	3

8 校准结果表达	4

9 复校时间间隔	4

附录 A 用千分尺测量射线阶梯试块厚度尺寸校准结果的测量不确定度评定	5

附录 B 校准证书内页信息及格式	8

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1130-2005《几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

规范编制中参考了以下文件中关于射线检测参考试块的内容：GB/T 12604.2-2005《无损检测 术语 射线照相检测》、JJG 40-2011《X射线探伤机》、JJG 146-2011《量块》、NB/T 47013.2-2015《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》、NB/T 47013.3-2015《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》、JJF 1487-2014《超声波探伤试块校准规范》等相关标准。

本规范为首次发布。

射线检测阶梯试块校准规范

范围

本规范适用于射线检测阶梯试（楔）块的校准，其他无损检测试块也可参照使用。

引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 1958 产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差检测规定

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

概述

射线检测阶梯试块（以下简称试块）是具有相同材料，呈一系列阶梯状的物体，其几何形状用于制作射线设备曝光曲线及校准或检定射线检测设备。试块的几何量参数，主要包括：表面粗糙度、几何尺寸、平面平行度。

典型试块如图1所示。图中，上表面和下表面为工作面，侧面为非工作面。

图1  阶梯试块

计量特性

表面粗糙度

试块工作面表面粗糙度Ra≤6.3。

几何尺寸

试块长度及宽度尺寸偏差应不超过±0.1mm，厚度尺寸偏差应不超过±0.05mm。

平面平行度

工作面平面度、平行度偏差不超过0.03mm。

校准条件

环境条件

温度条件：(20±5)℃。

相对湿度：(65±15)%。

实验室内应无灰尘和振动等影响计量特性的因素。

校准项目和标准器及配套设备

射线检测阶梯试块的校准项目和标准器及配套设备见表1。

表1  校准项目和标准器及配套设备

| 序号 | 校准项目 | 标准计量器具 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表面粗糙度 | 表面粗糙度比较样块 MPE：＋12%～－17% 或粗糙度测量仪MPE：±7% |
| 2 | 几何尺寸 | 坐标测量机 MPE：±(2μm+3×10−6L) |
|  |  | 影像测量仪 MPE：±(3μm+5×10−6L) |
|  |  | 万能工具显微镜 MPE：±(1μm+10×10−6L) |
|  |  | 数显卡尺（分度值不低于0.02mm） MPE：±0.02~0.05mm |
|  |  | 千分尺（分度值不低于0.01mm）MPE：±4μm |
| 3 | 平面平行度 | 杠杆百分表（分度值不低于0.002mm）MPE：5~8μm |
|  |  | 1级平板 |

通用技术要求

- 新制造试块的工作面和侧面，不应有划痕，碰伤和锈蚀；使用中和修理后试块的工作面和侧面上，允许有不妨碍正常使用的上述缺陷。

校准项目和校准方法

以下项目的校准方法和标准器及配套设备的选取，可根据测量结果最大允差的要求确定。

校准前应清洗试块，并确认无影响校准结果的因素。

外观

试块的外观用目力观察，必要时借助放大镜。

表面粗糙度

试块工作面的表面粗糙度用表面粗糙度比较样块进行比较测量，表面粗糙度测量时选择最接近被测表面粗糙度值的样块标称值作为测量结果，也可以用表面粗糙度测量仪进行测量。

试块工作面表面粗糙度至少均布3个位置测量。

几何尺寸

可采用接触测量或非接触测量的方法。

7.3.1  用游标类量具或千分尺测量

- 长度和宽度尺寸可选用相应分度值的游标类量具直接测量，尺寸应在全长范围内均布测量，位置不少于3处；如测量试块长度，其测量点为150.02mm，150.08mm，150.06mm。

- 厚度尺寸可用千分尺在试块阶梯两侧进行测量，测量位置参照图2。

- 选用量具的最大允许误差应不超过被测尺寸公差的1/3。

图2 尺寸测量示意图

7.3.2  用万能工具显微镜或影像测量仪测量

测量时调整仪器，试块边缘清晰地出现在仪器视场内，按仪器操作方法进行测量，测量时要避让试块被测几何体的边缘倒角和毛刺等影响测量结果的因素。用影像仪测量时，有限使用仪器自动寻边的方式瞄准和选点。

平面平行度

7.4.1  平面度

- 试块工作面的平面度可在平板上按图3所示方位用杠杆百分表进行测量。

图3 平面度测量示意图

7.4.2  平行度

试块工作面之间的平行度可用千分尺在试块两侧进行测量，测量位置见图2。同一阶梯面上测得的结果，其相互之间的差值均应不超过7.3的规定。

- 也可以选择其他计量器具进行测量。只要满足表1中最大允许误差要求即可。测量应符合GB/T 1958规定的校测原则、评定方法和检测方案。

校准结果表达

经过校准的试块出具校准证书，校准证书内页信息及格式见附录。

复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由试块的使用频率、保养情况、使用者以及试块本身质量等因素所决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般不超过1年。

渗透检验参考试块裂纹长直径校准结果的测量不确定度评定

用千分尺测量射线阶梯试块厚度尺寸校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

使用千分尺进行测量。

  - 数学模型

由测量方法可得到数学模型为：

T=T'                                  (A.1)

式中：

T——试块厚度，mm；

T'——千分尺读数，mm。

  - 测量不确定度来源分析

测量不确定度来源及说明见表A.1。

表A.1 测量不确定度来源及说明

| 序号 | 不确定度来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量重复性 | A类不确定度分量 |
| 2 | 千分尺最大允差 | 千分尺存在的最大允差 |
| 3 | 线膨胀系数 | 试块和千分尺间线膨胀系数差 |
| 4 | 温度 | 试块和千分尺温度差 |
| 5 | 试块形状误差 | 试块的表面形状会对测量结果产生影响，主要影响因素是平面度误差 |

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量u1

在重复测量条件下，对试块厚度进行10次重复测量。得到结果为：20.025，20.026，20.028，20.026，20.025，20.028，20.026，20.025，20.028，20.026，由贝塞尔公式计算得到s=1.2μm，则测量重复性引入的不确定度分量为：

u1=s=1.2μm

    - 由千分尺最大允差引入的不确定度分量u2

经检定合格的千分尺最大允许误差为4μm，置信区间半宽则为a= 2μm，在区间内均匀分布，k=3。则由千分尺示值误差引入的不确定度分量为：

u2=a3=23=1.2μm

    - 由试块和千分尺线膨胀系数差引入的标准不确定度分量u3

取试块和千分尺线膨胀系数均为α=11.5±1×10-6℃-1，线膨胀系数差δα的界限为±2×10-6℃-1，符合三角分布，k=6，则：

u3=2×10-6℃-1/6=0.816×10-6℃-1

    - 由试块和千分尺温度差引入的标准不确定度分量u4

试块和千分尺间有一定的温度差存在，并以等概率落于估计区间为-0.3~+0.3℃内，符合均匀分布，k=3，则：

u4=0.3℃/3=0.173℃

    - 由试块形状误差引入的标准不确定度分量u5

试块形状误差对测量结果产生影响的主要因素是平面度误差，实测试块平面度为20 μm，半宽为10 μm，符合均匀分布，k=3，则：

u5=10μm/3=5.8μm

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表A.2。

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 1.2μm | 1 | 1.2μm |
| 2 | u2 | 千分尺最大允差 | 1.2μm | 1 | 1.2μm |
| 3 | u3 | 线膨胀差 | 0.816×10-6℃-1 | L∙∆t=0.020× 106×5℃∙μm | 0.1μm |
| 4 | u4 | 温度差 | 0.173℃ | L∙α=0.020× 11.5μm/℃ | 0.1μm |
| 5 | u5 | 试块形状误差 | 5.8μm | 1 | 5.8μm |

合成标准不确定度为：

规范要求温度允许偏差∆t=±5℃，线膨胀系数取α=11.5±1×10-6℃-1

uc2=u12+u22+L∙∆tu32+L∙αu42+u52

=1.2μm2+1.2μm2+0.020×106μm×5℃×0.816×10-6℃-12+

0.020×106μm×11.5×10-6℃-1×0.173℃2+5.8μm2

=36.5μm2

uc=6.1μm

  - 扩展不确定度

测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×6.1μm=12 μm

  - 不确定度评定结果报告

经分析，测量的扩展不确定度0.012mm与其尺寸公差半宽0.05mm之比＜1/3，方法科学合理、可行。

校准证书内页信息及格式

校准证书内页信息及格式

  - 校准证书至少包括一下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和引用相关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽烟程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 推荐得校准证书内页格式见表B.1。

表B.1  校准证书内页格式

证书编号：

| 校准环境条件 温 度： ℃ 相对湿度： % 地 点： 其 他： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 校准项目 |  | 校准结果 |
| 1 | 外观 |  |  |
| 2 | 表面粗糙度/μm | 工作面 |  |
| 3 | 几何尺寸/mm | 长度 |  |
|  |  | 宽度 |  |
|  |  | 2mm阶梯面 |  |
|  |  | 4mm阶梯面 |  |
|  |  | … |  |
| 4 | 平面度/mm | 2mm阶梯面 |  |
|  |  | 4mm阶梯面 |  |
|  |  | … |  |
| 5 | 平行度/mm | 2mm阶梯面 |  |
|  |  | 4mm阶梯面 |  |
|  |  | … |  |

校准员：                                      核验员：