中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）142－2018

便携式建筑用拉拔仪校准规范

Calibration Specification of Portable Drawing Instrument for Building

# （报批稿）

××××－××－××发布                         ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（建材）142－2018

便携式建筑用拉拔仪校准规范

Calibration Specification of

Portable Drawing Instrument for Building

本规范经中华人民共和国工业和信息化部××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起实施。

归 口 单 位：xxxxxx

主要起草单位：北京建筑材料检验研究院有限公司

北京市计量检测科学研究院

本规范主要起草人：

劳立平  （北京建筑材料检验研究院有限公司）

骆  昕  （北京市计量检测科学研究院）

参加起草人：

王洪伟（北京建筑材料检验研究院有限公司）

徐春媛（北京建筑材料检验研究院有限公司）

姜志刚（北京建筑材料检验研究院有限公司）

平永杰（北京建筑材料检验研究院有限公司）

王连明（北京建筑材料检验研究院有限公司）

陈红岩（北京建筑材料检验研究院有限公司）

全  锐（北京市计量检测科学研究院）

目    录

引言	（Ⅱ）

1  范围	（1）

2  概述	（1）

3  计量特性	（1）

3.1  示值误差	（1）

3.2  测量重复性	（1）

4  校准条件	（1）

4.1  校准环境条件	（1）

4.2  计量标准器及校准辅助装置	（1）

5  校准项目和校准方法	（1）

5.1  校准步骤	（2）

5.2  校准项目和校准方法	（2）

5.3  校准结果表达	（3）

6  复校时间间隔	（4）

附录 A  便携式建筑用拉拔仪原始记录表参考格式	（5）

附录 B  便携式建筑用拉拔仪校准证书内页参考格式	（6）

附录 C  便携式建筑用拉拔仪示值误差校准结果的测量不确定度评定示例	（7）

# 引    言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范在校准方法上参考了JJG139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》；在计量标准器的选择上，遵循JJG2045-2010《力值（≤1 MN）计量器具检定系统表框图》的要求。

本规范为首次发布。

便携式建筑用拉拔仪校准规范

  - 1  范围

本规范适用于拉拔力值不大于1000 kN的便携式建筑用拉拔仪（以下简称“拉拔仪”）的校准。

  - 2  概述

拉拔仪是建筑材料产品质量检测和建筑工程质量检测过程中使用的重要测量仪器，用于测量建材产品和建筑结构的最大拉拔强度。拉拔仪按结构分为：液压式拉拔仪和丝杠式拉拔仪。按用途分为：锚固力拉拔仪，其测量范围为1 kN~1000 kN；粘结力拉拔仪，其测量范围为100 N~10 kN。

  - 3  计量特性

    - 3.1  示值误差

最大示值相对误差应在拉拔仪准确度等级规定或拉拔仪使用允许的最大允许示值误差范围内。

    - 3.2  测量重复性

测量重复性应不大于最大允许示值误差的绝对值。

  - 4  校准条件

    - 4.1  校准环境条件

    - 拉拔仪校准在温度为（20±5）℃，湿度不大于80%RH的条件下进行。

    - 4.2  计量标准器及校准辅助装置

    - 4.2.1  计量标准器

计量标准器为准确度等级不低于0.3级的标准测力仪。

    - 4.2.2  校准辅助装置

    - 拉拔仪校准使用的辅助装置应能正确模拟拉拔仪的实际使用过程，其加荷轴线与计量标准器的加荷轴线应保持一致。拉向拉拔仪的两端应使用合适的连接件，以保证校准设备能够连续、平稳地对拉拔仪施加轴向力。

  - 5  校准项目和校准方法

5.1  校准步骤

5.1.1  校准前，使用校准辅助装置将拉拔仪安装成工作状态。

5.1.2  一般在拉拔仪的测量范围内选择包括最小测量值和最大试验力点在内，尽量均匀的5个点作为校准点。

5.1.3  校准时，加载从零载荷开始，沿拉拔仪受力轴线平稳加力至各校准点，直至加到最大，然后卸下载荷到零载荷，在每个校准点同时记录拉拔仪示值和计量标准器的示值。

5.1.4  该测量过程连续进行3次，每次测量前应将拉拔仪示值指示装置调至零点（或作为零点的起始位置）。

5.2  校准项目和校准方法

5.2.1  示值误差校准

操作拉拔仪平稳施加载荷，在计量标准器的示值到达指定校准点时读取拉拔仪示值，示值误差为拉拔仪示值与计量标准器示值之差，每个校准点进行3次测量。

拉拔仪单次测量的示值相对误差δi，按公式（1）计算：

δi=xi-xi0-fifi                           （1）

式中：

δi —拉拔仪单次测量的示值相对误差；

xi —第i次测量时，在校准点拉拔仪进程显示值；

xi0 —第i次测量时，拉拔仪零点显示值；

fi —第i次测量时，在校准点计量标准器显示值。

拉拔仪示值相对误差校准结果δ，按公式（2）计算：

δ=13i=13δi                           （2）

式中：

δ  —拉拔仪3次测量的示值相对误差；

δi —拉拔仪单次测量的示值相对误差。

5.2.2  测量重复性校准

测量重复性r，按公式（3）计算：

r=δimax-δimin                           （3）

式中：

r —拉拔仪的测量重复性；

δimax —3次重复测量时，示值误差的最大值；

δimin  —3次重复测量时，示值误差的最小值。

5.3  校准结果表达

5.3.1  经校准后的仪器应出具校准证书，证书中至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书编号等唯一性标识、每页及总页数的标识；

e）委托单位名称；

f）拉拔仪的名称、制造单位、型号规格、编号；

g）进行校准的日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效期说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范偏离的说明（适用时）；

m）校准证书或校准报告签发人签名或等效标识；

n）校准人和核验人签名；

o）校准证书签发日期；

p）校准结果仅对该被校对象有效的声明；

q）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

5.3.2  校准结果中应包含以下内容：

a）外观检查结果；

b）示值误差校准结果；

c）测量重复性校准结果；

d）示值误差校准结果的测量不确定度。

5.3.2  校准证书内页格式见附录B。

  - 6  复校时间间隔

建议复校间隔时间为一年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况缩短复校时间间隔。

附录 A

  - 便携式建筑用拉拔仪原始记录表参考格式

  - 便携式建筑用拉拔仪校准原始记录表

| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准用 计量标准 装置 |  |  | 计量标准器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量标准器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溯源性说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准条件 |  |  | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 湿度（%RH） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 过 程 | 基本 信息 |  | 校准证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校准样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 显示分度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校 准 数 据 |  | 校准点 | 进程读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δ |  | r | U (k=2) |
|  |  |  |  | x1 |  | x 10 |  | f1 | x2 |  | x20 | f2 | x3 |  |  |  | x30 | f3 |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  | 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录 B

  - 便携式建筑用拉拔仪校准证书内页参考格式

| 校准依据 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 校准用 计量标准 装置 | 计量标准器名称 |  |
|  | 计量标准器编号 |  |
|  | 准确度等级 |  |
|  | 有效期至 |  |
| 溯源性说明 |  |  |
| 校准地点 |  |  |
| 校准环境 |  |  |

校准结果

| 校 准 数 据 | 校准点 | 示值误差 | 测量重复性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差校准结果的测量不确定度 |  | U= ,k=2 |  |

  - 附录 C

  - 便携式建筑用拉拔仪示值误差校准结果的测量不确定度评定示例

C.1  校准方法：参照××××—××××《便携式建筑用拉拔仪校准规范》。

C.2  校准环境：温度（20±5）℃、湿度不大于80 %RH。

C.3  计量标准及主要技术指标：

校准计量标准器使用0.3级标准测力仪，测量范围为（500～5000）N，显示分度为0.1 N，在测量范围内，最大允许示值相对误差为±0.3%；在使用有效期内，稳定性为     ±0.3%。

C.4  测量对象

建筑拉拔仪，测量范围为（500～5000）N，显示分度1 N，示值误差以相对误差的形式表示，对其5000 N测量点进行校准。

C.5  数学模型

δ=13i=13xi-xi0-fifi

式中：

δ —拉拔仪3次测量的示值相对误差；

xi —第i次测量时，在校准点拉拔仪进程显示值；

xi0 —第i次测量时，拉拔仪零点显示值；

fi —第i次测量时，在校准点计量标准器显示值。

C.6  测量不确定度分量

C.6.1  计量标准器最大允许误差引入的标准不确定度分量

计量标准器的最大允许误差为±0.3%，视为均匀分布，则由其引入的标准不确定度分量：u2=5000 N×0.3%÷3=8.7 N。

C.6.2  计量标准器稳定性引入的标准不确定度分量

根据国家力值计量器具检定系统框图可知，0.3级标准测力计的年稳定度为±0.3%，视为均匀分布，则由其引入的标准不确定度分量：u2=5000 N×0.3%÷3=8.7 N。

C.6.3  拉拔仪的分辨力引入的标准不确定度分量

仪器的分辨力为1 N，其半宽为0.5 N，视为矩形分布，则由其引入标准不确定度分量：u3=0.5 N÷3=0.3 N 。

C.6.4  测量重复性引入的标准不确定度分量

根据3次校准结果，其示值误差分别为-2.2 N、-5.7 N、-3.8 N，则测量重复性误差为3.5 N，由其引入的标准不确定度分量：u4=3.5 N÷1.69=2.1 N。

C.6.5  其他因素影响

在规定的条件下进行校准，其他影响要素可视为包含在测量重复性的影响之中，忽略。

C.7  输入量的标准不确定度汇总一览表

表 C.1  输入量的标准不确定度汇总一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 计量标准器最大允许误差 | 8.7 N |
| u2 | 测量标准稳定性 | 8.7 N |
| u3 | 仪器分辨力 | 0.3 N |
| u4 | 测量重复性 | 2.1 N |

C.8  合成标准不确定度，uc

由数学模型可知各量的灵敏系数均为1，而且其各量为不相关，则

uc=u12+u22+u32+u42=12.5 N

C.9  扩展不确定度，U

U=kuc=25 N （k＝2）

Ur=0.5%（k＝2）。