JJF

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）129—2018

安全玻璃检测用恒温恒湿箱校准规范

Calibration Specification for Constant Temperature

and Humidity Chamber for Safety Glass

（报批稿）

××××-××-×× 发布           ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（建材）129—2018

安全玻璃检测用恒温恒湿箱

校准规范

Calibration Specification for Constant Temperature

and Humidity Chamber for Safety Glass

本规范经中华人民共和国工业与信息化部于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起实施。

归  口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

参加起草单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

本规范主要起草人：

王精精（中国建材检验认证集团股份有限公司）

高宗楠（中国建材检验认证集团股份有限公司）

李博野（中国建材检验认证集团股份有限公司）

参加起草人：

郑清伟（福耀玻璃工业集团股份有限公司）

李  娜（中国建材检验认证集团股份有限公司）

隋超英（中国建材检验认证集团股份有限公司）

王  妍（北京市建筑设计研究院有限公司）

刘  静（中国建材检验认证集团股份有限公司）

目录

引言…………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1 范围………………………………………………………………………………⑴

2 引用文件…………………………………………………………………………⑴

3概述………………………………………………………………………………⑴

4 计量特征要求……………………………………………………………………⑴

5 校准条件…………………………………………………………………………⑵

6 校准方法…………………………………………………………………………⑶

7 校准结果表达…………………………………………………………………… ⑷

8 复校时间间隔…………………………………………………………………… ⑷

附录A 校准记录参考格式………………………………………………………… ⑸

附录B校准结果…………………………………………………………………… ⑹

附录C温度偏差校准结果不确定度分析………………………………………… ⑺

附录D湿度偏差校准结果不确定度分析………………………………………… ⑺

引言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性规范进行编制。

本规范依据JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》、GB/T 5137.3《汽车安全玻璃试验方法 第3部分：耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》的要求而制定。

本规范代替JJG(建材)126-99《安全玻璃耐温湿试验仪校准规范》。

与原规程相比，新规程除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了温、湿度均匀度、波动度计量特性；（见4表1）

——更换了更为准确的校准器具；（见5.2表2）

——修订了温、湿度偏差的校准方法及增加了温、湿度均匀度，波动度的校准方法；（见6）

——修订了温、湿度校准点的位置及采样次数；（见图1,6.4,6.5）

——增加了校准记录参考格式；（见附录A）

——增加了校准证书（内页）参考格式；（见附录B）

——增加了不确定度评定。（见附录C）

安全玻璃检测用恒温恒湿箱校准规范

1 范围

本规范适用于安全玻璃检测用恒温恒湿箱的校准。

2引用文件

JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》

JJF 1071-2010  《国家计量校准规范编写规则》

JJF 1059.1-2012  《测量不确定度评定与表示》

JJF 1001-2011  《通用计量术语及定义》

GB/T 5137.3《汽车安全玻璃试验方法 第3部分：耐辐照、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验》

使用本规范时，应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3 概述

安全玻璃检测用恒温恒湿箱系人工模拟气候环境设备之一，主要用于考核安全玻璃在高温、潮湿条件影响下所引起的性能变化，以及鉴别其耐高温、潮湿试验的能力试验之用。

4 计量特性要求

安全玻璃检测用恒温恒湿箱的计量特性要求见表1。

| 温度范围 | 50℃ |
| --- | --- |
| 温度偏差 | ±2℃ |
| 温度均匀度 | 2℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 相对湿度范围 | 95％ |
| 相对湿度偏差 | ±4％ |
| 相对湿度均匀度 | 5％ |
| 相对湿度波动度 | ±3％ |

表1计量性能要求

5校准条件

5.1环境条件

5.1.1温度：（15～35）℃

相对湿度：（30～85）％

气压：（86～106）kPa

5.1.2其他条件：安全玻璃检测用恒温恒湿箱周围应无强烈震动及腐蚀性气体存在，避免其他冷热源影响。

5.2主要校准器及配套设备，见表2

表2主要校准器及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度记录仪 | （0～100）℃ | 温度最大允许误差<0.3℃ 相对湿度最大允许误差 <±1％ |
| 2 | 温度传感器 | （0～100）℃ | 温度最大允许误差<0.5℃ |
| 3 | 湿度传感器 | （0～100）％RH | 相对湿度最大允许误差 <±1％ |

6校准项目和校准方法

6.1校准温、湿度点的选择

校准温、湿度点一般应选择试验仪使用范围的上限、下限及中间点，校准温、湿度点温度50℃、相对湿度95%。

6.2测试点的位置

测试点的位置应分布在安全玻璃检测用恒温恒湿箱工作箱内的三个校准面上，称上、中、下三层，中层为通过工作箱几何中心的平行于底面的校准工作面，测试点与工作室内壁的距离不小于各边长的1/10，遇风道时，此距离可加大，但不能大于500mm。如果安全玻璃检测用恒温恒湿箱带有样品架或样品车时，下层测试点可分布放在样品架或样品车上方10mm处。

6.3测试点的数量

温度测试点用A,B,C,E,F,G,H,O字母表示，湿度测试点用甲、乙、丙文字表示。

温度测试点为9个，湿度测试点为3个，O点位于中层几何中心，如图1所示。

图1温湿度点测试位置

6.4温度的校准

按6.2.2, 6.2.3条规定布放温度传感器，将安全玻璃检测用恒温恒湿箱的温度控制器设定到所要求的标称温度，使安全玻璃检测用恒温恒湿箱正常工作。稳定后开始读数，每2分钟记录所有测试点的温度一次，在30分钟内共测试15次。

6.5湿度的校准

按6.3条规定布放湿度传感器，将安全玻璃检测用恒温恒湿箱的温、湿度控制器设定到所要求的标称湿度，使安全玻璃检测用恒温恒湿箱正常工作。稳定后开始读数，每2分钟记录所有测试点的湿度一次，在30分钟内测试15次。

6.6数据处理

6.6.1温度偏差计算

∆td=td-to

式中：∆td－温度偏差，单位为℃；

to－中心点n次测量的平均值，单位为℃；

td－试验仪显示温度平均值，单位为℃；

6.6.2温度均匀度计算

安全玻璃检测用恒温恒湿箱在稳定状态下，在30分钟内（每2分钟测试一次）每次测试中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

∆tu=i=115(timax-timin)/15

式中：∆tu－温度均匀度，单位为℃；

timax－各校准点在第i次测得的最高温度，单位为℃；

timin－各校准点在第i次测得的最低温度，单位为℃。

6.6.3温度波动度计算

安全玻璃检测用恒温恒湿箱在稳定状态下，箱体中心点温度随时间的变化量，即中心点在30分钟内（每2分钟测试一次）实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号。

∆tf=±(tomax-tomin)/2

式中：∆tf－温度波动度，℃；

tomax－中心点n次测量中的最高温度，单位为℃；

tomin－中心点n次测量中的最低温度，单位为℃。

6.6.4相对湿度偏差计算

∆hd=hd-ho

式中：∆hd－湿度的偏差，单位为%RH；

hd－中心点n次测量的平均值，单位为%RH；

ho－试验仪显示湿度平均值，单位为%RH。

6.6.5相对湿度均匀度计算

安全玻璃检测用恒温恒湿箱在稳定状态下，在30分钟内（每2分钟测试一次）每次测试中实测最高相对湿度与最低相对湿度之差的算术平均值。

∆hu=i=115(himax-himin)/15

式中：∆hu－温度均匀度，单位为%RH；

himax－各校准点在第i次中测得的最高湿度，单位为%RH；

himin－各校准点在第i次中测得的最低湿度，单位为%RH。

6.6.6相对湿度波动度计算

安全玻璃检测用恒温恒湿箱在稳定状态下，工作箱中心点相对湿度随时间的变化量，即中心点在30分钟内（每2分钟测试一次）实测最高相对湿度与最低相对湿度之差的一半，冠以“±”号。

∆hf=±(homax-homin)/2

式中：∆hf－温度波动度，单位为%RH；

homax－中心点n次测量中的最高温度，单位为%RH；

homin－中心点n次测量中的最低温度，单位为%RH。

7校准结果表达

经校准的安全玻璃检测用恒温恒湿箱出具校准证书。校准证书应给出：温、湿度的偏差、均匀度、波动度及校准结果不确定度。

8复校时间间隔

安全玻璃检测用恒温恒湿箱的复校时间间隔自定，建议最长不超过2年。

附录A

安全玻璃检测用恒温恒湿箱校准记录参考格式

委托单位：      仪器名称：       制造厂：           型号规格：        出厂编号：

校准地点：      环境温度：    ℃ 环境湿度：     %RH

温、湿度记录表

标称温度：                ℃               标称湿度：                %RH

| 时间 | 次数 | 仪表示值 |  | 温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |  | 第i次 |  | 湿度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ℃ | %RH | A | B | C | D | O | E | F | G | H | 最大 | 最小 | 甲 | 乙 | 丙 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ～ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第n点 | 修正值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最小值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

温度偏差：        ℃    温度均匀度：       ℃     温度波动度：           ℃

湿度偏差：        %RH 湿度均匀度：        %RH  湿度波动度：           %RH

校准        年     月     日              复核           年      月      日

附录B

安全玻璃检测用恒温恒湿箱校准结果参考格式

第  页  共  页

校准结果

1 测试点分布示意图(图B1)

2 测试点与壁距离（mm）

| 前 | 后 | 左 | 右 | 上 | 下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3 校准结果的表达

温度偏差：  ℃ 湿度偏差：             %RH

温度波动度：℃湿度波动度：           %RH

温度均匀度：℃湿度均匀度：           %RH

4 校准结果不确定度

附录C

安全玻璃检测用恒温恒湿箱温度偏差

校准结果不确定度分析

C.1   概述

温度测量由数字式温度计完成，该器具具有温度修正值。温度偏差是指数字式温度计示值与测量点实际温度之差。

C.2   数学模型

∆td=td-to+Δto（C1）

式中：∆td—温度偏差，单位为℃；

td—试验仪温度显示仪表显示温度，单位为℃；

to—数字式温度计读数，单位为℃；

Δto—数字式温度计的修正值（指整体检定），单位为℃。

C.3   方差与灵敏度系数

式（C1）中td、to、Δto互为独立，因而得：

c1=∂∆td∂td=1，c2=∂∆td∂to=-1，c3=∂∆td∂∆to=1

故 uc=u2td+u2(to)+u2(Δto)

C.4   不确定度来源及分析

C.4.1 由td引入的不确定度

对试验仪进行15次独立重复测量，从试验仪显示仪表上读取15次显示值，记为td1,td2,…,td15,平均值记为td,测量如表C-1所示。

表C-1  测量不确定一览表

| ##### i(次数) | ##### tdi/℃ | ##### i(次数) | ##### tdi/℃ | ##### i(次数 | ##### tdi/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 49.9 | ##### 6 | ##### 49.9 | ##### 11 | ##### 50.0 |
| ##### 2 | ##### 50.0 | ##### 7 | ##### 49.9 | ##### 12 | ##### 49.9 |
| ##### 3 | ##### 50.0 | ##### 8 | ##### 49.9 | ##### 13 | ##### 50.0 |
| ##### 4 | ##### 50.0 | ##### 9 | ##### 50.0 | ##### 14 | ##### 50.0 |
| ##### 5 | ##### 50.0 | ##### 10 | ##### 50.0 | ##### 15 | ##### 50.0 |

根据公式：

std=i=1n(tdi-td)2n(n-1)

计算得算数平均值td的实验标准差std=0.01℃。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量u1=std=0.01℃。

C.4.2由to引入的不确定度

对试验仪进行15次独立重复测量，从数字式温度计上读取15次显示值，记为to1,to2,…,to15,平均值记为to,测量如表C-2所示。

表C-2

| ##### i(次数) | ##### toi/℃ | ##### i(次数) | ##### toi/℃ | ##### i(次数) | ##### toi/℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 48.93 | ##### 6 | ##### 49.08 | ##### 11 | ##### 49.13 |
| ##### 2 | ##### 49.04 | ##### 7 | ##### 49.24 | ##### 12 | ##### 49.23 |
| ##### 3 | ##### 49.06 | ##### 8 | ##### 49.13 | ##### 13 | ##### 49.18 |
| ##### 4 | ##### 49.05 | ##### 9 | ##### 49.15 | ##### 14 | ##### 49.24 |
| ##### 5 | ##### 49.16 | ##### 10 | ##### 49.20 | ##### 15 | ##### 49.31 |

根据公式：

sto=i=1n(toi-to)2n(n-1)

计算得算数平均值td的实验标准差sto=0.03℃。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量u2=sto=0.03℃。

C.4.3 由Δto引入的不确定度

从检定证书知：数字式温度计修正值Δto的扩展不确定度U95=0.06℃，以正态分布估计，k95=1.960，u3=uΔto=0.06℃/1.960=0.03℃，ν3=∞。

C.5 不确定度分量一览表

不确定度分量如表C-3所示。

表 C-3

| ##### 序号 | ##### 来源 | ##### 符号 | ##### ui | ##### 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 被测试验仪表读数重复性 | u1 | ##### 0.01℃ | ##### 14 |
| ##### 2 | ##### 数字式温度计读数重复性 | u2 | ##### 0.03℃ | ##### 14 |
| ##### 3 | ##### 数字式温度计误差 | u3 | ##### 0.03℃ | ##### ∞ |

C.6 合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32=0.04℃

C.7 有效自由度

根据公式：

νeff=uc4ui4νi

计算得νeff=56.7

C.8 扩展不确定度

3个不确定度分量大小接近，且相互独立，其合成仍接近正态分布，取置信水平p=0.95，查 t 分布表得扩展因子k95=2.01，故得：

U95=kuc=0.08℃

附录D

安全玻璃温湿度试验仪湿度偏差

校准结果不确定度分析

D.1 概述

湿度测量标准用标准温度仪，相对湿度偏差是指被校准仪器显示仪表示值与仪器实际湿度之差。

D.2 数学模型

∆hd=hd-ho+Δho（D1）

式中：∆hd—湿度偏差，单位为%RH；

hd—试验仪湿度显示仪表显示湿度，单位为%RH；

ho—标准温湿度仪读数，单位为%RH；

Δho—标准温湿度仪误差对测量结果的影响，单位为%RH。

D.3 方差与灵敏系数

式D1中hd、ho、Δho互为独立，因而得：

c1=∂∆hd∂hd=1，c2=∂∆hd∂ho=-1，c3=∂∆hd∂∆ho=1

故                  uc=u2hd+u2(ho)+u2(Δho)

D.4   不确定度来源及分析

D.4.1 由hd引入的不确定度

在温度60℃、湿度为70%RH，测量试验仪工作中心点湿度，同时从试验仪湿度显示仪表上读取15次显示值，记为hd1,hd2,…,hd15,平均值记为hd,测量如表D-1所示。

表D-1

| ##### i(次数) | ##### hdi/(%RH) | ##### i(次数) | ##### hdi/(%RH) | ##### i(次数 | ##### hdi/(%RH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 95 | ##### 6 | ##### 95 | ##### 11 | ##### 95 |
| ##### 2 | ##### 94 | ##### 7 | ##### 94 | ##### 12 | ##### 94 |
| ##### 3 | ##### 94 | ##### 8 | 95 | ##### 13 | ##### 95 |
| ##### 4 | ##### 95 | ##### 9 | 95 | ##### 14 | ##### 94 |
| ##### 5 | ##### 95 | ##### 10 | 95 | ##### 15 | ##### 95 |

根据公式：

shd=i=1n(hdi-hd)2n(n-1)

计算得算数平均值hd的实验标准差s(hd)=0.13%RH。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量u1=s(hd)=0.13%RH，自由度ν1=14。

D.4.2  由ho引入的不确定度

在温度60℃、湿度为70%RH对试验仪工作中心点作15次独立重复测量，从标准温湿度仪上读取15次显示值，记为ho1,ho2,…,ho15,平均值记为ho,测量如表D-2所示。

测量如表D-2所示。

表D-2

| ##### i(次数) | ##### hoi/(%RH) | ##### i(次数) | ##### hoi/(%RH) | ##### i(次数) | ##### hoi/(%RH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 93.89 | ##### 6 | ##### 93.43 | ##### 11 | ##### 93.31 |
| ##### 2 | ##### 93.96 | ##### 7 | ##### 93.60 | ##### 12 | ##### 93.21 |
| ##### 3 | ##### 93.75 | ##### 8 | ##### 93.43 | ##### 13 | ##### 93.21 |
| ##### 4 | ##### 93.34 | ##### 9 | ##### 93.29 | ##### 14 | ##### 93.33 |
| ##### 5 | ##### 93.60 | ##### 10 | ##### 93.39 | ##### 15 | ##### 93.58 |

根据公式：

sho=i=1n(hoi-ho)2n(n-1)

计算得算数平均值ho的实验标准差s(hO)=0.01%RH。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量u2=s(hO)=0.01%RH，自由度ν2=14。

D.4.3 由标准数字温湿度仪误差引入的不确定度

根据标准数字温湿度仪检定证书知：其扩展不确定度为1.5%RH，包含因子k=2，则u3=1.5/2=0.75%RH，因证书未告知何种分布，故以正态分布估计，
ν3=∞。

D.5 不确定度一览表

不确定度分量如表C-3所示。

表 C-3

| ##### 序号 | ##### 来源 | ##### 符号 | ##### ui | ##### 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 被测试验仪表读数重复性 | ##### u1 | 0.13%RH | ##### 14 |
| ##### 2 | ##### 标准温湿度仪读数重复性 | ##### u2 | 0.01%RH | ##### 14 |
| ##### 3 | ##### 标准温湿度仪误差 | ##### u3 | 0.75%RH | ##### ∞ |

D.6 合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32=0.76%RH

D.7 扩展不确定度

由于u3在各不确定度分量中占比例较大，并且服从正态分布，因此其合成仍接近正态分布，故取k95=1.960，得

U95=kuc=1.5%RH