中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF(建材) 148-2018

水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪校准规范

Calibration Specification for Distillation Instruments for Determination of Chloride Content in Cement

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪校准规范

Calibration Specification for Distillation Instruments for Determination of Chloride Content in Cement

JJF（建材）148-2018

本规范经中华人民共和国工业和信息化部××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起实施。

归口单位：中国建筑材料联合会

起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

本规范主要起草人：

王琦（中国建材检验认证集团股份有限公司）

王伟（中国建材检验认证集团股份有限公司）

卢娟娟（中国建材检验认证集团股份有限公司）

刘亚民（中国建材检验认证集团股份有限公司）

张格（中国建材检验认证集团股份有限公司）

王雅兰（中国建材检验认证集团股份有限公司）

鹿晓泉（中国建材检验认证集团股份有限公司）

任静怡（中国建材检验认证集团股份有限公司）

郭猛（中国建材检验认证集团股份有限公司）

目录

引言	(II)

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  概述	(1)

3.1  用途	(1)

3.2  原理	(1)

3.3  结构	(1)

4  计量特性	(2)

4.1  蒸馏时间示值误差	(2)

4.2  炉膛温度示值误差	(2)

4.3  气体流量示值误差	(2)

4.4  蒸馏完全程度验证误差和重复性	(2)

5  校准条件	(2)

5.1  环境要求	(2)

5.2  校准设备	(3)

5.3  标准物质	(3)

6  校准项目和校准方法	(3)

6.1  外观与初步检查	(3)

6.2  蒸馏时间示值误差	(3)

6.3  炉膛温度示值误差	(3)

6.4  气体流量示值误差	(3)

6.5  蒸馏完全程度的验证误差和重复性	(4)

7  校准结果表达	(4)

8  复校时间间隔	(5)

附录A校准记录的参考格式	(6)

附录B校准不确定度评定	(8)

引言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1033-2016《计量标准考核规范》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范参考了GB/T 176-2008《水泥化学分析方法》中磷酸蒸馏—汞盐滴定法对氯离子含量测定的技术要求编写。

本规范为首次制定。

水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪校准规范

1  范围

本规范适用于磷酸蒸馏—汞盐滴定法对水泥及其原材料中氯离子进行定量分析用的水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪（以下简称蒸馏仪）的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 176-2008  水泥化学分析方法

JJG128-2003  二等标准水银温度计检定规程

GB/T 22773-2008机械秒表

GB/T 22778-2008液晶数字式石英秒表

JB/T 9255-2015玻璃转子流量计

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

3.1  用途

用于磷酸蒸馏—汞盐滴定法测定水泥及其原材料中氯离子含量的蒸馏装置。

3.2  原理

将待测样品置于石英管中，加入磷酸和过氧化氢处理样品，蒸馏仪温度达到250℃～260℃后，将盛装已处理好样品的石英管放入炉膛内，迅速连接好气路，以净化空气做载体，蒸馏分离出样品中的氯离子并以氯化氢形式释放，经冷凝管承接到反应瓶中，用硝酸汞标准滴定溶液进行滴定，得到样品中氯离子的百分含量。

[GB/T 176-2008，氯离子的测定--磷酸蒸馏-汞盐滴定法35]

3.3  结构

蒸馏仪主要由气泵装置，计时装置，恒温加热装置及收集装置组成。见图1。

气泵装置包括1和2，计时装置4，恒温加热装置包括5、6、7和8，收集装置包括9和10。

1—吹气泵             6—电炉

2—浮子流量计     7—石英蒸馏管

3—洗气瓶，内装硝酸银溶液（5g/L）  8—炉膛保温罩

4—计时器                          9—蛇形冷凝管

5—温控仪  10—50ml锥形瓶

图1  氯离子含量测定用蒸馏仪示意图

4  计量特性

4.1  蒸馏时间示值误差

计时范围：0min～15min；

蒸馏时间示值误差：不大于5s。

4.2  炉膛温度示值误差

温度范围：0℃±260℃；

炉膛温度示值误差：不大于5℃。

4.3气体流量示值误差

气体流量计使用范围：0mL/min～200mL/min；

气体流量示值误差：不大于5mL/min。

4.4蒸馏完全程度验证误差和重复性

蒸馏完全程度的验证误差：不大于0.003%（质量分数）；

重复性：不大于0.001%（质量分数）。

5  校准条件

5.1  环境要求

5.1.1  环境温度保持23℃±5℃之间，相对湿度不大于80%。

5.1.2  供电电源：电压为(220±22)V；频率(50±1)Hz。

5.1.3  仪器置于水平无震动的工作台上。

5.1.4  实验室应清洁，无氯离子污染并装有通风装置。

5.2  校准设备

选用适当量程的二等标准水银温度计、秒表（机械秒表或液晶数字式石英秒表均可）和标准流量计。

其中，二等标准水银温度计应符合JJG128-2003《二等标准水银温度计检定规程》的检定要求，秒表应符合国家标准GB/T 22773-2008《机械秒表》或GB/T 22778-2008《液晶数字式石英秒表》的要求，标准流量计符合行业标准JB/T 9255-2015《玻璃转子流量计》的要求。

5.3  标准物质

5.3.1  水泥标准样品，选用氯离子质量分数0.020%～0.060%范围内的有证水泥标准样品。

5.3.2  硝酸汞标准滴定溶液。

[GB/T 176-2008,硝酸汞标准滴定溶液 5.92]

6  校准项目和校准方法

6.1  外观与初步检查

6.1.1  仪器应带有铭牌(铭牌标志上应有仪器名称、型号、出厂编号、出厂日期、制造厂名等)、合格证和说明书。

6.1.2  外观不应带有影响正常工作的机械损伤。电缆线的接插件牢固。

6.1.3  仪器应置于平稳地工作台上，各紧固件均应紧固良好。各调节旋钮、按键和功能开关灵活可靠。

6.1.4  指示器应工作正常，仪器面板显示清晰完整。

6.1.5  气路连接正确无误，开启气泵不得有漏气现象，节流阀应正常工作，气体流速稳定，净化空气的硝酸银溶液不得失效，确保载入的空气无氯离子。

6.1.6  热电偶灵敏度良好。炉膛温控装置应工作正常。

6.1.7  计时装置应工作正常。

6.2  蒸馏时间示值误差

#### 将蒸馏仪计时装置分别设置10min和15min，用合适量程的秒表（机械秒表或液晶数字式石英秒表均可），与蒸馏仪同时开始计时，蒸馏仪计时结束时，停止秒表计时，记录秒表的示值，比较秒表的示值与蒸馏仪设置的时间，计算差值。上述操作重复三次，取三次差值的平均值，得到蒸馏时间示值误差。

6.3  炉膛温度示值误差

蒸馏仪升温至255℃，将二等标准水银温度计靠近炉膛内热电偶的工作端，温度稳定后，快速记录标准温度计温度和蒸馏仪显示温度，比较仪器显示的炉膛温度与二等标准水银温度计的示值，计算差值得到炉膛温度示值误差。

应注意，加热过程中炉膛内温场不均匀，标准温度计工作端尽量靠近热电偶工作端或在同一水平线上。

6.4  气体流量示值误差

蒸馏仪使用的是玻璃管浮子流量计，以标准流量计为标准和流量计进行比较，将蒸馏仪流量计与标准流量计串联，当标准流量计和蒸馏仪的流量计达到稳定时，调节流速150mL/min，记录标准流量计和蒸馏仪流量计的示值，计算差值得到气体流量示值误差。

6.5  蒸馏完全程度的验证误差和重复性

6.5.1  蒸馏完全程度的验证误差

蒸馏仪到温后，连续蒸馏已知氯离子含量的有证水泥标准样品3次，以硝酸汞标准滴定溶液滴定，得到标准样品中氯离子的质量分数，测定结果的平均值与标准样品的标准值之差的绝对值为蒸馏完全程度的验证误差。滴定方法按GB/T 176-2008,氯离子的测定--磷酸蒸馏-汞盐滴定法35进行。

验证误差按式（1）计算:

（1）

式中：

蒸馏完全程度的验证误差；

重复测定三次氯离子的质量分数的平均值，%；

水泥标准样品中氯离子的质量分数，%。

6.5.2重复性

蒸馏仪到温后，连续测定已知氯离子含量的有证水泥标准样品4次，以硝酸汞标准滴定溶液滴定，得到标准样品中氯离子的质量分数，计算标准偏差得到蒸馏仪的重复性。滴定方法按GB/T 176-2008,氯离子的测定--磷酸蒸馏-汞盐滴定法35进行。

重复性标准偏差按式（2）计算:

(2)

式中：

标准偏差；

第i次质量分数的测量值，%；

为n次质量分数测量的平均值，%。

7  校准结果表达

校准证书应符合中JJF 1071-2010 5.12的要求。

校准记录格式和校准证书内页格式，可参考附录A。

[JJF 1071-2010校准结果5.12]

8  复校时间间隔

一般建议复校时间间隔为一年，由于复校时间间隔的长短是由水泥中氯离子含量测定用蒸馏仪的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，可根据仪器使用情况自行确定复校时间间隔。

附录A

校准记录的参考格式

| 校准单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器类别 |  |  |  |  |  |  |
| 校准用测量设备及标准物质、样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 技术特征 |  |  |  | 备注 |  |
| 环境条件和设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  | 实际情况 |  |  |  | 结论 |  |
| 1 |  | 温度 |  |  |  |  | 23℃±5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 相对湿度 |  |  |  |  | ≤80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 环境条件 |  |  |  |  | 仪器置于水平无震动的工作台；实验室清洁，无氯离子污染；通风良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电源 |  |  |  |  | （220±22）V；（50±1）Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  | 校准数据 |  |  |  | 结论 |  |
| 1 |  | 蒸馏时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 炉膛温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 气体流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 蒸馏完全程度的验证误差 |  |  |  |  | ≤0.003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 重复性 |  |  |  |  | ≤0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸馏完全程度的验证误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准/日期 |  |  |  |  |  |  |  | 核验/日期 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |

校准证书（内页）

“氯离子测定用蒸馏仪校准证书”内页至少包括以下内容：

1.证书编号

2.证书页码

3.校准使用测量设备（名称、设备编号、型号/规格、证书编号等）

4.校准地点

5.环境条件

6.校准数据/结果

附录B

校准不确定度评定

B.1  蒸馏仪校准不确定度分析

B.1.1校准的数学模型

试样的氯离子的质量分数：

式中：

氯离子的质量分数，%；

硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度，mg/mL；

滴定时消耗的硝酸汞标准滴定溶液体积，mL；

空白试验消耗的硝酸汞标准滴定溶液体积，mL。

B.1.2 校准不确定度评定

对蒸馏仪校准结果有影响的因素包括：滴定引入的不确定度分量urelc，蒸馏时间、炉膛温度和气体流速引入的不确定度分量urelt。

各分量不确定度来源彼此独立不相关，所以蒸馏仪的校准过程合成标准不确定度uc为：

uc=urelc2+urelt2。

B.2  蒸馏仪蒸馏完全程度校准不确定度评定实例

以氯离子质量分数为0.026%的水泥标准样品校准蒸馏仪为例，实验条件如下：1.炉膛温度250℃，气体流量100mL/min，蒸馏时间10min。2.炉膛温度260℃，气体流量200mL/min，蒸馏时间15min。

B.2.1 各分量的标准不确定度评定

B.2.1.1滴定引入的不确定度分量urelc

滴定过程引入的不确定度主要来源：天平的不确定度；滴定管的不确定度urelVd；硝酸汞标准滴定溶液的不确定度。

B.2.1.1.1天平称量的相对不确定度urelcm

天平的分辨力引入的不确定度ucm，称量过程中，有系统效应引入的不确定度主要有天平的分辨力引入，根据检定证书可知天平的分辨力为0.0001g，称量0.3000g样品。属于均匀分布，ucm=0.000029g。

由天平称量的相对标准不确定度分量为：

urelcm=ucm0.3000=0.0000967

B.2.1.1.2硝酸汞标准滴定溶液的相对不确定度

硝酸汞标准滴定溶液的标定过程测量不确定度的主要来源是：氯化钠标准溶液的不确定度分量和容量器具的不确定度分量。

氯化钠引入的不确定度分量：采用GBW06103c氯化钠纯度标准物质作为配制氯化钠标准溶液的纯试剂，其特性量值和不确定度：以氯计氯化钠纯度标准物质，以质量分数表示ω为99.994%，扩展不确定度（k=2）0.004%。

其相对不确定度：

ucm=0.00499.994%=0.004%

氯化钠标准值的不确定度分量：uNaCl=0.004×0.037=0.00015%。

氯化钠的质量分数的相对标准不确定度分量：

urelNaCl=uNaClω=0.000015

天平的最大容许差为0.0001g，按均匀分布，氯化钠质量数值的标准不确定度分量为

。

称取m=0.3297g的氯化钠，相对标准不确定度分量

。

容量计量器具的相对标准不确定度：

使用的容量计量器具包括移液管、容量瓶等，系统效应引入的容量计量器具（包括移液管、容量瓶等）的不确定度来源于两个方面：第一为器具体积定值的准确性引入的不确定度，根据查表得V（mL）器具的最大容许差为x（mL），其不确定度区间的半宽为x（mL），允许出现在此区间的概率是均匀的，服从均匀分布，所以由定值准确性引入的不确定度为χ/3mL；第二由于校正和使用时温度不同引起的体积不确定度，可视为相差5℃，水的膨胀系数为2.1×10-4/℃,则体积变化为（V×2.1×10-4×5）mL，95%置信概率下，标准差为（1.05×10-3V/1.96）mL;故由系统效应引入的容量计量器具的相对标准不确定度可表示为：

1000mL A级容量瓶引入的不确定度分量：1000mL A级容量瓶，计量校准其在20℃时的最大容许差为0.4mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为：0.43=0.232mL。温度差异引起体积的变化为1000×5×2.1×10-4=1.05mL，按均匀分布计算，其标准不确定的为1.051.96=0.536mL。1000mL容量瓶的相对标准不确定度为:

urelcv1=0.2322+0.5362=0.584%。

250mL A级容量瓶引入的标准不确定度分量：250mL A级容量瓶，计量校准其在20℃时的最大容许差为0.15mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为0.153=0.087mL.温度差异引起体积的变化为250×5×2.1×10-4=0.263mL，按均匀分布计算，其标准不确定度为0.2631.96=0.134mL。250mL容量瓶的相对标准不确定度分量为：

urelcv2=0.0872+0.1342=0.160%。

同理可知，25mL移液管引入的相对标准不确定度分量：

urelcv3=0.0875%。

由硝酸汞标准滴定溶液的相对不确定度分量为

urelw=urelm2+urelcv12+urelcv22+urelcv32=0.00612。

B.2.1.1.325mL A级酸式滴定管引入的相对标准不确定度分量：

滴定硝酸汞标准滴定溶液采用25mL A级酸式滴定管，根据《常用玻璃量器检定规程》JJG196-2006，25mL A级酸式滴定管20℃时允差为δ为0.04mL，电子分析天平的最大容许误差a1为0.0005g，衡量法用表中查得水的修约半宽a2为0.0005g，纯水密度修约值误差区间的半宽a3为5×10-7g/mL，纯水在20℃时的密度ρ为0.998201g/mL，称量水校正滴定管时引入的标准不确定度分量为1ρ23a12+13a22+δ3a32=5.01×10-4mL。

25mL A级酸式滴定管校正精度为0.01mL，则滴定管校正值得修约误差区间的半宽为0.005mL，按均匀分布，溶液体积校正值修约误差引入的标准不确定度分量0.0053=0.00298mL。按三角分布，由内插法确定溶液体积校正值时引入的标准不确定度分量0.026=0.00817mL。

25mL A级酸式滴定管引入的相对标准不确定度分量:

urelVd=0.0005012+0.002982+0.008172=0.00871。

因各分量不确定度来源彼此独立不相关，故由滴定引入的相对合成标准不确定度为：

urelc=urelcm2+urelVd2+urelw2=0.011。

所以uc=urelc×c=0.00029。

B.2.1.2 蒸馏时间、炉膛温度和气体流速引入的不确定度分量urelt。

依据GB/T 176-2008《水泥化学分析方法》35氯离子的测定—磷酸蒸馏汞盐滴定法，蒸馏仪设定炉膛温度250℃，气体流量100mL/min，蒸馏时间10min，用同一水泥标准样品蒸馏四次。蒸馏仪设定炉膛温度260℃，气体流量200mL/min，蒸馏时间15min，用同一水泥标准样品蒸馏四次。测定结果见表A.1。

表A.1 测定水泥标准样品的实验结果             单位：质量分数（%）

| 实验条件 | 氯离子的但次测定结果的单次测定结果 |  |  |  | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 250℃ 100mL/min 10min | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 |
| 260℃ 200mL/min 15min | 0.026 | 0.025 | 0.026 | 0.027 | 0.026 |

由表中可知，不同实验条件下，重复测量，得到样品中氯离子含量结果一致，平均值均为0.026%，视两种条件下的测量为等精度的。两组实验结果平均值的极差为0，认为实验结果近似正态分布，单次测量结果的实验标准差忽略不计 。

B.2.2扩展不确定度

由校准引入的扩展不确定度为：u=uc2+ut2=0.00029，取包含因子k=2，U=k包u=2包0.00029=0.00058。

本校准方法不确定度评定报告可表示为：（0.026±0.001）%，k=2。