中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF(建材) 149-2018

水泥中游离氧化钙络合反应装置校准规范

Calibration Specification for Free Calcium Oxide ComplexationReactionDevice in Cement

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布                                 XXXX-XX-XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

水泥中游离氧化钙络合反应

装置校准规范

Calibration Specification for Free Calcium Oxide ComplexationReactionDevice in Cement

JJF（建材）149-2018

本规范经中华人民共和国工业和信息化部××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起实施。

归口单位：中国建筑材料联合会

起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

本规范主要起草人：

王琦（中国建材检验认证集团股份有限公司）

王伟（中国建材检验认证集团股份有限公司）

郭猛（中国建材检验认证集团股份有限公司）

卢娟娟（中国建材检验认证集团股份有限公司）

刘亚民（中国建材检验认证集团股份有限公司）

张格（中国建材检验认证集团股份有限公司）

王雅兰（中国建材检验认证集团股份有限公司）

鹿晓泉（中国建材检验认证集团股份有限公司）

任静怡（中国建材检验认证集团股份有限公司）

目录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（1）

4.1  用途	（1）

4.2  原理	（1）

4.3  结构	（1）

5  计量特性	（2）

5.1  络合时间示值误差	（2）

5.2  络合反应完全程度的验证误差和重复性	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境要求	（2）

6.2  校准设备	（2）

6.3  标准物质	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

7.1  外观与初步检查	（2）

7.2  络合时间示值误差	（3）

7.3  络合反应完全程度的验证误差和重复性	（3）

8  校准结果表达	（4）

9  复校时间间隔	（4）

附录A校准记录的参考格式	（5）

附录B校准不确定度评定	（7）

引言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1033-2016《计量标准考核规范》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范参考了GB/T 176《水泥化学分析方法》中对游离氧化钙含量测定的技术要求编写。

本规范为首次制定。

水泥中游离氧化钙络合反应装置校准规范

1  范围

本规范适用于甘油酒精法、乙二醇法和乙二醇萃取EDTA滴定法对水泥及其熟料中游离氧化钙进行定量分析时所用的络合反应装置的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 176-2017水泥化学分析方法

JJG128-2003 二等标准水银温度计检定规程

GB/T 22773-2008  机械秒表

GB/T 22778-2008  液晶数字式石英秒表

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

3.1  用途

以加热搅拌等方式，推动游离氧化钙与乙二醇（或其他有机溶剂）完全发生络合反应的装置。

3.2 原理

以GB/T 176-2017中游离氧化钙的测定—乙二醇法为例，将准确称量的待测样品置于250mL干燥的锥形瓶中，加入30mL乙二醇-乙醇溶液，放入一根干燥的搅拌子，装上冷凝管，置于络合反应装置上，以适当的速度搅拌溶液，同时升温并加热煮沸，在加热搅拌下，使试样中的游离氧化钙与乙二醇作用生成弱碱性的乙二醇钙，当冷凝下的乙醇开始连续滴下时，开始计时，继续搅拌加热5min，取下锥形瓶，立即用苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定。

[GB/T 176-2017，游离氧化钙的测定—乙二醇法6.37]

3.3  反应装置的基本结构

络合反应装置由具有加热功能的磁力搅拌器、计时器、冷凝管及水箱构成。

4  计量特性

4.1  络合时间示值误差

计时范围：0min～6min；

络合时间示值误差：不大于5s。

4.2络合反应完全程度的验证误差和重复性

络合反应完全程度的验证误差：不大于0.10%（质量分数）；

重复性：不大于0.10%（质量分数）。

5  校准条件

5.1  环境要求

5.1.1  环境温度保持23℃±5℃之间，相对湿度不大于80%。

5.1.2  供电电源：电压为(220±22)V；频率(50±1)Hz。

5.1.3  仪器置于水平无震动的工作台上。

5.1.4  实验室应清洁，无污染并装有通风装置。

5.1.5  根据不同型号络合反应装置水箱的不同，水量不同，升温速度不同，在水箱处加温度表，监测水温，水温高于35℃时应停止实验，待水温冷却到室温（23℃±5℃之间）再继续实验。

5.2  校准设备

选用适当量程的二等标准温度计和秒表（机械秒表或液晶数字式石英秒表均可）。

其中，二等标准水银温度计应符合JJG128-2003《二等标准水银温度计检定规程》的检定要求，秒表应符合国家标准GB/T 22773-2008《机械秒表》或GB/T 22778-2008《液晶数字式石英秒表》的要求。

5.3  标准物质

5.3.1  已知游离氧化钙含量的有证水泥标准样品，选用游离氧化钙质量分数在0.50%～3.50%范围内的有证水泥标准样品。

5.3.2  苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液。

[GB/T 176-2017,苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液6.1.92]

6  校准项目和校准方法

6.1  外观与初步检查

6.1.1  仪器应带有铭牌(铭牌标志上应有仪器名称、型号、出厂编号、出厂日期、制造厂名等)、合格证和说明书。

6.1.2  外观不应带有影响正常工作的机械损伤。电缆线的接插件牢固。

6.1.3  仪器应置于平稳地工作台上，各紧固件均应紧固良好。各调节旋钮、按键和功能开关灵活可靠。

6.1.4  指示器应工作正常，仪器面板显示清晰完整。

6.1.5  冷凝水泵连接正确无误，开启水泵不得有漏气现象，冷凝管中水流顺畅。

6.1.6  磁力加热搅拌装置应工作正常。

6.1.7计时装置应工作正常。

6.2  络合时间示值误差

#### 将络合反应装置时间设置为5min，选用合适量程的秒表（机械秒表或液晶数字式石英秒表均可），与络合反应装置同时开始计时。络合反应装置计时结束时，停止秒表计时，记录秒表的示值，比较秒表的示值与络合反应装置设置的时间，计算差值。上述操作重复三次，取三次差值的平均值，得到络合时间示值误差。

6.3络合反应完全程度的验证误差和重复性

6.3.1  络合反应完全程度的验证误差

络合反应装置预热后，连续络合已知游离氧化钙含量的有证水泥标准样品3次，以苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定，得到标准样品中游离氧化钙质量分数，与标准值进行比较，得到络合反应完全程度的验证误差。滴定方法按GB/T 176-2017中6.37游离氧化钙的测定—乙二醇法进行。

验证误差按式（1）计算:

（1）

式中：

——蒸馏完全程度的验证误差；

——重复测定三次游离氧化钙的质量分数的平均值，%；

——水泥标准样品中氯离子的质量分数，%。

6.3.2  重复性

络合反应装置预热后，连续测定已知游离氧化钙含量的有证水泥标准样品4次，以苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液滴定，得到标准样品中游离氧化钙质量分数，计算重复性标准偏差。滴定方法按GB/T 176-2017中6.37游离氧化钙的测定—乙二醇法进行。

重复性标准偏差Sr按式（2）计算:

(2)

式中：

重复性标准偏差；

第i次质量百分数的测量值，%；

为n次质量百分数测量的平均值，%。

7  校准结果表达

校准证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求。

校准记录格式和校准证书内页格式，可参考附录A。

[JJF 1071-2010 校准结果5.12]

8  复校时间间隔

一般建议复校时间间隔为一年，由于复校时间间隔的长短是由水泥中游离氧化钙络合反应装置的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，可根据仪器使用情况自行确定复校时间间隔。

附录A

校准记录的参考格式

| 校准单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 记录编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用测量设备及标准物质、样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 技术特征 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 环境条件和设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  |  |  | 要求 |  |  |  |  | 实际情况 |  |  |  | 结论 |  |  |
| 1 |  | 温度 |  |  |  |  | 23℃±5℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 相对湿度 |  |  |  |  | ≤80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 环境条件 |  |  |  |  | 仪器置于水平无震动的工作台；实验室清洁，无污染；通风良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 电源 |  |  |  |  | （220±22）V；（50±1）Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 冷凝水温度 |  |  |  |  | ≤35℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  |  |  | 技术要求 |  |  |  |  | 校准数据 |  |  |  | 结论 |  |  |
| 1 |  | 络合时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 络合反应完全程度的验证误差 |  |  |  |  | ≤0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 重复性 |  |  |  |  | ≤0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 络合反应完全程度的验证误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次数 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准/日期 |  |  |  |  |  |  |  | 核验/日期 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |

游离氧化钙络合反应装置校准证书内页

“游离氧化钙络合反应装置校准证书”内页至少包括以下内容：

1.证书编号

2.证书页码

3.校准使用测量设备（名称、设备编号、型号/规格、证书编号等）

4.校准地点

5.环境条件

6.校准数据/结果

附录B

校准不确定度评定

B.1  络合反应装置校准不确定度分析

B.1.1校准的数学模型

试样的游离氧化钙的质量分数：

式中：

——游离氧化钙的质量分数，%

——苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液对氧化钙的滴定度，mg/ mL；

V——滴定时消耗苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的体积，mL；

——试料的质量，g。

B.1.2校准不确定度评定

对络合反应装置校准结果有影响的因素包括：滴定引入的不确定度分量urelc，络合时间引入的不确定度分量urelt。

各分量不确定度来源彼此独立不相关，所以络合反应装置的校准过程合成标准不确定度uc为：

uc=urelc2+urelt2。

B.2  络合反应装置校准不确定度评定实例

以游离氧化钙质量分数为0.66%的水泥标准样品校准络合反应装置为例，实验条件如下：1.络合时间5min。2.络合时间6min。

B.2.1各分量的标准不确定度评定

B.2.1.1滴定引入的不确定度分量urelc

滴定过程引入的不确定度主要来源：天平的不确定度urelcm；滴定管的不确定度urelVd；苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的不确定度urelw。

B.2.1.1.1天平称量的相对不确定度urelcm

天平的分辨力引入的不确定度ucm，称量过程中，由系统效应引入的不确定度主要有天平的分辨力引入，根据检定证书可知天平的分辨力为0.0001g，称样量为0.5000g，属于均匀分布，ucm=0.000029g。

由天平称量的相对标准不确定度分量为：

urelcm=ucm0.5000=0.000058。

B.2.1.1.2苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的相对不确定度urelw

苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液的标定过程测量不确定度的主要来源是：碳酸钙基准试剂的不确定度分量。

采用碳酸钙基准试剂，供应商目录中标注的基准试剂碳酸钙的含量范围99.95%～100.05%。干燥过程完全按照供应商的规定进行，则无其他不确定度来源。

供应商在目录中没有给出不确定度的进一步信息，因此可将不确定度视为平均分布，天平的最大容许差为0.0005g，按均匀分布，碳酸钙的相对标准不确定度分量：

urelw=0.00053=0.00029

B.2.1.1.325mL A级酸式滴定管引入的相对标准不确定度分量：

滴定苯甲酸-无水乙醇标准滴定溶液采用25mL A级酸式滴定管，根据《常用玻璃量器检定规程》JJG196-2006，25mL A级酸式滴定管20℃时允差为δ为0.04mL，电子分析天平的最大容许误差a1为0.0005g，衡量法用表中查得水的修约半宽a2为0.0005g，纯水密度修约值误差区间的半宽a3为5×10-7g/mL，纯水在20℃时的密度ρ为0.998201g/mL，称量水校正滴定管时引入的标准不确定度分量为1ρ23a12+13a22+δ3a32=5.01×10-4mL。

25mL A级酸式滴定管校正精度为0.01mL，则滴定管校正值得修约误差区间的半宽为0.005mL，按均匀分布，溶液体积校正值修约误差引入的标准不确定度分量0.0053=0.00298mL。按三角分布，由内插法确定溶液体积校正值时引入的标准不确定度分量0.026=0.00817mL。

25mL A级酸式滴定管引入的相对标准不确定度分量:

urelVd=(5.01×10-4)2+(2.98×10-3)2+(8.17×10-3)2=0.00871。

因各分量不确定度来源彼此独立不相关，故由滴定引入的相对合成标准不确定度为：

urelc=urelcm2+urelVd2+urelw2=0.00872。

所以uc=urelc×c=0.0058。

B.2.1.2络合时间引入的不确定度分量urelt。

依据GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中6.37游离氧化钙的测定—乙二醇法，络合反应装置设定络合时间5min，用同一水泥标准样品络合四次，进行滴定。络合反应装置设定络合时间6min。用同一水泥标准样品络合四次，进行滴定。测定结果见表A.1。

表A.1 测定水泥标准样品的实验结果             单位：质量分数（%）

| 实验条件 | 游离氧化钙的单次测定结果 |  |  |  | 平均值% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 5min | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
| 6min | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |

由表中可知，不同实验条件下，重复测量，得到样品中游离氧化钙含量一致，平均值均为0.66%，视两种条件下的测量为等精度，两组实验结果平均值的极差为0，认为实验结果近似正态分布，单次测量结果的实验标准差忽略不计。

B.2.2扩展不确定度

由校准引入的扩展不确定度为：u=uc2+ut2=0.0058，取包含因子k=2，U=k×u=2×0.0058=0.012。

本校准方法不确定度评定报告可表示为：（0.66±0.02）%，k=2。