JJF

中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）115—2018

汽车安全玻璃光畸变仪校准规范

Calibration Specification for Optical Distortion Instrument for Safety Glazing Materials for Road Vehicles

（报批稿）

××××-××-×× 发布           ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

JJF（建材）115—2018

汽车安全玻璃光畸变仪

校准规范

Calibration Specification for Optical

Distortion Instrument for Safety Glazing

Materials for Road Vehicles

本规范经中华人民共和国工业与信息化部于XXXX年XX月XX日批准，并自XXXX年XX月XX日起实施。

归  口 单 位：中国建筑材料联合会

主要起草单位：中国建材检验认证集团股份有限公司

参加起草单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司

中测国信（北京）计量检测技术有限公司

本规范主要起草人：

王精精（中国建材检验认证集团股份有限公司）

李博野（中国建材检验认证集团股份有限公司）

高宗楠（中国建材检验认证集团股份有限公司）

参加起草人：

许小芳（福耀玻璃工业集团股份有限公司）

梁 爽（中国建材检验认证集团股份有限公司）

杨平平（中国建材检验认证集团股份有限公司）

王  妍（北京市建筑设计研究院有限公司）

包  霁（中国建材检验认证集团股份有限公司）

目录

引言………………………………………………………………………………（Ⅱ）

1 范围………………………………………………………………………………⑴

2 引用文件…………………………………………………………………………⑴

3概述………………………………………………………………………………⑴

4 计量特征要求……………………………………………………………………⑴

5校准条件…………………………………………………………………………⑵

6校准项目和校准方法……………………………………………………………⑶

7 校准结果表达……………………………………………………………………⑸

8 复校时间间隔……………………………………………………………………⑸

附录A 校准报告内页格式…………………………………………………………⑹

附录B校准数据原始记录…………………………………………………………⑺

附录C光畸变仪测量不确定度分析………………………………………………⑻

引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制，与GB/T 5137.2《汽车安全玻璃试验方法 第2部分：光学性能试验》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础。

本规范代替JJG（建材）115-94《汽车安全玻璃光畸变仪校准规范》

与原规程相比，新规程除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修订了本体光畸变量为计量特性；（见4）

——修订了距离参数为校准条件；（见5.2）

——修订了本体光畸变量的校准方法；（6.2）

——增加了校准记录参考格式；（见附录A）

——增加了校准证书（内页）参考格式；（见附录B）

——增加了不确定度评定。（见附录C）

汽车安全玻璃光畸变仪校准规范

1  范围

本校准规范适用于符合GB/T 5137.2汽车安全玻璃光畸变仪的校准。

- 引用文件

GB/T 5137.2   汽车安全玻璃试验方法 第2部分：光学性能试验

使用本规范时，应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

3   概述

光畸变仪是用于测定汽车安全玻璃光畸变程度的一种专用仪器，其技术条件符合GB/T5137.2标准的有关规定。该仪器主要原理为用幻灯机向屏幕投影特定图像，将汽车安全玻璃放置在规定位置，通过测量透过汽车安全玻璃投影到屏幕上的图像出现的光学变形来计算汽车安全玻璃的光畸变量。仪器主要由幻灯机、安全玻璃试样支架、屏幕等部分组成。其型式示意如图1所示。

图1 光畸变仪型式示意图

4   计量特性要求

本体光畸变量不大于0.2′。

5   校准条件

5.1环境条件

温度：（15～35）℃

湿度：（30～85）％RH

气压：（86～106）kPa

5.2 外观要求

5.2.1幻灯机的镜头至试样与光轴焦点的距离（R1）应为4m±0.01m，试样与光轴焦点至屏幕的距离（R2）应为2m~4m（如图1所示）。

5.2.2投影到屏幕上的圆的直径为D，投影到屏幕上的行间和列间的相邻圆心之间的距离应为3Dmm±0.15Dmm（如图2所示）。

5.2.3无试验样品状态下，测定的最大变形量应不大于0.5mm。

5.3主要校准器及配套设备，见表2

表2主要校准器及配套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 测量范围 | 准确度等级/最大允许误差/示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0～200）mm | 0.02 mm |
| 2 | 钢卷尺 | （0～5）m | ±(0.03+0.03L) |

6  校准项目和校准方法

6.1校准项目

本体光畸变量

6.2校准方法

6.2.1 投影到屏幕上的圆的直径D（如图2所示）均用公式（1）表示。

…………………………………………（1）

式中：

D——投影到屏幕上的圆的直径D，单位为毫米（mm）

R1——幻灯机的光阑到试样的距离，单位为毫米（mm）；

R2——试样到屏幕的距离，单位为毫米（mm）。

无试验样品状态下，由测定的投影到屏幕上的圆的直径D的各方向直径最大变形量，按式(2)求出光畸变量。

…………………………………………（2）

式中：

——最大变形量，单位为mm；

——光畸变，′；

——试样到屏幕的距离，单位为m。

图2幻灯片投影影像示意图

6.2.2采用游标卡尺，在屏幕上有效测试区域目测取5个在直径的各方向变形量最大的圆，测量变形量最大位置的圆的直径。

6.2.3每个位置，测量5次圆的直径读数算术平均值。

计算公式如下：

Da=i=1n(Di)/n……………………………………（3）

式中：

Di——第i次读取游标卡尺的数值（j=1，2，3，4，5），单位为mm；

Da——此测量点投影到屏幕上的圆的直径测量5次圆的直径读数算术平均值，单位为mm。

6.2.4通过光畸变仪R1、R2数据按照公示（1）计算得到测量点投影到屏幕上的圆的直径D，由D和Da可以计算出。

计算公式如下：

=Da-D…………………………………………（4）

式中：

D——通过光畸变仪R1、R2数据按照公示（1）计算得到测量点投影到屏幕上的圆的直径，单位为mm；

Da——此测量点投影到屏幕上的圆的直径测量5次圆的直径读数算术平均值，单位为mm。

6.2.5选5个点最大的值max，按式(2)求出光畸变量。

7   校准结果表达

经校准的汽车安全玻璃光畸变仪发给校准证书，内容见附录B。

8   复校时间间隔

检测仪的复校时间间隔一般由用户根据使用状况自行确定。建议最长复校时间间隔不超过1年。

附录A

校准报告内页格式

| 校准依据的技术文件 | 汽车安全玻璃光畸变仪校准规范 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量溯源性的说明 | 本试验室出具的校准数据均可溯源到国家计量基准 |  |  |  |  |
| 环境条件 | 温度（℃） 23 湿度（%RH） 49 |  |  |  |  |
| 校准地点 | XXXX |  |  |  |  |
| 本次校准所用计量器具 |  |  |  |  |  |
| 名称/型号 |  | 编号 | 证书编号 | 证书有效期 |  |
| 钢卷尺 |  | XXXX | XXXX | XXXX |  |
| 游标卡尺尺 |  | XXXX | XXXX | XXXX |  |

校  准  结  果

| 项目 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 光畸变量 | = | 测量不确定度 U= 分 （k=2） |
| 注意：此校准报告妥善保存，下次校准时须出示此证。 |  |  |

校准内容以下结束

附录B

校准数据原始记录

送校单位地址 电话联系人

型号规格编号制造商

状况： 新制  /使用中   /修理后

| 幻灯机的镜头至试样与光轴的焦点距离R1（m） | （m） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试样与光轴的焦点至屏幕的距离 R2（m） | （m） |  |  |  |  |  |
| 投影到屏幕上的圆1的直径最大位置（mm） | （mm） |  |  |  |  | 平均值 （mm） |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 投影到屏幕上的圆2的直径最大位置（mm） | （mm） |  |  |  |  | 平均值 （mm） |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 投影到屏幕上的圆3的直径最大位置（mm） | （mm） |  |  |  |  | 平均值 （mm） |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 投影到屏幕上的圆4的直径最大位置（mm） | （mm） |  |  |  |  | 平均值 （mm） |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 投影到屏幕上的圆5的直径最大位置（mm） | （mm） |  |  |  |  | 平均值 （mm） |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 5个圆的变形量（mm） | 圆1 | 圆2 | 圆3 | 圆4 | 圆5 | 5个圆的最大变形量∆dmax（mm） |
| 光畸变量（′） |  |  |  |  |  | 测量不确定度 |
| 游标卡尺编号： 计量检定有效期： 钢卷尺编号： 计量检定有效期： 温度：oC 湿度 =%RH |  |  |  |  |  |  |

校准依据

校准员                    核验

校准日期 年月 日

附录C

汽车安全玻璃光畸变仪示值误差测量结果不确定度分析实例

C.1   测量方法

检测仪示值误差是用钢卷尺、游标卡尺直接测量而得，对检测仪示值误差的测量结果不确定度进行评定。

C.2   测量模型

汽车安全玻璃光畸变仪校准的数学模型如下：

………………………………………（C1）

式中：

——最大变形量，mm；

——光畸变，分；

——试样到屏幕的距离，m。

C.3   方差与灵敏度系数

式（C-1）中互为独立，因而得：

c1=∂∆α∂∆d=1

故uc²(e)=u²(∆d)

C.4   不确定度来源及分析

C.4.1 由∆d引入的不确定度

对某一圆进行5次独立重复测量，读取5次数值，记为D1,D2,…,D5,平均值记为D,测量如表C-1所示。

在各种条件均不变的情况下，在校准点测量5次。记为Do1,Do2,…,Do5,平均值记为Do,测量如表D-1所示。

测量如表D-1实例所示。

表D-1 测量数据

| ##### i(次数) | ##### Doi/(mm) |
| --- | --- |
| ##### 1 | ##### 8.2 |
| ##### 2 | ##### 8.3 |
| ##### 3 | ##### 8.2 |
| ##### 4 | ##### 8.3 |
| ##### 5 | ##### 8.2 |

根据公式

sDo=i=1n(Doi-Do)2n(n-1)

计算得算数平均值Do的实验标准差s(DO)=0.006mm。当R2=4m,则由5次独立重复测量引入的标准不确定度分量u1=s(DO)/0.29R2=0.005'，自由度ν2=4。

游标卡尺的长度误差引入的不确定度U2：

U2为钢卷尺校准证书所提供的不确定度。

例如游标卡尺校准证书其扩展不确定度为0.002mm，包含因子k=2，则u2=0.002/20.29R2=0.001'，因证书未告知何种分布，故以正态分布估计，ν3=∞。

uc=u12+u22=0.0052+0.0012=0.005'

扩展不确定度：

由校准引入的扩展不确定度为：U=k×u，取包含因子k=2。

本校准方法不确定度评定报告可表示为：U=（0.01′），k=2。