中华人民共和国工业和信息化部建材计量技术规范

JJF（建材）145－2018

混凝土配料秤校准规范

Calibration Specification for Concrete Batching Scale

(报批稿)

××××－××－××发布××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

JJF（建材）145－2018

混凝土配料秤校准规范

Calibration Specification for

Concrete Batching Scale

本规范经中华人民共和国工业和信息化部××××年××月××日批准，并自××××年××月××日起实施。

归 口 单 位：xxxxxx

主要起草单位：北京建筑材料检验研究院有限公司

北京市计量检测科学研究院

参加起草单位：北京金隅混凝土有限公司

本规范主要起草人：

劳立平（北京建筑材料检验研究院有限公司）

钟  颖（北京市计量检测科学研究院）

参加起草人：

张全贵（北京金隅混凝土有限公司）

黄  卫（北京建筑材料检验研究院有限公司）

李俊亮（北京建筑材料检验研究院有限公司）

陈红岩（北京建筑材料检验研究院有限公司）

孙茜怡（北京建筑材料检验研究院有限公司）

徐春媛（北京建筑材料检验研究院有限公司）

牛  筠（北京建筑材料检验研究院有限公司）

目录

引言	（III）

1  范围	（1）

2  术语	（1）

2.1 料斗组合式混凝土配料秤	（1）

2.2 最大秤量	（1）

2.3最小秤量	（1）

2.4载荷量	（1）

2.5加载区间	（1）

2.6空载余量	（1）

3  概述	（1）

4  计量特性	（2）

4.1  空载余量	（2）

4.2  测量重复性	（2）

4.3  示值误差	（2）

5  校准条件	（2）

5.1  校准环境条件	（2）

5.2  计量标准器及配套设备	（2）

6  校准项目和校准方法	（2）

6.1  校准前检查	（3）

6.2  功能检查	（3）

6.3  空载余量测试	（3）

6.4  重复性校准	（3）

6.5  示值误差校准	（4）

6.6  校准结果表达	（5）

7  复校时间间隔	（6）

附录 A混凝土配料秤校准证书内页参考格式	（7）

附录 B混凝土配料秤校准原始记录表参考格式	（8）

附录 C混凝土配料秤示值误差校准结果的测量不确定度评定示例	（9）

# 引言

本规范是以JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。

本规范在对混凝土配料秤的计量特性要求上参考了GB/T 14902-2012 《预拌混凝土》、GB/T 10171-2005《混凝土搅拌站（楼）》和GB/T 9142-2000《混凝土搅拌机》的相关内容；在校准方法上参考了JJG539-2016《数字指示秤检定规程》；在计量标准器的选择上，遵循JJG2053-2006《质量计量器具检定系统表框图》的要求。

本规范为首次发布。

混凝土配料秤校准规范

  - 1  范围

本规范适用于料斗组合式混凝土配料秤（以下简称“配料秤”）的新安装校准、修理后校准、周期校准和使用中校准，其它具有类似型式的配料秤、配料系统校准可参照此规范进行。

  - 2  术语

2.1  料斗组合式混凝土配料秤 hopper combined concrete batching scale

包括多个称重单元（料斗），每个称重单元分别对各自对应的散状物料（骨料、粉料、液态料等）进行定量称量，并将载荷的组合（混凝土）作为一次装料输出的衡器。

2.2  最大秤量 maximum weighing measure

配料秤称量的最大载荷量。

2.3  最小秤量 minimum weighing measure

在规定的相对误差范围内配料秤最小的荷载量。

2.4  载荷量 load value

施加在配料秤上的质量值。

2.5  加载区间 loading interval

配料秤使用的最小秤量至最大秤量所包含的区间。

2.6  空载余量 no-load residual value

对配料秤进行加载，卸载后配料秤的显示值。

  - 3  概述

配料秤是混凝土生产的关键设备，广泛应用在混凝土生产过程中。配料秤包括多个称量单元（料斗）和与其相关联的给料装置、出料控制装置，通过按预定方式加料，将散状物料（骨料、粉料、液态料等）合成为预定且相对固定配比的混凝土配料。配料秤的称量单元主要由料斗、一个或多个称重传感器及相应的显示系统（显示仪表）组成。

  - 4  计量特性

    - 4.1  空载余量

在加载区间，配料秤空载余量的绝对值应不大于最大载荷量规定最大允许误差的绝对值。

    - 4.2  测量重复性

在加载区间，配料秤的重复性应不大于此区间规定最大允许误差的绝对值。

    - 4.3  示值误差

配料秤示值误差以相对误差形式表示，在加载区间，其最大允许误差见表1：

表1 配料秤最大允许误差

| 配料秤类别 | 水泥秤 | 外加剂秤 | 骨料秤 | 掺和料秤 | 水秤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±1% | ±1% | ±2% | ±1% | ±1% |
| 注：以上所有指标不是用于合格判别，仅供参考。 |  |  |  |  |  |

  - 5  校准条件

    - 5.1  校准环境条件

    - 5.1.1  温度：（5~40）℃，湿度：≤ 85%RH。

    - 5.1.2  无影响测量结果的机械振动、降水和气流。

    - 5.2  计量标准器及配套设备

    - 5.2.1  标准砝码的准确度等级：满足M3等级砝码。

    - 5.2.2  标准砝码的数量：

    - 当配料秤的最大秤量≤1t时，应配备质量不小于最大秤量的标准砝码；

    - 当配料秤的最大秤量＞1t时，应配备质量至少1t、并不小于最大秤量50%的标准砝码。

  - 6  校准项目和校准方法

6.1  校准前检查

6.1.1  外观检查

目测检查配料秤的各零部件是否齐全，是否有影响配料秤使用的缺陷。

6.1.2  计量标识

检查确认配料秤的显示分度值、最大秤量、最小秤量、准确度等级或最大允许误差。

6.2  功能检查

检查测试各功能键是否工作正常，目测检查仪表或称量系统显示是否清晰、有效，状态显示是否正确。

6.3  空载余量测试

测试从零载荷开始，将配料秤显示系统清零并关闭零点跟踪装置，按正常加料程序加载至常用载荷量，然后卸载至零载荷，记录卸载后的显示值。

6.4  重复性校准

6.4.1  重复性校准点选择

重复性校准选择在最大秤量80%附近进行。

6.4.2  重复性校准步骤

每次测量试验前将配料秤显示调至零点，如果配料秤具有自动置零或零点跟踪装置，试验时应运行。加载选定的固定质量，待平稳后记录显示值，然后卸载。重复性加载测量试验应进行至少3次。

6.4.3  重复性计算公式

重复性按以下公式计算：

r=mimax-mimin                         （1）

R=rm%                               （2）

式中：

r—测量重复性，kg；

R—相对测量重复性，%；

mimax—多次测量最大示值，kg；

mimin—多次测量最小示值，kg；

m—多次测量的平均值，kg。

6.5  示值误差校准

6.5.1  校准点的选择

示值误差校准点至少应包括最小秤量、最大秤量在内并尽量均匀分布的5个点。若最大秤量校准点由于受显示有效数位的影响无法正常显示，可将最大校准点选择在不小于最大秤量90%处。

6.5.2  校准步骤

    - 示值误差校准从零载荷开始，逐渐平稳、均匀地在配料秤料斗上加载标准砝码，按由小到大的顺序加砝码至选定的校准点，读取并记录显示值；然后平稳、均匀、按顺序卸下载荷，直到零载荷为止，同时读取并记录配料秤在各校准点的显示值。

    - 当配料秤的最大秤量＞1 t时，可使用不大于最大秤量50%的替代物代替标准砝码，其使用方法为：若配料秤的显示分度值不大于最大秤量的1/2000，使用标准砝码校准至需替代的质量值，记录此时配料秤的显示值，卸载标准砝码，用替代物取代前面所加标准砝码，直至与原显示值相同，再加载标准砝码至校准点，直至最大秤量，然后卸去载荷至零点；若配料秤的显示分度值大于最大秤量的1/2000，使用标准砝码校准至需替代的质量值，并加载质量为显示分度值1/10质量的小砝码至闪变，记录此时配料秤的显示值和闪变值，卸载标准砝码，用替代物和闪变质量取代前面所加标准砝码，直至与原显示值和闪变点相同，减去闪变质量再加载标准砝码至校准点，直至最大秤量，然后卸去载荷至零点。

    - 当配料秤的空间无法容纳校准所需的砝码时，可使用固定砝码的挂钩或平台，其使用方法与替代物的使用方法相同。

6.5.3  示值误差计算

示值误差e按以下公式计算：

e=m1+m22-M                           （3）

E=eM%                               （4）

式中：

e—示值误差，kg；

m1—加载过程配料秤的显示值，kg；

m2—卸载过程配料秤的显示值，kg；

M—施加的砝码质量，kg；

E—示值相对误差，%。

6.6  校准结果表达

6.6.1  校准后的混凝土配料秤应出具校准证书，证书中至少应包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点；

d）证书的唯一性标识（如编号）、每页及总页数的标识；

e）委托单位名称；

f）混凝土配料秤的名称、制造商、型号规格、编号；

g）进行校准的日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效期说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范偏离的说明（适用时）；

m）校准证书或校准报告签发人签名或等效标识；

n）校准人和核验人签名；

o）校准结果仅对该被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

6.6.2  校准结果/校准数据中应包含以下内容：

a）外观检查结果；

b）重复性校准结果；

c）示值误差校准结果；

d）示值误差校准结果的测量不确定度。

校准证书内页格式见附录A。

  - 7  复校时间间隔

7.1  建议复校间隔时间为一年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录 A

  - 混凝土配料秤校准证书内页参考格式

校 准 结 果

| 校准用 计量标准装置 | 计量标准器名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 计量标准器编号： |  |
|  | 准确度等级： |  |
|  | 有效期至： |  |
| 溯源性说明 |  |  |
| 计量标记 | 最大秤量：Max＝ |  |
|  | 最小秤量：Min＝ |  |
|  | 显示分度值：d＝ |  |
|  | 最大允许误差： |  |
| 校准地点 |  |  |
| 校准环境 |  |  |
| 外观检查结果 |  |  |
| 功能检查结果 |  |  |
| 空载余量 |  |  |
| 重复性校准结果 | r＝ |  |
| 示值误差校准结果 | 校准点 | 示值误差 |
| 示值误差校准结果的测量不确定度 |  | U＝ ,k＝2 |

附录 B

  - 混凝土配料秤校准原始记录表参考格式

配料秤校准原始记录表

| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准用 计量标准 装置 |  |  | 计量标准器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 计量标准器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溯源性说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准条件 |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校准环境 |  | 温度： ℃ |  |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |
| 校 准 过 程 | 基本 信息 |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 校准样品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  | 样品编号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大秤量 |  | Max＝ |  |  | 最小秤量 |  |  | Min＝ |  |
|  |  |  | 显示分度值 |  | d＝ |  |  | 最大允许误差 |  |  |  |  |
|  | 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空载余量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性校准 |  |  | 试验载荷量 |  | 1 |  |  |  |  | 重复性校准结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | r＝ |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 示值误差校准 |  |  | 校准点 |  | 加载显示值 |  | 卸载显示值 |  |  | 示值误差 |  |
|  | 示值误差校准结果的测量不确定度 |  |  |  |  | U＝ ,k＝2 |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  | 年月日 |  |  |  | 校准员 |  |  |  | 核验员 |  |  |

  - 附录 C

  - 混凝土配料秤示值误差校准结果的测量不确定度评定示例

C.1测量不确定度分量

C.1.1测量重复性引入的标准不确定度分量，u1

配料秤在正常使用时一般不会超过重复性试验使用的载荷质量，因此用重复性校准结果作为测量重复性引入的标准不确定度分量，则：u1=r1.69

C.1.2配料秤显示分度值引入的标准不确定度分量，u2

以配料秤显示分度值的二分之一作为最大读数差，并视为均匀分布。

因此，u2=0.5d3

C.1.3由砝码最大允许误差引入的标准不确定度分量，u3

u3=MPE3

MPE——砝码最大允许误差

C.1.4环境的影响

由于校准均控制在规定的环境条件进行，此环境影响已包含在砝码最大允许误差和重复性影响之中，因此环境对测量结果的影响在此可忽略不计。

C.2不确定度汇总一览表

表 C.1  不确定度汇总一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- |
| u1 | 示值重复性 | r1.69 |
| u2 | 数字指示分辨率 | 0.5d3 |
| u3 | 砝码最大允许误差 | MPE3 |
|  | 环境的影响 | 忽略 |

C.3合成标准不确定度，uc

uc=u12+u22+u32

C.4扩展不确定度，U

U=kuc（k＝2）