2018-**-**发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

2018-**-**实施

旋转疲劳试验机校准规范

Calibration Specification for Rotary Fatigue Test Machine

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF(机械)1020—2018

JJF(机械)1020—2018

旋转疲劳试验机校准规范

Calibration Specification for Rotary Fatigue

Test Machine

JJF(机械)1020—2018

归  口  单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：沈阳仪表科学研究院有限公司

参加起草单位：国家仪器仪表元器件质量监督检验中心

机械工业第二十四计量测试站

江苏贝特管件有限公司

大连益多管道有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

李鹏程（沈阳仪表科学研究院有限公司）

刘殿东（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

张  盼（沈阳仪表科学研究院有限公司）

王  健（机械工业第二十四计量测试站）

参加起草人：

洪  亮（江苏贝特管件有限公司）

王友刚（大连益多管道有限公司）

付  饶（机械工业第二十四计量测试站）

李  根（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

李  琳（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

目录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	2

4.1 旋转扭矩示值误差	2

4.2 旋转角度示值误差	2

4.3 旋转角度示值稳定性	2

4.4 循环次数计数示值误差	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	2

5.2校准项目和标准计量器具及配套设备（见表1）	2

6 校准方法	3

6.1 概述	3

6.2 旋转扭矩示值误差	3

6.3 旋转角度示值误差	4

6.4 旋转角度示值稳定性（适用于具有往复旋转功能的试验机）	4

6.5 循环次数计数示值误差	5

7 校准结果表达	5

8 复校时间间隔	5

附录 A 旋转扭矩示值误差校准结果的测量不确定度评定	6

附录 B 旋转角度示值误差校准结果的测量不确定度评定	8

附录 C 校准证书内页信息及格式	10

引言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1130-2005《几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》编制。

规范编制中参考了：JB/T 12936-2016《旋转补偿器》、JJF（机械）024-2008《弹性元件疲劳试验机校准规范》标准中关于旋转及疲劳寿命试验的内容。

本规范为首次发布。

旋转疲劳试验机校准规范

范围

本规范适用于具有双向往复旋转和单向持续旋转功能的旋转疲劳试验机的校准，其他形式旋转疲劳试验机可参照使用。

引用文件

本规范引用下列文件：

JB/T 12936-2016旋转补偿器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

概述

旋转疲劳试验机（以下简称试验机）是指一种能对含有机械转动机构的产品进行双向往复旋转或单向持续旋转的旋转疲劳试验装置。它广泛应用于旋转补偿器、阀门和转动开关等产品的旋转疲劳寿命试验，通常具有扭矩测量等功能。典型结构有上旋转驱动型见图1和下旋转驱动型见图2。

图1 上旋转驱动型试验机结构示意图

图2 下旋转驱动型试验机结构示意图

计量特性

旋转扭矩示值误差

最大允许误差：±2.0%。

旋转角度示值误差

最大允许误差：±1.0°。

旋转角度示值稳定性

旋转角度示值稳定性应不大于1.0°。

循环次数计数示值误差

循环次数计数示值误差应不大于2次。

校准条件

环境条件

温度条件：10℃～35℃。

相对湿度：不大于80%。

大气压：86kPa～106kPa。

校准时，被校试验机周围应无影响校准结果的振动、电磁场或其它干扰。

校准项目和标准计量器具及配套设备（见表1）

表1  校准项目和标准计量器具及配套设备

| 序号 | 校准项目 | 标准计量器具及配套设备 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转扭矩示值误差 | 标准扭矩测量仪表，准确度等级：0.3级。 |
|  |  | 扭矩调节装置或扭矩控制装置： 有动力型（如扭矩液压马达）、无动力型（如刹车装置）。 |
| 2 | 旋转角度示值误差 | 标准角度测量仪表或角位移传感器，MPE：±0.1°。 |
| 3 | 旋转角度示值稳定性 |  |
| 4 | 循环次数计数示值误差 | 标准转速表或计数器，MPE：±0.1%。 |

校准方法

概述

校准前应检查试验机的旋转固定端与固定装夹平台应无目视可见明显偏斜（图1中的4和6部分，图2中的3和5部分），确认无其他影响校准计量特性的因素后，再进行校准。

旋转扭矩示值误差

概述

将标准扭矩测量仪表与扭矩发生装置或扭矩控制装置（分为有动力型和无动力型）组合后与试验机连接（见图3中a和b，图4中a和b），并保证它们的同轴性；在包括试验机扭矩测量上、下限的全量程范围内选择均匀分布的5个校准点，进行一次从试验机扭矩测量下限开始到上限的一次升程校准。

图3 上旋转驱动型校准安装示意图

图4 下旋转驱动型校准安装示意图

使用有动力型扭矩发生装置

有动力型扭矩发生装置通过调节动力源输出扭矩，如扭矩液压马达等。试验机在非旋转状态下，调节有动力型扭矩发生装置至目标校准点，记录试验机扭矩示值和标准扭矩测量仪表示值，两者之差即为该校准点旋转扭矩示值误差，所有校准点中旋转扭矩示值误差最大值作为旋转扭矩示值误差校准结果。

使用无动力型扭矩发生装置

无动力型扭矩发生装置利用阻尼原理产生的摩擦力对试验机输出扭矩，如刹车装置等。试验机在旋转状态下，调节无动力型扭矩发生装置至目标校准点，记录试验机扭矩示值和标准扭矩测量仪表示值，两者之差即为该校准点旋转扭矩示值误差；所有校准点中旋转扭矩示值误差最大值作为旋转扭矩示值误差校准结果。

旋转角度示值误差

校准时可在非加载扭矩状态下进行。对于具有持续旋转功能的试验机，每60°选取一个校准点，一周共6个校准点；对于具有往复旋转功能的试验机，在试验机旋转角度控制范围内选择均匀分布的5个角度作为校准点，并应在正反两个旋转方向分别进行校准，校准时连续从前一个校准点旋转至下一个校准点。

校准前，连接标准角度测量仪表（或角位移传感器），将试验机的角度示值和标准角度测量仪表（或角位移传感器）的示值清零，当试验机旋转至设定校准点并自动停机时，记录标准角度测量仪表（或角位移传感器）示值，记录试验机的角度示值，两示值之差为该校准点旋转角度示值误差；所有校准点中旋转角度示值误差最大值作为旋转角度示值误差校准结果。

旋转角度示值稳定性（适用于具有往复旋转功能的试验机）

按照6.3校准方法，对于具有往复旋转功能试验机，选取旋转角度满量程的50%作为往复循环试验条件，将标准角度测量仪表（或角位移传感器）与试验机连接后清零，开始试验，往复循环次数不小于100次。设定试验机为当达到设定的循环次数后运行至试验条件位置自动停止旋转，记录此时标准角度测量仪表（或角位移传感器）示值，与初始设定角度值之差作为旋转角度稳定性校准结果。

循环次数计数示值误差

对于具有往复旋转功能的试验机，选取单向旋转角度满量程的10%作为往复循环试验条件，往复循环次数不小于1000次；对于具有持续旋转功能的试验机，在试验机达到最高转速90%的试验条件下进行循环周次不小于3000次的循环试验。

用标准转速表（或计数器），对试验机循环计数器的计数误差进行测试。当试验机达到设定的循环次数并自动停止旋转时，分别读取试验机显示的循环次数计数和标准转速表（或计数器）的循环次数计数，读数之差作为循环次数计数示值误差校准结果。

校准结果表达

经过校准的试验机出具校准证书，校准证书内页信息及格式见附录。

复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由试验机的使用频率、保养情况以及使用者等因素所决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般不超过1年。

渗透检验参考试块裂纹宽度校准结果的测量不确定度评定

旋转扭矩示值误差校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

将标准扭矩测量仪表与扭矩发生装置或扭矩控制装置组合后与试验机连接；调节扭矩发生装置或扭矩控制装置至最小扭矩状态，启动试验机，开始旋转试验；逐步提高扭矩发生装置或扭矩控制装置的扭矩至校准点，当试验机转动平稳，标准扭矩传感器与试验机扭矩示值输出稳定时，记录试验机扭矩示值与标准扭矩测量仪表示值之差，即为该校准点旋转扭矩示值误差。

  - 测量模型

由测量方法可得到测量模型为：

∆=M-M'                                 (A.1)

式中：

∆——校准点的旋转扭矩示值误差，N•m；

M——校准点的试验机旋转扭矩示值，N•m；

M'——校准点的标准扭矩测量仪表扭矩示值，N•m。

  - 测量不确定度来源分析

根据测量方法可知，旋转扭矩示值误差测量结果的不确定度来源主要有由于标准扭矩测量仪表示值误差引入的不确定度分量和测量重复性引入的不确定度分量。

  - 不确定度传播率

根据测量模型和不确定度来源分析，可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=u12+u22                              (A.2)

式中：

uc——合成标准不确定度，μm；

u1——由测量重复性引入的标准不确定度分量，μm；

u2——由标准扭矩测试仪表示值误差引入的标准不确定度分量，μm。

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量u1

在重复测量条件下，选取满量程为100 kN•m的试验机的扭矩满量程的50%作为测量点，对试验机旋转扭矩示值误差进行10次重复测量，得到结果为：50.4 kN•m、50.4 kN•m、49.9 kN•m、50.8 kN•m、49.3 kN•m、50.4 kN•m、50.6 kN•m、50.2 kN•m、50.1 kN•m、50.7 kN•m，由贝塞尔公式计算得到s=0.44 kN•m，则测量重复性引入的不确定度分量为：

u1=s=0.44 kN•m

    - 由标准扭矩测试仪表示值误差引入的不确定度分量u2

经检定合格的100 kN•m标准扭矩测试仪表的准确度等级为0.3级，即最大允许误差为±0.3%，置信区间半宽则为a=100×0.3%=0.3 kN•m，在区间内均匀分布，k=3。则由标准扭矩测试仪表示值误差引入的不确定度分量为：

u2=a3=0.33=0.17 kN•m

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见。

表A.1  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 0.44 kN•m | 1 | 0.44 kN•m |
| 2 | u2 | 标准扭矩测试仪表示值误差 | 0.17 kN•m | 1 | 0.17 kN•m |

合成标准不确定度为：

uc=u12+u22=0.442+0.172=0.47 kN•m

  - 扩展标准不确定度

试验机旋转扭矩示值误差测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.47=0.9 kN•m

渗透检验参考试块裂纹长直径校准结果的测量不确定度评定

旋转角度示值误差校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

在校准旋转角度示值误差时，当试验机达到设定的校准点自动停止旋转，试验机的角度示值与标准角度传感器显示角度之差为该校准点旋转角度示值误差。

  - 测量模型

由测量方法可得到测量模型为：

∆=D-D'                                  (A.1)

式中：

∆——校准点的角度示值误差，°；

D——校准点的试验机角度示值，°；

D'——校准点的标准角度传感器（或角位移传感器）示值，°。

  - 测量不确定度来源分析

根据测量方法可知，角度示值误差测量结果的不确定度来源主要为由于标准角度传感器（或角位移传感器）示值误差引入的不确定度分量和测量重复性引入的不确定度分量。

  - 不确定度传播率

根据测量模型和不确定度来源分析，可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=u12+u22                              (A.2)

式中：

uc——合成标准不确定度，°；

u1——由测量重复性引入的标准不确定度分量，°；

u2——由标准角度传感器（或角位移传感器）示值误差引入的标准不确定度分量，°。

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量u1

在重复测量条件下，进行10次重复测量。得到结果为：60.3°、60.5°、60.5°、60.3°、60.2°、60.1°、60.0°、59.6°、60.0°、60.5°，由贝塞尔公式计算得到s=0.29°，则测量重复性引入的不确定度分量为：

u1=s=0.29°

    - 由标准角度传感器（或角位移传感器）示值误差引入的不确定度分量u2

经检定合格的标准角度传感器（或角位移传感器）示值误差最大允许误差为±0.1°，置信区间半宽则为a=0.1°，在区间内均匀分布，k=根号3。则由标准角度传感器（或角位移传感器）示值误差引入的不确定度分量为：

u2=a3=0.13=0.056°

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见。

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ci×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | 0.29° | 1 | 0.29° |
| 2 | u2 | 标准角度传感器（或角位移传感器）示值误差 | 0.056° | 1 | 0.056° |

合成标准不确定度为：

uc=u12+u22=0.232+0.0562=0.30°

  - 扩展标准不确定度

旋转角度示值误差测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.30°=0.6°

校准证书内页信息及格式

校准证书内页信息及格式

  - 校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和引用相关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 推荐的校准证书内页格式见表C.1。

表C.1  校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旋转扭矩示值误差 |  |
| 2 | 旋转角度示值误差 |  |
| 3 | 旋转角度示值稳定性 |  |
| 4 | 循环次数计数示值误差 |  |