2018-XX-XX发布

工业和信息化部发布

2018-XX-XX实施

商用食品冷柜试验室校准规范

（报批稿）

Calibration Specification for Commercial Food Freezers Testing Apparatus

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF(机械)1021—2018

JJF(机械)1021—2018

商用食品冷柜试验室

校准规范

Calibration Specification for Commercial Food Freezers Testing Apparatus

JJF（机械）1021—2018

本规范经中国机械工业联合会于2017年XX月

XX日批准，并自2018年XX月XX日起施行。

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

丁常根（合肥通用机电产品检测院有限公司）

戴  领（合肥通用机电产品检测院有限公司）

张  理（合肥通用机电产品检测院有限公司）

参加起草人：

李  芳（合肥通用机电产品检测院有限公司）

谢鸿玺（合肥通用机电产品检测院有限公司）

目  录

引言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 交流电压	1

4.2 交流电流	1

4.3 交流功率	1

4.4 测试频率	1

4.5 功率因数	2

4.6 电能	2

4.7 铂电阻温度系统	2

4.8 热电偶温度系统	2

4.9 压力变送器	2

4.10 相对湿度传感器	2

4.11 试验室工况校准	2

5 校准条件	2

5.1 环境条件	3

5.2 电源要求	3

5.3 测量标准器及配套设备	3

6.校准项目和校准方法	3

6.1外观与工作正常性检查	3

6.2交流电压校准	4

6.3交流电流校准	4

6.4交流功率校准	5

6.5频率校准	7

6.6功率因数（相位）	7

6.7电能校准	7

6.8铂电阻温度系统	8

6.9热电偶温度系统	9

6.10压力变送器校准	9

6.11相对湿度传感器校准	10

6.12试验室工况温度场、湿度场的校准	11

6.13 风速校准	13

6.14 光照度测量	13

6.15 辐射热	13

7.校准结果表达	13

8.复校时间间隔	13

附录 A 主要项目测量结果不确定度分析实例	14

附录 B 准证书内页信息及格式	36

附录 C 校准记录格式	37

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次制定。

商用食品冷柜试验室校准规范

范围

本规范适用于新生产的、使用中和修理后的商用食品冷柜试验室的校准，也可供其他制冷检测试验室（如：冷藏陈列柜试验室、商用冰箱、冷柜试验室）的校准作参考。

引用文件

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》

JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》

JJF1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》

JJF1076-2001《湿度传感器校准规范》

JJF1491-2014《数字式交流电参数测量仪校准规范》

JB/T7244-2018《冷柜》

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

概述

商用食品冷柜试验室是由计算机控制系统、多种参量传感器/变送器、数据采集器和通信接口等组成，主要用于测试商用食品冷柜试验室的交流电压、交流电流、交流功率、电能、温度、压力、湿度、风速、照度等参数。（本规范中用来测量交流电压、交流电流、交流功率、测试频率、功率因数、电能参数仪表称为被校测量仪。）本校准规范是按照试验室各参数要求，并结合试验室的特点而制定。

本规范的测量方法及技术指标符合JB/T7244-2018《冷柜》的要求。

计量特性

交流电压

测量范围： （50~600）V

最大允许误差：±0.5%。

交流电流

  - 测量范围： （0.1~20）A

  - 最大允许误差：±0.5%。

交流功率

测量范围： 单相：10W~12kW；三相：30W~36kW

最大允许误差：±0.5%。

测试频率

测量范围：（45~65）Hz

最大允许误差：±0.2%。

功率因数

测量范围：0.05~1.0

最大允许误差：±0.02

电能

测量范围：电压（100~400）V、电流（0.1~20）A、频率（45~65）Hz

最大允许误差：±1%

分度值0.001kWh

铂电阻温度系统

测量范围：（-30~60）℃

最大允许误差：±0.3℃。

热电偶温度系统

测量范围：（-30~150）℃

最大允许误差：±0.5℃。

压力变送器

测量范围：（-0.1~6）MPa

最大允许误差：±0.5%FS。

相对湿度传感器

测量范围：（5~100）%RH

最大允许误差：±5%RH。

试验室工况校准

  - 表1 工况技术指标

| 试 验 室 工 况 | 温度 | 温度偏差 温度梯度 （测试间顶棚与地面温差） 温度波动度 | ±0.5℃ 2℃/m （≤6℃） ±0.5℃（30min） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 相对湿度 | 相对湿度偏差 湿度波动度 | ±5%RH ±3%RH（30min） |
|  | 风速 | 试验室测试间风速 | ≤0.3 m/s |
|  | 光照度 | 离试验室地面1米高度处 | (600±100)lx |
|  | 辐射热 | 墙壁和顶棚及任何隔墙的表面温度与在同一水平面测得的空气温度之差 | ±2℃ |

校准条件

环境条件

  - 5.1.1温度条件：（20±5）℃。

  - 5.1.2相对湿度：不大于80%。

  - 5.1.3试验室内应无影响计量特性的机械振动、冲击和外电磁场等。

电源要求

  - 5.2.1电源的输出功率应能供给被校测量仪在额定电压及额定电流下所消耗的功率。

  - 5.2.2被校测量仪校准时的供电电压应符合下列条件：

频率：50Hz±2Hz；正弦波电压：220V±11V。

测量标准器及配套设备

标准设备（或装置）的扩展不确定度应小于被校测量仪各参量最大允许误差绝对值的1/3，标准设备（装置）的功能和测量范围要完全覆盖被校测量仪的功能和测量范围。

标准设备的选用可参照以下：

- 电压、电流、功率标准源

b) 标准电能表

c) 电子秒表

d）标准铂电阻温度计

e）温度配套电测设备

f）恒温装置

g）压力测量仪表

h）标准湿度发生器

j）露点仪

k）数据采集器测量仪

l）精密温湿度巡检仪

m）风速仪

n）照度计

- 6.校准项目和校准方法

  - 6.1外观与工作正常性检查

  - 6.1.1被校测量仪应有说明书，非首次校准时带前次的校准证书。

  - 6.1.2外观检查

被校测量仪应无影响正常工作和显示的机械损伤，按键到位，接触可靠，功能正常；查看名称、型号、出厂编号、测量范围、制造单位、商标等信息。

    - 6.1.3工作正常性检查

先检查各开关的选择，按下稳定电源的启动键，被校测量仪应能正常工作，自检也应能正常通过，预热30分钟则可开始进行校准。

  - 6.2交流电压校准

通常选取50Hz作为校准频率点，在被校测量仪电压量程范围内（包括量程上限值在内）均匀选取不少于5个电压校准点，对被校测量仪的电压示值误差进行校准。

有扩展频率范围的被校测量仪，在被校测量仪频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的不少于5个频率点，对交流电压的一个常用点进行示值误差校准。

a)校准接线如图1所示。

图1 电压校准标准源法接线图

注：图中“*”为同名端

b)调节标准源的电压输出至校准点，读取标准源的电压输出值UN和被校电压显示值UX，则被校电压示值相对误差为:

（1）

式中：

UX——被校测量仪的显示值，V；

UN——标准源电压的读数值，V。

  - 6.3交流电流校准

通常选取50Hz作为校准频率点，在被校测量仪电流量程范围内（包括量程上限值在内）均匀选取不少于5个电流校准点，对被校测量仪的电流示值误差进行校准。

有扩展频率范围的被校测量仪，在被校测量仪频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的不少于5个频率点，对交流电流的一个常用点进行示值误差校准。

a)校准接线如图2所示。

图2 电流校准标准源法接线图

b)调节标准源的电流输出至校准点，读取标准源的电流输出值IN和被校电流显示值IX，则被校电流相对误差为：

（2）

式中：

IX——被校测量仪电流显示值，A；

IN——标准电流表读数值，A。

  - 6.4交流功率校准

通常选取50Hz作为校准频率点，电压选择常用点（单相110V、单相220V或三相380V）作为基本量程，在电压基本量程下，电流在测量范围内均匀选取不少于5个点进行功率示值误差的校准；在电压非基本量程下电流可选择任意一个或几个点校准。功率因数选择1.0、0.5C（容性）、0.5L（感性）3个值，其中0.5C、0.5L的功率因数仅在电流量程的某一个点进行校准。

有扩展频率范围的被校测量仪，在被校测量仪频率范围内选取包括最大频率点和最小频率点在内的不少于5个频率点，在功率因数为1.0时对交流功率的一个常用点进行示值误差校准。

    - 6.4.1单相功率校准

a）接线如图3所示。

图3 单相功率校准标准源法接线图

b）调节标准源的输出电压UN至额定值，设置功率因数cos,调节标准源的输出电流IN使输出功率至校准点PN，被校测量仪的功率显示值为PX，则被校测量仪功率的相对误差为：

（3）

式中：

PX——被校测量仪功率显示值，W；

PN——标准功率源读数值，W。

    - 6.4.2三相功率校准

a)接线如图4所示(三相四线功率) ，或如图5所示(三相三线功率)。

图4 三相四线功率校准标准源法接线图

图5 三相三线功率校准标准源法接线图

b)调节标准源的各相输出电压UN至额定值，设置功率因数cos,调节标准源的各相输出电流IN使输出总功率至校准点PN，被校测量仪的总功率显示值为PX,则被校测量仪功率的相对误差按公式（3）所示计算。

  - 6.5频率校准

校准时电压通常选择常用点，在频率测量范围内均匀选取不少于3个频率校准点。

a） 接线如图3所示的电压部分。

b） 设置标准源的输出电压至选定值，调节标准源的输出频率至校准点，被校测量仪频率显示值为，则被校测量仪频率的示值误差为：

（（）（4）

式中：

——被校测量仪频率显示值，Hz；

——频率标准值，Hz。

  - 6.6功率因数（相位）

被校测量仪根据其显示方式的不同分为功率因数显示和相位显示。功率因数无量纲，相位的单位为度（º）。

通常选取50Hz作为校准频率点，电压、电流可以选择常用点。功率因数校准点通常选择1.0、0.8L、0.5L、0.2L、0.8C、0.5C、0.2C；相位校准点通常选择0º，超前30º，超前60º、90º，滞后30º，滞后60º。

a）接线如图3所示。

b）分别设定标准源的输出电压、输出电流至选定值，调节标准源的输出功率因数（相位）至校准点，被校测量仪显示值为，则被校测量仪功率因数（相位）的示值误差为：

(5)

(6)

式中：

——被校测量仪功率因数示值误差；

——被校测量仪功率因数显示值；

——功率因数标准值；

——被校测量仪相位示值误差，（º）；

——被校测量仪相位显示值，（º）；

——相位标准值，（º）。

  - 6.7电能校准

按照图6连接线路，并选择相应的被校测量仪。将被校测量仪调到电能累计状态，同时标准电能表也调到电能累计状态。测试频率通常选50Hz，测试电压选常用点（如220V），调节标准源的电流使功率至某一固定值，同时按下启动输入键和秒表启动计时键。根据需要计时，应不小于60s，计时完读取标准电能表和被校测量仪电能显示值。

图6 电能校准接线图（注：图中“*”为同名端）

    - 6.7.1校准点的选择

a） cos=1时，可按被校测量仪的电流量程的100%、50%、10%选点，也可根据客户要求选点；

b） cos=0.5、cos=0.8，可选被校测量仪的电流量程的100%电流点，也可根据客户要求选点；

c） 测试时间段内，以确保被校测量仪电能显示有足够多位数为基本原则，通常要求测试时间足够长，以使得被校准累计电能显示值末位改变1个字的读数误差不应超过被校准电能最大允许误差的1/20，同时每次测试时限不小于60s。

d)对被校测量仪有扩展频率60Hz的，在60Hz频率下按上述方法校准，校准点可以只选用户常用点。

    - 6.7.2按下式计算被校测量仪电能的相对误差为：

(7)

式中：

——被校测量仪电能表显示值，Wh或kWh；

——标准电能表读数值，Wh或kWh；

——被校测量仪电能相对误差，%。

  - 6.8铂电阻温度系统

a) 校准顺序

先校准零点，然后由下限值向上限值逐点进行校准。

b) 校准点的选择

校准点应均匀的分布在整个测量范围的整度点上，包括零点和上、下限值在内，不得少于5个点。一般可间隔10℃校准一个温度点，或根据实验室常用温度选取典型温度点。

c) 0℃点校准

将被校测量系统的测温探头插入恒温温场或盛有冰水混合物的冰点器中，使用冰点器时其工作端距离冰点器低部、器壁不得少于20mm，待示值稳定后，从标准装置开始，读至被校温度装置，然后再从被校测量仪读至标准装置，读数不少于2次，计算其平均值。

d) 其它温度点的校准

如图7所示，把二等标准铂电阻温度计和被校测量系统的测温探头一起插进恒温温场内，并调节恒温温场，当恒温温场内温度稳定在规定的校准温度时，读取标准铂电阻电测设备和被校测量仪的温度显示值。读数从标准开始，读至被校，然后再从被校读至标准，每个校准点的读数不少于2次。

如使用干井式温度炉，其等温块部分的插入直径应与铂电阻温度测量系统的感温元件的直径偏差小于3mm，标准铂电阻温度测量系统的感温元件与等温块底部距离小于3mm。当校准温度与室温有较大差异时，应在感温元件插入后需用脱脂棉或保温材料塞紧管口。在校准过程中不应对温度测量系统进行调整。

图7 温度校准示意图

按下式计算被校温度系统的示值误差：

(8)

式中：

——被校温度测量系统的示值误差，℃；

——被校温度测量系统的测量平均值，℃；

——标准铂电阻温度电测设备的读数平均值，℃。

  - 6.9热电偶温度系统

校准方法参照铂电阻温度系统进行校准，校准点一般包括零点、使用上限、使用下限温度点，不得少于5个点，一般温度点校准间隔为30℃，或根据客户需要进行校准点的确认。并按照6.8 a)、c)、d)的规定进行校准。

  - 6.10压力变送器校准

压力变送器校准时，开始校准之前首先要将压力标准器与被校压力变送器在同一环境下放置至少30min，同时减小校准时周围的环境、人员走动、机械振动的改变。

    - a)零位校准

    - 校准压力变送器，先将压力变送器处于泄压状态，拆除所有连接头，放置大气中，查看系统中显示压力值，将压力值调整到系统最佳值。

    - b)满量程调整

将压力升压到压力变送器满量程和标准压力值进行比对，将压力变送器示值调整到最佳值，调整后需将压力泄压，静止10min再进行示值误差校准。

    - c)管路连接

压力变送器的示值误差校准连接如图8所示。

图8 压力校准示意

d) 校准点的选择

    - 校准点应均匀的分布在整个测量范围上，包括零点和上、下限值在内，不得少于5个点。或根据试验室常用压力选取典型压力点。

    - e)压力示值误差校准

根据已选取的校准点，先按照压力上升的顺序，逐步增加压力到各校准点，读取压力测量系统的指示值。然后按照压力下降的顺序，逐步降低压力到各校准点，读取压力测量系统的指示值，计算上行程、下行程示值误差较大值为该校准点的示值误差，必要时同时计算回差。

  - 6.11相对湿度传感器校准

将被校准的相对湿度传感器放入标准湿度发生器的测试室内，同时放入标准器。连接好被校准的相对湿度传感器的电源和二次仪表，盖好湿度发生器的测试室的盖子。

校准时，设定湿度发生器的温度值，当温度平衡后，再设定湿度发生器的湿度值，一般由低湿（10%RH）到高湿（90%RH），每间隔10%RH做一个校准点。如果有特殊要求，可以根据相对湿度传感器的技术文件或用户的要求选做。

每个校准点在温湿度达到设定值后稳定10min，然后每隔2min记录标准器的相对湿度值（%RH）和相对湿度传感器的输出值（%RH），共记录3个数据，然后做下一个校准点，至所有的校准点测试完毕。

计算出每个校准点下相对湿度传感器输出值的平均值，如果相对湿度传感器的输出值是电压、电流或频率值，要换算成相对湿度值（%RH），并按下式计算出相对湿度传感器在每个校准点下的修正值（%RH）：

(9)

  - 6.12试验室工况温度场、湿度场的校准

6.12.1校准点选择

校准温、湿度点一般应选择设备使用的下限、上限及中间点，也可根据用户需要选择实际常用的温、湿度点。

6.12.2空间测试点的布置

测试点的位置应布放在设备测试间内的三个校准面上，简称上、中、下三层，中层为测试间高度的一半距离，平行于底面的校准工作面，上层距离中层高度为1m，下层也距离中层1m，如果测试间高度超过3m，可以加大上下层距离中层的高度（0.01~0.03）m，测试点与测试间内壁的距离不大于各边长的1/10；遇风道时，此距离可加大，但不能大于0.5m。其中O点为中层测量面的中心位置。以O点为中心轴，垂直于顶棚（天花板）和地面，在顶棚（天花板）与地面之间布置2个温度测试点。

温度测试点用1、2、3数字表示，湿度测试点用U1、U2、U3字母表示，风速测试点用F1、F2、F3、F4表示。

a） 当设备测试间面积小于25m2时，如图9所示。

图9 测点布置图

b） 当设备面积大于25m2时，测试点可适当增加，以同层相邻测试点间最大间距不大于1.2m的间隔，布置测试点，在该测试间宽度方向均匀布置。

    - 6.12.3温度的校准

按6.12.2规定位置布放温度传感器，将试验设备的温度控制器设定到所要求的标称温度，使空调设备正常工作。温度稳定后开始读数，每2min记录所有测试点的温度一次，在30min内共测试15次。

6.12.4湿度的校准

按6.12.2规定位置布放湿度传感器，将试验设备的湿度控制器设定到所要求的标称湿度，使空调/湿度控制设备正常工作。湿度稳定后开始读数，每2min记录所有测试点湿度一次，在30min内共测试15次。湿度的校准可以和6.12.3温度的校准同时进行。

    - 6.12.5数据处理

将按6.12.3和6.12.4规定获得的检测数据，按以下规定进行处理计算，并获得相应的检测结果：

a）温度偏差计算

(10)

式中：

——温度偏差，℃；

——中心点n次测量的平均值，℃；

——设备显示温度平均值，℃。

b）温度梯度计算

环境试验设备在稳定状态下，在30min内（每2min测试一次）每次测试中实测最高温度与最低温度之差的算术平均值。

Δtu=                        (11)

式中：

Δtu——温度梯度，℃；

n——测量次数；

timax——各校准点在第i次测得的最高温度，℃；

timin——各校准点在第i次测得的最低温度，℃。

c）温度波动度计算

环境试验设备在稳定状态下，测试间中心点温度随时间的变化量，即中心点在30min内（每2min测试一次）实测最高温度与最低温度之差的一半，冠以“±”号。取所有测试点波动度最大值为测试间温度波动度。

Δtf=                        (12)

式中：

Δtf——温度波动度，℃；

n——测量次数；

tomax——中心点n次测量中的最高温度，℃；

tomin——中心点n次测量中的最低温度，℃。

d）相对湿度偏差计算

(13)

式中：

——湿度的偏差，%RH；

——中心点n次测量的平均值，%RH；

——设备显示湿度平均值，%RH。

e）相对湿度波动度计算

环境试验设备在稳定状态下，测试间中心点相对湿度随时间的变化量，即中心点在30min内（每2min测试一次）实测最高相对湿度与最低相对湿度之差的一半，冠以“±”号。

Δhf=                       (14)

式中：

Δhf——湿度的波动度，%RH；

homax——中心点n次测量中湿度的最高湿度，%RH；

homin——中心点n次测量中湿度的最低湿度，%RH。

  - 6.13 风速校准

按照图9的风速测量位置，选用误差不大于0.003m/s的风速仪，在测量位置依照风速的流动方向，旋转风速仪使风速仪测得值为最大值得位置，每个点重复测量三次，取3次平均值为当前位置风速值，风速值应不超过0.3m/s。

  - 6.14 光照度测量

以中心点O为中心，离地面1米，在同一水平面上，用每平方米照度的测量精度为±100lx照度计测量测试间的照度，每个测试点照度应为（500~700）lx范围内。

  - 6.15 辐射热

试验室墙壁、顶棚（天花板）及任何隔墙均应涂浅色半光泽涂料。墙壁和顶棚及任何隔墙的表面温度与在同一水平面测得的空气温度之差应保持在±2℃范围内。按照图9测试点位置28、29、30、31布置温度测点，以O点为同一水平面测得的空气测试点。

- 7.校准结果表达

经过校准的商用食品冷柜试验室出具校准证书，校准证书内页信息及格式见附录C。

- 8.复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年，也可由用户根据使用情况确定。修理或调整后，应经校准方可使用。

# 主要项目测量结果不确定度分析实例

主要项目测量结果不确定度分析实例

  - 测试电压的测量不确定度分析

    - 测量方法

采用标准源法，用标准源输出电压标准值UN，从被校测量仪上读取显示值UX。计算被校测量仪电压的示值误差。

    - 测量模型

=                                （A.1）

式中：

——被校测量仪的显示值，V；

——标准源电压的读数，V。

    - 不确定度传播率

根据测量模型和不确定度来源分析，可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

（A.2）

式中：

uc——合成标准不确定度，V；

ux——由被测表引入的标准不确定度分量，V；

un——由标准源引入的标准不确定度，V。

    - 标准不确定度分量计算

      - 由被校测量仪读数引入的标准不确定度u（Ux ）

      - 由被校测量仪重复性引入的标准不确定度u（Ux1）

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以50Hz、220V点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（V） | 220.4 | 220.5 | 220.6 | 220.4 | 220.5 | 220.4 | 220.5 | 220.4 | 220.6 | 220.6 |

由贝赛尔公式计算得，=0.0876V，相对不确定度为0.0398%。

测量重复性引入的不确定度分量为：

=0.0398%

      - 由被校测量仪分辨力引入的不确定度分量u（Ux2）

被校测量仪在示值为220.0V时的分辨力为0.1V，其区间半宽为0.05V，符合均匀分布。

，相对不确定度为：0.0131%

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以被校测量仪不确定度为：

      - 由标准源引入的标准不确定度u（UN ）

- 标准源输出电压的最大允许误差为±0.05%，置信区间半宽为a=0.05%，在区间内均匀分布，k=。所以，标准源示值误差引入的不确定度

=0.0289%

      - 环境温湿度的影响

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计。

    - 合成标准不确定度：

标准不确定度分量汇总表见表A.1。

表A.1标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui |  | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ¦ci¦×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u(Ux) | u(Ux1) | 测量重复性 | 0.0398% | 1 | 0.0398% |
| 2 | u(UN） | u(UN) | 标准源示值误差 | 0.0289% | -1 | 0.0289% |

合成相对标准不确定度为：

=0.0492%

    - 扩展不确定度为：

测量结果近似为正态分布，取k=2，则50Hz、220V的相对扩展不确定度为：

Urel =2×0.0492%=0.10%

  - 测试电流的测量不确定度分析

    - 测量方法

采用标准源法，用标准源输出电流标准值In，从被校测量仪上读取显示值Ix。计算被校测量仪电流的示值误差。

    - 测量模型：

（A.3）

式中:

——被校测量仪的显示值，A;

——标准源电流的读数，A。

    - 不确定度传播率

根据测量模型和不确定度来源分析，可得合成标准不确定度uc的传播率表 达式为：

（A.4）

式中：

uc——合成标准不确定度，A；

ux——由被校测量仪引入的标准不确定度分量，A；

un——由标准源引入的标准不确定度，A。

    - 标准不确定度分量计算：

      - 由被校测量仪读数引入的标准不确定度u（Ix）

      - 由被校测量仪重复性引入的标准不确定度u（Ix1）

校准时考虑到采样的同步性及电源的不稳定性这两方面引入的不确定度都包含在复现性中，因此，对这两方面不再独立分析。

以10A点为例进行分析。重复测量10次，所得数据如下表:

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读数（A） | 10.001 | 10. 002 | 10.002 | 10. 001 | 10. 001 | 10.003 | 10. 002 | 10.003 | 10.001 | 10.002 |

由贝赛尔公式计算得，=0.000789，相对标准差为:0.00789%。

由于10次数据分别由1次读数记录，测量重复性引入的相对不确定度分量为：

=0.0079%

      - 由被校测量仪的分辨力引入的不确定度分量u(Ix2）

被校测量仪在示值为10.000A时的分辨力为1mA，为均匀分布，则

=0.29mA 相对不确定度为：0.0029%。

      - 由于分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，所以被校测量仪相对不确定度为：

      - 由标准源引入的标准不确定度u（IN）

标准源电流的最大允许误差为±0.05%，置信区间半宽则为a=0.05%，在区间内属均匀分布，k=，所以

u(IN) = ==0.029%

整个校准过程按照校准规范规定的条件进行，由环境温湿度引入的测量不确定度可以忽略不计

    - 合成相对不确定度：

标准不确定度分量汇总表见表A.2。

表A.2标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui |  | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci | ¦ci¦×ui |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u (Ix) | u (Ix1) | 测量重复性 | 0.0079% | 1 | 0.0079% |
| 2 | u(IN) | u(IN) | 标准源示值误差 | 0.029% | -1 | 0.029% |

合成相对标准不确定度为：

=0.030%

    - 扩展不确定度为：

取k=2，相对扩展不确定度为：

Urel =2×0.030%=0.06%

  - 测试单相功率的测量不确定度分析

    - 测量方法

- 采用交流标准源法，用标准源输出功率标准值Ps，从被校测量仪上读取显示值Px。计算被校测量仪功率的示值误差△P。

    - 测量模型

△p= Px – Ps                                                     （A.5）

式中：

△p——被校测量仪的示值误差，W；

Px——被校测量仪的指示值,W；

Ps——标准功率源实际输出值,W。

灵敏度系数分别为：

，。

    - 标准不确定度评定

由测量模型知，示值误差的不确定度由PX、PS引入。本文以功率1500W、频率50Hz为例进行分析。

      - 标准源的最大允许误差引入的标准不确定度u1（采用B类评定）

由标准源的说明书得知，标准源在1500W/50HZ点的最大允许误差为±（1500W×0.05%）=±0.75W，其区间半宽度为0.75W，按均匀分布计算，包含因子k=，则

u1=0.75W/=0.43W

      - 由被校测量仪引入的不确定度u2

      - 被校测量仪测量重复性引入的标准不确定度u21（采用A类评定）

在1500W/50HZ点，标准源的输出电压值，读取被校测量仪示值。短时间内重复测量10次，结果如表A.3所示：

表A.3 1500W/50Hz测量数据                    单位：W

| 测量列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（yi） | 1499 | 1499 | 1500 | 1500 | 1499 |
| 测量列 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值（yi） | 1499 | 1500 | 1499 | 1500 | 1499 |

其单次测量的标准差：s（yi）=0.52W，

u21= s（yi）=0.52W

      - 被校测量仪的示值分辨力引入的标准不确定度u22（采用B类评定）

已知被校测量仪在1500W/50HZ点的分辨力为1W，其区间半宽为0.5W，按均匀分布计算，包含因子k=，则

W

被校测量仪的标准不确定度取重复性和分辨力引入的标准不确定度中较大者，即

W

      - 合成标准不确定度一览表

表A.4主要标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 灵敏度系数 | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| u1 | 标准源的最大允许误差 | -1 | 0.43W |
| u2 | 被校测量仪测量重复性 | 1 | 0.52W |

      - 合成标准不确定度的计算

以上各项标准不确定度分量是互不相关的。校准结果的不确定度来源主要由标准源的最大允许误差引入的不确定度u1、被校测量仪测量重复性引入的不确定度u2组成，所以合成标准不确定度为

      - 扩展标准不确定度计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为

U=kuc=2×0.68W=1.36W，

Urel=0.09%

  - 热电偶温度系统的测量不确定度分析

    - 测量方法：

将二等标准铂电阻温度计与热电偶同时插在恒温槽或冰点器中，待温度稳定后读取标准值与被校测量值，按“标准→被校1→被校2…→标准”的次序读取示值，这样读数作为一个循环，循环2次，每套被校热电偶温度系统示值共读数2次，分别求得标准和被校示值的平均值，然后通过公式（A5）计算出示值误差。

    - 测量模型

x= t-T                       （A.6）

式中:

x——热电偶温度系统的示值误差，℃；

t——热电偶温度系统的示值（平均值），℃；

T——二等标准铂电阻温度计读数（平均值），℃。

    - 输入量t 的不确定度u（t）的评定

标准不确定度u（t），由2个不确定度分量构成。

      - 被校热电偶温度系统示值误差重复性引入标准不确定度分量u1（t）的评定

- 用二等标准铂电阻温度计对热电偶温度系统作10次重复性校准。数据如下表A.5所示。

表A.5 10次测量数据                  单位：℃

| 次数 | 温度点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -20 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |
|  | 标准 | 被校 | 示值误差 | 标准 | 被校 | 示值误差 | 标准 | 被校 | 示值误差 |
| 1 | -20.012 | -20.3 | -0.288 | 0.011 | -0.2 | -0.211 | 100.012 | 99.7 | -0.312 |
| 2 | -20.013 | -20.2 | -0.187 | 0.014 | -0.3 | -0.314 | 100.014 | 99.7 | -0.314 |
| 3 | -20.014 | -20.3 | -0.286 | 0.015 | -0.2 | -0.215 | 100.016 | 99.8 | -0.216 |
| 4 | -20.010 | -20.1 | -0.090 | 0.012 | -0.1 | -0.112 | 100.017 | 99.9 | -0.117 |
| 5 | -20.011 | -20.2 | -0.189 | 0.013 | -0.2 | -0.213 | 100.021 | 99.8 | -0.221 |
| 6 | -20.012 | -20.2 | -0.188 | 0.015 | -0.3 | -0.315 | 100.021 | 99.6 | -0.421 |
| 7 | -20.013 | -20.2 | -0.187 | 0.014 | -0.2 | -0.214 | 100.022 | 99.7 | -0.322 |
| 8 | -20.012 | -20.1 | -0.088 | 0.013 | -0.3 | -0.313 | 100.022 | 99.9 | -0.122 |
| 9 | -20.011 | -20.3 | -0.289 | 0.012 | -0.2 | -0.212 | 100.015 | 99.7 | -0.315 |
| 10 | -20.012 | -20.1 | -0.088 | 0.011 | -0.3 | -0.311 | 100.023 | 99.6 | -0.423 |
| 标准偏差 | / | / | 0.081 | / | / | 0.068 | / | / | 0.108 |

实际每个值测量为两次，则：

被校热电偶温度系统示值误差重复性引入标准不确定度分量u1（t）数据如下表A.6所示

表A.6被校热电偶温度系统标准不确定度表u1（t）

| 温度点℃ | -20 | 0 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| sP℃ | 0. 092 | 0. 079 | 0. 125 |
| u1（t）℃ | 0. 065 | 0. 056 | 0. 089 |

      - 被校热电偶温度系统示值分辨力引入标准不确定度分量u2（t）的评定

由被校热电偶温度系统示值分辨力为d=0.1℃，导致的示值误差区间半宽为a=d/2，包含因子k=。因此

u2(t) =a/k =0.0289℃。

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以分辨力不确定度可以不考虑，得到下表A.7所示的标准不确定度。

表A.7  输入量t标准不确定度u（t）

| 温度点 | -20 | 0 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
| u（t）℃ | 0.065 | 0.056 | 0.089 |

    - 输入量T的标准不确定度u（T）的评定

- A.4.4.1标准器溯源的不确定度u1（T）

- 25℃时标准铂电阻温度计的标准不确定度u1，用B类标准不确定度评定。

- U99＝0.0020℃，包含因子 ，所以

- u（x1）=0.0020/2.58=0.00078℃

- A4.4.2二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起的不确定度u2（T）

- 按标准铂电阻温度计检定规程要求，铂电阻温度计水三相点变化≥8mk时应提前送检，但规程要求经常测量标准器的水三相点电阻值，并使用新的测得值计算，使用前后变化为0.2mk，均匀分布，则标准不确定度

- u（x2）=0.0002/=0.00012℃

- A.4.4.3二等标准铂电阻温度计自热效应引入的不确定度u3（T）

- 二等标准铂电阻温度计自热效应为0.0019℃，均匀分布，标准不确定度

- u（x3）=0.0019℃/=0.0011℃

- A.4.4.4二等标准铂电阻温度计稳定性引入的不确定度u4（T）

- 二等标准铂电阻温度计自热效应为0.010℃，均匀分布，标准不确定度

- u（x4）=0.01℃/=0.0058℃

- A.4.4.5温场不均匀性引入不确定度分量u5（T）的评定

- 使用恒温槽作为温场时，测量标准和被校铂电阻温度系统插入到同一水平，只需考虑恒温槽的水平温差，恒温槽各插孔之间的温差最大为0.02℃。不确定度区间的半宽度取a=0.01℃，在区间内可认为均匀分布，k=，

- u(x5)=0.01℃/=0.00577℃。

- 使用冰点器作为温场时，冰用蒸馏水制成，由实验和经验可知，其温度偏离水三相点的最大的扩展不确定度为0.006℃，取k =2.58，则有

- u(x5)=0.006℃/2.58=0.0023℃，

- 温度点为-20℃和100℃时，u4（T）= u(x5)= 0.0029℃，

- 温度点为0℃时，         u4（T）=u(x5)=0.0023℃。

- A.4.4.6电测仪表引入标准不确定度分量u6（T）的评定

- 参照仪器说明书，电测仪表的允许误差为：-20℃允许误差±0.004℃，0℃允许误差±0.006℃，100℃允许误差±0.009℃。选取对应温度段的最大允许误差为电测设备误差引入计算标准不确定度分量的值，具体如下表A.8所示：

- 表A.8 电测设备误差引入计算标准不确定度分量

| - 测量点（℃） | - 允许误差（℃） | - 含因子k | - 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| - -20 | - ±0.004 |  | - 0.0023 |
| - 0 | - ±0.006 |  | - 0.0035 |
| - 100 | - ±0.009 |  | - 0.0052 |

- A.4.4.7二等标准铂电阻温度计显示分辨力引入不确定度分量u7（T）的评定

- 二等标准铂电阻温度计的显示分辨力为0.001℃，属均匀分布，故包含因子k =，区间半宽a=0.0005℃。因此，二等标准铂电阻温度计分辨力引入的不确定度为：

- u7（T）=a/=0.00029℃，

- 由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以分辨力不确定度可以不考虑，则输入量T标准不确定度如表A.9所示。

- 表A.9 输入量T标准不确定度u（T）

| - 温度点 | - -20℃ | - 0℃ | - 100℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| - u（T）℃ | - 0.0069 | - 0.0083 | - 0.0083 |

    - 合成标准不确定度的评定

      - 灵敏系数

数学模型

；

灵敏系数

；。

      - 标准不确定汇总。

标准不确定度汇总表

| 标准不确定 分量 | 不确定度的来源 | 标准不确定度℃ |  |  | Ci | ¦Ci¦u（xi） ℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -20℃ | 0℃ | 100℃ |  | -20℃ | 0℃ | 100℃ |
| u（t） | 1 示值误差重复性 | 0.065 | 0.056 | 0.089 | -1 | 0.065 | 0.056 | 0.089 |
| u（T） | 1、二等标准铂电阻温度计溯源 2、二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起 3、二等标准铂电阻温度计自热效应 4. 二等标准铂电阻温度计稳定性 5、温场不均匀性 6、电测仪表 7、二等标准铂电阻温度计显示分辨力 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 1 | 0.011 | 0.009 | 0.011 |

      - 合成不确定度的计算

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按公式（A.7），得到数据见下表。

（A.7）

合成的标准不确定度

| 温度点 | -20℃ | 0℃ | 100℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| uc℃ | 0.071 | 0.064 | 0.095 |

    - 扩展不确定度的评定

取置包含因子k=2。扩展不确定度为：

U=k.uc

扩展不确定度及k值

| 温度点 | -20℃ | 0℃ | 100℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| U℃ | 0.13 | 0.13 | 0.19 |
| k | 2 | 2 | 2 |

测量不确定度的报告与表示

由以上分析评定的为各温度段最不利的点，则因此各温度区将代表点的分析作为总结。

冷柜试验室热电偶温度装置的示值误差测量结果的不确定度为

(-20~0)℃	 U=0.13℃    (k=2)；

0℃              U=0.13℃    (k=2)；

(0~100)℃           U=0.19℃   (k=2)。

  - 相对湿度偏差校准结果不确定度分析

    - 测量方法

将被校准的湿度传感器放入标准湿度发生器的测试室内，同时放入标准器。连接好被校准湿度传感器的电源和二次仪表，盖好湿度发生器的测试室的盖子，当温湿度稳定后，分别读取标准器和被校湿度传感器的示值，计算示值误差。

    - 测量模型

（A.8）

式中：——被测湿度传感器示值误差，%RH；

——被测湿度传感器显示湿度，%RH；

——标准器湿度读数，%RH；

式（A.8）中，，互为独立，因而得

， 故:

    - 不确定度来源及分析

      - 由被校湿度传感器引入的标准不确定度

        - 由被校湿度传感器重复性引入得标准不确定度

设置湿度发生器的温度为25℃、湿度为60%RH，待数据稳定，从湿度传感器显示仪上读取10次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量读书如表A.10所示。

表A.10湿度传感器10次读数

| i(次数) | %RH | i(次数) | %RH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59.8 | 6 | 59.8 |
| 2 | 59.9 | 7 | 59.9 |
| 3 | 60.0 | 8 | 60.0 |
| 4 | 60.0 | 9 | 59.9 |
| 5 | 60.1 | 10 | 60.1 |

根据公式计算得算术平均值的实验标准差

由10次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.062%RH。

        - 由被校湿度传感器分辨力引入的标准不确定度分量

被校湿度传感器示值分辨力为0.1%RH，其半宽区间a=0.05%RH，认为其服从均匀分布，包含因子,则

由于分辨力引入的不确定度小于重复性引入的不确定度，则由被校湿度计引入的合成不确定度u1(h)为

u1（h）=u11（h）=0.062%RH

      - 由湿度标准装置引入的标准不确定度

        - 由露点仪引入的湿度不确定度

由上级计量机构校准证书中给出露点仪的扩展不确定度为0.2%RH，k=2，按照正态分布计算

，

        - 由湿度发生器均匀性引入的标准不确定度

根据仪器说明书可知仪器的均匀性为0.4%RH，按照均匀分布区间半宽为0.20%RH，则

        - 由湿度发生器稳定性引入的标准不确定度

根据仪器说明书可知仪器的稳定性为±0.4%，则区间半宽a=0.4%RH, 按照均匀分布计算

由标准装置引入的合成标准不确定度为

    - 不确定度分量一览表

表A.11不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 灵敏度系数 | ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.被校湿度传感器重复性 | u1 | 1 | 0.062%RH |
| 2 | 1.露点仪上级校准证书 2.湿度发生器均匀性 3.湿度发生器稳定性 | u2 | -1 | 0.28%RH |

不确定度分量如表A.11所示。

合成标准不确定度

=0.29%RH。

    - 扩展不确定度

测量结果近似为正态分布，取k=2，则在60%RH处，相对扩展不确定度为：

Up=k=0.58%RH。

  - 铂电阻温度系统的测量不确定度分析

    - 测量方法：

将二等标准铂电阻温度计与铂电阻同时插入恒温槽或冰点器中，待温度稳定后读取标准值与被校测量值，按“标准→被校1→被校2…→标准”的次序读取示值，这样读数作为一个循环，循环2次，每支被校铂电阻温度系统示值共读数2次，分别求得标准和被校示值的平均值，然后通过公式（A.9）计算出示值误差。

    - 测量模型

x=t-T                              （A.9）

式中:

x——铂电阻温度系统的示值误差，℃；

t——铂电阻温度系统的示值（平均值），℃；

T——二等标准铂电阻温度计读数（平均值），℃。

    - 输入量t的不确定度u（t）的评定

      - 被校铂电阻温度系统示值误差重复性引入标准不确定度分量u1（t）

- 用二等标准铂电阻温度计对铂电阻温度系统作连续10次重复性校准。采用A类方法进行评定。数据如下表A.12所示。

表A.12 10次测量数据                           单位：℃

| 次数 | 温度点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | 30 |  |  | 50 |  |  |
|  | 标准 | 被校 | 示值误差 | 标准 | 被校 | 示值误差 | 标准 | 被校 | 示值误差 |
| 1 | 0.012 | 0.04 | 0.028 | 30.012 | 30.04 | 0.028 | 50.013 | 50.06 | 0.047 |
| 2 | 0.013 | 0.06 | 0.047 | 30.013 | 30.04 | 0.027 | 50.012 | 50.05 | 0.038 |
| 3 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | 30.014 | 30.05 | 0.036 | 50.013 | 50.06 | 0.047 |
| 4 | 0.013 | 0.03 | 0.017 | 30.012 | 30.03 | 0.018 | 50.014 | 50.03 | 0.016 |
| 5 | 0.013 | 0.04 | 0.027 | 30.014 | 30.05 | 0.036 | 50.015 | 50.04 | 0.025 |
| 6 | 0.013 | 0.05 | 0.037 | 30.015 | 30.06 | 0.045 | 50.016 | 50.06 | 0.044 |
| 7 | 0.014 | 0.03 | 0.016 | 30.013 | 30.02 | 0.007 | 50.017 | 50.05 | 0.033 |
| 8 | 0.012 | 0.02 | 0.008 | 30.013 | 30.04 | 0.027 | 50.018 | 50.04 | 0.022 |
| 9 | 0.012 | 0.03 | 0.018 | 30.012 | 30.03 | 0.018 | 50.017 | 50.06 | 0.043 |
| 10 | 0.012 | 0.03 | 0.018 | 30.012 | 30.03 | 0.018 | 50.019 | 50.02 | 0.001 |
| 标准偏差 | / | / | 0.012 | / | / | 0.011 | / | / | 0.015 |

实际每个值测量为两次，则：,

被校铂电阻温度系统示值误差重复性引入标准不确定度分量u1（t）数据如下表A.13所示。

表A.13  被校铂电阻温度系统标准不确定度表u1（t）

| 温度点℃ | 0 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| sP℃ | 0. 012 | 0. 012 | 0. 015 |
| u1（t）℃ | 0. 009 | 0. 008 | 0. 011 |

      - 被校铂电阻温度系统示值分辨力引入标准不确定度分量u2（t）的评定

由被校铂电阻温度系统示值分辨力为d=0.01℃，导致的示值误差区间半宽为a=d/2，包含因子k=。因此

u2(t) =a/k =0.0029℃。

由于分辨力引入的不确定度远小于重复性引入的不确定度，所以分辨力不确定度可以不考虑，得到下表A.14所示的标准不确定度。

表A.14  输入量t标准不确定度u（t）

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u（t）℃ | 0.009 | 0.008 | 0.011 |

    - 输入量T的标准不确定度u（T）的评定

      - 标准器溯源的不确定度u1（T）

25℃时标准铂电阻温度计的标准不确定度u1，用B类标准不确定度评定。

U99＝0.0020℃,包含因子，所以

u（x1）=0.0020/2.58=0.00078℃

      - 二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起的不确定度u2（T）

按标准铂电阻温度计检定规程要求，铂电阻温度计水三相点变化≥8mk时应提前送检，但规程要求经常测量标准器的水三相点电阻值，并使用新的测得值计算，使用前后变化为0.2mk，均匀分布，则标准不确定度

u（x2）=0.0002/=0.00012℃。

      - 二等标准铂电阻温度计自热效应引入的不确定度u3（T）

二等标准铂电阻温度计自热效应为0.0019℃，均匀分布，标准不确定度

u（x3）=0.0019℃/=0.0011℃。

      - 二等标准铂电阻温度计稳定性引入的不确定度u4（T）

二等标准铂电阻温度计自热效应为0.010℃，均匀分布，标准不确定度

u（x4）=0.01℃/=0.0058℃。

      - 温场不均匀性引入不确定度分量u5（T）的评定

使用恒温槽作为温场时，测量标准和被校铂电阻温度系统插入到同一水平，只需考虑恒温槽的水平温差，恒温槽各插孔之间的温差最大为0.01℃。不确定度区间的半宽度取a=0.005℃，在区间内可认为均匀分布，k=，

u（x5）=0.005℃/=0.0029℃。

使用冰点器作为温场时，冰用蒸馏水制成，由实验和经验可知，其温度偏离水三相点的最大的扩展不确定度为0.006℃，取k =2.58，则有

u（x5）=0.006℃/ 2.58=0.0023℃,

温度点为30℃和50℃时，u4（T）= u（x5）= 0.0029℃,

温度点为0℃时，u4（T）= u（x5）= 0.0023℃。

      - 电测仪表引入标准不确定度分量u6（T）的评定

参照仪器说明书，电测仪表的允许误差为：0℃允许误差±0.006℃，100℃允许误差±0.009℃。选取对应温度段的最大允许误差为电测设备误差引入计算标准不确定度分量的值，具体如下表A.15所示：

表A.15 电测设备误差引入计算标准不确定度分量

| - 测量点（℃） | - 允许误差（℃） | - 包含因子k | - 标准不确定度（℃） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0 | - ±0.006 |  | - 0.0035 |
| - 30 | - ±0.009 |  | - 0.0052 |
| - 50 | - ±0.009 |  | - 0.0052 |

      - 二等标准铂电阻温度计显示分辨力引入不确定度分量u7（T）的评定

二等标准铂电阻温度计的显示分辨力为0.001℃，属均匀分布，故包含因子k =，半宽度a=0.0005℃。因此，二等标准铂电阻温度计允许基本误差引入的不确定度为：

u7（T）=a/=0.00029℃，

由计算可得到下表。

表A.16 输入量T标准不确定度u（T）

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| u（T）℃ | 0.0072 | 0.0083 | 0.0083 |

    - 合成标准不确定度的评定

      - 灵敏系数

；

灵敏系数:

      - 标准不确定汇总。

表A.17 标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度的来源 | 标准不确定度/℃ |  |  | Ci | ¦Ci¦u（xi） ℃ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0℃ | 30℃ | 50℃ |  | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| u（t） | 1、示值误差重复性 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | -1 | 0.009 | 0.009 | 0.011 |
| u（T） | 1、二等标准铂电阻温度计溯源 2、二等标准铂电阻温度计水三相点变化引起 3、二等标准铂电阻温度计自热效应 4. 二等标准铂电阻温度计稳定性 5、温场不均匀性 6、电测仪表 7、二等标准铂电阻温度计显示分辨力 | 0.0072 | 0.0083 | 0.0083 | 1 | 0.0072 | 0.0083 | 0.0083 |

      - 合成不确定度的计算

输入量彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按公式（A.10）计算， 得到数据见下表。

（A.10）

表A.18 合成的标准不确定度

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| uc℃ | 0.012 | 0.012 | 0.014 |

    - 扩展不确定度的评定

取置包含因子k=2。扩展不确定度为：

U=k×uc                                                                         （A.12）

表A.19 扩展不确定度及k值

| 温度点 | 0℃ | 30℃ | 50℃ |
| --- | --- | --- | --- |
| U(℃) | 0.024 | 0.024 | 0.028 |
| k | 2 | 2 | 2 |

  - 工况温度偏差校准结果不确定度分析

    - 概述

温度测量设备由温度传感器和数字温度显示仪组成，该套设备具有温度修正值。温度偏差是指设备温度显示仪表示值与中心点实际温度之差。

    - 测量模型

（A.11）

式中：

——温度偏差，℃；

——被检设备温度显示仪表温度，℃；

——数字温度显示仪读数，℃；

——温度测量装置的修正值（指整体检定），℃。

    - 方差与灵敏系数

式（A.11）中，，互为独立，因而得

，，

故

    - 不确定度来源及分析

      - 由引入的不确定度

对环境测试间作15次独立重复测量，从设备显示仪上读取15次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量列如表A.20所示。

表A.20 测试间显示数据

| i（次数） | ℃ | i（次数） | ℃ | i（次数） | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.9 | 6 | 19.9 | 11 | 20.0 |
| 2 | 20.0 | 7 | 19.9 | 12 | 59.9 |
| 3 | 20.0 | 8 | 19.9 | 13 | 20.0 |
| 4 | 20.0 | 9 | 20.0 | 14 | 20.0 |
| 5 | 20.0 | 10 | 20.0 | 15 | 20.0 |

根据公式

计算得算术平均值的实验标准差=0.01℃。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.01℃，自由度=14。

      - 由引入的不确定度

对环境测试间作15次独立重复测量，从数字温度显示仪上读取15次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量列如表A.21所示。

表A.21测试间标准器显示数据

| i（次数） | ℃ | i（次数） | ℃ | i（次数） | ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.99 | 6 | 19.92 | 11 | 19.97 |
| 2 | 19.78 | 7 | 19.78 | 12 | 19.75 |
| 3 | 19.92 | 8 | 19.68 | 13 | 19.72 |
| 4 | 19.76 | 9 | 19.65 | 14 | 19.64 |
| 5 | 19.89 | 10 | 19.93 | 15 | 19.82 |

根据公式

计算得算术平均值的实验标准差=0.03℃。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.03℃，自由度=14。

      - 由引入的不确定度

从检定证书知：温度测量装置修正值的扩展不确定度U95=0.10℃，以正态分布估计，k95=1.960，=0.10℃/1.960=0.05℃，=。

    - 不确定度分量一览表

不确定度分量如表A.22所示。

表A.22

| 序号 | 来源 | 符号 | ui | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被测设备仪表读数重复性 | u1 | 0.01℃ | 14 |
| 2 | 温度测量装置读数重复性 | u2 | 0.03℃ | 14 |
| 3 | 温度测量装置误差 | u3 | 0.05℃ |  |

    - 合成标准不确定度

=0.06℃

有效自由度根据公式

计算得

=56.7

    - 扩展不确定度

3个不确定度分量大小接近，且相互独立，其合成仍接近正态分布，取置信水平p=0.95，查t分布表得扩展因子k95=2.01，故得

U95=k=0.12℃

  - 工况相对湿度偏差校准结果不确定度分析

    - 概述

湿度测量标准用精密温湿度巡检仪，相对湿度偏差是指被校准湿度显示仪表示值与设备实际湿度之差。

    - 测量模型

（A.12）

式中：

——湿度偏差，%RH；

——被测设备显示仪表显示湿度，%RH；

——精密温湿度巡检仪，%RH；

——精密温湿度巡检仪误差对测量结果的影响，%RH。

    - 方差与灵敏系数

式（A.12）中，，互为独立，因而得

，，

故

    - 不确定度来源及分析

      - 由引入的不确定度

在温度为25℃、湿度为60%RH测量测试间空间中心点湿度，同时从设备湿度显示仪上读取15次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量列如表A.23所示。

表A.23 15次测试间湿度显示仪测量值

| i（次数） | hdi/%RH | i（次数） | hdi/%RH | i（次数） | hdi/%RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59 | 6 | 59 | 11 | 59 |
| 2 | 59 | 7 | 59 | 12 | 59 |
| 3 | 60 | 8 | 60 | 13 | 60 |
| 4 | 60 | 9 | 59 | 14 | 60 |
| 5 | 60 | 10 | 60 | 15 | 60 |

根据公式

计算得算术平均值的实验标准差=0.13%RH。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.13%RH，自由度=14。

      - 由引入的不确定度

在温度为25℃、湿度为60%RH，对试验室湿度作15次独立重复测量，从精密温湿度巡检仪上读取15次显示值，记为，，…，，平均值记为，其测量列如表A.24所示。

表A.24 15次精密温湿度巡检仪数值

| i（次数） | hdi/%RH | i（次数） | hdi/%RH | i（次数） | hdi/%RH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58.01 | 6 | 59.34 | 11 | 59.78 |
| 2 | 59.37 | 7 | 58.99 | 12 | 59.75 |
| 3 | 59.12 | 8 | 59.24 | 13 | 59.71 |
| 4 | 59.31 | 9 | 59.46 | 14 | 59.62 |
| 5 | 59.10 | 10 | 59.36 | 15 | 59.34 |

根据公式

计算得算术平均值的实验标准差=0.07%RH。则由15次独立重复测量引入的标准不确定度分量=0.07%RH，自由度=14。

      - 由精密温湿度巡检仪误差引入的不确定度

根据精密温湿度巡检仪校准证书知：其扩展不确定度为1.5%RH，包含因子k=2，则1.5/2=0.75%RH，因证书未告知何种分布，故以正态分布估计，=。

    - 不确定度分量一览表

不确定度分量如表A.25所示

表A.25

| 序号 | 来源 | 符号 | ui | 自由度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被测设备仪表读数重复性 | u1 | 0.13%RH | 14 |
| 2 | 精密温湿度巡检仪读数重复性 | u2 | 0.07%RH | 14 |
| 3 | 精密温湿度巡检仪误差 | u3 | 0.75%RH |  |

    - 合成标准不确定度

=0.76%RH

    - 扩展不确定度

由于u3在各不确定度分量中占比例较大，并且服从正态分布，因此其合成仍接近正态分布，故取k95=1.960，得

U95=k=1.5%RH

# 准证书内页信息及格式

- 准证书内页信息及格式校准证书内页信息及格式

校准证书至少包括以下信息：

- 标题：例如“校准证书”；

- 实验室的名称和地址；

- 实施实验室活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点、相关的临时或移动设施；

- 将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一标识，以及表明报告结束的清晰标识；

- 客户的名称和联络信息；

- 所用方法的识别；

- 物品的描述、明确的标识以及必要时物品的状态；

- 校准物品的接收日期，以及对结果的有效性和应用至关重要的抽样日期；

- 实施实验室活动的日期；

- 报告的发布日期；

- 如与结果的有效性或应用相关时，实验室或其他机构所用的抽样计划和抽样方法；

- 结果仅与被检测、被校准或被抽样物品有关的声明；

- 结果，适当时，带有测量单位；

- 对方法的补充、偏离或删减；

- 报告批准人的识别；

- 当结果来自于外部供应商时，清晰标识。

注：报告中声明除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告，可以确保报告不被部分摘用。

# 校准记录格式

校准记录格式

表C.1外观和工作正常性检查

| 记录序号 | 项目名称 | 检查记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 |  |
| 2 | 工作正常性检查 |  |

表C.2测试功率的校准记录

| 器具名称: |  |  |  |  | 规格/型号: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号: |  |  |  |  | 精度等级： |  |  |
| 生产厂家： |  |  |  |  | 管理编号： |  |  |
| 频率 （Hz） | 量限 （V/A） | 校准设定参数 |  |  |  | 标准值（ ） | 被校表显示值（ ） |
|  |  | COSφ | U（V） | I（A） |  |  |  |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

表C.3测试电压的校准记录

| 器具名称： |  | 规格/型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 频率（Hz） | 标准值（ ） |  | 被校表显示值( ) |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.4测试电流的校准记录

| 器具名称: |  | 规格/型号: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号: |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 频率（Hz） | 标准值（ ） |  | 被校表显示值( ) |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.5测试频率的校准记录

| 器具名称： |  | 规格/型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 标准值（ ） | 显示值（ ） | 标准值（ ） | 显示值（ ） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.6 功率因数（相位）校准记录

| 器具名称： |  |  | 规格/型号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  |  | 管理编号： |  |
| 频率 | 恒定电压/电流 | 标准值 |  | 显示值 |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

表C.7温度校准记录

| 器具名称： |  | 规格/型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 通道名称： |  |  |  |
| 标准值（℃） | 测量值t1（℃） | 测量值t2（℃） | 平均值（℃） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.8压力校准记录

| 器具名称： |  | 规格/型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 通道名称： |  |  |  |
| 标准值 （ ） | 正行程 （ ） | 反行程 （ ） | 示值误差 （ ） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.9 电能校准记录

| 器具名称： |  | 规格/型号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  | 精度等级： |  |
| 生产厂家： |  | 管理编号： |  |
| 频率/恒定电压/设定电流/功率因数 | 标准值（ ） |  | 显示值（ ） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

表C.10 相对湿度传感器校准记录

| 器具名称： |  |  | 规格/型号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号： |  |  | 精度等级： |  |  |
| 生产厂家： |  |  | 管理编号： |  |  |
| 标准值（%RH） | 测量值（） | 测量值（） |  | 测量值（） | 平均值（） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

表C.11  热电偶温度系统校准记录

| 器具名称: |  |  |  |  |  | 规格/型号: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精度等级： |  |  |  |  |  | 生产厂家： |  |  |  |  |  |
| 通道名称 | 标准值 （℃） | 测量值 （℃） | 标准值（℃） | 测量值 （℃） | 标准值（℃） |  | 测量值 （℃） | 标准值（℃） | 测量值 （℃） | 标准值（℃） | 测量值 （℃） |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.12  试验室工况校准记录

I）温湿度测量

| 项目 | 测量点 | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 温度（℃） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度（%RH） | U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度偏差测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度偏差测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II）风速测量

| 测量点 | 技术要求 | 测量值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| F1 | ≤0.3m/s |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |
| F6 |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  |  |  |  |  |  |
| F8 |  |  |  |  |  |  |
| F9 |  |  |  |  |  |  |
| F10 |  |  |  |  |  |  |
| F11 |  |  |  |  |  |  |
| F12 |  |  |  |  |  |  |
| F13 |  |  |  |  |  |  |
| F14 |  |  |  |  |  |  |
| F15 |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |

III）照度测量

| 测量点 | 技术要求 | 测量值 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |
| F1 | （600±100）lx |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |
| F6 |  |  |  |  |  |  |
| F7 |  |  |  |  |  |  |
| F8 |  |  |  |  |  |  |
| F9 |  |  |  |  |  |  |
| F10 |  |  |  |  |  |  |
| F11 |  |  |  |  |  |  |
| F12 |  |  |  |  |  |  |
| F13 |  |  |  |  |  |  |
| F14 |  |  |  |  |  |  |
| F15 |  |  |  |  |  |  |
| 注：以O点为中心，距离地面1m，平行与风速测量面。 |  |  |  |  |  |  |
| 测量结果的扩展不确定度： |  |  |  |  |  |  |

IV）工况测量结果

| 设定工况 校准项目及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测值 |  |  |  |  |  |
| 温度 | 偏差 |  | ±0.5℃ | 最高值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最低值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 梯度 |  | 2℃/m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波动度 |  | ±0.5℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度U(℃)（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试间顶棚与地面温差 |  | ≤6℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 湿度 | 偏差 |  | ±5%RH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波动度 |  | ±3%RH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扩展不确定度U(%RH)（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空气 流速 |  | 最大风速 |  | ≤0.3 m/s |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 平均风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最小照度 |  |  | ≥500lx |  |  |  |  |  |  |  |
| 辐射热 |  |  | ±2℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |