2018-**-**发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

2018-**-** 实施

渗透检验参考试块校准规范

Calibration Specification for Reference Test Blocks used in Penetrant Testing

中华人民共和国工业和信息化部机械计量技术规范

JJF (机械)1022—2018

JJF (机械)1022—2018

渗透检验参考试块校准规范

Calibration Specification for Reference Test Blocks

used in Penetrant Testing

JJF（机械）1022—2018

归 口 单  位：中国机械工业联合会

负责起草单位：沈阳仪表科学研究院有限公司

参加起草单位：国家仪器仪表元器件质量监督检验中心

机械工业第二十四计量测试中心站

辽宁省计量科学研究院

辽宁石油化工大学

浙江优尔特检测科技有限公司

抚顺中油检测工程有限公司

本规范条文由中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

李晓旭（沈阳仪表科学研究院有限公司）

张  盼（沈阳仪表科学研究院有限公司）

于振毅（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

韩志诚（辽宁省计量科学研究院）

参加起草人：

刘殿东（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

李  琳（国家仪器仪表元器件质量监督检验中心）

付  饶（机械工业第二十四计量测试中心站）

程文琪（机械工业第二十四计量测试中心站）

张莹莹（辽宁石油化工大学）

吕君敏（浙江优尔特检测科技有限公司）

宋  振（抚顺中油检测工程有限公司）

轩  帅（抚顺中油检测工程有限公司）

目   录

引言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	3

4.1 表面粗糙度	3

4.2 镀层厚度	4

4.3 缺陷	4

5 通用技术要求	4

6 校准条件	5

6.1 环境条件	5

6.2 标准器及配套设备	5

7 校准项目和校准方法	5

7.1 外观	5

7.2 表面粗糙度	5

7.3 镀层厚度	6

7.4 缺陷	6

8 校准结果表达	7

9 复校时间间隔	7

附录 A 渗透检验参考试块裂纹宽度校准结果的测量不确定度评定	8

附录 B 渗透检验参考试块裂纹区长直径校准结果的测量不确定度评定	10

附录 C 渗透检验参考试块镀层厚度校准结果的测量不确定度评定	13

附录 D 校准证书内页信息及格式	16

引言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1130-2005《几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》，共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

规范编制中参考了以下文件中关于渗透检测参考试块的内容：GB/T 12604.3-2013《无损检测 术语 渗透检测》、GB/T 18851.1-2012《无损检测 渗透检测 第1部分：总则》、GB/T 18851.3-2008《无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块》、GB/T 23911- 2009《无损检测 渗透检测用试块》、GB/T 9443-2007《铸钢件渗透检测》、JB/T 6064-2015《无损检测 渗透试块通用规范》等相关标准。

本规范为首次发布。

渗透检验参考试块校准规范

范围

本规范适用于无损检测渗透检验参考试块的校准。

引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T 18851.3-2008 无损检测 渗透检测 第3部分：参考试块

JB/T 6064-2015 无损检测 渗透试块通用规范

GB/T 7325-2004 产品几何量技术规范（GPS）评定圆度误差的方法半径变化量测量

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

概述

渗透检验参考试块（以下简称试块） 是一种表面镀膜，通过施加拉伸载荷或用专用压头施压以及其他方式使其产生预定人工缺陷的金属长方体，用于检验渗透剂灵敏度是否满足检验要求，验证操作工艺正确性，以及比较两种渗透检测剂性能的差异。

试块均为长方体试块，分为国标试块和机标试块。国标试块分为国标1型试块和国标2型试块，外形示意图如图1和图2所示，详细规定见GB/T 18851.3-2008。机标试块分为机标A型、机标B型和机标C型试块，外形示意图如图3、图4、图5和图6所示，详细规定见JB/T 6064-2015。

图1  国标1型

图2  国标2型

图3  机标A型试块

图4  机标五点式B型试块

图5  机标三点式B型试块

图6  机标C型试块

计量特性

表面粗糙度

国标2型试块中四个25mm×35mm相邻可水洗区域表面粗糙度分别为Ra=2.5μm、Ra=5μm、Ra=10μm和Ra=15μm，缺陷区域的表面粗糙度Ra应为1.2μm～1.6μm（见图2）。

机标A型试块裂纹所在面表面粗糙度为Ra=1.2μm～2.5μm。

机标五点式B型试块152mm×57mm喷砂区域表面粗糙度为Ra=1.25μm～2.50μm，缺陷区域的表面粗糙度Ra应为0.63μm～1.25μm。

镀层厚度

国标1型试块为一组四块，每块的镍-铬镀层厚度分别为10μm、20μm、30μm和50μm。

机标C型试块为一组三块，每块的镀镍层厚度分别为10μm～13μm、20μm～30μm和40μm～50μm，镀镍层上面的镀铬层厚度约为1μm。

机标B型试块镀层厚度应不大于150μm。

缺陷

国标1型试块的裂纹深度应贯穿整个镀层，每条裂纹的宽深比约为1:20。

国标2型试块人工缺陷区域中的辐射状裂纹展开应成圆状，其典型直径分别为3mm、3.5mm、4mm、4.5mm和5.5mm。

A型试块的A、B两表面上应有无规则分布的宽度在3μm以下、3μm～5μm和大于5μm的开口裂纹。应至少有两条宽度不大于3μm的开口裂纹，在A、B任意一表面上的裂纹总数不应少于4条。

机标五点式B型试块缺陷区域中辐射状裂纹展开应成圆状，其长直径应符合表1要求。

表1  五点式B型试块裂纹区长直径

| 裂纹区次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂纹区长直径/mm | 5.5～6.3 | 3.7～4.5 | 2.7～3.5 | 1.6～2.4 | 0.8～1.6 |

机标C型试块的裂纹深度应贯穿整个镀层，裂纹深度及宽度见表2所示。

表2  C型试块计量特性

| C型试块编号 | 裂纹深度/μm | 裂纹宽度/μm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40～50 | 4～5 |
| 2 | 20～30 | 2～3 |
| 3 | 10～13 | 1.0～1.3 |

通用技术要求

新制造试块的表面，不应有划痕，碰伤和锈蚀；使用中和修理后试块上，允许有不妨碍正常使用的上述缺陷。

校准条件

环境条件

温度条件：(20±5)℃。

相对湿度：＜80%。

大气压力：86kPa～106kPa。

标准器及配套设备

渗透检验参考试块的校准项目和标准器见表3。

表3  校准项目和标准器

| 序号 | 校准项目 |  | 标准计量器具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀层厚度 |  | 镀层厚度测量仪器MPE：±1μm |
| 2 | 表面粗糙度 |  | 表面粗糙度比较样块MPE：＋12%～－17% 或粗糙度测量仪MPE：±7% |
| 3 | 缺陷 | 裂纹宽度 | 金相显微镜或与其相当的仪器MPE：5% |
|  |  | 裂纹区域长直径/最大直径 | 测量显微镜或与其相当的仪器MPE：±2μm |

校准项目和校准方法

以下项目的校准方法和标准器及配套设备的选取，可根据测量结果最大允差的要求确定。

校准前应使用丙酮对试块进行彻底清洗，通过显微镜（10倍～30倍）下对比试块裂纹白光及黑光下形态是否一致，确认裂纹无阻塞等影响校准结果的因素，如发现裂纹阻塞，应将试块在溶液（丙酮或酒精或者二者1:1混合物）中浸泡，同时也可使用超声波清洗机配合清洗，直至无阻塞后方可进行校准。

外观

试块的外观用目力观察，必要时借助5倍放大镜。

表面粗糙度

试块的表面粗糙度用表面粗糙度比较样块进行比较测量，表面粗糙度测量时选择最接近被测表面粗糙度值的样块标称值作为测量结果，也可以用表面粗糙度测量仪进行测量。

使用粗糙度仪测量时，试块表面粗糙度每区按照图7所示方位进行测量。

图7  粗糙度测量方位示意图

镀层厚度

使用镀层厚度测量仪器测量镀层厚度。

试块表面镀层厚度至少均布5个位置测量，测量位置参照图8。

图8 镀层测量位置示意图

缺陷

条形裂纹宽度（适用于机标C型和国标1型）

可用金相显微镜在试块上选取均布5个位置的裂纹进行测量，选取位置参照图8。测量每条裂纹宽度，取裂纹宽度的平均值作为校准结果，计算裂纹宽度与镀层厚度的比值。

裂纹区域长径/最大直径（适用于国标2型和机标B型）

可采用工具显微镜测量，测量时调整仪器，裂纹区外边缘清晰地出现在仪器视场内，按仪器操作方法进行测量，测量时在缺陷区域外边缘上近似均匀分布选取不少于10条裂纹进行，测量每条裂纹的最外端点的坐标；如果裂纹总数量少于10条时，则测量所有裂纹的最外端点的坐标。

按标准GB/T7325-2004附录D中的最小二乘法拟合圆方法对缺陷区域外轮廓圆的圆心坐标进行拟合确定，按照公式1和公式2计算最小二乘圆心坐标（a，b）。按公式3计算出每个测量点相对应圆心的径向距离ri，其中最大值的2倍作为裂纹区域长径/最大直径的校准结果。

a=1ni=1nxi                                (1)

b=1ni=1nyi                             (2)

ri=(xi-a)2+(yi-b)2                       (3)

R=1ni=1nri                             (4)

式中：

a，b——最小二乘圆心坐标；

xi，yi——第i测量点的x轴和y轴坐标；

ri——每个测量点相对应圆心的径向距离，mm；

R——最小二乘法对缺陷区域外轮廓圆拟合出圆的半径，mm；

n——测量点数。

杂散型裂纹宽度（适用于机标A型试块）

应用金相法测量试块上的裂纹宽度，在黑光条件下先使用荧光渗透剂确定试块缺陷分布及位置，在白光条件下，显微放大至500倍，测量裂纹宽度。

校准结果表达

经过校准的渗透检验参考试块出具校准证书，校准证书内页信息及格式见附录。

复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由试块的使用频率、保养情况、使用者以及试块本身质量等因素所决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般不超过1年。

渗透检验参考试块裂纹宽度校准结果的测量不确定度评定

渗透检验参考试块裂纹宽度校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

在试块上选取均布5个位置的裂纹，使用金相显微镜对5条裂纹宽度进行测量，以测量结果的平均值作为裂纹宽度的测量结果。测量方法属于直接测量法。

  - 测量模型

L=15i=15Li

式中：

L——裂纹宽度，mm；

Li——裂纹宽度的仪器测量值，mm；

  - 测量不确定度来源分析

根据测量方法可知，每个裂纹宽度测量结果的不确定度来源主要有由金相显微镜测微尺最大允许误差引入的不确定度分量和测量重复性引入的不确定度分量。

  - 不确定度传播率

根据测量模型可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=15i=15u2Li

式中：uc——合成标准不确定度，mm；

uLi——第i个裂纹宽度测量结果的标准不确定度分量，mm；

根据不确定度来源分析，每个裂纹宽度测量结果的标准不确定度分量uLi来源主要有测量重复性引入的不确定度分量uA和金相显微镜测微尺最大允许误差引入的不确定度分量uB，即u2Li=uA2+uB2。因此合成标准不确定度uc的传播率表达式可转化为：

uc=15uA2+uB2

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量uA

在重复测量条件下，对裂纹宽度进行10次重复测量。得到结果见下表A.1。则测量重复性引入的不确定度分量为：

表A.1 测量不确定度来源及说明

μm

| L1 | 4.573 |
| --- | --- |
| L2 | 4.586 |
| L3 | 4.552 |
| L4 | 4.568 |
| L5 | 4.586 |
| L6 | 4.623 |
| L7 | 4.608 |
| L8 | 4.598 |
| L9 | 4.604 |
| L10 | 4.608 |
| L | 4.591 |
| S | 0. 0217 |

uA=s=0.022μm

    - 由金相显微镜测微尺最大允许误差引入的标准不确定度分量uB

经检定合格的金相显微镜测微尺最大允许误差为±5%，置信区间半宽则为a=4.591×5%=0.2296μm，在区间内均匀分布，k=3。则由金相显微镜最大允许误差引入的不确定度分量为：

uB=a3=0.22963=0.13μm

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表A.2。

表A.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 测量重复性 | 0.022μm | 1 |
| 2 | uB | 金相显微镜最大允差 | 0.13μm | 1 |

合成标准不确定度为：

uc=15u12+u22=150.0222+0.132=0.059μm

  - 扩展标准不确定度

裂纹宽度测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.059μm=0.12μm

渗透检验参考试块裂纹区长直径校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

使用工具显微镜在被测试块上近似均匀分布选取10条裂纹进行测量，按照7.4.2方法计算试块裂纹区长直径。

  - 测量不确定度来源分析

根据测量方法可知，测量结果是通过使用工具显微镜测量10条裂纹最外端点的坐标后，并通过一系列计算最终得到的。因此，测量结果的不确定度来源主要有由于裂纹最外端点坐标测量重复性引入的不确定度分量uA、工具显微镜示值误差引入的不确定度分量uB及试块温度与20℃的偏差引入的标准不确定度分量ut。

根据JJF 1064-2010附录C坐标测量机尺寸测量示值误差的测量不确定度评估示例可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=uA2+uB2+(R×α×ut)2

式中：

uc——合成标准不确定度；

uA——测量重复性引入的不确定度分量；

uB——工具显微镜示值误差引入的不确定度分量；

R——最小二乘法对缺陷区域外轮廓圆拟合出圆的半径，mm；

α——试块热膨胀系数，℃-1；

ut——试块温度与20℃的偏差引入的标准不确定度分量ut。

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量uA

在重复测量条件下，对试块某条裂纹最外端坐标进行10次重复测量。得到结果见下表B.1。则测量重复性引入的不确定度分量为：

表B.1 测量不确定度来源及说明

mm

| x1 | 138.3242 | y1 | 94.2485 |
| --- | --- | --- | --- |
| x2 | 138.3246 | y2 | 94.2488 |
| x3 | 138.3244 | y3 | 94.2485 |
| x4 | 138.3241 | y4 | 94.2489 |
| x5 | 138.3242 | y5 | 94.2484 |
| x6 | 138.3248 | y6 | 94.2486 |
| x7 | 138.3248 | y7 | 94.2488 |
| x8 | 138.3246 | y8 | 94.2484 |
| x9 | 138.3243 | y9 | 94.2486 |
| x10 | 138.3245 | y10 | 94.2483 |
| x | 138.3245 | y | 94.2486 |
| Sx | 0.000238 | sy | 0.000189 |

uA=s=sx2+sy2=0.30μm

    - 由工具显微镜示值误差引入的标准不确定度分量uB

经检定合格的工具显微镜最大允许误差为2μm，置信区间半宽则为a=1μm，在区间内均匀分布，k=3。则由工具显微镜示值误差引入的不确定度分量为：

uB =a3=13=0.58μm

    - 试块温度与20℃的偏差引入的标准不确定度分量ut

试块在校准过程中与20℃存在温度差，并等概率落于估计区间为-5~+5℃内，符合均匀分布，k=3，则：

ut=53=2.9℃

被测试块材料为304不锈钢，其线膨胀系数α为15.21×10-6μm/℃。最小二乘法对缺陷区域外轮廓圆,按公式4计算出最小二乘圆的半径R=2.87mm。

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表B.2。

表B.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 测量重复性 | 0.30μm |
| 2 | uB | 工具显微镜最大允差 | 0.58μm |
| 3 | R×α×ut | 温度差 | 0.13μm |

合成标准不确定度为：

uc=uA2+uB2+(R×α×ut)2=0.67μm

  - 扩展标准不确定度

裂纹宽度测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.67μm=1.4μm

检验参考试块镀层厚度校准结果的测量不确定度评定

渗透检验参考试块镀层厚度校准结果的测量不确定度评定

  - 测量方法

在试块上均布选取5个位置，使用涂层测厚仪对5个位置进行测量，以测量结果的平均值作为镀层厚度的测量结果。测量方法属于直接测量法。

  - 测量模型

L=15i=15Li

式中：

L——镀层厚度，μm；

Li——镀层厚度的仪器测量值，μm；

  - 测量不确定度来源分析

根据测量方法可知，每个镀层厚度测量结果的不确定度来源主要有由涂层测厚仪最大允许误差引入的不确定度分量和测量重复性引入的不确定度分量。

  - 不确定度传播率

根据测量模型可得合成标准不确定度uc的传播率表达式为：

uc=15i=15u2Li

式中：uc——合成标准不确定度，μm；

uLi——第i个镀层厚度测量结果的标准不确定度分量，μm；

根据不确定度来源分析，每个镀层厚度测量结果的标准不确定度分量uLi来源主要有测量重复性引入的不确定度分量uA和涂层测厚仪最大允许误差引入的不确定度分量uB，即u2Li=uA2+uB2。因此合成标准不确定度uc的传播率表达式可转化为：

uc=15uA2+uB2

  - 标准不确定度评定

    - 由测量重复性引入的不确定度分量uA

在重复测量条件下，对镀层厚度进行10次重复测量。得到结果见下表C.1。则测量重复性引入的不确定度分量为：

表C.1 测量不确定度来源及说明

μm

| L1 | 22.7 |
| --- | --- |
| L2 | 22.5 |
| L3 | 23.6 |
| L4 | 23.7 |
| L5 | 22.2 |
| L6 | 23.3 |
| L7 | 22.7 |
| L8 | 22.7 |
| L9 | 22.6 |
| L10 | 22.6 |
| L | 22.86 |
| S | 0.4971 |

uA=s=0.50μm

    - 由涂层测厚仪最大允许误差引入的标准不确定度分量uB

经检定合格的涂层测厚仪最大允许误差为±(1+3%H)，置信区间半宽则为a=(1+3%×22.86)=1.6858μm，在区间内均匀分布，k=3。则由涂层测厚仪最大允许误差引入的不确定度分量为：

uB=a3=1.68583=0.97μm

  - 合成标准不确定度

标准不确定度分量汇总表见表C.2。

表C.2  标准不确定度分量汇总表

| 序号 | 标准不确定度分量 ui | 不确定度来源 | 标准不确定值 ui | 灵敏度系数 ci |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u2 | 测量重复性 | 0.50μm | 1 |
| 2 | u1 | 涂层测厚仪最大允差 | 0.97μm | 1 |

合成标准不确定度为：

uc=15u12+u22=150.502+0.972=0.49μm

  - 扩展标准不确定度

镀层厚度测量结果近似为正态分布，取k=2，扩展不确定度为：

U=kuc=2×0.49μm=0.98μm

校准证书内页信息及格式

校准证书内页信息及格式

  - 校准证书至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和引用相关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 推荐的校准证书内页格式见表D.1。

表D.1  校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  |
| 2 | 表面粗糙度 |  |
| 3 | 镀层厚度 |  |
| 4 | 裂纹尺寸 |  |