（石化）

中华人民共和国工业和信息化部石油和化工计量技术规范

JJF（石化）×××-201×

橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机

校准规范

Calibration Specification for Rubber Transmission Belt                        (Torque) Fatigue Testing Machine

# （报批稿）

201×-××-××发布               201×-××-××实施

中国人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF（石化）×××—201×

橡胶传动带（有扭矩）

疲劳试验机校准规范

Calibration Specification for  Rubber

Transmission Belt (Torque) Fatigue Testing Machine

_______________________________________________________________________

归  口 单 位：全国石油和化工行业计量技术委员会

主要起草单位：青岛双凌科技设备有限公司

青岛中化新材料实验室

贵阳新创机电设备有限公司

参加起草单位：青岛中化新材料实验室检测技术有限公司

青岛北橡计量检测技术有限公司

本规范委托全国石油和化工行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：郭仕令（青岛双凌科技设备有限公司）

李  健（青岛中化新材料实验室）

吴  康（青岛中化新材料实验室）

李 文（贵阳新创机电设备有限公司）           参加起草人：孙  涛（青岛中化新材料实验室检测技术有限

公司）

吴姝坤（青岛北橡计量检测技术有限公司）

目   录

引言	（Ⅱ）

1  范围	 （1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

3.1  疲劳寿命	（1）

3.2  张紧力	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（3）

6  校准条件	（3）

6.1  环境条件	（3）

6.2  测量标准及其他设备	（3）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  校准项目	（3）

7.2  校准方法	（3）

8  校准结果	（6）

8.1  校准记录	（6）

8.2  校准证书	（7）

8.3  不确定度	（7）

9   复校时间间隔	（7）

附录A 橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机校准记录	（8）

附录B 橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机校准结果格式	（9）

附录C 轮槽对称平面偏斜度测量不确定度的评定（示例）	（10）

附录D 主动轮和从动轮转速校准结果不确定度的评定（示例）	（13）

引    言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考GB/T 11545—2008《 带传动 汽车工业用V带 疲劳试验》、GB/T 14562—1999《 V带疲劳试验方法 有扭矩法》编制而成。

本规范为首次发布。

Ⅱ

橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机校准规范

1  范围

本规范适用于对汽车工业用V带、一般用途普通V带、一般用途窄V带、阻燃V带等橡胶传动带有扭矩疲劳试验机的校准。

2  引用文件

# 本规范引用了下列文件：

# JJF 1071-2010  国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1 疲劳寿命  fatigue life

疲劳寿命是指被测试V带达到规定的终止条件时所累积的正常运转时间或运转次数。

3.2张紧力 tension force

静态时施加在张紧轮（或可移动带轮）上、使V带拉紧的作用力。

4  概述

橡胶传动带（有扭矩）疲劳试验机（以下简称疲劳试验机），是用于评价汽车工业用V带、一般用途普通V带、一般用途窄V带、阻燃V带等V带疲劳寿命的试验设备。在试验过程中，主动轮按规定的转速运转，在从动轮上施加一定扭矩。张紧力是通过张紧装置、张紧轮以及砝码作用到被测试V带上，试验时张紧轮位置锁定。疲劳试验机分为两轮疲劳试验机、三轮疲劳试验机两种。疲劳试验机主要包括以下几部分：一个主动轮和驱动它的装置；一个从动轮和与其相联的加载装置，加载装置能提供准确、稳定的试验扭矩；一个可以对被试V带施加张紧力的张紧轮和张紧装置。两轮疲劳试验机,见图1，三轮疲劳试验机见图2。

图1 两轮疲劳试验机示意图

1-从动轮（可调节、可固定）；2-主动轮；

a-可移动带轮的调节方向；F-张紧力

图2 三轮疲劳试验机示意图

1-从动轮（与功率消耗装置相连）；2-样品；3-张紧轮（置于滑道中）；4-主动轮；

a-从动轮调节方向；b-带的运动方向；c-开始试验时为45°，可以因带轮的再次张紧而改变；

d-主动轮调节方向；e-张紧轮及其支架的调节方向；F-张紧力

5  计量特性

# 具体计量特性见表1。

# 表1  疲劳试验机计量特性一览表

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度/′ | ±20a |
| 2 | 主动轮、从动轮转速示值误差/% | ±2 |

# a：将试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度换算成偏斜量，当偏斜度为20′、对应的两个带轮中心距为400mm、500mm、600mm时，偏斜度分别为2.3mm、2.9mm、3.5mm。

6  校准条件

6.1  环境条件

# 环境温度：（18～32）℃。

6.2  测量标准及其他设备

# 测量标准及其他设备见表2。

# 表2   疲劳试验机校准项目和校准设备

| # 序号 | # 校准项目 | # 设备名称及计量特性 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | 试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度 | # 平尺：L750mm 准确度等级：1级 # 塞尺：（0.02～5.00）mm 准确度符合JJG62要求 |
| # 2 | 主动轮、从动轮转速示值误差/（r/min） | # 转速表：（0～9999）r/min 准确度等级：0.2级 |

7 校准项目和校准方法

7.1  校准项目

# 疲劳试验机的校准项目见表2。

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1校准前检查试验机运转正常，工作面无锈蚀；

7.2.1.2 施加张紧力的装置应确认能够加载，砝码应送检或有自己核查确认记录，应符合设备规定的要求。

7.2.1.3 试验功率是通过对从动轮加载扭矩实现的，因此校准功率实际上是校准扭矩值，然后换算成功率，因此，需要完成对扭矩加载的确认：

a. 首先测量用于施加扭矩的杠杆长度，确认所标定1000mm的刻度误差小于±1mm；

b．确认10N、20N、30N砝码（可送检或自己核查）；

c. 将疲劳试验机的扭矩标定装置杠杆安装在从动轮上，通过调整杠杆的平衡完成扭矩零点的调节；

d. 在扭矩标定装置的砝码盘上，分别依次加上设备自带的10N、20N、30N的砝码，确认扭矩显示值分别为10Nm、20Nm、30Nm；

e. 试验功率，按式（1）计算，即：

（1）

式中：—— 试验功率，kW；

—— 试验扭矩，Nm；

n —— 从动轮转速，分别对应于主动轮转速为3900r/min和4900r/min时的从动轮转速。

注：[GB/T18183-2000,附录A，A4]。

7.2.1.4 滑动率示值误差

滑动率是通过测量主动轮和从动轮的转速差进行计算，见公式（2）。

a．在带轮上安装AV10或SPZ型号的V带，施加410N±10N的张紧力和6.1kW的试验功率；

b．当主动轮转速为3900r/min（或4900r/min）时，记录的从动轮转速表的显示值和滑动率指示表的显示值。另外，还可以通过所测量的主动轮和从动轮转速，计算滑动率，滑动率的计算公式为：

（2）

式中：—— 滑动率计算值，%；

—— 主动轮转速，分别为3900r/min和4900r/min；

—— 对应于主动轮转速显示为3900r/min（或4900r/min）时的从动轮转速显示值，r/min；

注：当值没有设定在3900r/min和4900r/min时，也可以同时读取主动轮转速表显示值和从动轮转速表的显示值，将所读取的值代入（2）计算滑动率。

c.滑动率的示值误差按式（3）计算：

（3）

式中：——滑动率示值误差，%；

—— 滑动率计算值，%；

—— 滑动率指示表显示值，%。

d.分别计算主动轮转速显示为3900r/min和 4900r/min时的，滑动率示值误差取两个转速下绝对值大的值为该设备的滑动率示值误差，其结果应满足±1%要求。

7.2.2  试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度

将两个试验带轮的中心距调至到测量位置，然后将平尺靠在一个试验带轮的平面上，用塞尺测量另一个试验带轮与平尺之间的间隙见图3。将测量的间隙值δc带入公式（4）计算角度，转动带轮在不同的位置测量3次，取3次测量值的平均值，精确到0.5′。

（4）

式中：Sc —— 平面偏斜度，′；

δc —— 间隙，mm；

c  —— 中心距，mm。

图3 试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度测量示意图

1-主动轮；2-平尺；3-从动轮

7.2.3 主动轮和从动轮转速示值误差

a.首先在带轮上安装V带，施加任意张力；

b.调整带轮转速使设备上主动轮转速表指示在3900r/min（或4900r/min）并稳定时，记录试验设备上显示的从动轮的转速，再用标准转速表分别测量主动轮转速和从动轮的转速，则疲劳试验机主动轮转速表的转速示值误差为：

（5）

式中：

——主动轮转速示值误差，r/min；

—— 主动轮的设备转速显示值，r/min；

—— 标准转速表测量主动轮转速的测量值，r/min；

疲劳试验机从动轮转速表的转速示值误差为：

（6）

式中：

—— 从动轮转速示值误差，r/min；

—— 从动轮的设备转速显示值，r/min；

—— 标准转速表测量从动轮转速的测量值，r/min。

在3900r/min（或4900r/min）转速下，重复测量3次，测量结果取3次测量值的平均值,精确到1r/min。

8   校准结果

8.1  校准记录

校准记录应尽可能详尽记录测量数据和计算结果。校准记录格式参见附录A。

8.2  校准证书

经校准的疲劳试验机应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准结果格式见附录B。

8.3 不确定度

校准证书应给出各校准项目示值误差测量结果的扩展不确定度，计算示例见附录C、D。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

附录A

橡胶传动带(有扭矩）疲劳试验机校准记录

| 委托单位 |  |  |  | 原始记录号 |  |  |  |  |  |  |  | 证书号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  | 环境温度 |  |  | ℃ |  |  |  |  | 湿度 |  | RH% |
| 校准前检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.试验带轮工作面无锈蚀 是□ 否□； 2.试验机运转正常 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.张紧力施加装置加载正常 是□ 否□； 4.张紧力负载符合要求 是□ 否□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.试验扭矩 | 杠杆长度mm |  |  | 10N砝码 |  |  |  |  |  | 20N砝码 |  |  | 30N砝码 |  |
| 6.滑动率 | 带的型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张紧力 |  |  | N |  |
|  | 测量时的主动轮转速/（r/min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 3900 |  |  | 4900 |  |
|  | 滑动率示值误差/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度/′ |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 平均值 |  | 扩展不确定度 |  |
| 中心距/mm |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.转速/（r/min） |  |  |  |  | 主动轮转速表示值 3900□/4900□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从动轮转速表显示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |
| 标准转速表测量主动轮转速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主动轮转速的示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准转速表测量从动轮转速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从动轮转速的示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器具名称 |  | 编号 |  |  | 证书号 |  |  |  | 有效期 |  |  |  | 技术特征 |  |
| 技术依据 |  | JJF XXX-201X JJF 1059.1-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准日期 年 月 日 |  |  |  |  |  |

校准员：                                    核验员：

附录B

橡胶传动带(有扭矩）疲劳试验机校准结果格式

证书编号：                                    共     页   第     页

计量器具名称：

规格、型号：

不确定度或准确度等级或最大允许误差：

器具编号：

证书编号：

有效期：

本次校准的环境条件：温度       ℃   湿度：      RH%

校 准 结 果

| 校准项目 | 技术要求 |  |  | 校准结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 校准值 | 扩展不确定度 |  |
| 试验带轮之间轮槽对称平面偏斜度/′ | MPE:±20′ | 中心距 | 400mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 500mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 600mm |  |  |  |  |
| 主动轮转速示值误差 /（r/min） | MPE:±2% |  |  |  |  |  |
| 从动轮转速示值误差 /（r/min） | MPE:±2% |  |  |  |  |  |

附录C

轮槽对称平面偏斜度测量结果不确定度评定（示例）

C.1. 校准方法

校准方法如本规范7.2.2。

C.2  建立测量模型

轮槽对称平面偏斜度测量模型如式（C.1）：

（C.1）

式中:—— 平面偏斜度，′；

—— 间隙，mm；

—— 中心距，mm。

以  =400mm为例，则式（C.1）可化为

（C.2）

C.2.1  方差和灵敏系数

由（C.2）式得方差传播公式：

（C.3）

式中：——输出量的测量不确定度；

——输入量带来的不确定度分量；

所以（C.3）式简化为：

（C.4）

令；；

则（C.4）式化为                           （C.5）

式中：——输出量的测量不确定度；

——输入量带来的不确定度分量；

C.3  测量结果不确定度的评定

C.3.1  标准不确定度来源

输入量的标准不确定度（以中心距为400mm为例）来源主要是由塞尺测量重复性引入的标准不确定度分量和塞尺最大允许误差引入的标准不确定度分量组成

C.3.1.1 测量重复性引入的标准不确定度分量

将两个试验带轮的中心距调至到测量位置，然后将平尺靠在一个试验带轮的平面上，用塞尺测量另一个试验带轮与平尺之间的间隙如图3，记录间隙值如表C.1。

表C.1  间隙值测量结果

| 第次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间隙值/mm | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 0.96 | 0.98 | 1.02 | 1.03 | 0.99 | 1.00 |

间隙值测量值的算术平均值：

1.00mm                            （C.6）

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差

= 0.023mm                        （C.7）

式中：—— 第次测量结果，mm；

—— 10次测量结果的平均值，mm；

—— 测量次数。

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度

= 0.013mm                               （C.8）

C.3.1.2 由塞尺最大允许误差引入的标准不确定度分量

平尺精度等级为1级，工作长度为400mm，则工作面直线度误差为

（C.9）

5.2远小于1mm，所以平尺直线度误差对塞尺示值的影响忽略不计，不考虑平尺引入的不确定度分量。

塞尺1mm时最大允许误差为±0.016mm（JJG 62-2017）,区间半宽=0.016mm，估计为均匀分布，，间隙值取1.00mm计算

故:    0.009mm                      （C.10）

=0.016mm       （C.11）

C.3.2 标准不确定度分量见表C.2

表C.2  标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/mm |
| --- | --- | --- |
|  | 由测量重复性带来的不确定度分量 | 0.013 |
|  | 由塞尺最大允许误差带来的不确定度分量 | 0.009 |
|  | 输入量带来的不确定度分量 | 0.016 |

C.4  合成标准不确定度

mm=0.14mm          （C.12）

C.5  扩展不确定度

== 2×0.14mm =0.28mm（= 2）              （C.13）

附录D

主动轮和从动轮转速校准结果不确定度评定（示例）

D.1. 校准方法

校准方法如本规范7.2.3。

D.2  建立测量模型

主动轮转速测量模型如式（D.1）：

（D.1）

式中:  —— 主动轮转速示值误差，r/min；

—— 设备显示转速，r/min；

—— 标准转速表测量主动轮转速的测量值，r/min。

D.2.1  方差和灵敏系数

由（D.1）式得方差传播公式：

（D.2）

式中：—— 示值误差的测量不确定度；

—— 由被检设备带来的不确定度分量；

—— 由转速表带来的不确定度分量。

所以（D.2）式简化为

（D.3）

令；；

则（D.3）式化为                       （D.4）

式中：——示值误差的测量不确定度；

——由被检设备带来的不确定度分量；

——由转速表带来的不确定度分量。

同理，从动轮转速测量模型如式（D.5）

（D.5）

式中:—— 从动轮转速示值误差，r/min

—— 从动轮的转速表转速显示值，r/min；

—— 标准转速表测量从动轮转速的测量值，r/min。

方差传播公式可化为                    （D.6）

式中：——示值误差的测量不确定度；

——由被检设备带来的不确定度分量；

——由转速表带来的不确定度分量。

D.3  测量结果不确定度的评定

D.3.1 标准不确定度来源

测量结果不确定度来源主要是由被检设备引入的不确定度分量和，和转速表最大允许误差引入的不确定度分量和

D.3.2 由被检设备引入的不确定度分量和（以主动轮转速3900r/min为例）

D.3.2.1 测量重复性引入的标准不确定度和

按照本规范7.2.3步骤进行操作，启动疲劳试验机，调整带轮转速使设备上主动轮转速表指示在3900r/min并稳定时，记录从动轮的转速示值，再用标准转速表分别测量主动轮转速和从动轮的转速，记录如表D.1。

表D.1  主动轮和从动轮转速测量结果

| 第次测量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主动轮 | 设备上转速表显示值 /（r/min） | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
|  | 转速表测量值 /（r/min） | 3918 | 3912 | 3886 | 3887 | 3908 | 3892 | 3889 | 3907 | 3915 | 3906 |
|  | 示值误差/ | -18 | -12 | 14 | 13 | -8 | 8 | 11 | -7 | -15 | -6 |
| 第次测量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 从动轮 | 设备上转速表显示值 /（r/min） | 3869 | 3866 | 3882 | 3880 | 3867 | 3884 | 3882 | 3878 | 3876 | 3877 |
|  | 转速表测量值 /（r/min） | 3886 | 3879 | 3870 | 3869 | 3877 | 3878 | 3872 | 3886 | 3890 | 3884 |
|  | 示值误差/ | -17 | -13 | 12 | 11 | -10 | 6 | 10 | -8 | -14 | -7 |

计算主动轮和从动轮误差的算术平均值：

-2r/min                      （D.7）

-3 r/min                     （D.8）

采用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差 和

= 12.3r/min                 （D.9）

式中：—— 第次测量结果，℃；

—— 10次测量结果的平均值，℃；

—— 测量次数。

=11.4r/min                    （D.10）

式中：—— 第次测量结果，℃；

—— 10次测量结果的平均值，℃；

—— 测量次数。

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故标准不确定度

=7.1r/min                              （D.11）

= 6.6r/min                               （D.12）

D.3.2.3 设备转速测量装置的分辨力引起的不确定度和

设备上转速测量装置的显示分辨力为1r/min，区间半宽a=0.5r/min，估计为均匀分布，，

故:  =0.29r/min                   （D.13）

由于设备转速测量装置分辨力引起的不确定度分量远小于测量重复性引起的不确定度分量，因此，

7.1r/min                     （D.14）

6.6r/min                     （D.15）

D.3.3 由转速表最大允许误差引入的标准不确定度分量和

转速表给出的精度等级为0.2级,区间半宽=7.8r/min（转速示值取3900r/min计算），估计为均匀分布，。

故:      4.5r/min                 （D.16）

D.3.4 标准不确定度分量见表D.2

表D.2  标准不确定度分量表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值/r/min |
| --- | --- | --- |
|  | 由主动轮带来的不确定度分量 | 7.1 |
| 、 | 由转速表带来的不确定度分量 | 4.5 |
|  | 由从动轮带来的不确定度分量 | 6.6 |

D.4  合成标准不确定度

r/min=8.4r/min          （D.17）

r/min=8.0r/min            （D.18）

取主动轮、从动轮中不确定度数值大者为设备的转速不确定度，即

=8.4r/min                           （D.19）

D.5  扩展不确定度

== 2×8.4r/min =17r/min（= 2）          （D.20）