中国人民共和国工业和信息化部 发布

2018－XX－XX实施

2018－XX－XX发布

洗衣机洗净率检测装置校准规范

Calibration Specification for Test Installation

of Wash Rate of Washing Machine

（报批稿）

JJF（轻工）103-2018

JJF（轻工） XXX—2018

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

（轻工）

JJF（轻工）103—2018

代替JJG(轻工)107-1994

洗衣机洗净率检测装置

校准规范

Calibration Specification for Test

Installation of Wash Rate of Washing Machine

归 口 单 位：中国轻工业联合会

主要起草单位：中国家用电器研究院

青岛联测检测技术服务有限公司

参加起草单位：惠而浦（中国）股份有限公司

本规范由主要起草单位负责解释

本规范主要起草人：

苑  欣（中国家用电器研究院）

马德军（中国家用电器研究院）

岳京松（中国家用电器研究院）

张建华（青岛联测检测技术服务有限公司）

参加起草人：

曹瑞林（中国家用电器研究院）

刘岑岑（惠而浦（中国）股份有限公司）

王  瑞（惠而浦（中国）股份有限公司）

目   录

引言	（Ⅱ）

1	范围	（1）

2	引用文件	（1）

3	术语和定义	（1）

3.1  洗净率	（1）

3.2  洗净比	（1）

3.3  洗净均匀度	（1）

3.4  洗净率标准装置	（1）

4 	概述	（1）

5	计量特性	（2）

5.1  白度计	（2）

5.2  标准污染布	（2）

5.3  搅拌式参比机	（2）

5.4  滚筒式参比机	（2）

5.5  参比机计时器	（2）

5.6  参比机温控器	（2）

5.7  洗净率重复性和洗净比	（2）

5.8  洗净均匀度	（3）

6	校准条件	（3）

6.1  环境条件	（3）

6.2  测量标准及其他设备	（3）

7 	校准项目和校准方法	（4）

7.1  白度计	（4）

7.2  搅拌式参比机的校准	（4）

7.3  滚筒式参比机的校准	（4）

7.4  搅拌式参比机洗净率重复性、洗净比、洗净均匀度	（5）

7.5  滚筒式参比机洗净率重复性、洗净比、洗净均匀度	（9）

8 	校准结果表达	（10）

9 	复校时间间隔	（11）

附录A  测量结果不确定度分析示例（参考件）	（12）

附录B  校准原始记录格式（参考件）	（17）

附录C  校准证书内页格式（参考件）	（22）

引   言

本规范是对JJG（轻工）107-1994 《洗净率检测装置检定规程》的修订。

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑校准规范制修订工作的基础性系列规范。

与JJG（轻工）107-1994相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了术语和定义；

——增加了滚筒式参比机的校准内容；

——调整了对洗净比的要求；

——增加了洗净均匀度的校准内容；

——增加了试验负载的放置顺序要求。

本规范的附录A“测量结果不确定度分析示例（参考件）”、附录B“校准原始记录格式（参考件）”、附录C“校准证书内页格式（参考件）”均为资料性附录。

本规范所代替规范的历次版本发布情况：

——JJG（轻工）107-1994。

洗衣机洗净率检测装置校准规范

1	范围

本规范适用于新制造、使用中、修理后的搅拌式、滚筒式洗衣机洗净率检测装置的校准。本规范也适用于其他类型洗衣机洗净率检测装置的校准。

2	引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1059.1-2012  测量不确定度评定与表示

JJG 512-2002 白度计

GB/T 4288-2018  家用和类似用途电动洗衣机

GB/T 23119-2008 家用和类似用途电器性能测试中使用的硬水

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和定义

3.1  洗净率 wash rate

为了表示洗净效果而规定的指标，是指标准污染布在洗涤后与洗涤前反射率差占污染布原布与洗涤前的反射率差的百分比。

3.2  洗净比  rate of washing ability

试验样机洗净率与参比洗衣机洗净率之比。

3.3  洗净均匀度  evenness of washing

洗净试验完成后，所用每块标准污染布洗净率的一致程度。

3.4  洗净率标准装置  standard installation of wash rate

包含标准白板、标准白度计、标准搅拌式参比洗衣机、标准滚筒式参比洗衣机。用于测定标准搅拌式/标准滚筒式参比洗衣机洗净率。

4 	概述

洗净比、洗净均匀度是衡量洗衣机洗涤性能的重要参数。为了正确评价被测洗衣机的洗涤性能，应该对洗净率检测装置进行校准。

洗净率检测装置包括：搅拌/滚筒式参比洗衣机、白度计（或光电反射率计）、标准人工污染布。

5	计量特性

5.1  工作用白度计

符合JJG 512-2002规定的一级白度计的技术要求。并采用R457白度（又称为蓝光白度）。

5.2  标准污染布

# 5.2.1  标准污染布用被校准洗净率检测装置测量其反射率，各测试点反射率值应在（20～30）%范围内。

# 5.2.2  对于出厂的每一批次标准污染布应进行检验，其反射率与同批次标准污染布中位值相对偏差应在±2.5%范围内。

# 5.2.3  外部采购的标准污染布，其供货商应提供具备国家认可资质的专业机构的合格证书。

5.3  搅拌式参比机

# 应符合以下要求：

# ——洗衣桶直径（540±1）mm；

# ——搅拌器直径（340±1）mm；

# ——搅拌器叶片数4片；

# ——搅拌器摆动角度（214±5）°；

# ——搅拌器摆动频次（51±1）次/min。

5.4  滚筒式参比机

# 应符合以下要求：

# ——洗衣筒直径（520±5）mm；

# ——滚筒转速（洗涤）（52±2）r/min；

# ——滚筒转速（脱水）（500±20）r/min。

5.5  参比机计时器

# ——计时器最大允许误差±0.5%。

5.6  参比机温控器

# ——温控器最大允许误差±1℃。

5.7  洗净率重复性和洗净比

# 5.7.1  用符合上述要求的洗净率检测装置做出的洗净率重复性应不大于2.5 %

# 5.7.2  用符合上述要求的洗净率检测装置做出的洗净率与洗净率标准装置做出的洗净率之比应不小于0.90或不大于1.10。

5.8  洗净均匀度

——搅拌式参比机洗净均匀度应不小于94.0%。

——滚筒式参比机洗净均匀度应不小于92.0%。

6	校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度为（23±2）℃，相对湿度为（60～70）%RH，在无外界气流、无强烈阳光和其他热辐射作用的实验室内进行。

6.1.2  试验电源

试验电源应符合以下要求：

——参比机三相交流电源的电压380V、单相交流电源的电压（220～230）V、频率50Hz；

——白度计（或光电反射率计）单相交流电源的电压220V、频率50Hz；

——电压和频率波动范围不超过额定值的±1% 。

6.1.3  试验用水

6.1.3.1  试验水温

试验水温应符合以下要求：

——滚筒参比洗衣机洗涤及漂洗进水温度（15±2）℃；

——搅拌参比洗衣机洗涤及漂洗进水温度（30±2）℃。

6.1.3.2  试验水压

试验用水水压应为（0.24±0.05）MPa。

6.1.3.3  水硬度

按照GB/T 23119-2008的相关要求制备，试验用水硬度为（0.4～0.6）mmol/L。

6.1.4  标准洗涤剂

采用标准固体洗涤剂成分，应符合GB/T 4288-2018 附录C.5.1的要求。

对于搅拌参比机，使用标准固体洗涤剂按照参比机标称水量配成浓度为0.2%的洗涤液。

即需要固体洗涤剂100g。

对于滚筒参比机，使用标准固体洗涤剂按照参比机试验负载质量的1.0%配制洗涤液。

即需要固体洗涤剂50g。

6.1.5  标准洗涤织物

标准洗涤织物为棉质标准洗涤织物，应符合GB/T 4288-2018 附录C.4的要求。

6.2  测量标准及其他设备

校准时所需的标准器及配套设备如下：

- 洗净率标准装置：洗净比范围0.50～1.30，扩展不确定度=0.8%（=2）。

- 标准白板：扩展不确定度=2.0（=2）。

- 直尺：测量范围（0～1）m，最大允许误差±0.1mm。

- 卷尺：测量范围（0～1）m，最大允许误差±1mm。

- 量角器：测量范围（0～360）°，最大允许误差±1°。

- 转速表：测量范围（0～2000）r/min，最大允许误差±2r/min。

- 用于测量试验负载质量的电子秤：测量范围（0～25）kg，分辨力1 g。

- 用于测量洗涤剂质量的电子秤，测量范围（0～100）g，分辨力0.01g。

- 计时器：测量范围（0～12）h，分辨力0.01s，最大允许误差±0.5%。

- 温度计：测量范围（0～100）℃，分辨力0.1℃，最大允许误差±0.5℃。

7 	校准项目和校准方法

7.1  工作用白度计

参照JJG 512-2002 进行校准。

7.2  搅拌式参比机

7.2.1  用直尺测量参比机洗衣桶直径，均匀选取三个位置，测量三次，计算平均值。

7.2.2  用直尺测量参比机搅拌器直径，均匀选取三个位置，测量三次，计算平均值。

7.2.3  用目测方法确认搅拌器叶片数目。

7.2.4  用量角器测量搅拌器摆动角度。测量三次，计算平均值。

7.2.5  参比机接通电源，应选择主洗电机运行程序，同时按下计时器，读出2min搅拌器摆动次数，并计算出1min搅拌器摆动次数。

7.3  滚筒式参比机

7.3.1  用卷尺测量参比机洗衣筒直径，均匀选取三个位置，测量三次，计算平均值。

7.3.2  用转速表测量参比机在洗涤和脱水两个阶段的转速，记录其数值。

运行参比机脱水程序，用转速表测量参比机在低速（500r/min）、中速（775r/min）、高速（1100r/min）三个程序中实际转速，转速误差应控制在±20r/min以内。

7.3.3  用计时器测量并记录滚筒在主洗和漂洗时开始、停止时间，应满足主洗和漂洗时滚筒开始12s，停止3s的要求。

7.3.4  检查主洗、漂洗、脱水时间是否按照GB/T 4288-2018 附录C表C.5规定的时间和程序要求进行。

7.3.5  温度控制器的校准

运行温度检查程序，用温度计测量25.0℃、40.0℃、60.0℃、80.0℃、90.0℃温度设定值的实际温度值，

7.4  搅拌式参比机洗净率重复性、洗净比、洗净均匀度

7.4.1  标准污染布洗前反射率测量

选取15块符合5.2要求的标准污染布，将污染布平整放置。用白度计测量洗前污染布的反射率，将每块污染布以中线与正反面分为4个部分进行测量，取其算术平均值，即为该块标准污染布的反射率。

计算15块标准污染布反射率的平均值，即为标准污染布洗前反射率，按照式（1）计算：

（1）

式中：

—— 15块标准污染布洗前反射率平均值；

—— 每块标准污染布洗前反射率。

7.4.2  标准洗涤织物的准备

按照GB/T 4288-2018 附录C表C.1中5kg试验负载质量要求准备标准洗涤织物，用经过7.4.1测量过的标准污染布15块缝到标准洗涤织物上。需要缝制污染布的标准洗涤织物包含床单2条，衬衫4件，餐巾1块。标准洗涤织物规格应符合GB/T 4288-2018 附录C表C.2中相应技术要求，污染布缝制位置应符合GB/T 4288-2018 附录C图C.1、C.2、C.3中要求。标准污染布应在洗净率重复性试验前附在标准洗涤织物上，从储存环境到正式试验不应超过2h。

将标准污染布附着在标准洗涤织物上的方法应参照GB/T 4288-2018 附录C.8.1.2要求进行。

7.4.3  5kg标准负载织物的称量

用电子秤称量5kg标准洗涤织物，其中除床单2条、衬衫4件、餐巾1块是按照7.4.2中要求缝有污染布的洗涤织物外，还应包含GB/T 4288-2018 附录C中表C.1 W1中无污染布的餐巾30块，其余质量由标准洗涤织物补足。作为补足试验负载质量的餐巾与手帕数量比约为2:1。

7.4.4  冲洗参比机洗衣桶

用符合6.1.3.3要求的水将参比机洗衣桶冲洗干净。

7.4.5  投放洗涤剂及注水

将符合6.1.4要求的标准洗涤剂放入容器中，注入（30±2）℃温水500ml并搅拌均匀。往参比机洗衣桶注入符合6.1.3.3要求的水，在注水同时，将洗涤剂沿洗衣桶内壁缓缓注入洗衣桶中。注水需到达最高水位。在放洗涤剂和注水结束后，开启参比机，搅拌5min。

7.4.6  测量水温

搅拌运行结束后，用温度计测量洗衣桶中各位置水温。

7.4.7  试验负载的放置

所有试验负载以分层的方式从底部（下部）至顶部（上部）依次放入参比机洗衣桶水中。试验负载放置顺序如下：

a）床单（附污染布）1件；

b）无污染布的餐巾5件；

c）衬衫（附污染布）2件；

d）无污染布的餐巾10件；

e）餐巾（附污染布）1件；

f）床单（附污染布）1件；

g）无污染布的餐巾5件；

h）衬衫（附污染布）2件；

i）无污染布的餐巾10件；

j）剩余的所有餐巾；

k）剩余的所有手帕。

各类试验负载的放置方式应按GB/T 4288-2018 附录C.8.2.4要求进行。试验负载放入水中后，应压到洗衣桶底部，使其与水充分接触。

7.4.8  运行参比机标准洗涤程序

运行参比机标准程序，包含主洗20min，漂洗2次，每次5min，脱水3次。在每次漂洗开始前，用符合6.1.3.3要求的水将参比机洗衣桶冲洗干净再进行注水，注水需到达最高水位水量后进行漂洗。

7.4.9  标准污染布的熨烫

试验结束后，取出试验负载，从试验负载上取下污染布，熨烫平整，使其完全干燥。

7.4.10  标准污染布洗后反射率测量

将干燥的污染布平整放置，用白度计测量洗后污染布的反射率，每块污染布以及其上每个测量位置的测量顺序应与洗前一致。取其算术平均值，即为该块标准污染布洗后的反射率。

计算15块标准污染布反射率的平均值，即为标物污染布洗后反射率，按照式（2）计算：

（2）

式中：

—— 15块标准污染布洗后反射率平均值；

—— 每块标准污染布洗后反射率。

7.4.11  3次试验污染布洗前/洗后反射率平均值计算

按照7.4.1～7.4.10要求在相同条件下进行3次试验，计算污染布洗前/洗后反射率平均值。

7.4.12  洗净率计算

按照式（3）计算：

（3）

式中：

—— 洗净率，%；

—— 15块标准污染布洗后反射率平均值；

—— 15块标准污染布洗前反射率平均值；

—— 制作标准污染布的原布反射率。

7.4.13  洗净率重复性计算

按照式（4）计算：

（4）

式中：

—— 洗净率重复性；

—— 3次试验中的洗净率最大值，%；

# —— 3次试验中的洗净率最小值，%。

# 7.4.14   3次试验后洗净率平均值计算

# 按照式（5）计算：

（5）

式中：

—— 3次试验后的洗净率平均值，%；

～—— 分别为第1、2、3次试验后的洗净率，%。

7.4.15  洗净率标准装置的洗净率平均值计算

选取同一批次符合5.2要求的标准污染布45块，分3组，每组15块，按照7.4.1～7.4.10要求在洗净率标准装置上进行3次试验，按照7.4.12、7.4.14要求计算洗净率标准装置上试验3次得到的洗净率平均值。

7.4.16  洗净比计算

按照式（6）计算：

（6）

式中：

—— 洗净比；

——被校准参比机洗净率平均值，%；

—— 洗净率标准装置洗净率平均值，%。

7.4.17  洗净均匀度计算

第j块污染布的洗净率按照式（7）计算：

（7）

式中：

——第j块污染布的洗净率，%；

——第j块污染布的洗后反射率；

——第j块污染布的洗前反射率；

——第j块污染布的原布反射率。

第j块污染布的洗净率平均值按照式（8）计算：

（8）

式中：

——单次试验中污染布洗净率的平均值，%；

——单次试验中污染布总数量。

——第j块污染布的洗净率，%；

洗净均匀度按照式（9）计算：

（9）

式中：

——洗净均匀度；

——单次试验中污染布总数量；

——第j块污染布的洗净率，%；

——单次试验中污染布洗净率的平均值，%；

被校准参比机共进行3次试验，取3次试验的算术平均值作为该参比机的洗净均匀度。

7.5  滚筒式参比机洗净率重复性、洗净比、洗净均匀度

7.5.1  标准污染布洗前反射率的测量

按7.4.1进行。

7.5.2  标准洗涤织物的准备

按7.4.2进行。

7.5.3  5kg标准负载织物的称量

按7.4.3进行。

7.5.4  冲洗参比机洗衣筒

参比机运行冲洗程序，将洗衣筒冲洗干净。

7.5.5  试验负载的放置

所有试验负载以分层的方式从底部（下部）至顶部（上部）依次放入参比机洗衣筒中。试验负载放置顺序同7.4.7要求，各类试验负载的放置方式应参照GB/T 4288-2018 附录

C.8.2.4要求进行。放置完成后检查确认试验负载都已塞入洗衣筒中，将筒门关闭锁紧。

7.5.6  投放洗涤剂及注水

将符合6.1.4要求的标准洗涤剂放入容器中，充分搅拌。参比机运行“Cotton 60℃”标准洗涤程序，洗衣筒开始进水。等注水至滚筒内侧下沿时，将洗涤剂放入洗涤剂分配器中，确保水流将洗涤剂完全冲进滚筒。

7.5.7  运行参比机标准洗涤程序

滚筒参比机为全自动运行，运行过程中无需人工干预。

7.5.8  标准污染布的熨烫

试验结束后，取出试验负载，从试验负载上取下污染布，熨烫平整，使其完全干燥。

7.5.9  标准污染布洗后反射率测量

按7.4.10进行。

7.5.10  3次试验污染布洗前/洗后反射率平均值计算

按7.4.11进行。

7.5.11  洗净率计算

按7.4.12进行。

7.5.12  洗净率重复性的计算

按7.4.13进行。

7.5.13  3次试验后洗净率平均值计算

按7.4.14进行。

7.5.14  洗净率标准装置的洗净率平均值计算

按7.4.15进行。

7.5.15  洗净比计算

按7.4.16进行。

7.5.16  洗净均匀度计算

按7.4.17进行。

8 	校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9 	复校时间间隔

建议复校时间间隔为一年。由于复校时间间隔的长短是由检测装置的使用情况、使用者、检测装置本身质量等诸多因素所决定的，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

测量结果不确定度分析示例（参考件）

A.1  测量方法

用被校准搅拌/滚筒参比洗衣机对缝有标准污染布的试验负载进行洗涤，测量3次试验中标准污染布的洗前、洗后反射率数值并求出各自平均值。将平均值代入洗净率计算公式算出3次试验中的洗净率并求出洗净率平均值。利用相同方法在洗净率标准装置上测量洗净率并计算出洗净率平均值，通过洗净比公式计算被校准参比机的洗净比。

A.2  数学模型

洗净比计算公式：

式中：

—— 洗净比；

——被校准参比机洗净率平均值，%；

—— 洗净率标准装置洗净率平均值，%。

洗净率计算公式：

式中：

—— 被校准参比机洗净率，%；

—— 标准污染布洗后反射率平均值；

—— 标准污染布洗前反射率平均值；

—— 制作标准污染布的原布反射率。

A.3  被校准参比机洗净率（）引入的不确定度

A.3.1  标准不确定度的A类评定

对被校准参比机洗净率在重复性条件下连续测量6次，确定不确定度分量

表A.1  被测参比机洗净率重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量数据 | 37.36 | 37.34 | 37.31 | 37.40 | 37.45 | 37.12 | 37.33 |

=0.11

A.3.2  标准不确定度的B类评定

A.3.2.1  工作用标准白板引入的不确定度：

由于对污染布的测量均使用同一台白度计，白度计所配备的工作用标准白板经上级计量机构溯源。根据标准白板计量证书可知：=2.0（k＝2）；

A.3.2.2  白度计非线性与光谱失配等原因引入的不确定度：

由于对污染布的测量均使用同一台白度计，所以该不确定度分量对于洗前、洗后、原布都为同一数值。根据白度计计量证书，白度计示值误差为0.65，取示值误差的1/2作为非线性与光谱失配等原因引入的不确定度。

A.3.2.3  白度计分辨力引入的不确定度：

白度计读数分辨力为0.01，矩形分布。，小于测量重复性引入的不确定度，因此忽略不计。

A.3.2.4  污染布反射率测量B类合成不确定度：

洗前、洗后、原布的标准不确定度分量相等，数值如下：

====1.05

A.3.2.5  污染布洗前、洗后，以及原布的不确定度灵敏系数如下：

洗前：

洗后：

原布：

表A.2 被测参比机洗净率标准不确定度一览表

| 标准不确定度 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洗净率测量重复性 | 0.11 | 1 | 0.11 |
|  | 污染布洗前测量 | 1.05 | -0.009 | 0.009 |
|  | 污染布洗后测量 | 1.05 | 0.015 | 0.015 |
|  | 污染布原布测量 | 1.05 | -0.005 | 0.005 |

A.3.3  合成标准不确定度：

=0.11

A.4  标准参比洗衣机洗净率（）引入的不确定度

A.4.1  标准不确定度的A类评定

对标准参比机洗净率在重复性条件下连续测量6次，确定不确定度分量

表A.3  标准参比机洗净率重复性测量数据

| 第i次测量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量数据 | 38.97 | 39.02 | 39.06 | 39.09 | 38.95 | 38.97 | 39.01 |

==0.07

A.4.2  标准不确定度的B类评定

A.4.2.1  工作用标准白板引入的不确定度：

由于对污染布的测量均使用同一台白度计，白度计所配备的工作用标准白板经上级计量机构溯源。根据标准白板计量证书可知：=2.0（k＝2）；

A.4.2.2  白度计非线性与光谱失配等原因引入的不确定度：

由于对污染布的测量均使用同一台白度计，所以该不确定度分量对于洗前、洗后、原布都为同一数值。根据白度计计量证书，白度计示值误差为0.65，取示值误差的1/2作为非线性与光谱失配等原因引入的不确定度。

A.4.2.3  白度计分辨力引入的不确定度：

白度计读数分辨力为0.01，矩形分布。，小于测量重复性引入的不确定度，因此忽略不计。

A.4.2.4  污染布反射率测量B类合成不确定度：

洗前、洗后、原布的标准不确定度分量相等，数值如下：

====1.05

A.4.2.5  污染布洗前、洗后，以及原布的不确定度灵敏系数如下：

洗前：

洗后：

原布：

表A.4  标准参比机洗净率标准不确定度一览表

| 标准不确定度 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 洗净率测量重复性 | 0.07 | 1 | 0.07 |
|  | 污染布洗前测量 | 1.05 | -0.009 | 0.009 |
|  | 污染布洗后测量 | 1.05 | 0.015 | 0.015 |
|  | 污染布原布测量 | 1.05 | -0.005 | 0.005 |

A.4.3  合成标准不确定度：

=0.07

A.5  洗净比测量不确定度

表A.5  洗净比标准不确定度一览表

| 标准不确定度 分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 被测参比机洗净率测量 | 0.11 | 0.026 | 0.003 |
|  | 标准参比机洗净率测量 | 0.07 | -0.024 | 0.002 |

A.5.1  合成标准不确定度：

=0.0036

A.5.2  扩展不确定度：

取包含因子，计算扩展不确定度。

U=k∙uc=2×0.0036=0.0072

Urel=0.0720.96×100%=0.75%≈0.8%

A.6  测量不确定度报告

洗净比测量结果0.96，相对扩展不确定度，。

附录B

校准原始记录格式(参考件)

证书编号：                                                        第   页，共   页

| 委托单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |
| 规格型号 |  | 仪器编号 |  |

校准用主要计量标准器具

| 标准器名称 | 规格型号 | 设备编号 | 不确定度/准确度等级 /最大允许误差 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准依据：

环境条件    温度：						相对湿度：

校准地点：

备注：

校准日期：

校准人员：									核验人员：

证书编号：                                                  第   页，共   页

1、搅拌式参比机：

| 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 洗衣桶直径（mm） |  |  |
| 搅拌器直径（mm） |  |  |
| 搅拌器叶片数（片） |  | —— |
| 搅拌器摆动角度（°） |  |  |
| 搅拌器摆动频次（次/min） |  |  |

2、滚筒式参比机：

2.1、滚筒尺寸：

| 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 洗衣筒直径（mm） |  |  |

2.2、滚筒转速：

| 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 洗涤（r/min） |  |  |
| 低速（r/min） |  |  |
| 中速（r/min） |  |  |
| 高速（r/min） |  |  |

2.3、主洗、漂洗开停时间：

| 校准项目 |  | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主洗（s） | 开 |  |  |
|  | 停 |  |  |
| 漂洗（s） | 开 |  |  |
|  | 停 |  |  |

2.4、洗涤水温：

| 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ（℃） |  |  |
| Ⅱ（℃） |  |  |
| Ⅲ（℃） |  |  |
| Ⅳ（℃） |  |  |
| Ⅴ（℃） |  |  |

证书编号：                                                  第   页，共   页

2.5、洗涤程序：

| 校准项目 | 校准结果 | 测量不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 主洗1（s） |  |  |
| 主洗2（s） |  |  |
| 主洗3（s） |  |  |
| 主洗4（s） |  |  |
| 主洗5（s） |  |  |
| 排水1（s） |  |  |
| 漂洗1（s） |  |  |
| 排水2（s） |  |  |
| 漂洗2（s） |  |  |
| 排水3（s） |  |  |
| 漂洗3（s） |  |  |
| 排水4（s） |  |  |
| 漂洗4（s） |  |  |
| 排水5（s） |  |  |
| 脱水（s） |  |  |

3、搅拌/滚筒参比机洗净率 ：

| 原布反射率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1次试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 污布洗涤前反射率 |  |  |  |  |  | 污布洗涤后反射率 |  |  |  |  | 污布 洗净率 |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 |  |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

证书编号：                                                      第   页，共   页

| 洗净率 洗净均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第2次试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 污布洗涤前反射率 |  |  |  |  | 污布洗涤后反射率 |  |  |  |  | 污布 洗净率 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗净率 洗净均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3次试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 污布洗涤前反射率 |  |  |  |  | 污布洗涤后反射率 |  |  |  |  | 污布 洗净率 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

证书编号：                                                      第   页，共   页

| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗净率 洗净均匀度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准结果： 3次洗净率平均值 3次洗净均匀度平均值 洗净率重复性 洗净比 注：标准洗净率： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

校准证书内页格式(参考件)

证书编号：XXXX—XXXX

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 测量范围 |  | 不确定度/ 准确度等级 |  | 检定/校准 证书编号 |  | 证书有效期至 |

注：

1、XXXX XXXX仅对加盖“XXXXXXXX校准专用章”的完整证书负责。

2、本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3、未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第   页，共   页

证书编号：XXXX—XXXX

校	准	结	果

一、搅拌式参比机： 校准项目; 校准结果; 测量不确定度. 洗衣桶直径（mm）. 搅拌器直径（mm）. 搅拌器叶片数（片）. 搅拌器摆动角度（°）. 搅拌器摆动频次（次/min）. 二、滚筒式参比机： 1、滚筒尺寸： 校准项目; 校准结果; 测量不确定度. 洗衣筒直径（mm）. 2、滚筒转速： 校准项目; 校准结果; 测量不确定度. 洗涤（r/min）. 低速（r/min）. 中速（r/min）. 高速（r/min）. 3、主洗、漂洗开停时间： 校准项目; 校准结果; 测量不确定度. 主洗（s）; 开. 停. 漂洗（s）; 开. 停. 4、洗涤水温： 校准项目; 校准结果（℃）; 测量不确定度. Ⅰ（℃）. Ⅱ（℃）. Ⅲ（℃）. Ⅳ（℃）. Ⅴ（℃）. 5、洗涤程序：（按60℃棉布标准洗涤程序） 步骤; 校准结果; 测量不确定度. 主洗1. 主洗2. 主洗3.

第		页，共		页

证书编号：XXXX—XXXX

校	准	结	果

主洗4. 主洗5. 排水1. 漂洗1. 排水2. 漂洗2. 排水3. 漂洗3. 排水4. 漂洗4. 排水5. 脱水. 三、洗净率校准： 校准项目; 校准结果; 测量不确定度. 装置洗净率; ——. 装置洗净率均匀度; ——. 洗净率重复性; ——. 洗净比. 注：标准洗净率：

校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059的要求。

敬告： - 被校准仪器修理后，应立即进行校准。 - 在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。 3、根据客户要求和校准文件的规定，通常情况下 个月校准一次。

第		页，共		页

校准员：									核验员：