（轻工）

中华人民共和国工业和信息化部

轻工计量技术规范

JJF（轻工）XXXX-XXXX

纸浆标准解离器校准规范

Calibration Specification for Pulp Disintegrator

（报批稿）

201X-XX-XX发布                           201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

纸浆标准解离器校准规范

JJF（轻工）XXXX—XXXX

Calibration Specification for

Pulp Disintegrator

| 归口单位： | 中国轻工业联合会 |
| --- | --- |
| 起草单位： | 中国制浆造纸研究院有限公司 |

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范起草人：

崔立国（中国制浆造纸研究院有限公司）

张  岩（中国制浆造纸研究院有限公司）

张  越（中国制浆造纸研究院有限公司）

目  录

引言…………………………………………………………………………………………（Ⅲ）

1 范围…………………………………………………………………………………………（1）

2 引用文件……………………………………………………………………………………（1）

3 术语…………………………………………………………………………………………（1）

3.1 解离………………………………………………………………………………………（1）

4 概述…………………………………………………………………………………………（1）

5 计量特性……………………………………………………………………………………（2）

5.1几何尺寸…………………………………………………………………………………（2）5.2 密封性……………………………………………………………………………………（3）5.3 螺旋桨轴的旋转频率……………………………………………………………………（3）

6 校准条件……………………………………………………………………………………（3）

6.1 环境条件…………………………………………………………………………………（3）

6.2 测量标准及其他设备……………………………………………………………………（4）

7 校准项目和校准方法………………………………………………………………………（4）7.1 校准项目…………………………………………………………………………………（4）7.2 校准方法…………………………………………………………………………………（4）

7.2.1 几何尺寸………………………………………………………………………………（4）7.2.2 密封性…………………………………………………………………………………（5）7.2.3 螺旋桨轴的旋转频率…………………………………………………………………（5）8 校准结果表达………………………………………………………………………………（5）9 复校时间间隔………………………………………………………………………………（6）

附录A 原始记录格式（参考件）……………………………………………………………（7）

附录B 校准证书内页格式（参考件）………………………………………………………（9）

附录C 纸浆标准解离器测量不确定度评定示例（参考件）………………………………（9）

引  言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》等基础性系列规范进行制定。

本规范的附录A“推荐原始记录格式（参考件）”、附录B“推荐校准证书内页格式（参考件）”、附录C“纸浆标准解离器测量不确定度评定示例（参考件）”均为资料性附录。

本规范为首次发布。

# 纸浆标准解离器校准规范

范围

本规范适用于纸浆标准解离器的校准。

引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 24327-2009  纸浆实验室湿解离化学浆解离

# 凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和定义

- 3.1 解离  disintegration

# 在水中对游离在浆料中、相互缠结的纤维进行机械处理，使其彼此分离，但不改变其结构性质。

概述

# 纸浆标准解离器纸浆游离度测定仪（以下简称“游离度仪”）是用来解离纸浆的设备，由圆柱形圆筒（配有盖子）、螺旋桨轴、叶片、螺旋桨、挡板、计数器组成，结构见图1。游离度仪通过搅拌装置的转动，带动圆筒中的浆料转动，进而使纤维之间产生摩擦、分散。

单位为毫米

# 1 ——6.5mm×6.5mm部分；2 ——边缘R3；3 ——倒角R0.4；4 ——四个螺旋桨，每个螺旋桨横跨半个圆周

# 图1 游离度仪示意图

计量特性

- 5.1  几何尺寸

# 游离度仪几何尺寸见表1。

# 表1  游离度仪主要组成部分的几何尺寸

| # 部件 | # 尺寸 | # 标准值及公差 |
| --- | --- | --- |
| # 圆筒 | 内高 内径 底部内圆角半径 | （191±2）mm （152±2）mm # （13±0.1）mm |
| # 挡板 | 方切面 与圆筒底部的距离 与圆筒边缘的距离 端部半径 边缘半径 两个挡板间距（以中心计） | （6.5±0.1）mm （32±0.1）mm （57±0.1）mm （3±0.1）mm （0.4±0.1）mm # （51±0.1）mm |
| # 螺旋桨 | 直径 轴套直径 分离叶片容器底的距离 | （90±1）mm （22±0.1）mm # （25±0.1）mm |
| # 螺旋桨叶片 | 接轴套处的宽度 最大宽度 厚度 边缘半径 搅拌叶片端半径 间距 | （18.2±0.1）mm （22.5±0.1）mm （1.6±0.1）mm （0.8±0.1）mm （4±0.1）mm # （2±0.1）º |
| # 螺旋桨轴 | 直径 | ≤（20±0.1）mm |

- 5.2密封性

# 游离度仪在工作过程中应密封良好，不应有液体渗出。

- 5.3  螺旋桨轴的旋转频率

- 螺旋桨轴的旋转频率为（49.0±1.5）r/min。

校准条件

  - 环境条件

环境条件如下：

a) 环境温度：(20±10)℃；

b) 相对湿度：≤80％；

c) 工作台稳固，台面平整；

d) 工作环境清洁，无震动和腐蚀性气体；

e) 工作电压的波动范围不超出额定电压的±10%。

- 6.2 测量标准及其他设备

- 6.2.1 电子计数式转速表

- 测量范围为(2.5～99999)r/min，准确度等级不低于0.1级。

- 6.2.2 温度计

- 分辨力为1℃。

- 6.2.3 容量瓶

- 容量为1000mL的量出式单标线容量瓶，容量允差不低于JJG 196-2006常用玻璃量器检定规程中B级的要求。

- 6.2.4 电子秒表

- 分辨力为0.01s。

- 6.2.5 游标卡尺

- 分辨力为0.02mm。

- 6.2.6  半径规

分辨力为0.1mm。

- 6.2.7  钢卷尺

分辨力为1mm。

- 6.2.8 万能角度尺

分辨力为1°。

- 6.2.9 反光胶带

直径约为8mm，电子计数式转速表可感知其转动。

- 7 校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

校准项目按表2进行。

表2校准项目一览表

| # 序号 | # 校准项目 | # 首次校准 | # 后续校准 | # 使用中校准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 几何尺寸 | # ＋ | # － | # － |
| # 2 | # 密封性 | # ＋ | # ＋ | # ＋ |
| # 3 | # 螺旋桨轴的旋转频率 | # ＋ | # ＋ | # ＋ |
| # 注：表中“+”表示需校准项目，“-”表示不需要校准项目。 |  |  |  |  |

- 7.2 校准方法

- 7.2.1 几何尺寸

- 保持游离度仪各部分洁净无杂物，使用游标卡尺和万能角度尺测量各部分的尺寸或角度，重复测量三次。

- 7.2.2 密封性

调整好仪器水平，准备好（20±5）℃蒸馏水或去离子水。沿圆筒的内侧倒入2000mL蒸馏水或去离子水，关闭圆筒的盖子，启动纸浆标准疏解器，在疏解1min过程中仔细观察，应无水渗出。

以上试验重复三次。

- 7.2.3 螺旋桨轴的旋转频率

调整好仪器水平，准备好（20±5）℃蒸馏水或去离子水。打开解离器的上盖，在搅拌器轴上粘上一直径为约8mm的反光胶带。沿圆筒的内侧倒入2000mL蒸馏水或去离子水，关闭圆筒的盖子。开动仪器，打开电子计数式转速表，将光斑照射在反光胶带，待电子计数式转速表显示数值稳定，读取转速。

以上试验重复三次，取三次读数的算术平均值，按式（1）计算螺旋桨的旋转频率：

（1）

式中：

f——螺旋桨的旋转频率，r/min。

r——螺旋桨轴的转速，r/min。

- 8 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书至少包括以下信息：

a) 标题：“校准证书”

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应有有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m)对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有限的声明；

P) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9  复校、复测时间间隔

建议复校时间为1年，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。当仪器发动机损伤或修理后，应将纸浆标准解离器进行校准后使用。

附录A

推荐原始记录格式（参考件）

# A.1  几何尺寸校准记录见表A1

# 表A.1  几何尺寸

| # 序号 | # 部件 | # 尺寸 | # 测量值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 第一次 |  | # 第二次 | # 第三次 |  | # 平均值 |  |
| # 1 | # 圆筒 | 内高 内径 底部内圆角半径 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 | # 挡板 | 方切面 与圆筒底部的距离 与圆筒边缘的距离 端部半径 边缘半径 两个挡板间距（以中心计） |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 | # 螺旋桨 | 直径 轴套直径 分离叶片容器底的距离 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 | # 螺旋桨叶片 | 接轴套处的宽度 最大宽度 厚度 边缘半径 搅拌叶片端半径 间距 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 | # 螺旋桨轴 | 直径 |  |  |  |  |  |  |  |

# A.2  密封性校准记录见表A2

# 表A.2  密封性

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无水渗出 |  |  |  |  |

# A.3  螺旋桨轴的旋转频率校准记录见表A3

# 表A.3  螺旋桨轴的旋转频率

| 校准次数 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 转速（r/min） |  |  |  |  |
| 频率（s-1） |  |  |  |  |

# 附录B

推荐校准证书内页格式（参考件）

# （校准单位）校准证书证书编号：

# 本次校准所使用的标准 # 名称： # 型号： # 出厂编号： # 测量范围： # 不确定度： # 证书编号： # 有效期至：

- 校准的地点、时间、环境条件 # 地点：日期： # 温度：℃，相对湿度： %RH # 其他：

- 校准结果、限制使用范围及条件 # 本次校准结果的不确定度：

- 建议再校日期 # 如果希望在制造商指定的技术指标范围内，在技术法规规定的范围内使用本校准结果，则建议在年月日前进行复校。

# 4.其他 # 本次校准只对所给数据有效。

附录 C

游离度仪测量不确定度评定示例（参考件）

# C.1  螺旋桨轴的旋转频率测量结果不确定度评定

C.1.1  测量方法

调整好仪器水平，准备好（20±5）℃蒸馏水或去离子水。打开解离器的上盖，在搅拌器轴上的粘上一直径为约8mm的反光胶带。沿圆筒的内侧倒入2000mL蒸馏水或去离子水，关闭圆筒的盖子。开动仪器，打开电子计数式转速表，将光斑照射在反光胶带，待电子计数式转速表显示数值稳定，读取转速，三次示值的平均值作为螺旋桨轴的旋转频率的测量结果。

C.1.2  测量模型见式

式中：

F--螺旋桨的旋转频率，r/min。

r—螺旋桨轴的转速，次/min。

C.1.3  测量不确定度主要来源

1）测量重复性引入的不确定度；

2）电子计数式转速表准确性引入的不确定度。

C.1.4  测量数据

重复10次测量螺旋桨轴的旋转转速，见表C.1。

表C.1螺旋桨轴的旋转频率

| 电子计数式转数表读数，次/min | 2943 | 2942 | 2940 | 2946 | 2939 | 2941 | 2944 | 2945 | 2947 | 2937 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺旋桨轴的旋转频率，r/min | 49.05 | 49.03 | 49.00 | 49.10 | 48.98 | 49.02 | 49.07 | 49.08 | 49.12 | 48.95 |
| 平均值，r/min | 49.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| s(r) | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C.1.5  标准不确定度分量的评价

（1）测量重复性引入的不确定度分量

实际测量时，取测量三次的平均值作为测量结果，重复性引入的不确定度分量应采用A类方法进行评定，因此

（2）电子计数式转速表的准确性引入的不确定度分量

电子计数式转速表引入的不确定度分量应采用B类方法进行评定。根据电子计数式转速表校准证书查得，电子计数式转速表的合成不确定度U=5.8×10-4r/min，k=2,因此电子计数式转速表的标准不确定度为

C.1.6  由于各个分量彼此不相关，合成标准不确定度为

C.1.7  扩展不确定度

取包含因子为k=2，则