附件3：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 慢应变应力腐蚀试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司(国家有色金属质量监督检验中心) |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 翟晓玮 |  |  | 联系电话 |  | 010-82241288 |
| 任务年限 |  | 2021年完成 |  |  | 申请经费 |  | 8万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 ■节能 □环保 □自主创新 □其它 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 慢应变应力腐蚀试验机是目前用于测定材料应力腐蚀敏感性的主要设备之一。试验对处于一定环境条件下的试样，以缓慢的拉伸速率施加应力，直至试样断裂，从而评定材料的腐蚀断裂敏感性。影响特定材料的应力腐蚀开裂的因素主要包括环境因素（离子种类、浓度、PH、温度、缓蚀剂等）和应力因素（负荷类型、加载方向、载荷大小、加载速度）。慢应变应力腐蚀试验机可以模拟多种环境因素与应力因素耦合下的应力腐蚀失效，可用于复杂服役条件下使用的产品寿命和性能的准确评价。不同合金的敏感介质是不同的，不同行业、不同的合金也有不同的慢应变速率应力腐蚀试验标准。近年来，对合金的慢应变应力腐蚀试验评价方法的应用不断拓宽，市场上相应的试验机数量、种类也逐渐增多。但目前，由于我国的慢应变速率应力腐蚀试验机还处于初步发展阶段，设备的制造研发并不成熟，产品质量参差不齐，这与缺乏对慢应变速率应力腐蚀试验机的校准规程息息相关。目前，对慢应变速率应力腐蚀试验机的校准多参考《电子式万能试验机检定规程》进行，缺乏针对性。由于缺乏对设备统一的评价依据，使产品的验收和维护比较困难，对行业的发展造成了不利的影响。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于提升该仪器的规范性，从而提升产品质量水平，并对有色金属产业升级起到积极作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于慢应变速率应力腐蚀试验机的校准 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标： 力值： 示值相对误差q：≤±0.5 示值重复性相对误差：≤0.5 示值进回程相对误差：≤±0.75 同轴度 对于最大试验力不大于5kN的试验机不应超过2mm 对于最大试验力不大于5kN的试验机同轴度最大允许值12% 横梁速度 在零试验力条件下，横梁速度与选定速度标称值的相对误差：≤±0.5% 温度： 示值相对误差：≤±1 变形 引伸计示值绝对误差≤±0.6 引伸计示值相对误差：≤±0.2% |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国内慢应变应力腐蚀试验机应用的校准规程以《JJG475 电子式万能试验机检定规程》为主，并无针对慢应变速率应力腐蚀试验机的校准规范，然而，慢应变速率应力腐蚀试验机应变一般较小，应变速率一般较慢，与万能试验机相比相比，对设备的整体设计和控制精度提出了更高的要求，单纯用JJG475并不满足实际要求。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 12月30日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

- 填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。