附件3：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 激光诱导击穿光谱仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 (国家有色金属质量监督检验中心) |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘英 |  |  | 联系电话 |  | 010-82241352 |
| 任务年限 |  | 2019年完成 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 山东东仪光电仪器有限公司、中国科学院合肥物质研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其它 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 激光诱导击穿光谱仪（LIBS）是光谱分析领域一种前景广阔的分析手段，其基本原理是利用高能量激光光源，在分析材料表面形成高强度激光光斑（等离子体），使样品被激发而产生特征谱线，从而实现对化学元素的定性和定量分析。LIBS具有灵敏度高、分析速度快、可同时分析多种元素等优点。它弥补了传统元素分析方法的不足，可以检测几乎所有的无机元素，且几乎不需要样品制备，在材料微区分析、镀层/薄膜分析、缺陷检测、珠宝鉴定、法医证据鉴定，以及复杂恶劣环境下的分析检测和工业在线检测等应用领域优势明显。 LIBS主要由激光光源系统、激光聚焦系统、等离子体辐射手机系统、光谱仪、控制电路及软件数据处理系统等部件组成。激光光源系统通常包括激光电源和激光器。激光电源驱动激光器，激光器利用受激辐射原理输出激光，激光束通过激光聚焦系统会聚于样品表面，在极短时间内将样品表面微量元素剥离并激发出等离子体。因此激光能量的稳定性对于LIBS仪器光谱信号的状态具有十分重要的影响。光谱仪主要包括分光系统和探测器两个部分，是将受激发样品发出的光进行色散，并进一步将色散后的入射光信号转换为电信号的重要部件。因此，光谱仪性能的好坏（波长示值误差、波长示值重复性、检出限、测量重复性、测量稳定性）直接决定了检测结果的准确度和精密度。因此十分有必要在有色金属行业建立针对LIBS主要计量性能的校准技术规范。科学的校准规范能够有效确保校准操作的规范性和校准结果的可靠性，能够有效确保该仪器运行的可靠性，从而有利于该仪器的推广应用，对于提升产品质量水平、推动有色金属检测技术发展具有十分重要的积极作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于激光诱导击穿光谱仪的校准。 2、本规范规定的主要计量特性及技术指标为： （1）激光能量稳定性：≤2%； （2）波长示值误差：≤±0.05 nm； （3）波长示值重复性：≤0.01 nm； （4）检出限：Cu≤0.05 mg/L，Mn≤0.01 mg/L； （5）测量重复性：≤5%（元素浓度为0.5 mg/L~2.0 mg/L）； （6）测量稳定性：≤5%（元素浓度为0.5 mg/L~2.0 mg/L）。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内针对光谱仪的检定校准规范主要有JJG 768-2005《发射光谱仪检定规程》、JJG 694-2009《原子吸收分光光度计检定规程》、JJG 810-1993《波长色散X射线荧光光谱仪》等。其中，JJG 768-2005《发射光谱仪检定规程》规定了电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP光谱仪）、火花/电弧直读光谱仪和摄谱仪在首次检定、后续检定和使用中检查时波长示值误差、波长示值重复性、最小光谱带宽、检出限、测量重复性、测量稳定性的计量性能要求及检定技术要求。然而该检定规程不适用于LIBS的计量校准。因此，急需制定针对LIBS的检定校准规程。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。