附件3：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 非接触式视频引伸计校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 西北有色金属研究院(中国有色金属工业西北质量监督检验中心） |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 田晨超 |  |  | 联系电话 |  | 13991237721 |
| 任务年限 |  | 两年 |  |  | 申请经费 |  | 2.3万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 相比于传统接触式引伸计，非接触式视频引伸计作为材料静载受力下应变分量的一种采集手段，几乎适用于所有材料，且具有动态行程范围大，标距任意设定，避免刀口对试样的划伤、滑脱及可用于超高温环境试验等诸多优点，近些年已广泛应用于单轴拉伸试验过程中相关力学性能指标的测定。 基于非接触视频引伸计的工作原理，所采用的高分辨率CCD摄像头及图像处理算法等，现有的引伸计检定规程JJG 762-2007中所采用的引伸计标定器已不能完全满足对视频引伸计的检定。所提出的视频引伸计校准规范旨在其工作原理的基础上，通过引伸计标定器的使用及双通道应变分量的采集，对视频引伸计在被测试样的全应变阶段进行校准。目前，各省市计量技术研究院对视频引伸计的校准工作未开展，或存在不合理不统一的操作。所提出的校准规范望能开展对视频引伸计的校准及分级系统的校准等工作，促进视频引伸计在科研院所及工业产品中更合理更准确的应用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 该校准规范适用于非接触式标准或先进视频引伸计，所对应的校准范围应根据引伸计的行程用途及被测材料的特性来确定，对用于测试材料弹性模量或规定塑性延伸强度等参数的视频引伸计应在较小量程范围内进行检定校准。根据视频引伸计所特有的任一标距特性及厂家提供的分辨率值，对视频引伸计在确定标距下，一定行程范围内的准确度等级进行划定。针对划定出的等级范围对视频引伸计的标距相对误差、一定范围下的分辨力及示值误差、重复性进行校准。同时，根据客户的用途及不同材料所固有的属性对视频引伸计的校准范围和已知范围下的最小分辨力作出确切说明，方便客户依据此校准规范开展视频引伸计的期间核查和自校准等相关工作。 针对视频引伸计的工作原理和计量特性，该校准规范的起草参照国内现行引伸计检定规范JJG 762-2007及美国国家标准ASTM E 83-16 引伸计系统的校准和分级系统校准规范等相关标准。目前，西北有色金属研究院材料分析中心拥有双通道应变采集INSTRON 5985系电子万能材料试验机一台，并配备有先进视频引伸计2663-821一台，其量程0-200mm，分辨率优于0.0005mm。依托现有设备，通过引伸计标定仪及应变的双通道采集来开展前期视频引伸计的校准规范试验，为该校准规范的起草作支撑。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 参照现有的引伸计检定规程，依据视频引伸计的工作原理和产品标准及方法标准的具体要求，提出视频引伸计的校准细则。目前，仅见有视频引伸计的使用和研究方面的工作，未发现涉及其计量校准等相关内容。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。