附件3：

行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 微波消解仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 国标（北京）检验认证有限公司 (国家有色金属质量监督检验中心) |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 刘英 |  |  | 联系电话 |  | 010-82241352 |
| 任务年限 |  | 2019年完成 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █自主创新 □其它 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 微波消解仪是一种实验室常用的样品前处理设备，其工作原理是利用微波的电磁效应和对极性物质的内加热作用加热密闭容器内的样品，使其在高温增压条件下能够快速消解。与传统的多孔消化器或消煮炉相比，微波消解仪（技术）具有反应速度快、消化时间短、无尾气泄漏、可程序控制、自动化程度高等优点，目前已经被广泛应用于矿石、有色金属、食品、药品、环境样品、石化产品等样品的消化处理过程。 微波消解仪主要由自动控制系统、磁控管、波导管、微波炉腔、能转动的负载盘和样品架、排风系统、安全防护门等部分组成。其中，温度控制系统通常采用高频率高精度的光纤温度传感器或高精度红外温度传感器，具有开机自检、故障自检和超感应紧急防爆等功能，是微波消解仪最重要的组成部分之一。温度控制系统各项性能指标的好坏及状态的稳定性（如温度示值误差、温度均匀性、温度波动性、加热计时准确性等）对于样品的消化程度和设备使用的安全性具有十分重要的影响。近些年来，随着大量高强度高硬度、耐腐蚀的金属及合金新材料（如镍基高温合金、钨钼硬质合金、碳化钨等）的开发和应用，微波消解仪在有色金属分析检测领域的应用也越来越广泛，因此十分有必要在有色金属行业建立针对微波消解仪主要计量性能的校准技术规范。科学的校准规范能够有效确保校准操作的规范性和校准结果的可靠性，能够有效确保该仪器运行的可靠性，从而有利于该仪器的推广应用，对于提升产品质量水平、推动有色金属检测技术发展具有十分重要的积极作用。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于微波消解仪的校准。 2、本规范规定的主要计量特性及技术指标为： （1）温度示值误差：≤±2 oC（室温~180 oC）； （2）温度均匀度：≤2 oC（室温~180 oC）； （3）温度波动度：≤±1oC（140 oC或160 oC）； （4）计时准确性：≤±1 s（加热15 min或20 min） |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 ■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 目前国内微波消解仪的校准规范主要有SL 144.8-2008《微波消解仪校验方法》和JJF（蒙）030-2018《微波消解仪校准规范》。SL 144.8-2008《微波消解仪校验方法》是水利行业的计量标准规范，该规范规定了微波消解仪外观与显示功能、设定功率、压力传感器、消解罐系统、绝缘性能、运行状态、消解不均匀性、计时准确性、允许微波泄漏的限值指标等计量特性的技术指标，以及相应的校准条件和校准方法。JJF（蒙）030-2018《微波消解仪校准规范》是内蒙古自治区的地方计量技术规范，该规范规定了微波消解仪温度示值误差、温度均匀度、温度波动度等主要计量特性的技术指标，以及校准条件和校准方法。然而目前在有色金属领域还没有针对微波消解仪的计量校准技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。