附件3：

机械工业联合会计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 霍尔电流传感器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 苏州电器科学研究院股份有限公司 机械工业第二十六计量测试中心站 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 陈立 |  |  | 联系电话 |  | 18168188187 |
| 任务年限 |  | 两年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | □安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义或 必要性 |  | 霍尔电流传感器常用于汽车电器及新能源领域，随着汽车电器及新能源发展越来越好，霍尔电流传感器用途越来越广泛。传统上利用回路中串入电阻的方式获取电流大小已经不再满足于测量大电流的要求，尤其是越来越多的测控系统中，电流测量信号时变性大大增强，霍尔电流传感器的出现使得以上问题迎刃而解，霍尔电流传感器还具有测量范围大、动态性能好、工作频带宽、过载能力强、相位特性好等优点。 霍尔电流传感器的电流电压参数的准确度在使用中起着重要作用，霍尔电流传感器的计量校准的需求也越来越多，但目前国家、行业内均未发布关于霍尔电流传感器的校准规范。为了解决客户对于霍尔电流传感器的计量校准的需求，特制订本规范；本规范涉及到一次输入直流或交流电流，二次输出的低电流或低电压。对霍尔电流传感器计量校准后，知道了传感器的准确度，能满足客户的需求。一个霍尔电流传感器一般由一次输入端，二次输出端组成。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围：本校准规范主要适用于准确度等级0.05级及以下等级，电流在0-10000A的霍尔电流传感器、霍尔开环电流传感器、电流传感器、电流变换器等的准确度校准。 2.主要计量特性的技术指标：霍尔电流传感器由霍尔效应制作的一种磁场传感器，一次输入直流或交流电流，二次输出的低电流或低电压等。例如ITZ10000-100型高精度霍尔电流传感器，一次输入AC/DC:10000A，二次输出AC/DC:2A，其电流比为5000:1。 3.主要测量标准技术指标 直流：直流稳流源；直流电流比例标准，准确度：0.005级； 标准电阻器，准确度：0.01级； 高精度数字多用表，准确度：±（0.025%读数+0.025%量程）。 交流：交流稳流源；高精度电流互感器，准确度：0.005级；标准电阻器，准确度：0.01级；高精度数字多用表，准确度：±（0.025%读数+0.025%量程）。 4.计量技术规范的计量项目： - 输入电流和输出电流比 电流比计量特性：对于霍尔电流传感器误差测试，用稳流源给霍尔电流传感器通一次标准电流I1, 高精度数字多用表测得霍尔电流传感器二次电流I2，测得电流比B = I1/ I2，产品上标示值为B0 测得霍尔电流传感器的电流比相对误差定义为：a=（B0–B）*100%/ B 校准范围: 0～10000A 允许误差： ≤0.05级 - 电压、电流计量特性：输入电流和输出电压的比例因数 对于霍尔电流传感器二次输出电压误差测试，用稳流源给霍尔电流传感器通一次标准电流I1, 高精度数字多用表测得霍尔电流传感器二次电压V2，测得比例因数B1 = I1/ V2，产品上标示值为B0 测得霍尔电流传感器的比例因数相对误差定义为：a=（B0–B1）*100%/B1 校准范围: 0～10000A 允许误差： ≤0.05级 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国内暂未发布关于霍尔电流传感器的校准规范 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。