附件3：

# 电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 固体继电器测试仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定□修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子技术标准化研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李洁 |  |  | 联系电话 |  | 01064102268 |
| 任务年限 |  | 1年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全□节能□环保█自主创新□其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的 固体继电器是一种全部由固态电子元件组成的新型无触点开关器件，比电磁继电器可靠性更高，无触点、寿命长、速度快，抗干扰能力强；越来越多地应用于军工、航空航天、高铁、船舶、智能制造等领域。随着技术的发展，固体继电器的种类越来越多，向着小型化、功率化、智能化方向发展。 固体继电器测试仪可对单向、双向直流固体继电器以及单路、双路和四路直流固体继电器的电参数进行测量，包含输入电压降、输入电流、偏置电流、反极性电流、导通电阻、输出电压降、输入接通电压、输入关断电压、峰值电压、输出漏电流、开启时间、关断时间等参数。测试原理符合《GJB1515B-2017固体继电器通用规范》等相应的国家标准、国家军用标准。测试系统适用于各类整机厂家、承制单位的质量检测部门进行入厂检测和质量控制。 本项目主要申请编制固体继电器测试仪校准规范，解决固体继电器测试仪的溯源问题，为固体继电器的参数测试准确性、可靠性保驾护航。 2.意义 随着科学技术的进步，固体继电器广泛应用于军工、航空航天、高铁、智能制造等领域中。因此，固体继电器的参数准确可靠测量对工业控制、国防应用等有极其重要的科学意义和应用价值。制定《固体继电器测试仪校准规范》将进一步规范固体继电器测试仪的校准与检定工作，保障固体继电器的参数的量值溯源问题。 3.涉及自主创新的特点和发挥的作用 该校准规范规定的固体继电器测试仪的直流电压、交流电压、直流电流、脉冲电流、漏电流、时间参数等技术指标的范围和最大允许误差在国内均为首次提出，因此具有一定的自主创新性，其校准项目对于新制造、使用中及修理后固体继电器测试系统发挥重要作用。 4.解决行业、产业的问题 本规范适用于新制造、使用中及修理后固体继电器测试仪的首次校准、后续校准和使用中检验。《固体继电器测试仪校准规范》的编制将进一步规范固体继电器测试仪的校准与检定工作，保障固体继电器的参数的量值溯源问题。 5.必要性和迫切性 随着中国制造2025的不断推进，固体继电器应用越来越广泛，广泛应用于军工、航空航天、高铁、智能制造等领域中。为了全面保障固体继电器参数的量值溯源问题，固体继电器测试仪作为其非常重要的测量手段，所起的作用不可忽视，研究其校准方法，制定校准规范迫在眉睫。 6.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景 固体继电器广泛应用于军工、航空航天、高铁、智能制造等领域中。因此，固体继电器参数的准确可靠测量有着极其重要的科学意义和应用价值。因此编制固体继电器测试仪校准规范将具有较高的社会效益和广泛的推广应用前景。 7.查新结果 目前国家及部门均不具备该类设备校准规范，迫切需要制定相关规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于固体继电器测试仪的校准。 2.计量特性 1）直流电压采集表 测量电压范围：±(1mV~10V)，最大允许误差：±（0.1%～0.5%）。 2）直流电压源 输出电压范围：±(10mV~2000V)，最大允许误差：±1%。 3）直流电压表 测量电压范围：±(10mV~2000V)，最大允许误差：±1%。 4）交流电压源 输出电压范围：（10V~1000V）（频率：50Hz），最大允许误差：±1%。 5）直流电流源 输出电流范围：±(1mA~2A)，最大允许误差：±1%。 6）直流电流表 测量电流范围：±(1mA~2A)，最大允许误差：±1%。 7）脉冲电流源 输出电流范围：2A~40A，最大允许误差：±1%； 脉冲宽度：300μs~5ms，最大允许误差：±5%。 8）脉冲电流表 测量电流范围：2A~40A，最大允许误差：±1%； 脉冲宽度：300μs~5ms，最大允许误差：±5%。 9）漏电流 范围：±(1nA~10mA)，最大允许误差：±1%。 10）接通时间 范围：（100ns~100s）（幅度：10mV~10V），最大允许误差：±5%。 11）关断时间 范围：（100ns~100s）（幅度：10mV~10V），最大允许误差：±5%。 3.主要测量标准的技术指标 1）直流电压源 直流电压输出范围：±(1mV～10V)， 最大允许误差：±(0.02%～0.1%)。 2）数字多用表 直流电压测量范围：±(10mV～1000V)， 最大允许误差：±(0.01%～0.1%)； 交流电压测量范围：（10V～1000V）（频率：50Hz）， 最大允许误差：±(0.01%～0.1%)； 直流电流测量范围：±(1mA~2A)，最大允许误差：±0.1%。 3）高压分压器 耐压：2kV，分压比：100:1，输入电阻：1000MΩ，输出电阻：10MΩ，最大允许误差：±0.1%。 4）脉冲数据采集器 脉冲电压测量范围：1V~10V，采样率：50MS/s， 最大允许误差：±0.3%。 5）脉冲分流器 范围：0.1Ω～100kΩ，最大允许误差：±0.1%。 6）示波器 时间测量范围：300μs~100s，最大允许误差：±1%。 7）直流电流源 直流电流：±(1nA~10mA)，最大允许误差：±0.1%。 8）信号发生器 方波峰值电压幅度：10mV~10V，时间：100ns~2s， 最大允许误差：±1%。 4.简要描述计量项目的技术原理 1）直流电压采集表 直流采集电压表：±(1mV~10V)，用外部直流电压源进行校准。 2）直流电压源 直流电压：±(10mV~2000V)，由设备内部直流电压源输出电压值，用外接数字多用表进行校准；高于1000V时用高压分压器分压后用外接数字多用表进行校准。 3）直流电压表 直流电压：±(10mV~2000V)，由设备内部直流电压源输出电压值，内部直流电压表测量，用外接数字多用表进行校准；高于1000V时用高压分压器分压后用外接数字多用表进行校准。 4）交流电压源 输出电压范围：（10V~1000V）（频率：50Hz），用外部数字多用表进行校准。 5）直流电流源 输出电流范围：±(1mA~2A)，由设备内部直流电流源输出电流值，用外接数字多用表进行校准。 6）直流电流表 测量电流范围：±(1mA~2A)，由设备内部直流电流源输出电流值，内部直流电流表测量，用外接数字多用表进行校准。 7）脉冲电流源 输出电流范围：2A~40A，由设备内部脉冲电流源输出电流值，外接脉冲分流器和脉冲数据采集器进行校准； 脉冲宽度：300μs~5ms，用外部脉冲分流器和示波器进行校准。 8）脉冲电流表 测量电流范围：2A~40A，由设备内部脉冲电流源输出电流值，内部脉冲电流表测量，外接脉冲分流器和脉冲数据采集器进行校准； 脉冲宽度：300μs~5ms，用外部脉冲分流器和示波器进行校准。 9）漏电流 范围：±(1nA~10mA)，用外部直流电流源进行校准。 10）接通时间 范围：（100ns~2s）（幅度：10mV~10V），用外部信号发生器进行校准； 范围：（2s~100s）（幅度：10mV~10V），由设备内部发生器输出，用外接示波器进行校准。 11）关断时间 范围：（100ns~2s）（幅度：10mV~10V），用外部信号发生器进行校准； 范围：（2s~100s）（幅度：10mV~10V），由设备内部发生器输出，用外接示波器进行校准。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进█国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | - 与国内相关技术规范之间的关系 目前国内并没有相关的规范，所以迫切需要制定相关规范。 - 指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 不涉及知识产权与专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写“█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。