附件：

电子行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 手持式雷达目标速度模拟器校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国电子科技集团公司第二十研究所 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 程翊昕 |  |  | 联系电话 |  | 029-88787192 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5.0万元 |
| 参加单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.目的 手持式雷达目标速度模拟器是一种用以模拟雷达目标移动速度的设备。它主要应用于测试验证雷达测速设备，该模拟器适用于外场以及实验室环境，可以在调试或周期检查中对相关雷达测速设备进行测试验证。 本项目主要申请手持式雷达目标速度模拟器校准规范，解决手持式雷达目标速度模拟器的溯源问题，为手持式雷达目标速度模拟器相关测量手段的发展保驾护航。 2.意义和必要性 目前，雷达测速已经广泛用于交通超速测试等行业，使用雷达测速法的设备容易携带且准确度高，因此广受采用。另外汽车高级驾驶辅助系统中的传感器也需要利用雷达测速的原理监测车辆的速度，测速准确度对驾驶安全有着极为重要的作用，生产厂家在研发、生产、测试和维修的过程中，都需要模拟现实中的速度场景，对传感器测速的准确性和可靠性进行测试。 雷达测速设备需要验证时，由于试验场地的限制，无法创造真实的环境区去实现100%雷达测速设备测试，因此无法用真实的目标去测试产品。手持式雷达目标速度模拟器具备模拟雷达目标移动速度的能力，能够同时在实验室环境以及外场环境下进行雷达测速设备测量。因此，该模拟器是雷达测速设备开发中必需的测试设备。 手持式雷达目标速度模拟器量值的准确与否关系到雷达测速的准确度，目前没有相应的检定规程或校准规范，尚未得到有效溯源，因此亟需制定校准规范。本项目主要申请编制手持式雷达目标速度模拟器校准规范，解决手持式雷达目标速度模拟器的溯源问题。 3.先进性和亮点 本规范在空间场条件下进行校准，解决了该模拟器没有射频端口难以测试的问题，其先进性和亮点主要体现在以下三点： （1）本规范编制力求使用性能指标优良、具有通用性的仪器作为测量标准，保证行业内大多数计量技术机构能够在确保校准数据准确可靠地前提下，顺利开展手持式雷达目标速度模拟器的校准工作； （2）在校准方法上，结合相关国家标准的要求，力求明确表述相应技术指标的定义、简化校准操作步骤、合理优化校准方法、保证校准方法的安全性和可靠性； （3）本校准规范将确保其适用范围能够覆盖目前市面上绝大部分同类测试仪的校准，使《手持式雷达目标速度模拟器校准规范》具有通用性和普遍性。 综上，本校准规范在全面性、易用性等多方面应具有一定的先进性和亮点。 4.查新结果 JJG 528-2015 《移动式机动车雷达测速仪检定规程》这项计量技术规范与本规范适用的被测对象不一样。 JJG 771-2010《机动车雷达测速仪检定装置检定规程》被测对象、测量方法、测量标准与本规范均不相同。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | - 计量技术规范的适用范围 本校准规范适用于手持式雷达目标速度模拟器的首次校准、后续校准、使用中的检验以及维修后的校准。 - 计量特性 速度范围：-200km/h～+200km/h 多普勒频移范围：-8.93kHz～+8.93kHz 速度准确度：±0.5 km/h±速度×（1-发射频率/转换频率） 3. 主要测量标准的技术指标 （1）频谱分析仪 频率范围：20Hz～40GHz； 时基最大允许误差：优于±1×10-7； 显示平均噪声电平：小于-140dBm； （2）微波信号源 频率范围：100kHz～40GHz； 电平范围：-120dBm～+10dBm； 频率最大允许误差：优于±1×10-7； （3）发射接收天线 频率范围：根据模拟器频段选择天线频段，如S/C/X/K频段 增益：≥20dB 驻波比：≤1.2。 4. 主要计量项目的技术原理 微波信号源通过发射天线发射信号至手持式雷达目标速度模拟器，手持式雷达目标速度模拟器对该信号进行多普勒频移，再使用接收天线将信号源信号以及模拟器频移后的信号进行采集，测量出它们之间的频率差值，最后通过多普勒频移公式换算成速度。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、与国内相关技术规范之间的关系 我国目前尚未制定和颁布手持式雷达目标速度模拟器的检定规程或校准规范。《JJG 771-2010机动车雷达测速仪检定装置检定规程》测量对象是室内型雷达测速仪检定装置，装置主要标准为频率计，并结合多台设备搭建而成，需要采用电缆馈通连接方式分开计量各台设备。而手持式雷达目标速度模拟器无射频端口，必须在空间场内用天线结合频谱分析仪搜寻被测信号频率进行测量。因此《JJG 771-2010》的计量标准和方法均不适用于天线主机一体化的手持式雷达目标速度模拟器的计量。亟需编制手持式雷达目标速度模拟器的技术规范，以指导国内计量检测机构开展对手持式雷达目标速度模拟器的计量工作，填补国内空白。 2、是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况 不涉及知识产权与专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。