纺织行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 纺织品恒温恒湿实验室温湿度校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | 制定 修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  |  |
| 计量技术规范性质 |  | 检定规程 校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | 重点 基础 |
| 主要起草单位 |  | 四川省纤维检验局 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 朱福忠 |  |  | 联系电话 |  | 13688009649 |
| 任务年限 |  | 2019年-2021年 |  |  | 申请经费 |  |  |
| 参加单位 |  | 四川省纤维纺织计量站 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 节能 环保 自主创新 其他 产业急需 |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 温湿度环境对纺织品质量的检验结果包括回潮率、强力、伸长率、柔软性、条干不匀性等相关参数检测数据具有非常大的影响，保证恒温恒湿实验室环境温湿度有效受控，对提升实验室检测能力具有重要意义。但目前国内还没有《纺织品恒温恒湿实验室温湿度校准规范》。因此，制定《纺织品恒温恒湿实验室温湿度校准规范》可为纺织品恒温恒湿实验室温湿度校准提供统一的技术规范，保障纺织品质量检验数据准确可靠。 四川省纤维检验局及业务管理的各纤检所有不同规格的恒温恒湿实验室20余套，拥有经验丰富的技术人员，在探索温湿度测试方面做了大量的前期工作，为项目的开展提供人才和技术保障。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、适用范围 适用于纺织品恒温恒湿实验室环境温度、相对湿度的校准。 2、主要计量特性 GB/T 6529—2008《纺织品 调湿和试验用标准大气》技术要求适用于本规范： 大气环境要求; 温度; 相对 湿度; 容差范围; 稳定性; 均匀性. 温度; 相对 湿度; 温度; 相对 湿度; 温度; 相对 湿度. 标准大气; 20℃; 65%RH; ±2℃; ±4%RH; ≤2.0℃; ≤2.0%; ≤1.0℃; ≤3.0%. 特定标准大气; 23℃; 50%RH; ±2℃; ±4%RH; ≤2.0℃; ≤2.0%; ≤1.0℃; ≤3.0%. 室内风速：≤ 0.25 m/s。 3、校准项目 温度、24小时内稳定性、24小时内温度均匀性、相对湿度、24小时内稳定性、24小时内均匀性、室内风速。 |
| 水平 |  | 国际先进 国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 国内目前有JJF 1101-2003《环境试验设备温度、湿度校准规范》，但纺织品恒温恒湿实验室温湿度校准规范与此不同： （1）在JJF 1101-2003中温湿度的均匀性、稳定性是指30min内的校准结果，而纺织品恒温恒湿实验室温湿度的均匀性、稳定性是指24小时内的校准结果。 （2）温湿度的均匀性、稳定性的术语定义不同，在纺织品恒温恒湿实验室温湿度稳定性(波动度)定义为：24小时内某点任一30分钟周期内的10分钟平均值间的极差最大值和24小时内任两个30分钟周期平均值之极差。均匀性定义为：24小时内任两个校准点在任一瞬间10分钟平均值间极差的最大值。 （3）纺织品恒温恒湿实验室应考虑室内新风换气次数，一般要求：≥15次/小时。 （4）纺织品恒温恒湿实验室室内风速：≤ 0.25 m/s。 （5）温湿度校准布点高度不同。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的□中划“√”，即。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。