附件3：

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 家用新风机性能检测装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □ 修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2020年 |  |  | 申请经费 |  | 40000元 |
| 参加单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 █节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着空气质量的下降，家用新风机作为一种既可以提供新鲜空气，又能节约能源的绿色健康节能产品，在我们的日常生活中得到广泛的应用，对其性能的检测无疑是生产企业和检测机构的一项重点工作。新风机性能检测装置作为新风机测试的专用设备，得到广泛应用。因此，迫切需要制定该专用设备的计量规范以满足行业计量需求。 新风机性能检测装置校准规范的制定可以填补该装置计量检测领域的空白，进一步规范检测装置的技术要求和计量特性，为生产企业和检测机构提供统一的评定标准，为新风机性能检测量值传递的准确性和可靠性提供保障。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.本计量技术规范适用于家用新风机性能检测装置的计量。 2.主要技术指标： 温度：测量范围：(-15～50)℃，最大允许误差：±0.5℃。 湿度：测量范围：(0～100)%RH，最大允许误差：±5%RH。 微差压：测量范围：(0～1000)Pa，最大允许误差：±5 Pa。 电压：测量范围：(0～450)V，最大允许误差：±0.5 %。 电流：测量范围：(0～20)A，最大允许误差：±0.5%。 功率：测量范围：(0～6000)W，最大允许误差：±0.5 %。 换气次数：≤0.05h-1 。 本底浓度：颗粒物：粒径0.3μm以上粒子数：<1000个/L； 气态污染物：甲醛：≤0.05mg/m³； TVOC：≤0.30mg/m³； 甲苯：≤0.10mg/m³。 3.主要测量标准： 标准水银温度计：测量范围：(-30～100)℃，最大允许误差：±0.1℃。 数字微压计：测量范围：(-1000～1000)Pa，最大允许误差：±1 Pa。 多功能校准源： ——电压：测量范围：(0～1000)V，最大允许误差：±0.05 %； ——电流：测量范围：(0～20)A，最大允许误差：±0.05%； ——功率：测量范围：(0～10k)W，最大允许误差：±0.05 %。 二氧化碳测试仪：测量范围（0～5000）ppm，最大允许误差±3%。 激光粒子计数器：测量范围（0.3～10）μm，最大允许误差：±10%。 4.主要计量项目的技术原理： 1）温度测量仪表的校准采用比较法，将被测温度传感器放入恒温槽中，待恒温槽温度稳定后，分别读取标准温度计和被测传感器温度显示值，计算示值误差。 2）电参数测量仪的校准采用直接测量法，将被测仪表的电压测量端和电流测量端分别与多功能校准源的电压输出端和电流输出端相连，调节多功能校准源的电压和电流输出，分别读取标准值和被测示值，计算示值误差。 3）压力仪表的校准采用比较法，将压力发生器与标准压力表和被测压力计连接，调节压力发生器，待标准压力表数值稳定后，分别读取标准值和被测示值，计算示值误差。 4）换气次数：用二氧化碳作为示踪气体，向试验舱内注入一定量的二氧化碳，充分搅拌，待其混合均匀后，测定二氧化碳初始浓度，每5min采样1次，连续采样1h，二氧化碳的浓度随时间的变化的衰减常数即为换气次数。 5）本底浓度：测试时，试验舱应密闭2 h，密闭过程中要保持搅拌风扇开启状态，采样点的位置与净化器实际测试方法中测点位置保持一致，每15min采样一次，连续采样3次，计算平均值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T 21087-2007《空气-空气能量回收装置》和行业标准《家用新风机》（计划号2016-0821T-QB）中的相关条款。 经查，国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。