附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 掉粉率测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定□修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国制浆造纸研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张越 |  |  | 联系电话 |  | 010-64778131 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 待定 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全■节能■环保□自主创新□其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着我国生活用纸行业的持续快速发展，2017年全球生活用纸消费量净增长120万吨，中国增长63.5万吨，占全球增长量的52.9%。卫生纸作为主要的日常生活用品，消费者对其产品质量尤为关心。国家标准GB/T 20810-2018于2018年06月07日发布，其中掉粉率是衡量卫生纸产品的重要技术指标，掉粉率对于卫生纸产品质量，生产企业工艺控制，节约资源等方面都会产生深远影响。为了改善卫生纸产品的掉粉率，生产企业往往选用更好的原材料，减少使用回用纸浆，调整填料配比，但这种方式会大大增加企业加工成本。掉粉率测定仪是按照GB/T 20810-2018附录B中规定的方法进行掉粉率试验的必备仪器，其作为生活用纸行业专用的检测仪器设备，将成为生活用纸生产企业对产品质量进行检测和控制的主要仪器设备。 目前国际国内均无该仪器的校准规范，因此有必要制定掉粉率测定仪的校准规范，以确保掉粉率测定仪的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于掉粉率测定仪的校准。 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标： （1）往复摆动速度 往复摆动速度为180次/分，误差不应超过 ±10次/分。 （2）往复摆动次数误差 不应超过±1次 （3）摆动距离（100±5）mm （4）噪声 噪声声压级≤65dB(A) 3、主要测量标准的技术指标： （1）分辨力为0.01s的电子秒表 （2）分辨力为0.02mm的游标卡尺 （3）数字声级计符合1级要求 4、主要计量项目的技术原理 （1）往复摆动速度 在正常测试状态下，启动测试，同时用秒表计时试样夹头往复运动，当达到1min时立即停止，仪器显示屏将记录1min的往复摆动次数，重复测试三次，三次实测值均不应超过（180±10）次/分。 （2）往复摆动次数误差 在正常测试状态下，启动测试，仔细观察试样夹摆动情况，并记数试样夹往复摆动次数。当达到100次时，立即停止，重复测试三次，三次仪器显示次数与实际记数的次数只差不应超过±1次。 （3）摆动距离 在正常测试状态下，用游标卡尺准确测量试样夹头往复运动移动距离。 （4）噪声 在正常测试状态下，启动测试，用声级计测量。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查，掉粉率测定仪由我国自主研发，主要用于卫生纸产品掉粉率的测定，国内外均没有掉粉率测定仪的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2018年12月13日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写“█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。