附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 洗碗机性能检测装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █ 制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2020年 |  |  | 申请经费 |  | 20000元 |
| 参加单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | █安全 █节能 █环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1.家用洗碗机是近年来家电行业新兴的增长点，许多家电企业纷纷进入这一领域。洗碗机性能检测装置作为对洗碗机耗电量、耗水量等性能参数进行全面评价的重要检测设备，在家电企业和检测认证机构中已经得到了广泛应用。目前在洗碗机性能检测装置计量溯源过程中普遍存在着参考规程规范不一致、校准方法不对口的问题，缺失一项专门针对洗碗机性能检测装置的计量校准规范。 2.本装置是一个综合检测装置，由温度、压力、水流量、电参数等多个性能参数测试传感器和仪表组成。洗碗机国家标准和轻工行业标准中对洗碗机性能测试的各个性能参数有明确的要求，但是具体采用什么计量测试仪器，以及这些仪器的计量校准方法并没有涉及。这也导致众多家电企业在洗碗机性能检测装置的建造、使用和计量溯源过程中存在着较大差异，对洗碗机产品的测试也造成了一定影响。由此也能看出本规范制定的迫切性。 本规范制定并实施后，家电企业在洗碗机性能检测装置的建造、使用、数据溯源等环节会有一个明确可参照的标准。本规范的制定对洗碗机性能检测装置也会提出更加全面、更加严格的要求，从而促进洗碗机性能检测水平的不断提升，促使洗碗机产品向着更加安全、节能、环保的方向发展。 3. 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1 .计量技术规范的适用范围 本规范适用于符合GB/T 20290-2016《家用电动洗碗机 性能测试方法》、QB/T 1520-2013 《家用和类似用途电动洗碗机》等标准要求的家用洗碗机性能检测装置的计量校准。 2. 主要计量特性的技术指标 1）计量项目：实验室环境温度、环境湿度； 测量范围：（0～60）℃； 最大允差/准确度等级：±0.5℃。 2）计量项目：采集温度； 测量范围：（10～200）℃； 最大允差/准确度等级：±0.5℃。 3）计量项目：交流功率； 测量范围：（0～1000）W； 最大允差/准确度等级： ≤10W时，±0.01W； ＞10W～100W时，±0.1W； ＞100W时，±1W； 4）计量项目：耗电量； 测量范围：（0.01～2.00）kW·h；； 最大允差/准确度等级：±0.0001 kW·h。 5）计量项目：冷水进水温度、热水进水温度； 测量范围：（10～65）℃； 最大允差/准确度等级：±0.5℃。 6）计量项目：供水压力； 测量范围：（0～400）kPa； 最大允差/准确度等级：±5%。 7）计量项目：用水量； 测量范围：（0～3）m³/h； 最大允差/准确度等级：±2%。 3. 主要测量标准的技术指标 1）标准名称：标准水银温度计标准装置； 测量范围：(-30～300) ℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：U=0.010℃（k=2）。 2）标准名称：数字功率表标准装置； 测量范围：电压：（0.5～1000）V，（45Hz～400Hz）； 电流：（10m～10）A，（45Hz～400Hz）； 功率：（0.1～10k）W，（45Hz～65Hz）； 不确定度/最大允差/准确度等级： 电压：0.005%（k =2）； 电流：0.01%（k =2）； 功率：0.01%（k =2）。 3）标准名称：数字压力表标准装置； 测量范围：（-0.095～6）MPa； 不确定度/最大允差/准确度等级：0.05级。 5）标准名称：流量计检定标准装置； 测量范围：（0.1～30）m³/h； 不确定度/最大允差/准确度等级：Urel=0.2%（k=2）。 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 1）环境温度、环境湿度测量仪表的校准，采用比较法。将被校准温度、湿度测试仪表对应的测温铂电阻和标准温度计同时插入恒温槽中。待恒温槽稳定后，分别记录标准温度计和被校准温度、湿度测试仪表的温度显示值。 2）采集温度的校准，采用比较法。校准方法同1）。 3）电参数仪表功率、耗电量的校准，采用直接测量法。用多功能校准器直接对被校准电参数仪表输出标准交流电压、交流电流、交流功率信号进行直接测量。分别记录多功能校准器的标准值和被校准仪表的显示值。 4）供水温度测量仪表的校准，采用比较法。校准方法同1）。 5）供水压力测量仪表的校准，采用比较法。将压力泵与标准压力表、被校准压力表连接在一起。用压力泵开始打压，压力升到第一个校准点并稳定以后，同时记录标准压力表和被校准压力表的显示值。压力校准需分别进行升压和降压操作，每个校准点记录两组数据。 6）用水量测试装置（流量计）的校准，采用比较法。将被校准流量计拆下来安装到流量计检定装置中被校准仪表位置。设定好各项参数后启动流量计检定装置测试程序。待稳定后分别记录标准流量计和被校准流量计的显示值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本计量技术规范参考国家标准GB/T 20290-2016《家用电动洗碗机 性能测试方法》、轻工行业标准QB/T 1520-2013 《家用和类似用途电动洗碗机》中的相关条款进行编制。 2. 经查，国内及本行业内没有类似的计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利的问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。