附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 可分散性测定仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定□修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国制浆造纸研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张越 |  |  | 联系电话 |  | 010-64778131 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 待定 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全■节能■环保□自主创新□其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着我国生活用纸行业的持续快速发展，2017年全球生活用纸消费量净增长120万吨，中国增长63.5万吨，占全球增长量的52.9%。卫生纸作为主要的日常生活用品，消费者对其产品质量尤为关心。国家标准GB/T 20810-2018于2018年06月07日发布，其中可分散性是衡量卫生纸产品的重要技术指标，可分散性是否合格，对生产企业工艺控制，节约资源等方面都会产生深远影响。生产企业为了迎合消费者使用感官要求，往往通过增加干强剂和湿强剂等方式，达到强韧的效果，但这种方法会对卫生纸产品的可分散性造成影响，导致下水管道堵塞，浪费水资源。可分散性测定仪是按照GB/T 20810-2018附录A中规定的方法进行可分散性试验的必备仪器，其作为生活用纸行业专用的检测仪器设备，将成为生活用纸生产企业对产品质量进行检测和控制的主要仪器设备。 目前国际国内均无该仪器的校准规范，因此有必要制定可分散性测定仪的校准规范，以确保可分散性测定仪的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于可分散性测定仪的校准。 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标： （1）转子转速（350±1.0）r/min （2）梅花桶容积 5L±10mL （3）气流量误差 ±5% 3、主要测量标准的技术指标： （1）电子转速表 准确度等级不低于0.1级 （2）1000mL量入式容量瓶准确度等级不低于B级 （3）10mL量筒分度值不低于0.2mL （4）电子皂膜流量计 1.0级 4、主要计量项目的技术原理 （1）转子转速 在正常测试状态下，启动仪器，转子空转，用电子转速表测量，待电子转速表显示数值稳定，读取转速。重复测量三次，取平均值，计算结果。 （2）梅花桶容积 用1000mL容量瓶，五次量取蒸馏水，加入到梅花桶中，观察水位线与筒壁5L标刻线位置关系，使用10mL量筒进行调整，记录调整体积。 （3）气流量示值误差 电子皂膜流量计与仪器相连，通过流量阀控制流量，校准仪器显示的流量，通过与电子皂膜流量计的示值比较，计算出流量示值误差。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查，分散性测定仪由我国自主研发，主要用于卫生纸产品可分散性的测定，国内外均没有可分散性测定仪的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2018年12月13日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写“█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。