附件3：

皮革行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 鞋跟连续冲击试验机校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 █基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国皮革制鞋研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李刚 |  |  | 联系电话 |  | 010-64337791 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万 |
| 参加单位 |  | 温州市计量技术研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 1、鞋跟连续冲击试验机是用于测试鞋跟抗疲劳性的专用设备，各鞋类检测机构、国家检测中心和大部分鞋企实验室均配备有该试验仪，企业产品出厂检验和国家技术机构监督检查均要使用该仪器的测量数据。制定鞋跟连续冲击试验机校准规范的目的是为鞋类检测数据的量值溯源提供技术依据，通过制定校准规范，校准机构和相关实验室可依据该规范对该仪器的校准进行实验室认可，使测量数据可溯源至国家基准（标准）。目前，全国拥有该仪器的企业和鞋类检测实验室有一千多家，如果不统一仪器的溯源方法会使各地的产品检测数据不一致，导致质量纠纷的增加。因此，制定该计量技术规范是非常迫切和必要的。 2、鞋跟连续冲击试验机校准规范制定后，各计量技术机构和校准实验室均可依据此规范对全国两千余台仪器开展校准工作，预计增加数十万元的社会经济效益，并且行业主管部门可依据该规范组织实验室之间校准能力的实验室比对，从而提升检测数据的权威性和可靠性。 3、经网络查新，国内及本行业没有专门用于鞋跟连续冲击试验机校准的技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于QB/T 2864-2007 《鞋跟 鞋类试验方法 抗疲劳性》标准中规定的鞋跟抗疲劳性试验设备的校准。 2、本规范计量特性主要包括： 冲锤尺寸及示值误差：直径为(57±1)mm、厚度为(20±1)mm的圆形冲锤； 摆臂长度及示值误差：直径为(12.5±1.0)mm； 冲锤与轴的中心距：(152±2)mm； 试验机力矩及冲击能量：水平时冲摆(0.68±0.02)Nm，冲击能量（0.68±0.02）J； 冲头尺寸及示值误差：包括一个厚度为(6.0±0.5)mm、宽度为(20±1)mm、长度为(35±2)mm的金属条。圆角半径为(3.0±0.5)mm； 冲头距离与冲锤中心距离及示值误差：冲头顶端和冲锤中心在冲摆的同摆动圆上，两者相距(63.5±2)mm。 3、本规范的计量项目包括：冲锤尺寸及示值误差、摆臂长度及示值误差、冲锤与轴的中心距、试验机力矩及冲击能量、冲头尺寸及示值误差等。 4.简要描述主要计量项目的技术原理 该校准规范涉及到的计量项目技术原理涵盖有几何量计量与力学计量。 几何量计量：冲锤尺寸、冲头尺寸、冲头距离与冲锤中心距离及示值误差，可采用长度类仪器进行校准，如游标卡尺、影像测量仪等进行校准； 力学计量：力矩项目，根据公式力矩=力值×力臂，采用力值传感器及游标卡尺进行校准；冲击能量按公式根据力矩与摆臂倾斜角进行换算，倾斜角采用光学倾斜仪测量。 5、测量标准及其他设备技术指标 游标卡尺：MPE:±（0.02~0.03）mm； 影像测量仪：MPE:±0.005mm； 标准测力仪：0.1级； 光学倾斜仪：MPE:±5´。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1、本规范与国内相关技术规范及标准没有冲突。 2、未发现知识产权及专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 年 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 年 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。