附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 电坐便器检测装置校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | █制定 □修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | —— |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 █校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | █重点 □基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 李伟 |  |  | 联系电话 |  | 010-63043607 |
| 任务年限 |  | 2020年 |  |  | 申请经费 |  | 40000元 |
| 参加单位 |  | 中国家用电器研究院 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | 安全 节能 环保 自主创新 □其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着人民生活水平的提高，对电坐便器产品的安全和节能环保以及舒适性能的要求越来越高，有效控制产品使用能耗、座圈温度和清洗水温维持能耗，提升风量和清洁率等舒适度的要求，成为消费者、企业、社会关注的重点，也是评价和选购便器产品的重要指标。电坐便器检测装置作为对坐便器温度、风量、清洁率和耗电量评价的重要检测设备，广泛应用于家电行业的各大检测机构以及企业的试验室。 该装置作为一个“非标”综合检测装置，设备由温度、风量、用电量、清洁率等多个测试传感器和仪表组成，目前，针对该设备的关键部件测温表、风速仪、电参数仪、压力仪表等已有相应的检定规程或校准规范，但是对于综合检测装置整机的校准规范是缺失的。为了使检测机构和厂家的试验室能正确评价电坐便器安全性、节能性和舒适度，保证试验室所使用的测试装置的检测数据具有较好的复现性和一致性，为该综合检测装置制定整机校准规范具备一定的必要性。 随着项目的推进，检测机构和企业厂家能够选用符合标准要求的设备，统一测试项目和技术要求，将其规范为一套综合标准检测装置，进而有效的降低设备采购成本，提高检测机构测试数据的准确性、可靠性与厂家的研发技术能力，进而提升用户的使用体验，助力电坐便器产业的健康发展。 国家、本行业或其他行业目前没有相关技术规范。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1.计量技术规范的适用范围 本规范适用于对符合GB/T23131-2018《家用和类似用途电坐便器》等标准要求的电坐便器测试设备的校准。 2.主要计量特性的技术指标 1) 计量项目：出水温度，暖风温度、座圈温度均匀性； 测量范围：(0～100)℃； 最大允差/准确度等级：±0.5℃。 2）计量项目：吹风风量； 测量范围：(0.1～1.0)m3/min； 最大允差/准确度等级：0.5级。 3）计量项目：交流功率； 测量范围：（0.01～0.50）kW； 最大允差/准确度等级：±0.5%。 4）计量项目：用水量； 测量范围：（50～1500）mL； 最大允差/准确度等级：10mL。 5）计量项目：清洁率； 测量范围：（0～1000）g； 最大允差/准确度等级：0.1级。 3. 主要测量标准的技术指标 1）设备名称：标准水银温度计； 测量范围：(-30～300) ℃； 不确定度/最大允差/准确度等级：U=0.010℃（k=2）。 2）设备名称：风速风量计表； 测量范围：（0.2～5）m/s； 不确定度/最大允差/准确度等级：（0.2～5）m/s，U= 0.5m/s（k=2）。 3）设备名称：多功能校准源 测量范围： 交流功率：（0.1～10k）W，（45Hz～65Hz）； 不确定度/最大允差/准确度等级：交流功率：0.01%（k=2）。 4）设备名称：电子天平； 测量范围：(0～2)kg； 不确定度/最大允差/准确度等级：Urel＝0.8％（k=2）。等级？ 4. 简要描述主要计量项目的技术原理 1）温度测试仪表的校准，主要是采用比较法进行。将温度测试仪表的测温传感器插入恒温槽中，与标准温度计示值进行比较，待示值稳定后，分别读取标准温度计和被校传感器温度测试仪表的示值。 2）电坐便器风量测试装置的校准，主要是采用比较法进行。将被校准风速仪表与标准风速风量仪表置于相同位置，分别读取标准风速示值和被校风速仪表的示值。 3）电参数测量仪表的校准，采用直接测量法，利用多功能校准源输出交流功率的信号对被测仪表进行直接测量，分别读取标准值和被校示值。 4）电坐便器用水量测试装置的校准，采用直接测量法，利用标准砝码进行校准，从零点起逐步施加，直至加到被校设备的最大量程，然后逐渐地卸下砝码，直到零载荷为止。分别读取标准砝码值和被校显示值。 5）电坐便器清洁率测试装置的校准，采用直接测量法，利用标准砝码进行校准，从零点起逐步施加，直至被校设备的最大量程，然后逐渐卸下砝码，直到零载荷为止。分别读取标准砝码值和被校显示值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进 █国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 1.本计量技术规范的编制将参考国家标准GB/T23131-2018《家用和类似用途电坐便器》的相关条款与技术要求。 2.经查，目前国内另有GB/T34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》国家标准。此标准与GB/T23131-2018《家用和类似用途电坐便器》对电坐便器及同类坐便器的技术要求侧重点不完全一致，本规范的编制不涉及GB/T34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》相关内容。 3.经查询，国家及本行业内没有类似计量技术规范；且本计量技术规范未发现涉及知识产权或专利问题。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 技术 委员会 | （签字、盖公章） 月 日 |  | 部委托 支撑 单位 | （签字、盖公章） 月 日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。