附件3

轻工行业计量技术规范项目建议书

| 建议项目名称 |  | 球形耐破度试验仪校准规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制定或修订 |  | ■制定□修订 |  |  | 被修订计量技术规范号 |  | / |
| 计量技术规范性质 |  | □检定规程 ■校准规范 |  |  | 计量技术规范类别 |  | □重点 ■基础 |
| 主要起草单位 |  | 中国制浆造纸研究院有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 张越 |  |  | 联系电话 |  | 010-64778131 |
| 任务年限 |  | 2年 |  |  | 申请经费 |  | 5万元 |
| 参加单位 |  | 待定 |  |  |  |  |  |
| 具备的特点 |  | - 安全■节能■环保□自主创新□其他＿＿＿ |  |  |  |  |  |
| 目的、意义和 必要性 |  | 随着我国生活用纸行业的持续快速发展，2017年全球生活用纸消费量净增长120万吨，中国增长63.5万吨，占全球增长量的52.9%。卫生纸作为主要的日常生活用品，消费者对其产品质量尤为关心。国家标准GB/T 20810-2018于2018年06月07日发布，其中球形耐破度是衡量卫生纸产品的重要技术指标，卫生纸产品球形耐破度的对于卫生纸产品质量，生产企业工艺控制，节约资源等方面都会产生深远影响。为了提高卫生纸产品的球形耐破度，生产企业往往要添加干强剂（如淀粉、丙烯酰胺等），采用增加打浆工艺来提高卫生纸强度。球形耐破度试验仪是按照GB/T 24328.7-2009中规定的方法进行球形耐破度试验的必备仪器，其作为生活用纸行业专用的检测仪器设备，将成为生活用纸生产企业对产品质量进行检测和控制的主要仪器设备。 目前国际国内均无该仪器的校准规范，因此有必要制定球形耐破度的校准规范，以确保球形耐破度试验仪的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 范围和主要 计量特性 |  | 1、本规范适用于球形耐破度试验仪的校准。 2、计量技术规范主要计量特性的技术指标： （1）试验力误差 最大允许误差±1.0% （2）穿透速度 （125±5）mm/min （3）夹持环内径（50.0±0.2）mm （4）穿透球直径（16.00±0.05）mm 3、主要测量标准的技术指标： （1）专用力砝码 相对误差不超过±0.1% （2）分辨力为0.01s的电子秒表 （3）分辨力为0.02mm的游标卡尺 4、主要计量项目的技术原理 （1）试验力误差 用专用力砝码实测，从测量范围最大值的10%开始至满负荷，选择不少于5个校准点，各点应均匀分布。 （2）穿透速度 在正常测试状态下，点击测试，使动测试头移动，同时用秒表测量移动时间，用游标卡尺(或游标高度尺)跟踪测量移动距离。 （3）夹持环内径 用游标卡尺测量夹持环内径，以三个不同位置的直径实测值计算平均值。 （4）穿透球直径 用游标卡尺测量穿透球直径，以三个不同位置的直径实测值计算平均值。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  | □国际先进■国内先进 |  |  |  |  |  |
| 国内外情况 简要说明 |  | 经查，球形耐破度试验仪由我国自主研发，主要用于卫生纸产品球形耐破度的测定，国内外均没有球形耐破度试验仪的校准规范。 |  |  |  |  |  |
| 主要 起草单位 | （签字、盖公章） 2018年12月13日 |  | 技术 委员会 | （盖公章） 月日 |  | 部委托 支撑 单位 | （盖公章） 月日 |

填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写“█”的符号。

2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。