中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）042－2020

全球导航卫星系统（GNSS）信号

采集回放仪校准规范

Calibration Specification for GNSS Signal Record & Playback Instrument

（报批稿）

202X-XX-XX发布                          202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(通信) 042-2020

全球导航卫星系统（GNSS）信号采集回放仪校准规范

Calibration Specification for GNSS Signal Record & Playback Instrument

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张卫华（中国信息通信研究院）

黄  震（中国信息通信研究院）

陈龙泉（中国信息通信研究院）

参加起草人：

许  伟（中国信息通信研究院）

沈岸平（中国信息通信研究院）

目     录

引   言	IV

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1采集带宽（MHz）	1

3.2 回放信号频率	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1采集回放频点	2

5.2采集带宽	2

5.3回放信号频率频差	2

5.4回放信号功率	2

5.5内部时基	2

6 校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

6.2.1信号发生器	3

6.2.2频谱分析仪	3

6.2.3测量接收机	3

6.2.4 GNSS导航模拟器	3

6.2.5 GNSS导航接收机	4

6.2.6频标比对器	4

6.2.7微波计数器	4

6.2.8参考时间频率源	4

7 校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	5

8 校准结果表达	8

9 复校时间间隔	8

附录A 推荐校准记录格式	9

附录B 推荐证书内页格式	10

附录C 测量结果的不确定度评定实例	11

引   言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范参考了国家标准GB/T 19391-2003 《全球定位系统（GPS）术语及定义》、JJG180-2002《电子测量仪器内石英晶体振荡器》的相关内容。

本规范为首次制定。

全球导航卫星系统(GNSS)信号采集回放仪校准规范

## 1 范围

本规范适用于GNSS信号采集回放仪（以下简称采集回放仪）的校准。

## 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG180-2002《电子测量仪器内石英晶体振荡器》

GB/T 19391-2003《全球定位系统（GPS）术语及定义》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。

### 3.1采集带宽（MHz）

采集回放仪采集GNSS载波频点或通道中心频率时，载波频点或中心频率左右功率下降3dB时的频带宽度。

### 3.2 回放信号频率

采集回放仪回放GNSS载波频率。

## 4 概述

采集回放仪通过采集回放真实环境中的卫星导航信号对导航终端进行测试，是一种介于模拟测试和真实测试的补充。采集回放仪将采集到的卫星导航信号进行存储、回放，其原理框图见图1，主要由AD转换、DA转换、上变频、下变频、CPU处理、数据存储、系统时钟、输入/输出单元等构成。

图 1 采集回放仪原理框图

## 5 计量特性

### 5.1采集回放频点

采集回放仪应能采集和回放其标称的卫星导航系统GPS、BDS、GLONASS和GALILEO载波频点。

### 5.2采集带宽

范围：20MHz、50MHz

### 5.3回放信号频率频差

回放信号频率偏差：±(0～100)Hz

### 5.4回放信号功率

范围：(-150～-30)dBm；衰减：(-60～-30)dB；误差：±1dB

### 5.5内部时基

相对频率偏差：优于1×10-7；频率稳定度：优于5×10-8/s

注：以上指标仅供参考，实际以说明书给出的指标为准。

## 6 校准条件

### 6.1 环境条件

#### 6.1.1 环境温度：(23±5)℃

#### 6.1.2 相对湿度：≤ 80％

#### 6.1.3 电源电压：(220±11)V；频率：(50±1)Hz

#### 6.1.4 实验室应无影响测量结果的机械振动和电磁干扰。

#### 6.1.5 校准前被校仪表和校准所使用的仪表都应预热至少30分钟。

### 6.2 测量标准及其他设备

### 6.2.1信号发生器

频率：250kHz～5GHz，最大允许误差：±5×10-8；

功率范围：(-130～0)dBm，最大允许误差：±1dB

### 6.2.2频谱分析仪

频率：100kHz～4.2 GHz，最大允许误差：±5×10-8；

功率范围：(-130～0)dBm，最大允许误差：±(1 ~3)dB

### 6.2.3测量接收机

频率：100kHz～4.2 GHz，最大允许误差：±5×10-8；

功率范围：(-130～0)dBm，功率分辨力： 0.01dB

### 6.2.4 GNSS导航模拟器

频点：包含采集回放仪支持的GPS、BDS、GLONASS等频点；

功率：输出范围(-150～-50) dBm；最大允许误差：±2dB；

伪距：±0.05m。

### 6.2.5 GNSS导航接收机

频点：包含采集回放仪支持的GPS、BDS、GLONASS等频点

### 6.2.6频标比对器

频率范围：5MHz或10MHz，比对不确定度：优于1×10-11/s(k=2)

### 6.2.7微波计数器

频率范围：10Hz～20GHz，分辨力：1Hz~1MHz

### 6.2.8参考时间频率源

频率范围：5MHz或10MHz，频率准确度：优于1×10-10，频率稳定度：优于1×10-11/s

## 7 校准项目和校准方法

### 7.1 校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 采集带宽 | 7.2.2 |
| 3 | 回放信号频率偏差 | 7.2.3 |
| 4 | 回放信号功率 | 7.2.4 |
| 5 | 内部时基 | 7.2.5 |

### 7.2 校准方法

#### 7.2.1外观及工作正常性检查

被校采集回放仪外观应完好无损，无影响正常工作的机械损伤，其开关、按键、旋钮应正常，显示屏能正常显示。被校仪器通电后，按规定时间进行预热，应能正常工作。

#### 7.2.2采集回放频点

图 2 采集回放频点连接图

a)仪器连接如图2所示，由于采集回放仪信号采集端一般具有直流馈电，在导航模拟器与采集回放仪之间应串联隔直器，隔离直流电压以保证模拟器安全。

b)模拟器输出采集回放仪支持的频点信号，信号幅度在采集回放仪采集信号的幅度范围内，采集回放仪采集导航信号10分钟。

c)设置采集回放仪回放记录的导航信号，信号幅度在接收机接收范围内，导航接收机应能接收解算相应频点的导航信号, 且搜星及定位功能正常。

#### 7.2.3采集带宽

图3 采集带宽校准图

a)仪器连接如图3所示，信号发生器和频谱分析仪参考频率同源，在信号发生器与采集回放仪之间串联隔直器。

b)采集回放仪设置为任意采集功能（单频点或多频点），采集带宽fbw，采集比特位和采集频率设为适当值或自动。

c)采集回放仪采集频点或通道中心频率为f0，信号发生器设置为单次扫频功能，扫频步进50kHz，步进时间20ms，扫频起始频率为f0−5−fbw/2，终止频率为f0+5+fbw/2，信号发生器幅度设为-50dBm（或采集回放仪支持的信号幅度范围内较大值）。

d)频谱分析仪扫频范围与信号发生器一致，参考电平高于回放电平20dB，分辨力带宽、视频带宽自动，显示设为最大保持功能。设置采集回放仪开始采集，信号发生器启动扫频信号，扫频完成后停止采集，保存采集文件。调出采集后文件，设置回放功率电平为最大，回放采集的扫频信号，用频谱分析仪读取f0处功率电平P0，以及f0频率左右两端功率下降3dB时的频率f左、f右，按式（1）计算采集带宽。

（1）

式中：

fbw──采集带宽，MHz

f右──中心频率左侧功率下降3dB处频率值，MHz

f左──中心频率右侧功率下降3dB处频率值，MHz

e)采集带宽可设置为不同值或不同通道设置采集带宽不同的，需要重新设置重复(b)～(d)步骤测量采集带宽。如采集回放仪没给出具体采集带宽值，设置扫频范围大于信号采集频点下最大调制带宽包含的频率范围，测量实际采集带宽值。

#### 7.2.4回放信号频率偏差

图4 回放信号频率校准图

a)仪器连接如图4所示。

b)信号发生器频率设置为采集回放仪可以采集的任一频点f0，幅度设为-50dBm（或采集回放仪支持的信号幅度范围内较大值），采集回放仪比特位和采集频率设为适当值或自动，采集回放仪采集信号发生器输出信号5分钟。

c)采集回放仪回放信号，用微波频率计读取射频信号频率值f1，可按公式（2）计算回放信号频率偏差。

（2）

d)改变信号发生器输出频率为其它频点，重复(b)、(c)测量其它频点回放频率。

#### 7.2.5回放信号功率

图4 回放信号功率校准图

a)仪器连接图如图4。

b)信号发生器频率设置为采集回放仪可以采集的任一频点f0，幅度设为-50dBm（或采集回放仪支持的信号幅度范围内较大值），采集回放仪比特位和采集频率设为适当值或自动，采集回放仪采集信号发生器输出信号5分钟。

c)采集回放仪设置衰减为0，幅度设为最大回放信号，用测量接收机（或频谱分析仪）读取信号最大回放功率电平Pmax。

d)设置采集回放仪回放衰减值A0，读取信号功率电平P1，按公式（3）计算实际衰减值。

（3）

式中：

A1──衰减值实际值，dB

Pmax──回放信号最大功率电平，dBm

P1──衰减后信号功率电平，dBm

e)改变采集回放仪衰减值，重复(d)测量其它衰减误差。

f)改变信号发生器输出频率为其它频点，重复(b)～(d)测量其它频点回放信号功率电平。

#### 7.2.6内部时基

图 5 内部时基校准连接图

a)仪器连接如图5所示。

b)设置频标比对器采样时间10s，测量采集回放仪晶振相对频率偏差，取其绝对值作为频率准确度。设置采样时间1s，采样组数为100，读取阿伦标准差值作为1s频率稳定度标准值。

## 8 校准结果表达

校准结束后应出具校准证书，校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定评定，不确定度评定实例见附录C。校准证书至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告测试人、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 9 复校时间间隔

复校时间间隔建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

# 附录A

# 推荐校准记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

A.2 采集回放频点

| 导航频点 | GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定频点 |  |  |  |  |

A.3 采集带宽

| 频点/通道 | 带宽标称值(MHz) | 幅度下降3dB频率值f左(MHz) | 幅度下降3dB频率值f右(MHz) | 带宽实际值 f右-f左 (MHz) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS L1 |  |  |  |  |
| 通道A |  |  |  |  |

A.4回放信号频率偏差

| 回放频点 | 信号发生器频率值(GHz) | 回放信号频率值(GHz) | 回放信号频率差 | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 |  |  |  |  |
| B1 |  |  |  |  |

A.5 回放信号功率

| 频点 | 最大功率值(dBm) | 衰减设置值(dB) | 衰减实际值(dB) | 扩展不确定度U (k=2)(dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS L1 |  | -5 |  |  |
|  |  | -10 |  |  |
|  |  | -20 |  |  |
|  |  | -30 |  |  |
|  |  | -40 |  |  |
|  |  | -50 |  |  |
|  |  | -60 |  |  |

A.6 内部时基

6.1 频率不确定度

| 输出频率(MHz) | 扩展不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- |

6.2频率稳定度

| 取样时间 | 频率稳定度() | 扩展不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 1s |  |  |

# 附录B

# 推荐证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

B.2采集回放频点

| 导航频点 | GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确定频点 |  |  |  |  |

B.3 采集带宽

| 频点/通道 | 带宽标称值(MHz) | 带宽实际值(MHz) |
| --- | --- | --- |
| GPS L1 |  |  |
| 通道A |  |  |

B.4回放信号频率偏差

| 回放频点 | 信号发生器频率值(GHz) | 回放信号频率值(GHz) | 回放信号频率偏差 | 扩展不确定度U (k=2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 |  |  |  |  |
| B1 |  |  |  |  |

B.5 回放信号功率

| 频点 | 衰减设置值(dB) | 衰减实际值(dB) | 扩展不确定度U (k=2)(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| GPS L1 | -5 |  |  |
|  | -10 |  |  |
|  | -20 |  |  |
|  | -30 |  |  |
|  | -40 |  |  |
|  | -50 |  |  |
|  | -60 |  |  |

B.6 内部时基

6.1 频率不确定度

| 输出频率(MHz) | 扩展不确定度Urel(k=2) |
| --- | --- |

6.2频率稳定度

| 取样时间 | 频率稳定度() | 扩展不确定度U(k=2) |
| --- | --- | --- |
| 1s |  |  |

# 附录C

- 测量结果的不确定度评定实例

依据拟定的《全球导航卫星系统（GNSS）信号采集回放仪校准规范》各项计量特性及校准条件与校准项目的规定进行校准。主要针对回放信号频率偏差、回放信号功率等测量结果的不确定度进行评定。

被校采集回放仪型号为CGS9003，出厂编号为CGSJB10001MKY56KA1，生产厂家为深圳赛伦北斗，环境温度为23℃，相对湿度为30%，校准日期为2019年05月06日。

C.1  回放信号频率偏差的测量不确定度评定

C.1.1 测量模型

用微波频率计数器直接读取被校采集回放仪回放信号的频率，回放信号频率偏差按公式（C.1）进行计算：

（C.1）

式中：

f0—信号发生器载波频点标准值；

f1—采集回放仪回放信号频率测量值；

Δfc—回放信号频率偏差。

f0、f1之间的相关性可以忽略，考虑到以下因素影响：时基(Δfb)，分辨力(d)，被测量Δfc的标准偏差可表示为

（C.2）

C.1.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测量重复性引入的不确定度分量，信号发生器内部时基引入的不确定度分量，微波频率计数器引入的不确定度分量，分辨力引入的不确定度分量等。

C.1.2.1 测量重复性引入的标准不确定度分量u1

回放仪采集频率为1575420000Hz，对被校采集回放仪输出信号的频率进行10次测量，结果如表1：

表1 回放频率测量结果

| 测量序号 | 测量结果（Hz） | 测量序号 | 测量结果（Hz） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1575420005 | 6 | 1575420002 |
| 2 | 1575420004 | 7 | 1575420007 |
| 3 | 1575420005 | 8 | 1575420005 |
| 4 | 1575420002 | 9 | 1575420003 |
| 5 | 1575420003 | 10 | 1575420002 |
| 平均值xn | 1575420004 | 标准差s | 1.6 |

则u1=s=1.6Hz，测量重复性不确定度分量u1=1.6 Hz。

C.1.2.2信号生器内部时基的最大允许误差引入的标准不确定度分量u2

信号发生器内部时基的最大允许误差为±5×10-8，信号生器内部时基引入的不确定因素的区间半宽信号发生器指标A=5×10-8和产生频率f=1575420000Hz决定，即a2=A×f，在该区间半宽内为均匀分布，取k=√3,不确定度分量u2= a2/√3=45.5Hz。

C.1.2.3 微波频率计数器内部时基的最大允许误差的标准不确定度分量u3

微波频率计数器内部时基的最大允许误差为±5×10-8，微波频率计数器内部时基引入的不确定因素由区间半宽指标A=5×10-8和产生频率f=1575420000Hz决定，即a3=A×f，在该区间半宽内为均匀分布，取k=√3,不确定度分量u3= a3/√3=45.5Hz。

C.1.2.4 微波频率计数器分辨力引入的标准不确定度分量u4

微波频率计数器在1575420000Hz频点的分辨力为1Hz，分辨力引入的不确定因素的区间半宽度为a4=1Hz/2=0.5Hz，设在区间内为均匀分布，取k=√3,不确定度分量u4=a4/√3=0.29Hz。

C.1.3 合成标准不确定度

C.1.3.1主要不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度 | 分布 | 包含因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 微波频率计测量重复性 | A | 1.6 Hz | 正态 | 1 |
| 2 | u2 | 信号发生器内部时基 | B | 45.5Hz | 均匀 | √3 |
| 3 | u3 | 微波频率计数器内部时基 | B | 45.5Hz | 均匀 | √3 |
| 4 | u4 | 微波频率计数器分辨力 | B | 0.29Hz | 均匀 | √3 |

C.1.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

C.1.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

C.2 采集回放仪回放信号幅度测量结果的不确定度评定

C.2.1 数学模型

用测量接收机对被校采集回放仪的输出信号幅度进行测量，采用直接测量法。数学模型为：

P0=Px+Pr                            （C.2）

式中： P0—被校采集回放仪输出信号幅度的标称值；

Px—采集回放仪的信号幅度实测值；

Pr—采集回放仪的信号幅度测量误差。

C.2.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测量重复性引入的不确定度分量，测量接收机测量误差引入的不确定度分量，分辨力引入的不确定度分量等。

C.2.2.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1

用测量接收机对被校采集回放仪回放输出信号进行10次测量，结果如表2：

表2 采集回放仪输出信号幅度测量结果

| 测量序号 | 测量结果（dBm） | 测量序号 | 测量结果（dBm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -70.16 | 6 | -70.87 |
| 2 | -70.23 | 7 | -70.41 |
| 3 | -70.10 | 8 | -70.65 |
| 4 | -70.86 | 9 | -70.23 |
| 5 | -70.45 | 10 | -70.02 |
| 平均值xn | -70.40 | 标准差s | 0.29 |

则不确定度分量u1=s=0.29dB。

C.2.2.2 测量接收机测量误差引入的不确定度分量u2

根据测量接收机说明书指标得知，其测量误差引入的不确定度因素的区间半宽度a=0.11dB，按均匀分布，取k=√3，则不确定度分量u2=a/√3=0.064 dB。

C.2.2.3测量接收机分辨力引入的标准不确定度分量u3：

测量接收机测量幅度(-70dBm)时分辨力为0.01dB，按均匀分布，取k=√3，不确定度分量为u3=0.01/2√3=0.0029 dB。

C.2.3 合成标准不确定度

C.2.3.1主要不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 类型 | 标准不确定度 | 分布 | 包含因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 测量重复性 | A | 0.29dB | 正态 | 1 |
| 2 | u2 | 测量接收机测量误差 | B | 0.064 dB | 均匀 | √3 |
| 3 | u3 | 测量接收机分辨力 | B | 0.0029 dB | 均匀 | √3 |

C.2.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

C.2.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：