中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）050─2020

网络充电设施核心节点计电能量与计时装置校准规范

Calibration Specification of Calculating Electricity and Time for App-based Network-Charging Operation Service Platform

（报批稿）

202X-XX-XX发布                              202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

网络充电设施核心节点计电能量与计时装置校准规范

Calibration Specification of Calculating Electricity and Time for App-based Network-Charging Operation Service Platform

JJF(通信) 050-2020

归  口  单  位：中国信息通信研究院

主要起草单位：中国信息通信研究院

中国电动汽车充电技术与产业联盟

中交信达谦和新能源股份有限公司

参加起草单位：杭州中恒电气股份有限公司

北京卓越航导科技有限责任公司

杭州国控电力科技有限公司

国充充电科技江苏股份有限公司

北京博电新力电气股份有限公司

广州蔚景科技股份有限公司

广州致远电子有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李  周（中国信息通信研究院）

郑甲兔（中国电动汽车充电技术与产业联盟）

齐  武（中交信达谦和新能源股份有限公司）

参加起草人：

刘  云（中国信息通信研究院）

卢小强（杭州中恒电气股份有限公司）

李  悦（浙江爱充网络科技有限公司）

樊志强（深圳市科华恒盛科技有限公司）

董  勇（中交信达谦和新能源股份有限公司）

张思德（北京卓越航导科技有限责任公司）

王建华（杭州国控电力科技有限公司）

李修亮（国充充电科技江苏股份有限公司）

于洪喜（北京博电新力电气股份有限公司）

莫顺凡（广州蔚景科技股份有限公司）

刘英斌（广州致远电子有限公司）

高  峰（中国电动汽车充电技术与产业联盟）

赵  瑞（中国电动汽车充电技术与产业联盟）

目    录

引言......................................... .........................（II）

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语	1

3.1网络充电设施	1

3.2充电起始时间	1

3.3充电终止时间	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1电能量示值误差	2

5.2计时误差	2

6 校准条件	2

6.1校准环境	2

6.2 校准用设备	2

7 校准项目	2

7.1校准项目	2

7.2校准方法	3

8 校准结果表达	4

9 复校时间间隔	5

附录A	6

附录B	7

附录C	8

引    言

JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量名词术语》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本校准规范制订工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

网络充电设施核心节点计电能量与计时装置校准规范

# 1 范围

本规范适用于网络充电设施核心节点计电能量与计时装置的校准。

# 2 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 1148 电动汽车交流充电桩检定规程

JJG 1149 电动汽车非车载充电机检定规程

使用本规范时，应注意使用上述引用文件的现行有效版本。

# 3 术语

# 3.1网络充电设施

定义1：通过网络充电设施核心节点计电能量与计时装置（以下简称装置）接收电动汽车车主查询、预约信息等经营服务活动的充电设施。

定义2：通过网络信息技术接收电动汽车车主查询、预约信息等经营服务活动的充电设施。

# 3.2充电起始时间

充电设施端与电动汽车通讯校验完成后且开始充电的时刻。

# 3.3充电终止时间

网络充电设施核心节点计电能量与计时装置收到充电设施端停止放电的时刻。

# 4 概述

网络充电设施核心节点计电能量与计时装置（以下简称装置）指通过网络信息技术采集网络充电设施的空间位置、时间信息、电能量信息、参数及状态信息，并通过一定的算法运算出网络充电设施充电所用电能量和时间的运营服务平台。图1为装置工作原理图。

图1 装置工作原理图

# 5 计量特性

# 5.1电能量示值误差：6%。

# 5.2计时误差：应不超过3 min。

注：以上所有指标不用于合格性判别，仅提供参考。

# 6 校准条件

# 6.1校准环境

6.1.1 环境温度：（23±5）℃

6.1.2 相对湿度：≤80％

6.1.3 电源电压：（220±11）V；频率：（50±1）Hz

6.1.4 实验室应无影响测量结果的机械振动和电磁干扰

# 6.2 校准用设备

6.2.1标准时钟

其时钟示值误差应优于1s。

6.2.2电能量检定装置及负载

应符合JJG 1149 7.2.2.1、JJG 1148 7.2.2.1中的规定。

# 7 校准项目

# 7.1校准项目

校准项目见表1。

表1 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 电能量示值误差 |
| 2 | 计时误差 |

# 7.2校准方法

7.2.1电能量示值误差

图2 连接示意图

7.2.1.1如图2所示，被校装置上选择一台网络充电设施，将网络充电设施与检定装置的同向电流线路串联，电压线路并联，施加负载运行一段时间（大于5min）。

7.2.1.2待网络充电设施停止运行后，将被校装置的电能量示值E’记录到附录A.1显示值一栏内、电能量检定装置电能量示值E记录到附录A.1标准值一栏内。

7.2.1.3按（1）式计算得到被校装置的电能量示值误差γ，记录到附录A.1对应栏内。

（1）

式中：

E’——被校装置电能量示值，kWh；

E——检定装置的电能量示值，kWh。

7.2.2计时误差

7.2.2.1计时误差采用标准时钟法进行校准，用标准时钟与被校装置服务器时钟进行对比。

7.2.2.2当充电开始时，分别将被校装置的时间示值t、标准时钟的时间示值t0，记录至附录A.2对应栏内。按公式（2）计算得到被校装置充电开始当前时刻的计时误差

Δt，记录至附录A.2对应栏内。

Δt=t-t0        （2）

式中：

Δt——当前时刻计时误差，s；

t——被校装置服务器的时间示值，s；

t0——标准时钟的时间示值，s。

7.2.2.3当充电结束时，分别将被校装置的时间示值t、标准时钟的时间示值t0，记录至附录A.2对应栏内。按公式（2）计算得到被校装置充电结束当前时刻的计时误差

Δt，记录至附录A.2对应栏内。

7.2.2.4按公式（3）计算得到计时误差Δ，记录至附录A.2对应栏内。

Δ=Δt2-Δt1       （3）

式中：

Δ——网络充电设施核心节点计电能量与计时装置计时误差，s；

Δt2——充电结束当前时刻的计时误差，s；

Δt1——充电开始当前时刻的计时误差，s。

# 8 校准结果表达

校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对校准过程中被校对象的设置和操作进行说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

本规范建议不超过1年。更换重要部件、维修或对装置性能有怀疑时，应及时校准。

- 校准原始记录格式

证书编号：

共        页  第        页

仪器/设备名称：               型号规格：                出厂编号：

制造厂家：                           送测单位：

A.1电能量示值误差

| 标 准 值 kWh | 显 示 值 kWh | γ (%) | 相对扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

A.2计时误差

标准时钟法

|  | 充电结束当前时刻 | 充电开始当前时刻 |
| --- | --- | --- |
| 标准时钟时间示值(s) |  |  |
| 被校装置时间示值(s) |  |  |
| 当前时刻计时误差(s) |  |  |
| 计时误差Δ(s) |  |  |

扩展不确定度(k=2)：

- 校准证书内页格式

证书编号：

共        页  第        页

B.1电能量示值误差

| 标 准 值 kWh | 显 示 值 kWh | γ (%) | 扩展不确定度(k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

B.2计时误差

标准时钟法

|  | 充电结束当前时刻 | 充电开始当前时刻 |
| --- | --- | --- |
| 标准时钟时间示值(s) |  |  |
| 被校装置时间示值(s) |  |  |
| 当前时刻计时误差(s) |  |  |
| 计时误差Δ(s) |  |  |

扩展不确定度(k=2)：

- 网络充电设施核心节点计电能量与计时装置不确定度评定实例

依据网络充电设施核心节点计电能量与计时装置校准规范的各校准项目的计量特性、校准条件及校准方法的规定，对中交信达谦和新能源股份有限公司生产的型号为Pro001的网络充电设施核心节点计电能量与计时装置进行了校准，并对测量结果的不确定度进行了评定。

C.1 电能量示值误差校准

C.1.1 测量不确定度来源

C.1.1.1 测量重复性引入的不确定度；

C.1.1.2 被校装置示值分辨力引入的不确定度；

C.1.1.3 检定装置的测量准确度引入的不确定度。

C.1.2 测量不确定度评定

C.1.2.1 测量重复性引入的不确定度分量u（E'1），为A类评定。

对10kWh电能量值重复测量10次，分别为：10.1452kWh、10.1449kWh、10.1450kWh、10.0577kWh、10.0574kWh、10.0576kWh、10.0327kWh、10.0314kWh、10.0321kWh、10.0324kWh。其单次实验标准偏差

式中：

——第i次测量值；

——n次测量的平均值；

则

C.1.2.2 被校装置示值分辨力引入的不确定度分量u（E'2），为B类评定。

根据被校装置说明，其分辨力D为0.0001kWh，在0.00005kWh区间内为均匀分布，包含因子，则

C.1.2.3 检定装置的测量准确度引入的不确定度分量u（E），为B类评定。

检定装置使用说明书中技术指标给出测量准确度为±0.05%RD，则e=（0.05%10kWh）=0.005kWh，其半宽度a=0.005kWh，在区间内认为服从均匀分布，包含因子，则

C.1.3 标准不确定度的合成

C.1.3.1 标准不确定度评定表

表C.1  标准不确定度评定表

| 输入量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u（E'1） | 测量重复性 | 0.051312 kWh | 正态分布 | 1 | 0.051312 kWh |
| u（E'2） | 被校装置示值分辨力 | 0.000029 kWh | 均匀分布 | -1 | -0.000029 kWh |
| u（E） | 检定装置测量准确度 | 0.0029 kWh | 均匀分布 | 1 | 0.0029 kWh |

C.1.3.2 合成标准不确定度

考虑到被校装置的测量重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定度为

C.1.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则U=kuc =0.1028 kWh。

换算至相对扩展不确定度为：Urel=1.0%

C.2 计时误差校准（标准时钟法）

C.2.1测量不确定度来源

C.2.1.1 充电开始时刻的计时误差测量重复性引入的不确定度；

C.2.1.2 充电结束时刻的计时误差测量重复性引入的不确定度；

C.2.1.3 被校装置示值分辨力引入的不确定度；

C.2.1.4 标准时钟的测量准确度引入的不确定度。

C.2.2 测量不确定度评定

C.2.2.1充电开始时刻的计时误差测量重复性引入的不确定度分量u（t11），为A类评定。

对被校装置独立重复测量10次，数据见表C.2.1

表C.2.1

| 次数 | 标准时钟时间示值 s | 被校装置时间示值 s | 充电开始当前时刻的计时误差 s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-03-16 13:26:39 | 2020-03-16 13:26:26 | 13 |
| 2 | 2020-03-16 13:40:45 | 2020-03-16 13:40:32 | 13 |
| 3 | 2020-03-16 14:02:06 | 2020-03-16 14:01:51 | 15 |
| 4 | 2020-03-16 14:45:31 | 2020-03-16 14:45:19 | 12 |
| 5 | 2020-03-16 15:03:23 | 2020-03-16 15:03:10 | 13 |
| 6 | 2020-03-16 15:44:56 | 2020-03-16 15:44:42 | 14 |
| 7 | 2020-03-16 16:05:36 | 2020-03-16 16:05:22 | 14 |
| 8 | 2020-03-16 16:21:25 | 2020-03-16 16:21:13 | 12 |
| 9 | 2020-03-16 16:42:27 | 2020-03-16 16:42:15 | 12 |
| 10 | 2020-03-16 17:06:41 | 2020-03-16 17:06:29 | 12 |

其单次实验标准偏差

式中：

——第i次测量值；

——n次测量的平均值；

则

C.2.2.2 充电结束时刻的计时误差测量重复性引入的不确定度分量u（t21），为A类评定。

对被校装置独立重复测量10次，数据见表C.2.2

表C.2.2

| 次数 | 标准时钟时间示值 s | 被校装置时间示值 s | 充电结束当前时刻的计时误差 s |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-03-16 13:30:21 | 2020-03-16 13:30:07 | 14 |
| 2 | 2020-03-16 13:44:41 | 2020-03-16 13:44:27 | 14 |
| 3 | 2020-03-16 14:06:32 | 2020-03-16 14:06:16 | 16 |
| 4 | 2020-03-16 14:50:05 | 2020-03-16 14:49:52 | 13 |
| 5 | 2020-03-16 15:07:40 | 2020-03-16 15:07:26 | 14 |
| 6 | 2020-03-16 15:49:09 | 2020-03-16 15:48:55 | 14 |
| 7 | 2020-03-16 16:10:05 | 2020-03-16 16:09:52 | 13 |
| 8 | 2020-03-16 16:26:35 | 2020-03-16 16:26:23 | 12 |
| 9 | 2020-03-16 16:47:27 | 2020-03-16 16:47:15 | 12 |
| 10 | 2020-03-16 17:11:39 | 2020-03-16 17:11:26 | 13 |

其单次实验标准偏差

式中：

——第i次测量值；

——n次测量的平均值；

则

C.2.2.3 被校装置示值分辨力引入的不确定度分量u（t12）、u（t22），为B类评定。

根据被校装置说明，其分辨力D为1s，在0.5s区间内为均匀分布，包含因子，则

C.2.2.4 标准时钟的测量准确度引入的不确定度分量u（t0）、u（t'0），为B类评定。

检定装置使用说明书中技术指标给出测量准确度为±1µs，则e=0.510-6s，其半宽度a=0.510-6 s，在区间内认为服从均匀分布，包含因子，则

C.2.3 标准不确定度的合成

C.2.3.1 标准不确定度评定表

表C.2.3  标准不确定度评定表

| 输入量 | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u（t11） | 测量重复性 | 1.054s | 正态分布 | 1 | 1.054s |
| u（t21） |  | 1.236s | 正态分布 | 1 | 1.236s |
| u（t12） | 被校装置示值分辨力 | 0.289s | 均匀分布 | 1 | 0.289s |
| u（t22） |  | 0.289s | 均匀分布 | 1 | 0.289s |
| u（t0） | 标准时钟测量准确度 | 0.28910-6s | 均匀分布 | -1 | -0.28910-6s |
| u（t'0） |  | 0.28910-6s | 均匀分布 | -1 | -0.28910-6s |

C.2.3.2 考虑到被校装置的测量重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将二者中较小值舍去，则合成标准不确定度为

C.2.4 扩展不确定度

取包含因子k=2，则U= kuc =4.6 s。