中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）048-2020

测试用射频屏蔽箱校准规范

Calibration Specification of RF Shielding Box

（报批稿）

2020-XX-XX发布                                 2020-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

测试用射频屏蔽箱校准规范

Calibration Specification of RF Shielding Box

JJF(通信) 048-2020

JJF(通信) 023-2018

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张培艳（中国信息通信研究院）

牟  丹（中国信息通信研究院）

参加起草人：

成  锴（中国信息通信研究院）

纪  锐（中国信息通信研究院）

孙景禄（中国信息通信研究院）

目    录

引言	3

1范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	1

5 计量特性	2

5.1频率范围	2

5.2屏蔽效能	2

5.3输入输出端口电压驻波比	2

6 校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2标准及其它设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1 外观及工作正常性检查	3

7.2 屏蔽效能	3

7.3 射频输入输出端口电压驻波比	7

8 校准结果	8

9 复校时间间隔	8

附录A  校准记录格式	9

附录B  校准证书内页格式	10

附录C  校准结果不确定度评定示例	11

引   言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次制定。

测试用射频屏蔽箱校准规范

- 1范围

本规范规定了各边边长尺寸不大于2.0m的测试用射频屏蔽箱的校准项目、条件及结果处理，适用于射频屏蔽箱的校准。

- 2 引用文件

2.1 GB/T 12190-2006   电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法

2.2 GJB 8810-2015   小屏蔽体屏蔽效能测量方法

2.3 ETR 273-1-1   Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Improvement of radiated methods of measurement (using test sites) and evaluation of the corresponding measurement uncertainties; Part 1: Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics; Sub-part 1: Introduction

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3 术语和计量单位

3.1屏蔽效能（SE）shielding effectiveness（SE）

没有屏蔽体时接收到的信号值与在屏蔽体内接收到的信号值的比值，即发射天线与接收天线之间存在屏蔽体以后所造成的插入损耗。单位为分贝，符号为dB。

- 4 概述

射频屏蔽箱是使内部环境不受外界电场、磁场的影响或者使外界环境不受其内部电场、磁场影响的一种设备，主要是用来屏蔽内部和外界间的射频信号。常用结构示意图分别如图1和图2所示：

图1 单侧有门或接缝测试位置

图2 多侧有门或接缝测试位置

- 5 计量特性

- 5.1 频率范围：10kHz~18GHz

- 5.2屏蔽效能：5dB~120dB

- 5.3输入输出端口电压驻波比： ≤5

- 6 校准条件

- 6.1 环境条件

6.1.1环境温度：（23±5）C

6.1.2相对湿度：≤80%

6.1.3电源电压及频率：（220±11）V，（50±1）Hz

6.1.4周围无影响校准系统正常工作的电磁场干扰及机械振动。

6.1.5屏蔽箱的校准应在屏蔽室内进行，室内物体与发射天线或接收天线的任何一点之间的距离应大于2米。测量时，操作人员应尽可能远离被校屏蔽箱。

- 6.2标准及其它设备

6.2.1校准用标准设备可分频段满足使用要求，应经过计量检定机构检定合格，并在有效期

内；或经校准并给出测量不确定度。

6.2.2信号发生器

频率范围：10kHz~18GHz；

输出功率电平范围： (+10~-20)dBm；

频率准确度：优于±0.1%；

功率电平最大允许误差：±0.9dB；

6.2.3 频谱分析仪

测量范围：频率范围：10kHz ~18GHz；

电平范围：（+20 ~-120）dBm；

6.2.4 功率放大器

频率范围：10kHz ~18GHz；

增益：>30dB；

输出端口电压驻波比：<2；

6.2.5 网络分析仪

频率范围：10kHz ~18GHz；

回波损耗测量最大允许误差：±1.0dB；

6.2.6 发射天线和接收天线

小环天线（10kHz~30MHz）；

双锥天线（20MHz~200MHz）；

偶极子天线（80MHz~1GHz）；

对数周期天线（200MHz~1GHz）；

喇叭天线（1GHz~18GHz）；

若无上述天线，可以使用其它满足校准要求的天线。

6.2.7屏蔽室

屏蔽室长宽高至少为：5m×3m×3m；

屏蔽效能>50dB；

6.2.8电缆和连接器

50Ω特性阻抗的双屏蔽同轴电缆，电缆和电缆连接器的屏蔽效能要大于100dB，并在测试过程中不应该更换。

7 校准项目和校准方法

表1 校准项目表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 |
| 2 | 屏蔽效能 |
| 3 | 输入输出端口电压驻波比 |

- 7.1 外观及工作正常性检查

7.1.1 被校射频屏蔽箱应带有必要的附件、说明书。

7.1.2 射频屏蔽箱各部件完好，能确保工作正常。

- 7.2 屏蔽效能

7.2.1 方法一：内置辐射源法

7.2.1.1开机预热(通常开机前将信号发生器的输出电平调至最小；如果功放增益可调应调到最小)确认工作正常。信号发生器、测试接收机、发射和接收天线布置见下图3所示。

图3 参考电平测试布置示意图

7.2.1.2发射天线与接收天线之间的距离至少为R+d/2，d为屏蔽箱最大边的尺寸，R为接收天线与屏蔽箱的距离，其中在10kHz~30MHz频段，R为60cm；30MHz~200MHz频段，R应不小于2.5m；大于200MHz频段，R应不小于1m。并且放置发射天线与接收天线的木质凳子距离底面高度相同，均为0.8m。

7.2.1.3在发射设备关闭、接收设备开启的情况下，在校准过程中可能涉及的区域内移动接收天线，确认无影响校准结果的电、磁干扰电平信号。

7.2.1.4设置校准频率点，置发射天线、接收天线为水平极化状态，并使接收天线在垂直方向上下移动λ/4（λ指的是测试频率的波长，下同），如下图4所示，使接收机显示最大电平读数。

图4 水平极化状态下天线移动示意图

同时，调节信号发生器的输出电平和功放的增益(如果功放增益可调)直至接收机显示的电平的数值超过被校屏蔽箱屏蔽效能的6dB以上，并将该水平极化电平L1H(dBm)记入附录A表A.2-1，作为水平极化参考电平。

7.2.1.5保持校准频率点、信号发生器的输出电平和功放的增益不变，而置发射天线、接收天线为垂直极化状态，并使接收天线在水平方向横向移动λ/4，如下图5所示，使接收机显示最大电平读数，并将该垂直极化电平L1V(dBm)记入附录A表A.2-2，作为垂直极化参考电平。

图5 水平极化状态下天线移动示意图

7.2.1.6 对于屏蔽箱，需要测量有门或接缝的侧面。如图1和图2所示。

7.2.1.7将被测屏蔽箱放在木质凳子上，将发射天线放入被测屏蔽箱内的中心位置，如图6所示。如因为被测屏蔽箱结构限制，应放入被测屏蔽箱内部测试空间的中心位置。通过同轴输入输出端口连接信号源和发射天线，使用负载连接到其他同轴射频端口，以屏蔽有可能产生的泄漏。

图6 存在被测屏蔽箱时接收电平测试布置示意图

7.2.1.8 保持校准频率点、信号发生器的输出电平和功放的增益不变，置发射天线、接收天线为水平极化状态，并使接收天线在垂直方向上下移动λ/4，使接收机显示最大电平读数，并将该水平极化电平L2H(dBm)记入附录A表A.2-1。

7.2.1.9 保持校准频率点、信号发生器的输出电平和功放的增益不变，而置发射天线、接收天线为垂直极化状态，并使接收天线在水平方向横向移动λ/4，使接收机显示最大电平读数，并将该垂直极化电平L2V(dBm)记入附录A表A.2-2。

注：(1)若需测量被校屏蔽箱的多个端面，则重复7.2.1.1-7.2.1.3的操作步骤。

(2)在完成设置频率点的校准后，如果需要可重新测量电平L1H(dBm)(或L1V(dBm))的大小。若参考电平变化±3dB以上，则应重新校准。

(3)如果被测屏蔽箱没有输入端口，则使用小型辐射源来模拟电磁场源。

7.2.1.10 其它频率点的校准

重复7.2.1.1-7.2.1.9的操作步骤。

7.2.2 方法二：外置辐射源法

7.2.2.1开机预热(通常开机前将信号发生器的输出电平调至最小；如果功放增益可调应调到最小)确认工作正常。信号发生器、测试接收机、发射和接收天线布置见下图7所示。

图7 外置辐射源法测试布置示意图

7.2.2.2发射天线与接收天线之间的距离至少为R+d/2，d为屏蔽箱最大边的尺寸，R为发射天线与屏蔽箱的距离，其中在10kHz~30MHz频段，R为60cm；30MHz~200MHz频段，R应不小于2.5m；大于200MHz频段，R应不小于1m。并且放置发射天线与接收天线的木质凳子距离底面高度相同，均为0.8m。

7.2.2.3在发射设备关闭、接收设备开启的情况下，在校准过程中可能涉及的区域内移动接收天线，确认无影响校准结果的电、磁干扰电平信号。

7.2.2.4设置校准频率点，置发射天线、接收天线为水平极化状态，并使接收天线在垂直方向上下移动λ/4（λ指的是测试频率的波长，下同），使接收机显示最大电平读数。

同时，调节信号发生器的输出电平和功放的增益(如果功放增益可调)直至接收机显示的电平的数值超过被校屏蔽箱屏蔽效能的6dB以上，并将该水平极化电平L2H(dBm)记入附录A表A.2-1，作为水平极化参考电平。

7.2.2.5保持校准频率点、信号发生器的输出电平和功放的增益不变，而置发射天线、接收天线为垂直极化状态，并使接收天线在水平方向横向移动λ/4，使接收机显示最大电平读数，并将该垂直极化电平L2V(dBm)记入附录A表A.2-2，作为垂直极化参考电平。

7.2.2.6 对于屏蔽箱，需要测量有门或接缝的侧面。如图1和图2所示。

7.2.2.7移走被测屏蔽箱，并保持接收天线的空间位置不变。

7.2.2.8 保持校准频率点、信号发生器的输出电平和功放的增益不变，置发射天线、接收天线为水平极化状态，并使接收天线在垂直方向上下移动λ/4，使接收机显示最大电平读数，并将该水平极化电平L1H(dBm)记入附录A表A.2-1。

7.2.2.9 保持校准频率点、信号发生器的输出电平和功放的增益不变，而置发射天线、接收天线为垂直极化状态，并使接收天线在水平方向横向移动λ/4，使接收机显示最大电平读数，并将该垂直极化电平L1V(dBm)记入附录A表A.2-2。

注：(1)若需测量被校屏蔽箱的多个端面，则重复7.2.2.1-7.2.2.3的操作步骤。

(2)在完成设置频率点的校准后，如果需要可重新测量电平L1H(dBm)(或L1V(dBm))的大小。若参考电平变化±3dB以上，则应重新校准。

(3)如果被测屏蔽箱没有输入端口，则使用小型辐射源来模拟电磁场源。

7.2.2.10 其它频率点的校准

重复7.2.2.1-7.2.2.9的操作步骤。

7.2.3 屏蔽效能的计算

7.2.3.1 水平极化屏蔽效能按公式(1)计算：

SH=L1H-L2H                                  (1)

式中，SH为被校屏蔽箱的水平极化屏蔽效能值，单位dB；

L1H为被校屏蔽箱未接入时的水平极化参考电平，单位dBm；

L2H为被校屏蔽箱接入时的水平极化电平，单位dBm。

将式(1)计算结果记入附录A表A.2-1。

7.2.3.2 垂直极化屏蔽效能按公式(2)计算：

SV=L1V-L2V                                  (2)

式中，SV为被校屏蔽箱的垂直极化屏蔽效能值，单位dB；

L1V为被校屏蔽箱未接入时的垂直极化参考电平，单位dBm；

L2V为被校屏蔽箱接入时的垂直极化电平，单位dBm。

将式(2)计算结果记入附录A表A.2-2，在水平极化屏蔽效能和垂直极化屏蔽效能两个值之间取较小值作为该频点的屏蔽效能。

- 7.3 	射频输入输出端口电压驻波比

7.3.1将网络分析仪进行单端口自校准。

图6电压驻波比测量连接示意图

7.3.2仪器连接如图5所示。网络分析仪的S参数选择“S11”，再选择驻波比测量功能，设置测量频率，读取电压驻波比值，将数据记录记入附录A表A.3中。

- 8 校准结果

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 9 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。

附录A

- 原始记录格式

表A.1外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

表A.2-1  屏蔽效能

| 频率(MHz) | 水平极化参考电平L1H (dBm) | 水平极化实测值L2H (dBm) | 水平极化屏蔽效能 SH (dB) |
| --- | --- | --- | --- |

表A.2-2 屏蔽效能

| 频率(MHz) | 垂直极化参考电平L1H (dBm) | 垂直极化实测值L2H (dBm) | 垂直极化屏蔽效能 SH (dB) |
| --- | --- | --- | --- |

表A.3 射频输入输出端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 输入端口实测值 | 输出端口实测值 |
| --- | --- | --- |

- 附录B 
校准证书内页格式

表B.1外观及工作正常性检查

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

- 表B.2  屏蔽效能

| 频率(MHz) | 屏蔽效能(dB) |
| --- | --- |

- 表B.3  射频输入输出端口电压驻波比

| 频率(MHz) | 输入端口实测值 | 输出端口实测值 |
| --- | --- | --- |

- 附录C

- 校准结果不确定度评定示例

C1 屏蔽效能测量不确定度

C1.1不确定度来源

实际过程中由于存在人为因素，发射天线和接收天线之间的距离是变化的，信号发生器输出功率也存在变化，还有底面和墙面对发射天线和接收天线的影响，则屏蔽效能的不确定度分量为：

(1) 校准过程中的连接及读数重复性所引入的不确定度u1；

(2) 校准过程中信号发生器、功率放大器输出电平稳定度所引入的不确定度u2；

(3) 接收机的线性度所引入的不确定度u3；

(4) 校准过程中环境温度的变化所引入的不确定度u4；

(5) 参考测量和实际测量过程之间发射天线相对接收天线距离误差所引入的不确定度u5；

(6) 互耦：接收天线对墙面的镜像所引入的不确定度u6；

(7) 互耦：接收天线对底面的镜像所引入的不确定度u7；

(8) 互耦：发射天线对墙面的镜像所引入的不确定度u8；

(9) 互耦：发射天线对底面的镜像所引入的不确定度u9；

(10) 不同测试场地所引入的不确定度u10；

C1.2 不确定度评定

C1.2.1校准过程中的连接及读数重复性所引入的不确定度

在相同测量程序、相同测试者、相同测量设备及被测物、相同距离条件下，在短时间

内重复测量，以符合测量重复性的要求。重复10次测量，屏蔽效能单位dB，

表C.1 屏蔽效能测量值

| 测量次数 | 屏蔽效能(dB) |
| --- | --- |
| 1 | 53.6 |
| 2 | 59.5 |
| 3 | 56.3 |
| 4 | 55.9 |
| 5 | 52.1 |
| 6 | 54.3 |
| 7 | 60.5 |
| 8 | 53.9 |
| 9 | 61.2 |
| 10 | 58.3 |

则这10次测量的平均值实验标准差u1= S1 =i=1n(xi−x)2n(n−1)=1.00dB

C1.2.2 校准过程中信号发生器、功率放大器输出电平稳定度所引入的不确定度

由实验数据得到，测量过程中信号发生器输出电平稳定度为0.05dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布。k=3

标准不确定度 u2 =0.05/3=0.029dB

C1.2.3 接收机线性度所引入的不确定度

由频谱分析仪指标说明书得到，线性度测量最大允许误差±0.13dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布k=3，则

标准不确定度u3=0.13/3=0.075dB

C1.2.4 校准过程中环境温度的变化所引入的不确定度

假设校准过程中，实验环境温度偏差：±1ºC，由文献2.2第46页温度对结果的影响公式可得误差半宽度为：

a=(1°C)23×[(4.0%/°C)2+((1.2%/°C)2)]=2.41%=0.10dB    (3)

设测量值落在该区间内的概率分布为均匀分布k =3

标准不确定度 u4 =0.103≈0.058dB

C1.2.5 参考测量和实际测量过程之间发射天线相对接收天线距离误差所引入的不确定度

Δd(dB)=20log(1+Δd)                          (4)

发射天线和接收天线之间间隔距离为0.6m，使用米尺测量发射天线和接收天线之间的距离，经多次试验数据得到，参考电平和屏蔽效能测量过程之间距离最大误差为0.05m，相对于0.6m的相对误差为8.33%，则Δd(dB)=8.686×(x−12x2+13x3+……)≈0.72dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度 u5 =0.72dB/3=0.42dB

C1.2.6 参考测量和实际测量过程之间发射天线相对接收天线增益变化引入的误差

由实验数据得到，参考测量和存在屏蔽体时测量过程之间，发射天线相对接收天线增益变化引入的误差约为1dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度 u6 =1/3=0.58dB

C1.2.7 参考测量和实际测量过程之间，测量线缆位置变化造成的电磁场变化引入的误差

由实验数据得到，参考测量和存在屏蔽体时测量过程之间，测量线缆位置变化造成的电磁场变化引入的误差约为1dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，k=3

标准不确定度 u7 =1/3=0.58dB

C1.2.8 互耦：接收天线对墙面的镜像所引入的不确定度

接收天线对墙面的镜像引起的误差，由文献2.2得到该值半宽为0.5dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，则标准不确定度

u8=0.5/3=0.29dB

C1.2.9 互耦：接收天线对底面的镜像所引入的不确定度

接收天线对底面的镜像引起的误差，由文献2.2得到该值半宽为0.5dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，则标准不确定度

u9=0.5/3=0.29dB

C1.2.10 互耦：发射天线对墙面的镜像所引入的不确定度

发射天线对墙面的镜像引起的误差，由文献2.2得到该值半宽为0.5dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，则标准不确定度

u10=0.5/3=0.29dB

C1.2.11 互耦：发射天线对底面的镜像所引入的不确定度

发射天线对底面的镜像引起的误差，由文献2.2得到该值半宽为0.5dB，设该值落在该区间内的概率分布为均匀分布，则标准不确定度

u11=0.5/3=0.29dB

C1.2.12不同测试场地所引入的不确定度

根据各种实验和经验数据所得，u12=1.00dB

C1.3 不确定分量合成

表C.2 屏蔽效能测量不确定度分量综合表

| I | uj | 不确定度来源 | Ai | 分布 | ki | A类标准不确定度 | B类标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 校准过程中的连接及读数重复性所引入的不确定度 | / | / | / | 1.00dB | / |
| 2 | u2 | 信号源:输出电平稳定度所引入的不确定度 | 0.05dB | 均匀 | 3 | / | 0.029dB |
| 3 | u3 | 接收机：线性度所引入的不确定度 | 0.13dB | / | 3 | / | 0.075dB |
| 4 | u4 | 环境温度所引入的不确定度 | 0.10dB | 均匀 | 3 | / | 0.058dB |
| 5 | u5 | 参考电平测量和屏蔽效能测量过程之间发射天线相对接收天线距离误差所引入的不确定度 | 8.33% | 均匀 | 3 | / | 0.42dB |
| 6 | u6 | 参考测量和实际测量过程之间发射天线相对接收天线增益变化引入的误差 | 1dB | 均匀 | 3 | / | 0.58dB |
| 7 | u7 | 参考测量和实际测量过程之间，测量线缆位置变化造成的电磁场变化引入的误差 | 1dB | 均匀 | 3 | / | 0.58dB |
| 8 | u8 | 互耦：接收天线对墙面的镜像所引入的不确定度 | 0.5dB | 均匀 | 3 | / | 0.29dB |
| 9 | u9 | 互耦：接收天线对地面的镜像所引入的不确定度 | 0.5dB | 均匀 | 3 | / | 0.29dB |
| 10 | u10 | 互耦：发射天线对墙面的镜像所引入的不确定度 | 0.5dB | 均匀 | 3 | / | 0.29dB |
| 11 | u11 | 互耦：发射天线对地面的镜像所引入的不确定度 | 0.5dB | 均匀 | 3 | / | 0.29dB |
| 12 | u12 | 不同测试场地所引入的不确定度 | / | / | / | / | 1.00 dB |

假设以上各不确定度分量独立不相关，则合成标准不确定度uc=i=19ui2≈1.79dB

扩展因子为k = 2，则扩展不确定度U为：U=k⋅uc=2×1.79≈3.6dB

C2 输入端口电压驻波比

C2.1 测量方法

先用开路器、短路器和负载单端口校准网络分析仪，然后用网络分析仪测量射频屏蔽箱输入端口电压驻波比。

C2.2不确定度来源

(1)网络分析仪S11的测量误差引入的不确定度；

(2)连接及读数重复性所引入的不确定度；

C2.3数学模型

PDUT＝Pm,ref＋δPm,unc＋δPm,rep                                   （5）

式中

PDUT    被测量射频信号发生器输出功率电平的校准结果

δPm,unc    网络分析仪S11的测量误差引入的不确定度

δPm,rep	连接及读数重复性引入的不确定度

C2.4 不确定度各分量的评定

C2.4.1 网络分析仪S11的测量误差引入的不确定度

被测射频屏蔽箱输入端电压驻波比<5

由公式          VSWR=（1＋ρ）/（1－ρ）                  （6）

根据不确定度传播定律:

uc2(y)=i=1n(∂f∂xi)2u2(xi)                              （7）

可得VSWR的标准不确定度：

u2(VSWR)= 4u2(ρ)/(1－ρ) 4                                         （8）

那么对于VSWR的标准不确定度u(VSWR)为：

u(VSWR)= 2u(ρ)/(1－ρ) 2                                          （9）

C2.4.2 连接及读数重复性引入的不确定度分量u2

经试验，校准过程的连接及读数重复性 a2 =0.006

设测量值落在该区间的概率分布为正态分布，k2=3，u2= a2/ k2=0.006/3=0.002

C2.5  相关性

各个不确定度分量之间没有值得考虑的相关性

C2.6  不确定度分量汇总表

表C.3不确定度分量汇总

| i | ui | 不确定度来源 | 标准不确定度u(xi) | 标准不确定度分量ui（PDUT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 网络分析仪S11的测量误差对结果的影响 | 2u(ρ)/(1－ρ) 2 | 2u(ρ)/(1－ρ) 2 |
| 2 | u2 | 连接及读数重复性所引入的不确定度 | 0.002 | 0.002 |

C2.7  合成标准不确定度

uC（PDUT）＝                              （10）

uC≈2u(ρ)/(1－ρ) 2                                                  （11）

C2.8  被测量分布的估计

假定测量接近正态分布，设定k＝2，大体对应于95％的置信概率。

C2.9  扩展不确定度

设定k＝2，绝对扩展不确定度

U = 2×uC（PDUT）                                    （12）

U＝4u(ρ)/(1－ρ) 2                                                        （13）

被测衰减器电压驻波比为<5

由公式VSWR=（1＋ρ）/（1－ρ）                                 （14）

得 ρ < 2/3

根据网络分析仪技术手册得到反射系数u(ρ)的不确定度：

u(ρ)=0.0027

代入公式（13）得到：

扩展不确定度U为：0.01～0.10