中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）044─2020

数据网络应用层协议分析仪校准规范

Calibration Specification for Data Network OSI Layer 4-7 Protocol Testers

（报批稿）

202X-XX-XX发布                              202X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

网络应用层协议分析仪

校准规范

Calibration Specification for Data Network OSI Layer 4-7 Protocol Testers

JJF(通信) 044-2020

归 口 单 位：中国信息通信研究院

起 草 单 位：中国信息通信研究院

本规程技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

沈岸平（中国信息通信研究院）

许 伟（中国信息通信研究院）

陈龙泉（中国信息通信研究院）

参加起草人：

王悦欣（中国信息通信研究院）

黄 震 （中国信息通信研究院）

毛宇博（中国信息通信研究院）

目    录

引言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

3.1  OSI	1

3.2	协议并发速率	1

3.3  RPS	1

3.4	仪表编码发送	1

3.5	仪表编码接收	1

4	概述	1

5	计量特性	2

6	校准条件	2

6.1	环境条件	2

6.2	校准用设备	2

7	校准项目和校准方法	3

7.1	仪表外观及工作正常性检查	3

7.2	协议编解码	3

7.3	协议并发速率	3

8	校准结果表达	4

9	复校时间间隔	5

附录A 校准原始记录推荐格式	6

附录B 校准证书内页推荐格式	7

附录C 协议并发速率不确定度评定示例	8

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

数据网络应用层协议分析仪校准规范

# 范围

本规范规定了数据网络应用层协议分析仪校准规范的协议编解码、协议并发速率等参数计量特性、校准方法及校准所用仪器设备的要求。适用于应用层网络协议以及OSI 七层参考模型中的4-7层网络协议测试仪，如HTTP、DNS、ICMP以及其他高层网络协议。

# 引用文件

JJF 1534-2015数据网络性能测试仪校准规范

JJF(YD)005-2008网络损伤仪仿真仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

# 术语和计量单位

## OSI

### 由国际标准组织（国际标准化组织）制定的OSI（Open System Interconnection）模型

## 协议并发速率

### 被检表每秒向远端发送的协议请求数，单位：次/秒

## RPS

### Request Per Second的缩写，每秒请求数 ，协议并发速率的计量单位 次/秒

## 仪表编码发送

### 仪表遵照某种通信协议向远端设备发送数据的通信过程

## 仪表编码接收

仪表遵照某种通信协议接收远端设备发送来的数据的通信过程

# 概述

数据网络应用层协议分析仪是用于对数据网络及其相关设备的协议进行测试的仪表，可以模拟网络终端和网络终端产生的流量，进行网络协议和性能测试，对网络状态进行实时测试，分析和统计结果。

# 计量特性

## 协议并发速率

最大允许误差：±（1×10−4×P+1）包/秒（P：端口每秒发送包数标称值）。

注：以上技术指标不适用于合格性判别，仅供参考。

# 校准条件

## 环境条件

### 环境温度：（23±5）℃

### 相对湿度：不大于80％

### 电源电压：（220±11）V；频率：（50±1）Hz

### 实验室应无影响测量结果的振动和电磁干扰

## 校准用设备

### 频率计

#### 频率测量范围：0.1 kHz~1 GHz；

#### 频率准确度：1×10-8

### 帧头触发器

具有10/100/1000BASE-T、100BASE-FX、1000BASE-SX/LX、10GBASE-SR/LR/ER、40G BASE-SX/LX、100G BASE-SX/LX速率接口

### 服务器

能够配置服务器端HTTP，DNS，ICMP协议的服务器平台

# 校准项目和校准方法

## 仪表外观及工作正常性检查

### 校准开始前，应对被校数据网络性能测试仪（以下简称被校仪表）做工作正常性检查，确保被校仪表不存在影响校准结果的任何缺陷

## 协议编解码

Windows/linux系统服务器

被校准仪表

图1 协议编解码测试连接图

### 被校仪表设置成终端模式，并分别发送表1中要求的HTTP/ DNS/ ICMP编码协议，远端服务器可用Wireshark抓包软件、windows或者标准版本linux内核操作系统来验证是否能与被校仪表正常交互。测试连接图如图1，服务器端口能够识别被校准仪表发送的HTTP/ DNS/ ICMP协议,并与之交互通信，将结果记录到附录A表二中。

### 被校仪表设置成服务器模式，远端服务器分别发送表1中要求的HTTP/ DNS/ ICMP编码协议， 可用windows或者标准版本linux内核操作系统来验证是否能与被校仪表正常交互。测试连接图如图1，被校仪表能够识别服务器发送的协议,并与之交互通信，将结果记录到附录A表三中。

表 1  协议编码/解码要求

| - 协议类型 | - 要 求 |
| --- | --- |
| - HTTP | - 符合RFC 2616 或者RFC 7540标准 |
| - DNS | 符合RFC 1034以及RFC1035标准 |
| - ICMP | 符合RFC 777 以及RFC 792标准 |

## 协议并发速率

被校准仪表

帧头触发器

服务器

频率计

图 2  协议并发速率校准连接图

### 被校仪表选择一个以太网端口，按图2连接，每根连接线长度不超过2米。

### 频率计设置在频率计数模式。

### 将被校仪表设置为协议并发送模式，按表2，设置端口速率、测试包长、协议名称，并发协议请求数，与远端服务器建立协议交互。

### 被校仪表发送协议请求，从频率计上读取数据包的速率显示值，将结果记录到附录A表四中。协议请求数 =  数据包速率÷单次协议交互所需数据包数，将计算出的协议请求数结果记录到附录A表四中。

### 停止被校仪表的协议请求，按7.3.3重新设置测试协议和请求数。

### 重复7.3.3、7.3.4，直至完成所有测试点的测试。

表 2   协议并发速率校准参数

| 端口线速率(bit/s) | 发送包长(字节) | 协议名称 | 协议请求数（rps） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10M/100M/1000M/10G | 1518 | HTTP | 1 |
|  |  |  | 100 |
|  |  | DNS | 1 |
|  |  |  | 100 |
|  |  | ICMP | 1 |
|  |  |  | 100 |

# 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出校准不确定度，不确定度评定示例见附录C。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题，如“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书校准员、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

# 复校时间间隔

建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

附录A

- 校准原始记录推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 外观及工作正常性检查

|  | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪表外观 |  |
| 2 | 软件版本号 |  |
| 3 | 仪表工作正常性 |  |

|  | 协议编码发送 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 协议 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| - HTTP | - 符合RFC 2616 或RFC 7540 |  |
| - DNS | 符合RFC 1034、 RFC1035 |  |
| - ICMP | 符合RFC 777、RFC 792标准 |  |

|  | 协议编码接收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 协议 | 标准 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| - HTTP | - 符合RFC 2616 或RFC 7540 |  |
| - DNS | 符合RFC 1034、 RFC1035 |  |
| - ICMP | 符合RFC 777、RFC 792标准 |  |

|  | 协议并发速率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 端口线速率（bit/s） | 发送包长（字节） | 标称值(Packet/) | 标称值 (rps) | 实际值 (Packet/s) | 实际值 (rps) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

测量结果的不确定度（k=2）：

附录B

- 校准证书内页推荐格式

证书编号：

共        页  第        页

- 外观及工作正常性检查

|  | 协议编码发送 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 协议编码接收 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 协议并发速率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 端口线速率（bit/s） | 发送包长（字节） | 标称值(rps) | 实际值(rps) |
| --- | --- | --- | --- |

测量结果的不确定度（k=2）：

附录C

- 协议并发速率不确定度评定示例

  - 测量原理

协议并发速率的测量基础是包速率Packet/s，协议并发速率是包速率经过数据处理后获得的，所以协议并发速率的不确定度评定应归到数据包速率的评定上。

以太网端口以某一速率发送某一固定包长数据时，帧头触发器检测到以太网信号中帧头即产生一个计数脉冲，用频率计数器测出发送频率，即为该端口的数据包发送速率。

  - 不确定度来源

    - 频率计测量误差引入的测量不确定度分量u1

由所用仪表技术指标可得到频率计测量准确度为2×10−8，设在此区间内为均匀分布，则区间半宽度a1=1×10−8×P（P为发送包速率），k=3，则在1000Mbit/s线速率下，64字节的包发送速率为1488095包/秒，由频率计引起的不确定度分量u1=a1k×1488095≈0.17包/秒。

    - 帧头触发器引入的测量不确定度分量u2

根据帧头触发器的技术指标可得到其测量误差为±0.8包/秒，设在此区间内为均匀分布，则半宽度a2=0.8包/秒，k=3，则u2=a2k≈0.46包/秒。

    - 测量重复性引入的不确定度分量u3

实际测量中，在重复性条件下，测量千兆以太网接口线速率下64字节时的发包速率，重复进行10次测量，结果如表C1：

| 测量次数（i） | 测量结果（xi）(包/秒) |
| --- | --- |
| 1 | 1488082.6 |
| 2 | 1488082.7 |
| 3 | 1488082.9 |
| 4 | 1488082.8 |
| 5 | 1488082.9 |
| 6 | 1488082.8 |
| 7 | 1488082.8 |
| 8 | 1488082.8 |
| 9 | 1488082.6 |
| 10 | 1488082.9 |
| 平均值（x） | 1488082.9 |

表C1

利用贝塞尔公式得到

u2=s（x）=i=nn(xi−x)2n(n−1)≈0.11（包秒）

  - 不确定度合成：

    - 不确定度分量表C2

| i | ui | 不确定度来源 | ai | 分布 | ki | uA | uB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | u1 | 频率计测量不确定度 | 0.02包/秒 | 均匀 | 3 |  | 0.17包/秒 |
| 2 | u2 | 帧头触发器不确定度 | 0.8包/秒 | 均匀 | 3 |  | 0.46包/秒 |
| 2 | u3 | 测量重复性 | s（x） |  |  | 0.11包/秒 |  |

- 表C2

    - 合成标准不确定度

uc=u12+u22+u32=0.172+0.462+0.112≈0.50（包秒）

  - 扩展不确定度：

扩展因子k=2，U=2uc=0.50×2≈1.0(包秒)