中华人民共和国工业和信息化部

通信计量技术规范

通信计量技术规范

JJF（通信）049─2020

定时报警型泄漏电流测试仪

Calibration Regulation of Timing alarm leakage current tester

（报批稿）

201X-XX-XX发布                           201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(通信) 049-2020

定时报警型泄漏电流

测试仪校准规范

Calibration Specification of

Timing alarm leakage current tester

| 归 口 单 位： | 中国信息通信研究院 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 中国信息通信研究院 |

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

许  伟（中国信息通信研究院）

王悦欣（中国信息通信研究院）

陈龙泉（中国信息通信研究院）

目     录

引   言	II

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 绝缘电阻	1

4.2 泄漏电流	1

4.3 工频耐压试验	2

4.4 定时时间	2

4.5 泄漏电流示值误差	2

4.6 试验电压误差	2

4.7 输入电阻	3

5 校准条件	3

5.1 环境条件	3

5.2 测量标准及其他设备	3

6 校准项目和校准方法	5

6.1 校准项目	5

6.2 校准方法	6

7 校准结果表达	12

8 复校时间间隔	13

附录A 推荐原始记录格式	14

附录B 推荐证书内页格式	15

附录C 测量结果的不确定度评定实例	16

引   言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次制定。

定时报警型泄漏电流测试仪校准规范

## 1 范围

本规范适用于具有定时报警功能的泄漏电流测试仪、安全性能综合试验装置中的泄漏电流测试部分的校准。

## 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 843《泄漏电流测试仪检定规程》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

## 3 概述

泄漏电流测试仪（以下简称“测试仪”），用于测量电器的工作电源（或其他电源）在工作状态下通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流。其输入阻抗——模拟人体的阻抗。

测试仪主要由阻抗变换、量程转换、交直流转换、放大、指示装置、定时装置等组成。有的还具有过流保护、声光报警电路和试验电压调节装置。其装置分为模拟式和数字式两种。

## 4 计量特性

### 4.1 绝缘电阻

在电源输入端与机壳、电源输入端与测量端分别施加直流500V试验电压，其绝缘电阻值不小于7MΩ。

### 4.2 泄漏电流

根据测试仪是通用或医用，在直流或交流50Hz，施加1.06倍或1.10倍被试电器额定电压（不低于220V），相线和零线对机壳或对地的泄漏电流值应不大于0.5mA。

### 4.3 工频耐压试验

交流供电的测试仪处于非工作状态，电源开关置于接通位置，电源进线与外壳间加50Hz实际正弦波1.5kV的电压，历时1min，不应出现飞弧或击穿。

### 4.4 定时时间

定时时间的最大允许误差为±5%.

### 4.5 泄漏电流示值误差

泄漏电流指示仪表的误差分别按照式（1）和式（2）计算。

模拟式测试仪按引用误差计算：

（1）

数字式测试仪按相对误差计算：

（2）

式中： ——测试仪引用误差；

——测试仪相对误差；

——测试仪示值；

——标准电流源输出设定值或标准实测值；

——测试仪相应量程上限。

泄漏电流测试仪准确度等级与泄漏电流最大允许误差见表1。

表  1 泄漏电流计量准确度等级

| 准确度等级 | 1级 | 2级 | 5级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差 | ±1% | ±2% | ±5% |
| 注：模拟式指示装置的最大允许误差为其所有刻度的引用误差。 |  |  |  |

### 4.6 试验电压误差

试验电压指示仪表的误差分别按式（3）和式（4）计算。

模拟式测试仪按引用误差计算：

（3）

数字式测试仪按相对误差计算：

（4）

式中： ——试验电压指示仪表引用误差；

——试验电压指示仪表相对误差；

——试验电压指示仪表示值；

——标准数字电压表示值；

——试验电压指示仪表相应量程上限

测试仪的输出电压最大允许误差为±5%。模拟式指示装置的最大允许误差为其所有刻度的引用误差。

### 4.7 输入电阻

4.7.1通用测试仪为1750Ω±250Ω,医用1000Ω±10Ω。

4.7.2允许测试仪为适应不同的国际标准有不同的输入电阻。

注：以上技术指标不适用于合格性判别，仅供参考

## 5 校准条件

### 5.1 环境条件

#### 5.1.1 环境温度：(23±5)℃，校准过程中环境温度变化不大于±2℃；

#### 5.1.2 相对湿度：（60±15）％；

#### 5.1.3 电源电压：(220±11)V；频率：(50±1)Hz；

#### 5.1.4 电源电压失真度：不超过5%；

#### 5.1.5实验室应无影响测量结果的机械振动和电磁干扰。

### 5.2 测量标准及其他设备

#### 5.2.1 标准数字电压表

a) 测量范围：（0~1000）V

b) 最大允许误差：±0.1%

#### 5.2.2 标准数字电流表

a) 测量范围：（0~100）mA

b) 最大允许误差：±0.1%

#### 5.2.3 标准电流源

a) 测量范围：（0~100）mA

b) 最大允许误差：±0.1%

#### 5.2.4 可调稳流电源

a) 测量范围：（0~100）mA

b) 最大允许误差：±0.1%

#### 5.2.5 可调稳压电源

a) 测量范围：（0~500）V

b) 最大允许误差：±0.1%

#### 5.2.6 滑动变阻器

a) 测量范围：（0~20000）Ω

b) 最大允许误差：±0.05%

#### 5.2.7 直流电阻箱

a) 测量范围：（0~20000）Ω

b) 最大允许误差：±0.05%

#### 5.2.8 计时器

a) 测量范围：（0~100）s

b) 最大允许误差：±1%

#### 5.2.9 失真度仪

a) 测量范围：（0~500）V

b) 最大允许误差：±1%

#### 5.2.10 频率计

a) 测量范围：（10~106）Hz

b) 频率准确度：优于1×10-3

#### 5.2.11 谐波电压表

a) 测量范围：（0~20）V

b) 最大允许误差：±5%

#### 5.2.12 耐压测试仪

a) 测量范围：100V~3kV

b) 最大允许误差：±5%

#### 5.2.13 绝缘电阻表

a) 测量范围：1MΩ~100GΩ

b) 最大允许误差：±5%

#### 5.2.14 交流标准电阻箱

a) 测量范围：（0~1000）Ω

b) 最大允许误差：±0.1%

#### 5.2.15 标准电阻表

a) 测量范围：（0~10000）Ω

b) 最大允许误差：±0.1%

## 6 校准项目和校准方法

### 6.1 校准项目

校准项目见表2。

表2 校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 6.2.1 |
| 2 | 绝缘电阻 | 6.2.2 |
| 3 | 工频耐压试验 | 6.2.3 |
| 4 | 泄漏电流试验 | 6.2.4 |
| 5 | 定时时间 | 6.2.5 |
| 6 | 泄漏电流示值误差 | 6.2.6 |
| 7 | 试验电压的校准 | 6.2.7 |
| 8 | 输入电阻 | 6.2.8 |

### 6.2 校准方法

#### 6.2.1 外观及工作正常性检查

应具备规格、型号、制造厂名、设备编号及相应的警示标志等。

测试仪不能有影响计量性能和操作安全的外观缺陷。

测试仪应带有必要的附件、说明书。

测试仪各部件应安装牢固，能确保正常工作。

测试仪按规定接地。模拟式指示装置应能正常调零，表针无卡滞；数字式指示装置应能正常显示。相应的控制指示灯能正常点亮，声光报警等功能应正常。

对数字式测试仪应对其显示能力进行检查，每一显示位能够连续变化，并能正常进位，小数点、单位能正常显示。

所有测量标准和测试仪均置于工作台上，并按照说明书的要求进行预热。

#### 6.2.2 绝缘电阻测量

测试仪处于非工作状态，将开关置于接通位置，在电源输入端与机壳、电源输入端与测量端分别施加直流500V试验电压，稳定5s后，测量绝缘电阻值。其绝缘电阻值应不小于7MΩ。

#### 6.2.3 工频耐压试验

对于交流电供电的测试仪的工频耐压试验，测试仪处于非工作状态，电源开关置于接通位置，电源进线与外壳间加50Hz实际正弦波1.5kV电压，历时1min不应出现飞弧和击穿现象。

#### 6.2.4 泄漏电流试验

泄漏电流试验应在绝缘电阻测量后进行。

a) 测试仪置于绝缘工作台，经隔离变压器使其在1.06倍或1.10倍测试仪的额定电压下工作。

b) 用泄漏电流测试仪分别测量相线和零线对机壳或对地的泄漏电流值，其泄漏电流值应不大于0.5mA。

#### 6.2.5 定时时间

计时器校准示意图如图1所示。

+

-

计时器

标准

数字电流表

测试仪

标准电阻箱

图 1 计时器校准示意图

a) 将测试仪和测量标准，按照图1所示进行连接。

b) 将测试仪时间控制功能打开，并设置定时时间。

c) 将测试仪的试验电压调到合适的位置。

d) 在计时器上设置合适的触发电压，并打开计时功能。

e) 启动测试仪，待计时器达到启动电压时，开始计时。待定时结束后，读取计时器上的测量值。

#### 6.2.6泄漏电流示值

6.2.6.1 标准电流源法

标准电流源法的校准示意图如图2所示。

+

-

标准电流源

测试仪

图  2 标准电流源法的校准示意图

根据测试仪的测试功能（DC或AC）选择标准电流源相应的输出（DC或AC）。调节标准电流源输出至测试仪。读取标准电流源的设定输出值作为实际值。

根据测试仪是模拟式或数字式，分别按式（1）或式（2）计算。

6.2.6.2 标准数字表法

标准数字表法的校准示意图如图3所示。

标准

数字电流表

测试仪

可调

稳流电源

（1）	标准数字电流表和可调稳流电源法

+

-

标准

数字电流表

测试仪

可调

稳压电源

滑动变阻器

（2）	标准数字电流表和可调稳压电源法

+

-

标准

数字电压表

测试仪

可调

稳压电源

滑动变阻器

（3）	标准数字电压表和可调稳压电源法

图  3 标准数字表法的校准示意图

当可调稳流电源输出电流准确度不能满足标准电流源法的要求时，可采用图3（1）的方法，用满足要求的标准数字电流表读取输出电流的实际值。

由于标准电流源法要求标准电流源有足够高的输出电压，选择标准电流源较为困难，可采用图3（2）的方法，用可调稳压电源，回路中串联可调电阻器，提供标准电流的输出。

图3（3）是用标准数字电压表测量已知电阻上的压降，按式（5）计算实际电流值。

（5）

式中： U——标准数字电压表示值；

R——无感标准电阻或交流标准电阻箱的实际值；

测试仪的示值误差仍按式（1）或式（2）计算，但此时式中I0对于图3（1）、图3（2）为标准数字电流表的示值，对于图3（3）为式（5）的计算值。

6.2.6.2 试验电压法

对自身提供试验电压或具有试验电压调节装置的测试仪，泄漏电流示值误差的校准示意图如图4所示。

+

-

标准

数字电压表

标注电阻箱

测试仪

滑动变阻器

（1）标准数字电压表法

+

-

标准

数字电流表

标准电阻箱

测试仪

（2）标准数字电流表法

图  4 试验电压法校准示意图

a) 调节测试仪的输出电压，图4（1）使用标准数字电压表测量已知电阻上的压降，按式（5）计算电流实际值。

b) 调节测试仪的输出电压，图4（2）用满足要求的标准数字电流表读取输出电流的实际值。

#### 6.2.7 试验电压

对具有可调输出电压的隔离变压器或有固定输出电压的隔离变压器和可调输出电压的自耦变压器组成的变压器组合的测试仪，应对试验电压进行校准。

试验电压的调节应连续平滑。交流试验电压的波形失真度，在试验电压为220V时用个失真度仪直接测量，电压失真度不超过5%。

+

-

标准

数字电压表

测试仪

可调

稳压电源

（1）无源型测试仪

+

-

测试仪

标准

数字电压表

（2）有源型测试仪

图  5 试验电压的校准示意图

6.2.7.1 无源型测试仪

试验电压的校准示意图如图5（1）所示。

将电压源电压调节旋钮调到0V，电流选择置于小量程，相位置于“N”，工作状态置于“测试”，打开电源，按下启动按钮。

逐步调大电压源电压，并记录可调电压源、测试仪电压示值。试验电压指示仪表，根据模拟式或数字式，分别按式（3）或式（4）计算。

6.2.7.2 有源型测试仪

试验电压的校准示意图如图5（2）所示。

将测试仪电压调节旋钮调到0V，电流选择置于小量程，相位置于“N”，工作状态置于“测试”，打开电源，按下启动按钮。

逐步调大测试仪电压，并记录标准数字电压表数值、测试仪电压示值。将试验电压指示仪表，根据模拟式或数字式，分别按式（3）或式（4）计算。

#### 6.2.8 输入电阻

测试仪处于非工作状态，输入电阻的校准示意图如图6所示。

直接将标准电阻表的测试端连接到测试仪输入电阻位置。对于有多个输入电阻值的测试仪，逐次选定其它输入电阻值，分别读取标准电阻表的实测电阻值，即为测试仪相应的输入电阻值。

+

-

标准

数字电阻表

测试仪

图 6 输入电阻的校准示意图

## 7 校准结果表达

校准结果应记录原始记录，推荐原始记录格式见附录A，校准结束后应出具校准证书，校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定评定，不确定度评定实例见附录C。校准证书至少包含以下信息：

- 标题，如“校准证书”或“校准报告”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 送校单位的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

- 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 校准证书或校准报告测试人、审核人和签发人的签名，以及签发日期；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

## 8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修或对仪器性能有怀疑时，应及时校准。

## 附录A

- 推荐原始记录格式

A.1 外观及工作正常性检查

|  | 内 容 | 有 | 无 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前次证书、说明书 |  |  |  |  |
| 2 | 配 件 |  |  |  |  |
| 3 | 开关、键、钮损伤 |  |  |  |  |
| 4 | 通电后显示功能 |  |  |  |  |
| 5 | 分辨力的测量 |  |  |  |  |

A.2 绝缘电阻测量

A.3 工频耐压试验

A.4 泄漏电流试验

A.5 定时时间

| 定时 /s | 实际值 /s | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

A.6 泄漏电流示值误差

标准电流源法 和 标准数字电流表法

| 量程 | 电流实际值 /mA | 被测示值 /mA |  | 平均值 /mA | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

标准数字电压表法

| 量程 | 滑动变阻器值 /Ω | 电压表显示值 /V | 电流实际值 /mA | 被测示值 /mA |  | 平均值 /mA | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A.7 试验电压的校准   失真度记录：

| 设置值 /V | 实测值 /V |  | 平均值 /V | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.8 输入电阻

| 被测网络阻值示值 /kΩ | 输入电阻实测值 /kΩ | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

| 温度 |  | ℃ | 相对湿度 |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |

核验人（签名）                                 校准人（签名）

## 附录B

## 推荐证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

B.2 绝缘电阻测量

B.3 工频耐压试验

B.4 泄漏电流试验

B.5 定时时间

| 定时 /s | 实际值 /s | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

B.6 泄漏电流示值误差

| 量程 | 电流实际值 /mA | 被测示值 /mA | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

B.7 试验电压的校准   失真度记录：

| 设置值 /V | 实测值 /V | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

B.8 输入电阻

| 被测网络阻值示值 /kΩ | 输入电阻实测值 /kΩ | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

## 附录C

- 测量结果的不确定度评定实例

依据定时报警型泄漏电流测试仪校准规范的各校准项目的计量特性、校准条件及校准方法的规定，对型号为TOS3200的泄漏电流测试仪进行了校准，并对测量结果的不确定度进行了评定。

### C.1  定时时间的测量不确定度评定

C.1.1 测量模型

用计时器读取测试仪的定时时间，测量模型如式（C.1）：

（C.1）

式中：

T0—计时器的示值；

T—测试仪的定时时间。

C.1.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测试仪重复性引入的不确定度分量、测量标准示值允许误差引入的不确定度分量、测量标准稳定性引入的不确定度分量和测试仪示值分辨力引入的不确定度分量。

C.1.2.1 测试仪重复性引入的不确定度分量uA

用计时器对测试仪的定时时间分别进行重复性（10次）测试，由测试仪重复性等随机效应引入的不确定度按A类评定，其标准偏差结果如表C.1：

表C.1 测试仪定时时间测量结果的标准偏差

| 标准值 | 标准偏差 |  | uA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1s | 0.01 | s | 1% |
| 2s | 0.01 | s | 0.5% |
| 5s | 0.01 | s | 0.2% |
| 10s | 0.01 | s | 0.1% |
| 20s | 0.01 | s | 0.05% |
| 50s | 0.01 | s | 0.02% |
| 100s | 0.01 | s | 0.01% |

C.1.2.2测量标准示值允许误差引入的不确定度分量uB1

根据测量标准的校准证书给出的电压保持时间测量的扩展不确定度为0.16%，扩展因子为k=2，于是其标准不确定度为：

C.1.2.3 测量标准稳定性引入的不确定度分量uB2

根据测量标准的年稳定度结果显示，年变化量不大于其最大允许误差A%，即0.5%。假设按均匀分布计算，相对不确定度为：

C.1.2.4 测试仪示值分辨力引入的不确定度分量uB

分辨力误差由测试仪量化误差引起。最大量化误差在1个最低位有效数字之内。分辨力为Δt，均匀分布，取k=，其不确定度分量为：

C.1.3 合成标准不确定度

C.1.3.1主要不确定度汇总表

表C.2 不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 分布 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 测试仪重复性 | 见表C.1 | / | 1 |
| 2 | uB1 | 测量标准示值允许误差 | 0.08% | 均匀 | 1 |
| 3 | uB2 | 测量标准稳定性 | 0.29% | 均匀 | 1 |
| 4 | uB | 测试仪示值分辨力 | 0.058s | 均匀 | 1 |

测试仪测量重复性与分辨力引入的不确定度分量，取较大值即可。

C.1.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

（C.2）

表C.3 合成不确定度计算

| 标准值 | 合成标准不确定度 |
| --- | --- |
| 1s | 0.058s |
| 5s | 0.060s |
| 10s | 0.065s |
| 20s | 0.084s |
| 50s | 0.161s |
| 100s | 0.306s |

C.1.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

（C.3）

表C.4 扩展不确定度计算

| 标准值 | 扩展不确定度 |
| --- | --- |
| 1s | 0.2s |
| 5s | 0.2s |
| 10s | 0.2s |
| 20s | 0.2s |
| 50s | 0.3s |
| 100s | 0.6s |

### C.2  泄漏电流示值的测量不确定度评定

C.2.1 测量模型

标准数字电流表和测试仪串联在同一电路中，测量模型如式（C.4）：

（C.4）

式中：

—测试仪的电流示值；

—标准数字电流表的电流示值。

C.2.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测试仪重复性引入的不确定度分量、测试仪示值分辨力引入的不确定度分量以、测量标准稳定性引入的不确定度分量和测量标准示值允许误差引入的不确定度分量。

C.2.2.1 测试仪重复性引入的标准不确定度分量uA

在1mA、5mA两个测试点进行10测量，测量结果和标准偏差如表C.5：

表C.5 测量结果和标准偏差（mA）

| 测量次数 | 1 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.501 | 5.00 |
| 2 | 0.500 | 4.99 |
| 3 | 0.500 | 5.00 |
| 4 | 0.501 | 4.99 |
| 5 | 0.500 | 5.00 |
| 6 | 0.501 | 4.99 |
| 7 | 0.500 | 5.00 |
| 8 | 0.500 | 5.00 |
| 9 | 0.500 | 5.00 |
| 10 | 0.500 | 5.00 |
|  | 0.50030 | 5.00 |
| uA | 0.00048 | 0.0048 |

C.2.2.2 测试仪示值分辨力引入的不确定度分量uB

按照均匀分布，测试仪示值分辨力引入的不确定度分量如下：

（1mA）

（5mA）

C.2.2.3 测量标准稳定性引入的不确定度分量uB1

根据测量标准的年稳定度结果显示，年变化量不大于其最大允许误差A%，即±（0.05%读数+0.005%量程）。假设按均匀分布计算，相对不确定度为：

（1mA）

（5mA）

C.2.2.3测量标准示值允许误差引入的不确定度分量uB2

根据测量标准的校准证书给出的电流测量的扩展不确定度，扩展因子为k=2，于是其标准不确定度为：

（1mA）

（5mA）

C.2.3 合成标准不确定度

C.2.3.1主要不确定度汇总表

表C.6 不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 分布 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 测试仪重复性 | 0.00048mA （1mA） 0.0048mA （5mA） | 正态 | 1 |
| 2 | uB | 测试仪示值分辨力 | 0.00058mA （1mA） 0.0058mA （5mA） | 均匀 | 1 |
| 3 | uB1 | 测量标准稳定性 | 0.00032mA （1mA） 0.00017mA （5mA） | 均匀 | 1 |
| 4 | uB2 | 测量标准示值允许误差 | 0.00011mA （1mA） 0.00075mA （5mA） | 均匀 | 1 |

测试仪测量重复性与分辨力引入的不确定度分量，取较大值即可。

C.2.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

=0.00067mA    （1mA）

=0.0059mA    （5mA）

C.2.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

### C.3  试验电压的测量不确定度评定

C.3.1 测量模型

用可调电压源提供测试仪电压，用标准数字电压表读数。测量模型如式（C.9）：

（C.5）

式中：

V—测试仪电压值；

V0—标准数字电压表电压值。

C.3.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测试仪重复性引入的不确定度分量、测试仪示值分辨力引入的不确定度分量以、测量标准稳定性引入的不确定度分量和测量标准示值允许误差引入的不确定度分量。

C.3.2.1 测试仪重复性引入的标准不确定度分量uA

在220V进行10测量，测量结果和标准偏差如表C.7：

表C.7 测量结果和标准偏差（V）

| 测量次数 | 220 |
| --- | --- |
| 1 | 222.9 |
| 2 | 222.8 |
| 3 | 222.9 |
| 4 | 222.9 |
| 5 | 222.9 |
| 6 | 222.8 |
| 7 | 222.9 |
| 8 | 222.8 |
| 9 | 222.9 |
| 10 | 222.9 |
|  | 222.87 |
| uA | 0.0483 |

C.3.2.2测试仪示值分辨力引入的不确定度分量uB

按照均匀分布，测试仪示值分辨力引入的不确定度分量如下：

0.058V

C.3.2.3 测量标准稳定性引入的不确定度分量uB1

根据测量标准的年稳定度结果显示，标准数字电压表准确度±（0.0041%测量值+0.001%量程）。假设按均匀分布计算，相对不确定度为：

0.01098V

C.3.2.4 测量标准示值允许误差引入的不确定度分量uB2

根据测量标准的校准证书给出的电阻测量的扩展不确定度，扩展因子为k=2，于是其标准不确定度为：

C.3.3 合成标准不确定度

C.3.3.1主要不确定度汇总表

表C.8 不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 分布 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 测试仪重复性 | 0.0483V | 正态 | 1 |
| 2 | uB | 测试仪示值分辨力 | 0.058V | 均匀 | 1 |
| 3 | uB1 | 测量标准稳定性 | 0.01098 V | 均匀 | 1 |
| 4 | uB2 | 测量标准示值允许误差 | 0.0075V | 均匀 | 1 |

测试仪测量重复性与分辨力引入的不确定度分量，取较大值即可。

C.3.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

=0.059V

C.3.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

### C.4  输入电阻的测量不确定度评定

C.4.1 测量模型

使用标准数字电阻表测量测试仪的输入电阻，测量模型如式（C.6）：

（C.6）

式中：

R—测试仪的阻值；

R0—标准数字电阻表的阻值。

C.4.2  标准不确定度评定

不确定度来源主要有：测试仪重复性引入的不确定度分量、测试仪示值分辨力引入的不确定度分量以、测量标准稳定性引入的不确定度分量和测量标准示值允许误差引入的不确定度分量。

C.4.2.1 测试仪重复性引入的标准不确定度分量uA

在2kΩ进行10测量，测量结果和标准偏差如表C.9：

表C.9 测量结果和标准偏差（kΩ）

| 测量次数 | 2 |
| --- | --- |
| 1 | 2.027 |
| 2 | 2.028 |
| 3 | 2.027 |
| 4 | 2.027 |
| 5 | 2.028 |
| 6 | 2.027 |
| 7 | 2.028 |
| 8 | 2.028 |
| 9 | 2.027 |
| 10 | 2.027 |
|  | 2.027 |
| uA | 0.0005 |

C.4.2.2测试仪示值分辨力引入的不确定度分量uB

按照均匀分布，测试仪示值分辨力引入的不确定度分量如下：

0.00058kΩ

C.4.2.3 测量标准稳定性引入的不确定度分量uB1

根据测量标准的年稳定度结果显示，标准电阻表准确度±（0.01%测量值+0.001%量程）。假设按均匀分布计算，相对不确定度为：

0.000173kΩ

C.4.2.4 测量标准示值允许误差引入的不确定度分量uB2

根据测量标准的校准证书给出的电阻测量的扩展不确定度，扩展因子为k=2，于是其标准不确定度为：

C.4.3 合成标准不确定度

C.4.3.1主要不确定度汇总表

表C.10 不确定度汇总表

| i | ui | 不确定度来源 | 标准不确定度 | 分布 | 灵敏系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | uA | 测试仪重复性 | 0.0005kΩ | 正态 | 1 |
| 2 | uB | 测试仪示值分辨力 | 0.00058kΩ | 均匀 | 1 |
| 3 | uB1 | 测量标准稳定性 | 0.000173kΩ | 均匀 | 1 |
| 4 | uB2 | 测量标准示值允许误差 | 0.00055kΩ | 均匀 | 1 |

测试仪测量重复性与分辨力引入的不确定度分量，取较大值即可。

C.4.3.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量不存在值得考虑的相关性，则合成标准不确定度为：

C.4.4 扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：