JJF(有色金属) 0002─2020

2020-××-××发布                         2020-××-××实施

发布

中华人民共和国工业和信息化部

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用紫外老化试验箱校准规范

（报批稿）

Calibration Specification of Ultraviolet  Aging Testers for Anodic Oxidation Films and Organic Polymer Films of Aluminum Alloys

铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用紫外老化试验箱校准规范

Calibration Specification for

Ultraviolet Aging Testers for Anodic Oxidation Films and Organic Polymer Films of Aluminum Alloys

JJF（有色金属）0002—2020

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、中国计量大学、兴和县金伦碳素有限公司、江苏亨通精工金属材料有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、内蒙古瑞盛天然石墨应用技术研究院、山东南山铝业股份有限公司

本规范委托有色金属行业计量技术委员会进行解释

本规范主要起草人：

- 郝雪龙（国标（北京）检验认证有限公司）

- 张朋越（中国计量大学）

樊志罡（国标（北京）检验认证有限公司）

董万斌（兴和县金伦碳素有限公司）

姬会爽（江苏亨通精工金属材料有限公司）

房永强（西安汉唐分析检测有限公司）

安军伟（内蒙古瑞盛天然石墨应用技术研究院）

张东晖（国标（北京）检验认证有限公司）

张曙香（西安汉唐分析检测有限公司）

臧  伟（山东南山铝业股份有限公司）

目   录

引   言	 （II）

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

4.1 旋转样品台	1

4.2 试验温度	1

4.3汞灯紫外光源	2

4.4 光强测量系统	2

4.5 计量单位	2

5 通用技术要求	2

5.1 外观	2

5.2 要求	2

6 计量器具控制	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其它设备	2

7 校准项目和校准方法	2

7.1校准项目	2

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	3

9 复校周期	4

附录A 校准原始记录参考格式	5

附录B 校准证书	6

附录C 紫外老化试验箱温度测量结果不确定度评定	9

引   言

- 本规范依据国家计量技术规范JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范是首次制定。

范围

- 铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜紫外老化试验箱校准规范

本规范适用于中等强度的汞弧光灯（波长365nm）、紫外强度（0～50 W/㎡）、转速（0～10）rpm、试验温度（RT+10℃～100℃）的铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用紫外老化试验箱（以下简称试验箱）的校准。

本校准规范规定了紫外老化试验箱的计量特性、通用技术要求、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达及复校时间间隔。

  - 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJG 326 转速标准装置检定规程

JJF 1101 环境箱温湿度校准规程

GAT 1064-2013 X射线源老化测试仪校准规范

GB/T 12967.4 铝及铝合金阳极氧化着色阳极氧化膜耐紫外性能的测定

  - 概述

- 试验箱包括旋转样品台、温控系统、汞灯紫外光源、光强测试系统、数据测量采集系统和辐照强度稳定系统构成，用于铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜产品的耐紫外老化性能试验。

  - 计量特性

- 4.1 旋转样品台

- 样品台旋转转速误差为±2%。

- 4.2 试验温度

- 采用了人工智能温度控制系统， RT（+10～100）℃可控，温度波动5%。

- 4.3汞灯紫外光源

- 试验箱照射室中置500W中高压汞灯光源，距离光源190mm布置旋转样品架，实验过程中样品架保持低速旋转，以达到各位置样品得到较均匀的辐射。符合GB/T12967.4表1的规定，测量偏差±5%。

- 4.4 光强测量系统

- 采用了人工智能光强测量及辐照强度稳定系统，允许误差最大应为±2%。

- 4.5 计量单位

- 纳米（nm），瓦每平方米（W/m2），毫米（mm），摄氏度（℃），转数/分（rpm）。

  - 通用技术要求

- 5.1 外观

试验箱应标明产品名称、规格型号、制造厂名称、出厂编号的铭牌。

- 5.2 要求

- 试验箱应无明显的机械损伤，各功能开关、旋钮、按键应动作灵活可靠，不应有影响校准结果的故障。

  - 校准条件

- 6.1 校准环境条件

校准试验应在23℃±5℃，湿度≤70%的条件下进行，校准过程中温度波动不大于3℃。

- 6.2 校准用标准器

- 6.2.1 转速表，用于校准旋转试样台转速。

6.2.2 温度巡检仪，用于校准试验箱内部温度。

6.2.3 数显游标卡尺（0~300）mm，用于校准光源中心和试样距离。

6.2.4 辐照计，用于校准试验箱辐照度。

  - 校准项目和校准方法

- 7.1校准项目

试验箱校准项目见表1。

表1 紫外老化试验箱校准项目表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 通用技术要求检查 |
| 2 | 旋转样品台转速 |
| 3 | 试验温度 |
| 4 | 辐照度 |
| 5 | 光源中心和试样距离 |

- 7.2 校准方法

- 7.2.1通用技术要求的检查

- 应采用目测及手动的方法进行校准，结果与5.1和5.2进行比较。

- 7.2.2旋转样品台转速

- 按JJG 326规定，使用转速表校准旋转样品台的转速，样品台旋转误差为±2%。

- 7.2.3试验温度

按JJF 1101规定，使用温度巡检仪校准试验箱温度，温度波动5%，温度偏差为±2℃。

- 7.2.4辐照度

- 按GAT 1064规定，使用照度计对试验箱内的辐照度进行校准，最大允许误差为±2%。

- 7.2.5使用数显卡尺测量光源中心和试样距离，各尺寸重复测量三次，取测量三次平均值计算尺寸误差。

  - 校准结果表达

校准原始记录应包含的内容见附录A。校准结果应在校准证书上反应。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识，每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受日期；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

  - 复校周期

建议复校周期为1年。喷磨仪使用频繁时应适当缩短周期，在使用过程中喷磨仪经过修理、更换重要部件的需要重新校准。

附录A

校准原始记录参考格式

中心编号/证书编号：                               校准日期：

送检单位：                                         校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |  |
| 标准器信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 |  | 标准器型号 | 编号 | 准确度等级 | 证书编号 |  | 有效期 |

| 序号 | 校准项目 | 实测值 |  |  |  |  | 平均值 | 扩展不确定度 U/（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速（rpm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 辐照度（W/m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 光源中心至试样距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  |

- 校准人：                                                 核验人：

- 附录B

校准证书内页参考格式

- 校准证书编号：

- 校准依据：

- 测量标准的名称、型号、编号、证书编号及有效期、准确度或不确定度及测量范围：

- 校准地点及环境条件：

- 校准结果：

| - 校准项目 | - 校准结果 | - 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |
| 转速 |  |  |
| 试验温度 |  |  |
| 辐照度 |  |  |
| 光源中心至式样距离 |  |  |

以下空白

- 附录C

紫外老化试验箱温度测量结果不确定度评定

- C.1  概述

不确定度评定依据JJF 1059.1—2012，在符合本校准规范的测量条件下，可以直接使用本不确定度的评定结果。

C.1.1 测量依据

依据《JJF1101－2019环境试验设备温度、湿度校准规范》对温湿度检定箱进行校准。

C.1.2 被测对象

选用紫外老化试验箱为被测对象，其温度范围为（室温～100）℃。

C.1.3 测量方法及主要设备

采用直接比较法进行校准，参照《JJF 1101－2003环境试验设备温度、湿度校准规范》对环境试验设备的温湿度进行校准，并进行数据处理。

校准用标准器为温湿度巡检仪，其规格参数如下：

温度测量范围：（-60～1200）℃；

湿度测量范围：（20～95）%RH；

温度分辨力：0.1℃；

湿度分辨力：0.1%RH；

温度不确定度：U=(0.1～3)℃（k=2）；

湿度不确定度：U=1.1%RH（k=2）。

C.2 测量模型及不确定度来源分析

C.2.1 测量模型

温度偏差测量模型

Δtd=td−(to+Δt0)             （1）

式中：Δtd— 温度偏差，℃；

td— 被测设备温度示值算术平均值,℃；

to— 标准器在被测设备中心点温度示值算术平均值, ℃；

Δt0— 标准器温度示值修正值,℃。

C.2.2 测量结果不确定度的主要来源分析

环境试验设备温度偏差测量结果不确定度的主要来源：

（1）被测设备的温度测量重复性引入的不确定度uA (t)；

（2）被测设备温度示值分辨力引入的不确定度u B1 (t)；

（3）校准装置温度示值分辨力引入的不确定度u B2 (t)；

（4）校准装置温度修正值引入的不确定度u B3 (t)。

C.3 环境试验设备温度偏差测量不确定度的评定

C.3.1 测量重复性标准不确定度uA (t)

重复性可以通过连续测量得到测量值，采用A类方法进行不确定度的评定。

将温湿度巡检仪的温度传感器放入紫外老化试验箱内，设定温湿度检定箱内控制温度为35℃，稳定后读温湿度巡检仪在环境试验箱内中心点处的温度示值和被测温湿度检定箱的温度示值。在重复条件下，连续测量16次，得到温度测量值如下表所示。

表C1  环境试验设备温度测量重复性实验结果

| 测量次数 | 标准读数（℃） | 被测读数（℃） | 测量次数 | 标准读数（℃） | 被测读数（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.1 | 35.0 | 9 | 35.3 | 35.0 |
| 2 | 35.2 | 35.0 | 10 | 35.3 | 35.0 |
| 3 | 35.2 | 35.0 | 11 | 35.3 | 35.0 |
| 4 | 35.3 | 35.0 | 12 | 35.3 | 35.0 |
| 5 | 35.1 | 35.0 | 13 | 35.3 | 35.0 |
| 6 | 35.2 | 35.0 | 14 | 35.3 | 35.0 |
| 7 | 35.2 | 35.0 | 15 | 35.2 | 35.0 |
| 8 | 35.3 | 35.0 | 16 | 35.0 | 35.0 |

单次测量算术平均值为：x=1ni=1nxi=35.24（℃）

单次测量实验标准偏差为：sx=i=1n(xi−x)2n−1=0.06（℃）

重复性测量引入的标准不确定度分量uA (t)=Sx =0.06（℃）

C.3.2 被测设备温度示值分辨力引入的标准不确定度分量u B1 (t)的评定

由于数字示值由依次排列的数字显示,不能用分度值的分数来细分示值，而模拟示值变为数字示值具有一个化整过程，即采取四舍五入的法则。这样数字示值与假设的模拟示值之间的差值就是化整误差。这样数字示值分辨力δx就带入了测量不确定度。在进行环境试验设备的校准时，通过被测设备的数显温控仪来读取被测的温度示值，所以在测量过程中存在数字示值分辨力δx带来的测量不确定度。根据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》中4.3.3条，数字示值分辨力δx的分布按均匀分布处理，其引入的测量不确定度可按照B类进行评定。

数字示值分辨力δx带来的测量不确定度u B1 (t)为：

u B1 (t)=δx23=0.29δx

式中：δx— 数字示值的分辨力，其为环境试验设备的温度示值末位有效数字的一个增量P，则温湿度检定箱的分辨力为δx=1×P=1×0.1℃=0.1℃

则：

u B1 (t)=0.29δx=0.029（℃）。

C.3.3 温湿度巡检仪温度示值分辨力引入的标准不确定度分量u B2 (t)的评定

如同C.3.2所述，温度巡检仪的温度示值分辨力δx=0.01℃

则：

u B2 (t)= 0.29δx=0.0029（℃）。

C.3.4 温湿度巡检仪温度修正值引入的标准不确定度分量u B3 (t)的评定

由修正值引入的标准不确定度u B3 (t)用B类标准不确定度评定。由温度巡检仪的校准证书可知，其扩展不确定度为：U=0.02℃(k=2)；

则：

u B3 (t)=0.022=0.01（℃）

C.3.5 温湿度巡检仪的B类测量不确定度uB (t)

由于B类测量不确定度各分量互不相关，则

uB (t)=uB12(t)+uB22(t)+uB32(t)

=0.0292+0.00292+0.012

=0.031（℃）

C.3.6 温湿度巡检仪温度的合成标准不确定度uC (t)

由于A类和B类测量不确定度互不相关，则

uC (t)= uA2(t)+u2(t)

=0.062+0.032

=0.07（℃）

C.3.7 温湿度巡检仪温度的扩展不确定度U

最终得到温湿度巡检仪温度部分的扩展不确定度U为：

U=k×uc(t)=2×0.07=0.14 （℃） （k=2）

C.3.8 扩展不确定度的汇总与表示

通过上述的分析和估算，可将不确定度按其来源、类型、不确定度数值、概率分布、包含因子等进行汇总，见表C2。

表C2 环境试验设备温度测量结果不确定度一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 不确定度（℃） | 概率分布 | 包含因子k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量重复性 | A | 0.06 | 正态 | - |
| 2 | 被测设备温度示值分辨力引入 | B | 0.029 | 均匀 | 3 |
| 3 | 温度巡检仪温度示值分辨力引入 | B | 0.0029 | 均匀 | 3 |
| 4 | 温度巡检仪温度修正值引入 | B | 0.01 | 均匀 | 3 |
| 5 | 被测环境试验设备 | 合成 | 0.07 | 正态 | - |
| 6 | 被测环境试验设备 | 扩展 | 0.14 | 正态 | 2 |

C.3.9 评定其他温度校准点的测量不确定度

同理分析，在其他温度点的不确定度评定可以重复上述过程，得到其扩展不确定度，详见下表所示：

表3 各温度校准点扩展不确定度数据

| 测试点 | 扩展不确定度 |
| --- | --- |
| 20℃ | 0.1℃ |
| 40℃ | 0.1℃ |
| 60℃ | 0.2℃ |
| 80℃ | 0.3℃ |
| 100℃ | 0.4℃ |