中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子)0045─2020

机载设备雷电感应瞬态信号发生器

校准规范

Calibration Specification of Airborne Equipment Lightning Induced Transient Signal Generators

（报批稿）

2020-××-××发布                  2020-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

机载设备雷电感应瞬态

信号发生器校准规范

Calibration Specification of Airborne Equipment Lightning Induced Transient Signal Generators

JJF(电子)0045─2020

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：广州广电计量检测股份有限公司

参加起草单位：广电计量检测（西安）有限公司

广州广电计量检测无锡有限公司

苏州泰思特电子科技有限公司

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张  辉（广州广电计量检测股份有限公司）

曾  昕（广州广电计量检测股份有限公司）

吕东瑞（广州广电计量检测股份有限公司）

参加起草人：

翟国强（广电计量检测（西安）有限公司）

孙  杰（广州广电计量检测无锡有限公司）

胡小军（苏州泰思特电子科技有限公司）

目录

引言	II

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语和计量单位	1

3.1  峰值时间	1

3.2  衰减时间	1

3.3  持续时间	1

3.4  电缆束	1

3.5  引脚注入试验	1

3.6  电缆束试验	2

3.7  单次回击响应	2

3.8  多重回击	2

3.9  多重脉冲组	2

4  概述	2

5  计量特性	3

5.1  电流波形1	3

5.2  电压波形2	3

5.3  电压/电流波形3	4

5.4  电压波形4	4

5.5  电流/电压波形5	5

5.6  电流波形6	5

5.7  多重回击	6

5.8  多重脉冲组	6

5.9  测试等级	7

6  校准条件	9

6.1  环境条件	9

6.2  测量标准及其它设备	9

7  校准项目和校准方法	10

7.1  外观及工作正常性检查	10

7.2  引脚注入校准（PIN）	10

7.3  电缆束单次回击校准（CB-SS）	14

7.4  电缆束多重回击校准（CB-MS）	17

7.5  电缆束多重脉冲组校准（CB-MB）	19

8  校准结果表达	20

9  复校时间间隔	21

附录A原始记录格式	22

附录B校准证书内页格式	32

附录C测量不确定度评定示例	42

# 引  言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

- 机载设备雷电感应瞬态信号发生器校准规范

# 1  范围

本规范适用于机载设备雷电感应瞬态敏感度(雷电间接效应)测试系统中瞬态信号发生器（含耦合器）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

HB 6167.24-2014民用飞机机载设备环境条件和试验方法第24部分：雷电感应瞬态敏感度试验。

RTCA DO-160G机载设备环境条件和实验方法(Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment)。

MIL-STD-461G系统和设备电磁干扰特性控制要求(Requirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics of Subsystems and Equipment)。

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1  峰值时间 time to crest

波形从起始点上升到100%峰值的时间间隔，单位：μs。

## 3.2  衰减时间 decay time

波形从起始点到波形峰值下降到50%峰值的时间间隔，单位：μs。

## 3.3  持续时间 duration time

波形从起始点到波形峰值下降到它的起始值的时间间隔，单位：μs。

## 3.4  电缆束 cable bundle(CB)

一组捆绑或敷设在一起的电线或电缆，它们将一个设备与另一个或多个设备连接起来组成受试系统。

[RTCA DO-160G，第22部分22.2、HB6167.24-2014，术语和定义3.1]

## 3.5  引脚注入试验 pin injection(PIN) test

将瞬态波形直接施加到受试设备(EUT)连接器引脚上的试验，用于评估受试设备接口电路的绝缘耐压或损毁容忍度。

[RTCA DO-160G，第22部分22.5.1、HB6167.24-2014，试验方法6.2.1]

## 3.6  电缆束试验 cable bundle(CB) test

通过电缆感应法或对地注入法向互连电缆（束）施加瞬态信号的试验，用于验证机载设备能否承受由外部雷电环境产生的内部电磁效应。

[RTCA DO-160G，第22部分22.5.2、HB6167.24-2014，试验方法6.3.1]

## 3.7  单次回击响应single stroke (SS) response

导线对作用于飞机外部雷击最严酷分量的典型响应。

[RTCA DO-160G，第22部分22.2、HB6167.24-2014，术语和定义3.11]

## 3.8  多重回击multiple stroke (MS) application

外部雷击的多重回击波形在飞机内部导线上感应的一组瞬态波形。多重回击有14个瞬态波形，第1个感应瞬态波形是对外部环境中第1个回击的响应，紧随其后的13个瞬态波形是对外部雷击环境中紧随其后的多重回击的响应。

[RTCA DO-160G，第22部分22.2、HB6167.24-2014，术语和定义3.8]

## 3.9  多重脉冲组multiple burst (MB) application

外部雷击的多重脉冲组波形在飞机内部导线上感应的一组瞬态波形。多重脉冲组有3组各含20个脉冲的瞬态波形。

[RTCA DO-160G，第22部分22.2、HB6167.24-2014，术语和定义3.7]

# 4  概述

机载设备雷电感应瞬态信号发生器（以下简称瞬态信号发生器）能够提供瞬态电压或瞬态电流波形，直接或间接耦合到受试设备，用于验证机载设备承受雷电间接效应的能力。瞬态信号发生器包括信号发生器和电压/电流耦合器（内置或外置），一般由波形合成器、放大器、调波阻抗和电压/电流耦合器等组成。

瞬态信号发生器的结构原理如下图1所示。

电压/电流耦合器

波形合成器

调波阻抗

放大器

图1 瞬态信号发生器结构原理图

# 5  计量特性

## 5.1  电流波形1

图2 电流波形1

峰值时间T1：6.4μs，最大允许误差：±20%。

衰减时间T2：69μs，最大允许误差：±20%。

## 5.2  电压波形2

图3 电压波形2

峰值时间T1：≤100ns。

持续时间T2：6.4μs，最大允许误差：±20%。

## 5.3  电压/电流波形3

图4 电压/电流波形3

最大峰值：见5.9测试等级列表中的峰值和最大允许误差。

第五峰值：最大峰值的(25%~75%)。

## 5.4  电压波形4

图5 电压波形4

峰值时间T1：6.4μs，最大允许误差：±20%。

衰减时间T2：69μs，最大允许误差：±20%。

## 5.5  电流/电压波形5

图6 电流/电压波形5

5A峰值时间T1：40μs，最大允许误差：±20%。

5A衰减时间T2：120μs，最大允许误差：±20%。

5B峰值时间T1：50μs，最大允许误差：±20%。

5B衰减时间T2：500μs，最大允许误差：±20%。

## 5.6  电流波形6

图7 电流波形6

峰值时间T1：0.25μs，最大允许误差：±20%。

衰减时间T2：4μs，最大允许误差：±20%。

## 5.7  多重回击

图8 多次冲击波形

瞬态脉冲间隔：10ms~200ms。

持续时间（14个瞬态脉冲）：≤1.5s。

## 5.8  多重脉冲组

峰值或极限电平

V/I

T

瞬态信号(1MHz或10MHz)

V/I

T

1

峰值或

极限电平

2

3

20

1个脉冲组包含20个间隔50μs~1000μs的瞬态脉冲

V/I

T

1

幅度

2

20个瞬态信号

30ms≤Δt≤300ms

3

图9 多重脉冲组波形

脉冲组周期：30ms~300ms。

脉冲间隔：50μs~1000μs。

脉冲频率：1MHz/10MHz，最大允许误差：±20%。

## 5.9  测试等级

5.9.1  引脚注入试验

引脚注入试验的电平等级见下表1：

表1 引脚注入试验电平等级

| 电平等级 | 波形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3/3 | 4/1 | 5A/5A |
|  | VOC/ISC | VOC/ISC | VOC/ISC |
| 1 | 100V/4A | 50V/10A | 50V/50A |
| 2 | 250V/10A | 125V/25A | 125V/125A |
| 3 | 600V/24A | 300V/60A | 300V/300A |
| 4 | 1500V/60A | 750V/150A | 750V/750A |
| 5 | 3200V/128A | 1600V/320A | 1600V/1600A |
| 最大允许误差：-0%~+10% |  |  |  |

VOC：开路电压峰值（V）；

ISC：短路电流峰值（A）。

5.9.2  电缆束单次回击试验

电缆束单次回击试验的电平等级和极限电平见下表2：

表2 电缆束单次回击试验电平等级

| 电平等级 | 波形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 4/1 | 4/5A |
|  | VL/IT | VT/IL | VT/IL | VT/IL | VL/IT |
| 1 | 50V/100A | 50V/100A | 100V/20A | 50V/100A | 50V/150A |
| 2 | 125V/250A | 125V/250A | 250V/50A | 125V/250A | 125V/400A |
| 3 | 300V/600A | 300V/600A | 600V/120A | 300V/600A | 300V/1000A |
| 4 | 750V/1500A | 750V/1500A | 1500V/300A | 750V/1500A | 750V/2000A |
| 5 | 1600V/3200A | 1600V/3200A | 3200V/640A | 1600V/3200A | 1600V/5000A |
| 最大允许误差：-0%~+20% |  |  |  |  |  |

VT：试验电压电平（V）；

IT：试验电流电平（A）；

VL/IL：极限电压/电流电平（V/A），防止对受试设备施加超过要求的电平。

5.9.3  电缆束多重回击试验

电缆束多重回击试验的电平等级和极限电平见下表3：

表3 电缆束多重回击试验电平等级

| 电平等级 |  | 波形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 4/1 | 4/5A |
|  |  | VL/IT | VT/IL | VT/IL | VT/IL | VL/IT |
| 1 | 首次回击 | 50V/50A | 50V/50A | 100V/20A | 25V/50A | 20V/60A |
|  | 随后回击 | 25V/25A | 25V/25A | 50V/10A | 12.5V/25A | 10V/30A |
| 2 | 首次回击 | 125V/125A | 125V/125A | 250V/50A | 62.5V/125A | 50V/160A |
|  | 随后回击 | 62.5V/62.5A | 62.5V/62.5A | 125V/25A | 31.25V/62.5A | 25V/80A |
| 3 | 首次回击 | 300V/300A | 300V/300A | 600V/120A | 150V/300A | 120V/400A |
|  | 随后回击 | 150V/150A | 150V/150A | 300V/60A | 75V/150A | 60V/200A |
| 4 | 首次回击 | 750V/750A | 750V/750A | 1500V/300A | 375V/750A | 300V/800A |
|  | 随后回击 | 375V/375A | 375V/375A | 750V/150A | 187.5V/375A | 150V/400A |
| 5 | 首次回击 | 1600V/1600A | 1600V/1600A | 3200V/640A | 800V/1600A | 640V/2000A |
|  | 随后回击 | 800V/800A | 800V/800A | 1600V/320A | 400V/800A | 320V/1000A |
| 首次回击幅度最大允许误差:-0%~+20% |  |  |  |  |  |  |
| 随后回击幅度最大允许误差:-0%~50% |  |  |  |  |  |  |

VT：试验电压电平（V）；

IT：试验电流电平（A）；

VL/IL：极限电压/电流电平（V/A），防止对受试设备施加超过要求的电平。

5.9.4  电缆束多重脉冲组试验

电缆束多重脉冲组试验的电平等级和极限电平见下表4：

表4 电缆束多重脉冲组试验电平等级

| 电平等级 | 波形 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 |
|  | VT/ IL | VL/ IT |
| 1 | 60V/1A | 100V/5A |
| 2 | 150V/2.5A | 250V/12.5A |
| 3 | 360V/6A | 600V/30A |
| 4 | 900V/15A | 1500V/75A |
| 5 | 1920V/32A | 3200V/160A |
| 最大允许误差：-0%~+20% |  |  |

VT：试验电压电平（V）；

IT：试验电流电平（A）；

VL/IL：极限电压/电流电平（V/A），防止对受试设备施加超过要求的电平。

注：以上范围及指标不适用于合格性判定，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：(15~35)℃。

6.1.2  相对湿度：≤85%。

6.1.3  环境压力：(84~107)kPa。

[RTCA DO-160G，第3部分，3.5环境条件]

6.1.4  供电电源：220V±11V，50Hz±1Hz。

6.1.5  其他：周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

## 6.2  测量标准及其它设备

6.2.1  数字示波器

频带宽度：≥300MHz；

采样率：≥2GSa/s；

直流增益最大允许误差：±1.5%。

时基最大允许误差：±2×10-5。

6.2.2  高压差分探头

- 最大输入电压：4kV（DC+AC）；

- 频带宽度：≥100MHz；

输入阻抗：≥30MΩ；

- 衰减比：100:1 、1000:1；

最大允许误差：±2%。

6.2.3  电流探头

最大电流：6kA（峰值）；

上升时间：≤25ns；

电流/电压转换比率：0.001V/A；

最大允许误差：±1%。

6.2.4  脉冲电流分流器

最大脉冲电压：3kV；

带宽：≥100MHz；

阻抗：0.1Ω（5W）；

电流/电压转换比率：0.1V/A；

最大允许误差：±2%。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  外观及工作正常性检查

被校瞬态信号发生器外观应完好并可靠接地，无明显机械损伤和形变，系统开机自检正常，所配备波形模块、电压/电流耦合器、附件、线缆齐全。检查结果记录于附录A表A.1中。

## 7.2  引脚注入模式校准（PIN）

7.2.1 电压波形3引脚注入单次回击（WF3-U-PIN-SS）

7.2.1.1 电压波形3-1MHz引脚注入单次回击（WF3-1MHz-U-PIN-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形3-1MHz引脚注入单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图10所示。瞬态信号发生器输出接高压差分探头的“+”“﹣”端，高压差分探头接示波器。

数字示波器

瞬态信号发生器

高压差分探头

图10 电压波形3引脚注入单次回击校准配置图

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表1中测试等级和图4设置最大峰值和第五峰值的电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图4所示，记录各测试等级电压的最大峰值、第五峰值和频率值于附录A表A.2.1.1中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差：

（1）

式中：

△——峰值电压示值误差；

Vx——峰值电压设定值，V；

- V0——数字示波器示值，V。

g）设置电压波形3-1MHz的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.2.1.2 电流波形3-1MHz引脚注入单次回击（WF3-1MHz-I-PIN-SS）

a）设置瞬态信号发生器输出为电流波形3-1MHz引脚注入单次回击模式，输出极性设置为“+”，输出电压为关闭状态。

b）校准连接如图11所示。瞬态信号发生器输出接脉冲电流分流器，脉冲电流分流器输出接示波器。

数字示波器

瞬态信号发生器

脉冲电流分流器

图11 电流波形3-1MHz引脚注入单次回击校准配置图

c）设置示波器显示单位为“A”，电流补偿倍数和脉冲电流分流器的转换比率相同。

d）按表1中测试等级和图4设置最大峰值和第五峰值的电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图4所示，记录各测试等级电流的最大峰值、第五峰值和频率值于附录A表A.2.1.2中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差：

（2）

式中：

△——峰值电流示值误差；

Ix——峰值电流设定值，A；

- I0——数字示波器示值，A。

g）设置电流波形3-1MHz的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.2.2  电压波形4引脚注入单次回击（WF4-U-PIN-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形4引脚注入单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图12所示。瞬态信号发生器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

数字示波器

+

瞬态信号发生器

-

高压差分探头

图12 电压波形4引脚注入单次回击校准配置图

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表1中测试等级和图5设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图5所示，记录各测试等级电压的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.2.2中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差：

（3）

式中：

△——峰值时间/衰减时间示值误差；

Tx——峰值时间/衰减时间设定值，μs；

- T0——峰值时间/衰减时间测量值，μs。

g）设置电压波形4的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.2.3  电流波形1引脚注入单次回击（WF1-I-PIN-SS）

a）设置瞬态信号发生器电源输出电压为关闭状态，设置输出为电流波形1引脚注入单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图13所示。瞬态信号发生器输出 “+”“﹣”端短接，短接线应尽量短，将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

数字示波器

+

瞬态信号发生器

-

电流探头

图13 电流波形1引脚注入单次回击校准配置图

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表1中测试等级和图2设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图2所示，记录各测试等级电流的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.2.3中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差。

g）设置电流波形1的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.2.4  电压波形5引脚注入单次回击（WF5-U-PIN-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形5A/5B引脚注入单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图12所示。瞬态信号发生器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表1中测试等级和图6设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图6所示，记录各测试等级电压的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.2.4中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差。

g）设置电压波形5A/5B的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.2.5  电流波形5引脚注入单次回击（WF5-I-PIN-SS）

a）设置瞬态信号发生器电源输出电压为关闭状态，设置输出为电流波形5A/5B引脚注入单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图13所示。瞬态信号发生器输出 “+”“﹣”端短接，短接线应尽量短，将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表1中测试等级和图6设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图6所示，记录各测试等级电流的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.2.5中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差。

g）设置电流波形5A/5B的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

## 7.3  电缆束单次回击模式校准（CB-SS）

7.3.1  电流波形1电缆束单次回击（WF1-I-CB-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电流波形1电缆束单次回击模式，输出极性设置为“﹢”。

b）校准连接如图14所示。瞬态信号发生器电流波形1输出接电流耦合器的输入端，电流耦合器的输出端短接，短接线应尽量短。将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

电流探头

+

电流耦合器

-

数字示波器

瞬态信号发生器

图14 电流波形1电缆束单次冲击校准配置图

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表2中测试等级和图2设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图2所示，记录各测试等级电流的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.3.1中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差。

g）设置电流波形1的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.3.2  电压波形2电缆束单次回击（WF2-U-CB-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形2电缆束单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器输入端，连接线应尽量短(不超过50cm)，电压耦合器输出接差分探头的“+”“-”端，差分探头接示波器。

+

电压耦合器

-

数字示波器

瞬态信号发生器

高压差分探头

图15 电压波形2电缆束单次回击校准配置图

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表2中测试等级和图3设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图3所示，记录各测试等级电压的峰值、峰值时间和持续时间于附录A表A.3.2中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（3）计算峰值时间和持续时间的示值误差。

g）设置电压波形2的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.3.3  电压波形3电缆束单次回击（WF3-U-CB-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形3电缆束单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器输入端，电压耦合器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表2中测试等级和图4设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图4所示，记录各测试等级电压的最大峰值、第五峰值和频率值于附录A表A.3.3中，并保存波形图。

f）用式（1）计算峰值电压的示值误差。

g）设置电压波形3的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.3.4  电压波形4电缆束单次回击（WF4-U-CB-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形4电缆束单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器输入端，耦合器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表2中测试等级和图5设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图5所示，记录各测试等级电压的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.3.4中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差。

g）设置电压波形4的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.3.5  电流波形5电缆束单次回击（WF5-I-CB-SS）

a）设置瞬态信号发生器为电流波形5A/5B电缆束单次回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图14所示。瞬态信号发生器输出接电流耦合器输入端，电流耦合器输出端的 “+”“﹣”端短接，短接线应尽量短，将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表2中测试等级和图6设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图6所示，记录各测试等级电流的峰值、峰值时间和衰减时间于附录A表A.3.5中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（3）计算峰值时间和衰减时间的示值误差。

g）设置电流波形5A/5B的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

## 7.4  电缆束多重回击模式校准（CB-MS）

7.4.1  电流波形1电缆束多重回击（WF1-I-CB-MS）

a）设置瞬态信号发生器为电流波形1电缆束多重回击模式，输出极性设置为“﹢”。

b）校准连接如图14所示。瞬态信号发生器输出接电流耦合器的输入端，电流耦合器的输出端短接，短接线应尽量短。将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表3中测试等级和图2设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图2和图8所示，记录各测试等级电流的首次回击、随后回击峰值、瞬态脉冲间隔和脉冲组持续时间于附录A表A.4.1中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（4）计算瞬态脉冲间隔和脉冲组持续时间的示值误差。

（4）

式中：

△——瞬态脉冲间隔/持续时间示值误差；

Td——瞬态脉冲间隔/持续时间设定值，ms；

T0——瞬态脉冲间隔/持续时间测量值，ms。

g）设置电流波形1的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.4.2  电压波形2电缆束多重回击（WF2-U-CB-MS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形2电缆束多重回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器，连接线应尽量短(不超过50cm)，电压耦合器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表3中测试等级和图3设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图3和图8所示，记录各测试等级电压的首次回击、随后回击峰值、脉冲间隔和脉冲组持续时间于附录A表A.4.2中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（4）计算瞬态脉冲间隔和脉冲组持续时间的示值误差。

g）设置电压波形2的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.4.3  电压波形3电缆束多重回击（WF3-U-CB-MS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形3电缆束多重回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器，电压耦合器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表3中测试等级和图4设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图4和图8所示，记录各测试等级电压的首次回击、随后回击峰值、脉冲间隔和脉冲组持续时间于附录A表A.4.3中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（4）计算瞬态脉冲间隔和脉冲组持续时间的示值误差。

g）设置电压波形3的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.4.4  电压波形4电缆束多重回击（WF4-U-CB-MS）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形4电缆束多重回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器，耦合器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表3中测试等级和图5设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图5和图8所示，记录各测试等级电压的首次回击、随后回击峰值、脉冲间隔和脉冲组持续时间于附录A表A.4.4中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（4）计算瞬态脉冲间隔和脉冲组持续时间的示值误差。

g）设置电压波形4的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.4.5  电流波形5电缆束多重回击（WF5-I-CB-MS）

a）设置瞬态信号发生器为电流波形5A/5B电缆束多重回击模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图14所示。瞬态信号发生器输出接电流耦合器，电流耦合器的 “+”“﹣”端短接，短接线应尽量短，将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表3中测试等级和图6设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图6和图8所示，记录各测试等级电流的首次回击、随后回击峰值、脉冲间隔和脉冲组持续时间于附录A表A.4.5中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（4）计算瞬态脉冲间隔和脉冲组持续时间的示值误差。

g）设置电流波形5A/5B的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

## 7.5  电缆束多重脉冲组模式校准（CB-MB）

7.5.1  电压波形3电缆束多重脉冲组（WF3-U-CB-MB）

a）设置瞬态信号发生器为电压波形3电缆束多重脉冲组模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图15所示。瞬态信号发生器输出接电压耦合器，电压耦合器输出接差分探头的“+”“﹣”端，差分探头接示波器。

c）设置示波器的电压补偿倍数和差分探头的衰减倍数相同。

d）按表4中测试等级和图4、图9设置电压波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图4和图9所示，记录各测试等级电压的最大峰值、第五峰值、频率值和多重脉冲组的脉冲间隔、脉冲组周期和脉冲个数于附录A表A.5.1中，并保存波形图。

f）按式（1）计算峰值电压的示值误差；按式（5）计算脉冲组间隔和脉冲组周期的示值误差。

（5）

式中：

△——脉冲组间隔/脉冲组周期示值误差；

Tp——脉冲组间隔/脉冲组周期设定值，ms；

T0——脉冲组间隔/脉冲组周期测量值，ms。

g）设置电压波形3的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

7.5.2  电流波形6电缆束多重脉冲组（WF6-I-CB-MB）

a）设置瞬态信号发生器为电流波形6电缆束多重脉冲组模式，输出极性设置为“+”。

b）校准连接如图14所示。瞬态信号发生器输出接电流耦合器，电流耦合器的 “+”“﹣”端短接，短接线应尽量短，将电流探头卡到短接线上，电流探头接示波器。

c）设置示波器的电流补偿倍数和电流探头的转换比率相同。

d）按表4中测试等级和图7、图9设置电流波形参数。

e）调节示波器显示的波形位置，使波形占据屏幕高度的60%~80%，波形应如图7和图9所示，记录各测试等级电流的峰值、峰值时间、衰减时间和多重脉冲组的脉冲间隔、脉冲组周期和脉冲个数于附录A表A.5.2中，并保存波形图。

f）按式（2）计算峰值电流的示值误差；按式（3）计算峰值时间、衰减时间的示值误差；用式（5）计算脉冲间隔、脉冲周期的示值误差。

g）设置电流波形6的极性为“﹣”，重复上述b）~f）步骤。

# 8  校准结果表达

- 校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校准对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

______________________________

# 附录A

# 原始记录格式

A.1  外观及工作正常性检查

表A.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2  引脚注入模式校准（PIN）

A.2.1  电压波形3引脚注入单次回击（WF3-U-PIN-SS）

A.2.1.1  电压波形3-1MHz引脚注入单次回击（WF3-1MHz-U-PIN-SS）

表A.2.1.1电压波形3-1MHz引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |

波形图：

A.2.1.2  电流波形3-1MHz引脚注入单次回击（WF3-1MHz-I-PIN-SS）

表A.2.1.2电流波形3-1MHz引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |

波形图：

A.2.2  电压波形4引脚注入单次回击（WF4-U-PIN-SS）

表A.2.2电压波形4引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

波形图：

A.2.3  电流波形1引脚注入单次回击（WF1-I-PIN-SS）

表A.2.3电流波形1引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

波形图：

A.2.4  电压波形5引脚注入单次回击（WF5-U-PIN-SS）

表A.2.4电压波形5引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  | 5A | 0~10% |  | 40μs±20% |  | 120μs±20% |  |
|  |  | 5B | 0~10% |  | 50μs±20% |  | 500μs±20% |  |

波形图：

A.2.5  电流波形5引脚注入单次回击（WF5-I-PIN-SS）

表A.2.5电流波形5引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  | 5A | 0~10% |  | 40μs±20% |  | 120μs±20% |  |
|  |  | 5B | 0~10% |  | 50μs±20% |  | 500μs±20% |  |

波形图：

A.3 电缆束单次回击模式校准（CB-SS）

A.3.1  电流波形1电缆束单次回击（WF1-I-CB-SS）

表A.3.1电流波形1电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

A.3.2  电压波形2电缆束单次回击（WF2-U-CB-SS）

表A.3.2电压波形2电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ns | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | ≤100ns |  | 6.4μs±20% |  |

波形图：

A.3.3  电压波形3电缆束单次回击（WF3-U-CB-SS）

表A.3.3 电压波形3电缆束单次回击（   MHz）

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |

波形图：

A.3.4  电压波形4电缆束单次回击（WF4-U-CB-SS）

表A.3.4电压波形4电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

波形图：

A.3.5  电流波形5电缆束单次回击（WF5-I-CB-SS）

表A.3.5电流波形5电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  | 5A | 0~20% |  | 40μs±20% |  | 120μs±20% |  |
|  |  | 5B | 0~20% |  | 50μs±20% |  | 500μs±20% |  |

波形图：

A.4 电缆束多重回击模式校准（CB-MS）

A.4.1  电流波形1电缆束多重回击（WF1-I-CB-MS）

表A.4.1电流波形1电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

A.4.2  电压波形2电缆束多重回击（WF2-U-CB-MS）

表A.4.2电压波形2电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/V | 极性 +/- | 峰值电压U |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

A.4.3  电压波形3电缆束多重回击（WF3-U-CB-MS）

表A.4.3 电压波形3电缆束多重回击（   MHz）

| 电平等级 |  | 标称值/V | 极性 +/- | 峰值电压U |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

A.4.4  电压波形4电缆束多重回击（WF4-U-CB-MS）

表A.4.4电压波形4电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/V | 极性 +/- | 峰值电压U |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 31.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 187.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

A.4.5  电流波形5电缆束多重回击（WF5-I-CB-MS）

表A.4.5电流波形5电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/A | 极性 +/- | 峰值电流I |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

A.5 电缆束多重脉冲组模式校准（CB-MB）

A.5.1  电压波形3电缆束多重脉冲组（WF3-U-CB-MB）

表A.5.1电压波形3电缆束多重脉冲组(  MHz)

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |
| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组周期td |  | 脉冲个数 |  |
|  |  |  | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值 | 不确定度(k=2) |
| 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差/范围 |  |  | 50μs~1000μs |  | 30ms~300ms |  | 20 |  |

波形图：

A.5.2  电流波形6电缆束多重脉冲组（WF6-I-CB-MB）

表A.5.2电流波形6电缆束多重脉冲组

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 0.25μs±20% |  | 4μs±20% |  |
| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组周期td |  | 脉冲个数 |  |
|  |  |  | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值 | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差/范围 |  |  | 50μs~1000μs |  | 30ms~300ms |  | 20 |  |

波形图：

# 附录B

# 校准证书内页格式

B.1 外观及工作正常性检查

表B.1 外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2  引脚注入模式校准（PIN）

B.2.1  电压波形3引脚注入单次回击（WF3-U-PIN-SS）

B.2.1.1  电压波形3-1MHz引脚注入单次回击（WF3-1MHz-U-PIN-SS）

表B.2.1.1电压波形3-1MHz引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |

波形图：

B.2.1.2  电流波形3-1MHz引脚注入单次回击（WF3-1MHz-I-PIN-SS）

表B.2.1.2电流波形3-1MHz引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |

波形图：

B.2.2  电压波形4引脚注入单次回击（WF4-U-PIN-SS）

表B.2.2电压波形4引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

波形图：

B.2.3  电流波形1引脚注入单次回击（WF1-I-PIN-SS）

表B.2.3电流波形1引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~10% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

波形图：

B.2.4  电压波形5引脚注入单次回击（WF5-U-PIN-SS）

表B.2.4电压波形5引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  | 5A | 0~10% |  | 40μs±20% |  | 120μs±20% |  |
|  |  | 5B | 0~10% |  | 50μs±20% |  | 500μs±20% |  |

波形图：

B.2.5  电流波形5引脚注入单次回击（WF5-I-PIN-SS）

表B.2.5电流波形5引脚注入单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  | 5A | 0~10% |  | 40μs±20% |  | 120μs±20% |  |
|  |  | 5B | 0~10% |  | 50μs±20% |  | 500μs±20% |  |

波形图：

B.3 电缆束单次回击模式校准（CB-SS）

B.3.1  电流波形1电缆束单次回击（WF1-I-CB-SS）

表B.3.1电流波形1电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

B.3.2  电压波形2电缆束单次回击（WF2-U-CB-SS）

表B.3.2电压波形2电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ns | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | ≤100ns |  | 6.4μs±20% |  |

波形图：

B.3.3  电压波形3电缆束单次回击（WF3-U-CB-SS）

表B.3.3 电压波形3电缆束单次回击（   MHz）

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |

波形图：

B.3.4  电压波形4电缆束单次回击（WF4-U-CB-SS）

表B.3.4电压波形4电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 峰值电压U |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 6.4μs±20% |  | 69μs±20% |  |

波形图：

B.3.5  电流波形5电缆束单次回击（WF5-I-CB-SS）

表B.3.5电流波形5电缆束单次回击

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  | 5A | 0~20% |  | 40μs±20% |  | 120μs±20% |  |
|  |  | 5B | 0~20% |  | 50μs±20% |  | 500μs±20% |  |

波形图：

B.4 电缆束多重回击模式校准（CB-MS）

B.4.1  电流波形1电缆束多重回击（WF1-I-CB-MS）

表B.4.1电流波形1电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

B.4.2  电压波形2电缆束多重回击（WF2-U-CB-MS）

表B.4.2电压波形2电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/V | 极性 +/- | 峰值电压U |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

B.4.3  电压波形3电缆束多重回击（WF3-U-CB-MS）

表B.4.3 电压波形3电缆束多重回击（   MHz）

| 电平等级 |  | 标称值/V | 极性 +/- | 峰值电压U |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

B.4.4  电压波形4电缆束多重回击（WF4-U-CB-MS）

表B.4.4电压波形4电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/V | 极性 +/- | 峰值电压U |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 62.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 31.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 187.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

B.4.5  电流波形5电缆束多重回击（WF5-I-CB-MS）

表B.4.5电流波形5电缆束多重回击

| 电平等级 |  | 标称值/A | 极性 +/- | 峰值电流I |  | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组持续时间td |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值/s | 不确定度(k=2) |
| 1 | 首次回击 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 首次回击 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 首次回击 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 首次回击 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 首次回击 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 后续回击 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 首次回击 |  | 最大允许误差/范围 |  | 0~20% |  | 10ms~200ms |  | ≤1.5s |  |
| 后续回击 |  |  |  | 0~50% |  |  |  |  |  |

波形图：

B.5 电缆束多重脉冲组模式校准（CB-MB）

B.5.1  电压波形3电缆束多重脉冲组（WF3-U-CB-MB）

表B.5.1电压波形3电缆束多重脉冲组(  MHz)

| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 最大峰值U |  | 第五峰值U5 |  | 频率f |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/V | 不确定度(k=2) | 示值/MHz | 不确定度(k=2) |
| 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 25%~75% |  | ±20% |  |
| 电平等级 | 标称值/V | 极性+/- | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组周期td |  | 脉冲个数 |  |
|  |  |  | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值 | 不确定度(k=2) |
| 1 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差/范围 |  |  | 50μs~1000μs |  | 30ms~300ms |  | 20 |  |

波形图：

B.5.2  电流波形6电缆束多重脉冲组（WF6-I-CB-MB）

表B.5.2电流波形6电缆束多重脉冲组

| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 峰值电流I |  | 峰值时间T1 |  | 衰减时间T2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 示值/A | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/μs | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 |  |  | 0~20% |  | 0.25μs±20% |  | 4μs±20% |  |
| 电平等级 | 标称值/A | 极性+/- | 脉冲间隔△t |  | 脉冲组周期td |  | 脉冲个数 |  |
|  |  |  | 示值/μs | 不确定度(k=2) | 示值/ms | 不确定度(k=2) | 示值 | 不确定度(k=2) |
| 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差/范围 |  |  | 50μs~1000μs |  | 30ms~300ms |  | 20 |  |

波形图：

# 附录C

# 测量不确定度评定示例

C.1  峰值电压测量结果不确定度评定

C.1.1 测量模型

用示波器、差分探头测量峰值电压的测量模型用下式（C.1）表示。

U=kuU0                            （C.1）

式中：

U——峰值电压，V；

ku——差分探头衰减比；

U0——示波器电压示值，V。

C.1.2  不确定度来源

不确定度来源主要有示波器最大允差、差分探头最大允差、示值分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.1.3 标准不确定度评定

C.1.3.1示波器最大允差引入的不确定度分量u1

示波器最大允许误差为±1.5%，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u1=1.5%/3=0.87%。

C.1.3.2 差分探头最大允许误差引入的不确定度分量u2

示波器差分探头最大允许误差为±2.0%，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u1=2.0%/3=1.16%。

C.1.3.3 示值分辨力引入的不确定度分量u3

示波器电压测量时分辨力为0.1V，半区间a=0.05V，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u3=0. 05V/3=0.029V。

C.1.3.4 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对峰值电压@200V进行重复性测量，结果如下表(V)：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 199.7 | 199.5 | 199.8 | 199.5 | 199.6 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 199.4 | 199.9 | 199.7 | 199.6 | 199.9 |
| 平均值xn | 199.66 |  | 标准差s | 0.172 |  |

则测量重复性引入的不确定度分量uA=s=10i=1(xi−x)2(n−1)=0.172V，相对不确定度分量uA=0.086%。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由示值分辨力引入的不确定度分量u3和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.1.4 合成标准不确定度

C.1.4.1主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(%) | ki | ui(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器最大允差，u1 | 1.5 | 3 | 0.87 |
| 差分探头最大允差u2 | 2.0 | 3 | 1.16 |
| 测量重复性，uA | 0.086 | 1 | 0.086 |

C.1.4.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u2A=1.49%

C.1.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则相对扩展不确定度为：Urel =kuc=3.0%，k=2。

C.2  峰值电流测量结果不确定度评定

C.2.1 测量模型

用示波器、电流探头测量峰值电流的测量模型用下式（C.2）表示。

I=UI/kI                             （C.2）

式中：

I——峰值电流，A；

UI——示波器电压测量值，V	；

kI——电流探头电流/电压转换比率，V/A。

C.2.2  不确定度来源

不确定度来源主要有示波器电压测量最大允差、电流探头转换灵敏度误差、示值分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.2.3 标准不确定度评定

C.2.3.1示波器电压测量最大允差引入的不确定度分量u1

示波器电压测量最大允许误差为±1.5%，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u1=1.5%/3=0.87%。

C.2.3.2 电流探头电流/电压转换比率最大允许误差引入的不确定度分量u2

电流探头电流/电压转换比率最大允许误差为±1.0%，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u1=1.0%/3=0.578%。

C.2.3.3 示值分辨力引入的不确定度分量u3

示波器测量分辨力为0.1A，半区间a=0.05A，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u3=0. 05A /3=0.029A。

C.2.3.4 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对峰值电压@60A进行重复性测量，结果如下表(A)：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 61.7 | 61.6 | 61.8 | 61.5 | 61.4 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 61.4 | 61.6 | 61.6 | 61.4 | 61.8 |
| 平均值xn | 61.58 |  | 标准差s | 0.155 |  |

则测量重复性引入的不确定度分量uA=s=10i=1(xi−x)2(n−1)=0.155A，相对不确定度分量uA=0.26%。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由示值分辨力引入的不确定度分量u3和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.2.4 合成标准不确定度

C.2.4.1主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(%) | ki | ui(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器最大允差，u1 | 1.5 | 3 | 0.866 |
| 电流探头最大允差u2 | 1.0 | 3 | 0.578 |
| 测量重复性，uA | 0.26 | 1 | 0.26 |

C.2.4.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u22+u2A=1.07%

C.2.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则相对扩展不确定度为：Urel=kuc=2.2%，k=2。

C.3  峰值时间测量结果不确定度评定

C.3.1 测量模型

用示波器测量峰值时间的测量模型用下式（C.3）表示。

T=T0+δT                            （C.3）

式中：

T——峰值时间，μs；

T0——示波器时间示值，μs；

δT——差分探头或电流探头误差，ns。

C.3.2  不确定度来源

不确定度来源主要有示波器最大允差、差分探头或电流探头最大允差、示值分辨力误差、测量重复性引入的不确定度分量。

C.3.3 标准不确定度评定

C.3.3.1示波器最大允差引入的不确定度分量u1

示波器时间测量最大允许误差为±2×10-5，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u1=2×10-5/3=1.16×10-5，峰值时间为6.4μs时u1=7.5×10-5μs。

C.3.3.2 差分探头或电流探头最大允许误差引入的不确定度分量u2

示波器差分探头或电流探头带宽为100MHz，上升时间约3.5ns相对于峰值时间6.4μs小三个数量级，因此可忽略。

C.3.3.3 示值分辨力引入的不确定度分量u3

示波器时间测量时分辨力为0.1μs，半区间a=0.05μs，按均匀分布，包含因子k=3，则不确定度分量u3=0. 05μs/3=0.029μs。

C.3.3.4 测量重复性引入的标准不确定度分量uA

对峰值时间@6.4μs进行重复性测量，结果如下表(μs)：

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量结果 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.6 |
| 平均值xn | 6.59 |  | 标准差s | 0.12 |  |

则测量重复性引入的不确定度分量uA=s=10i=1(xi−x)2(n−1)=0.12μs。

由于测量重复性包含了人员读数时因分辨力引入的误差，因此由示值分辨力引入的不确定度分量u3和测量重复性引入的不确定度分量uA取大者。

C.3.4 合成标准不确定度

C.3.4.1主要不确定度汇总表

| 不确定度来源(ui) | ai(μs) | ki | ui(μs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 示波器最大允差，u1 | 1.29×10-4 | 3 | 7.5×10-5 |
| 测量重复性，uA | 0.12 | 1 | 0.12 |

C.3.4.2合成不确定度计算

以上各项不确定度分量相互独立不相关，合成标准不确定度为：

uc=u12+u2A=0.12μs

C.3.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则相对扩展不确定度为：U=kuc=0.24μs，k=2。

相对扩展不确定度：Urel=3.8%，k=2。