中华人民共和国工业和信息化部

兵工民品计量技术规范

JJF(兵工民品)0001－2020

××××－××－××发布

水溶液电导率仪电计计量标准器

校准规范

Calibration Specification for Standard of Solution Conductivity Meters

（报批稿）

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

××××－××－××实施

JJF(兵工民品) 0001─2020

水溶液电导率仪电计计量标准器校准规范

Calibration Specification of Standard of Solution Conductivity Meters

归  口 单 位：中国兵器工业标准化研究所

主要起草单位：山东非金属材料研究所

本规范技术条文起草单位负责解释

本规范主要起草人：

胡国星（山东非金属材料研究所）

拓  锐（山东非金属材料研究所）

任万杰（山东非金属材料研究所）

参加起草人：

徐俊田（后勤保障部军需能源技术服务中心）

吕  辉（国防科技工业应用化学一级计量站）

- 目    录

- 引言………………………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

- 1 范围…………………………………………………………………………………………………（1）

- 2 引用文件………………………………………………………………………………………………（1）

- 3 术语和计量单位……………………………………………………………………………………（1）

- 4 概述…………………………………………………………………………………………………. （1）

- 5 计量特性……………………………………………………………………………………………（1）

- 6 校准条件……………………………………………………………………………………………（2）

- 6.1 环境条件 ………………………………………………………………………………………（2）

- 6.2 测量标准及其他设备…………………………………………………………………（2）

- 7 校准项目和校准方法……………………………………………………………………………（2）

- 7.1 外观及附件检查………………………………………………………………………………（2）

- 7.2 绝缘电阻…………………………………………………………………………………………（2）

- 7.3 残余电阻…………………………………………………………………………………………（2）

- 7.4 示值误差…………………………………………………………………………………………（3）

- 7.1 示值重复性………………………………………………………………………………………（3）

- 8 校准结果表达……………………………………………………………………………………（4）

- 9 复校时间间隔……………………………………………………………………………………（4）

- 附录A 原始记录格式……………………………………………………………………………（5）

- 附录B 校准证书内页格式………………………………………………………………（7）

- 附录C 测量不确定度评定示例…………………………………………………………………（8）

- 引    言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

水溶液电导率仪电计计量标准器校准规范

1  范围

本规范适用于频率范围（0~1×104）Hz、电导范围（1~2.5×104）μS的水溶液电导率仪电计计量标准器的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 376 电导率仪检定规程

JJG 982 直流电阻箱检定规程

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规程。

- 3.1  水溶液电导率仪电计计量标准器 standard of solution conductivity meters

用于校准电解质溶液电导率仪电计部分的标准器，由一组无感交流电阻组成，其量值以电导表示。

3.2  绝缘电阻 insulation resistance

绝缘电阻是水溶液电导率仪电计计量标准器输出端子与任何其他外部件间的电阻。

3.3  残余电阻 residual resistance

水溶液电导率仪电计计量标准器的所有开关器件均置于无穷大（对应电阻为零位）时，水溶液电导率仪电计计量标准器输出端的电阻值。

4  概述

水溶液电导率仪电计计量标准器由一组无感交流电阻器组成，利用交流电阻模拟溶液电导，以完成对电解质电导率仪电计部分的校准。校准时，将水溶液电导率仪电计计量标准器与高精度数字交流电桥相连，采用直接测量法完成对水溶液电导率仪电计计量标准器的校准，校准框图见图1。

图1  直接测量法校准水溶液电导率仪电计计量标准器

5  计量特性

5.1  绝缘电阻

绝缘电阻不小于1×109Ω。

5.2  残余电阻

残余电阻不大于5×10-2Ω。

5.3  示值误差

最大允许误差：±0.2%。

5.4  重复性

重复性不大于0.05%。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：20℃±2℃；

6.1.2  相对湿度：20%~70%；

6.1.3  电源要求：220 V±22V、50 Hz±2 Hz；

6.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动；

6.1.5  试验室内应有良好的接地装置。

6.2  测量标准及其他设备

校准用设备应经检定/校准，在有效期内。

6.2.1 高精度数字交流电桥

不确定度应优于被校仪器测量不确定度的1/3，同时其频率设置范围应包含被校水溶液电导率仪电计计量标准器推荐测试频率（见表1）。

表1 水溶液电导率仪电计计量标准器的测试频率

| 测试频率/kHz |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |

6.2.2 绝缘电阻测量仪

准确度等级优于5.0级。

7  校准项目和校准方法

7.1 校准项目

水溶液电导率仪电计计量标准器校准项目为绝缘电阻、残余电阻、示值误差、示值重复性。

7.2  校准方法

水溶液电导率仪电计计量标准器应在校准环境条件下稳定24h后进行校准。

7.2.1 外观及附件检查

用目测的方法检查水溶液电导率仪电计计量标准器的外观和标志等。通电检查正常。

7.2.2  绝缘电阻

选取绝缘电阻测量仪或高阻计，对被校水溶液电导率仪电计计量标准器的绝缘电阻进行测量，绝缘电阻测量仪或高阻计上的读数应在电压施加1min后读取，测量值作为水溶液电导率仪电计计量标准器绝缘电阻值。

7.2.3  残余电阻

残余电阻的校准步骤如下：

a）使用高精度数字交流电桥，测量水溶液电导率仪电计计量标准器的残余电阻。应按数字交流电桥的说明书要求，完成数字交流电桥的状态自检，并至少开机稳定30min。

b）如果该种数字交流电桥可同时测量多种参数，则应将其调至电阻测量功能，采用串联方式进行测量。应按照数字交流电桥电阻档的要求进行零点校准，并采取有效措施消除引线自身电阻和压接电阻。

注1：测量前，将每个电导盘在最大范围间来回转动不少于3次，然后使示值置于无穷大（对应电阻为零位）。

c）重复测量3次，记录测试结果。

注2：没有电导值无穷大对应点的水溶液电导率仪电计计量标准器，此项免校。

7.2.4  示值误差

示值误差的校准按以下步骤进行：

a） 按照7.2.3 a）~b）步骤进行操作。

b） 将被校水溶液电导率仪电计计量标准器与数字交流电桥相连接。

注3：被校水溶液电导率仪电计计量标准器要良好接地。

c） 用数字交流电桥逐点测量水溶液电导率仪电计计量标准器的电阻值，读取并记录数字交流电桥测量值Rx。在表1中选取各校准点的测量频率（或1kHz）。

d） 校准后将每一点的电阻值按公式（1）计算出相应的电导值GX。

GX=1/RX                                  （1）

式中：

GX——电导，S。

Rx——水溶液电导率仪电计计量标准器被校点示值的实际电阻值，Ω。

按公式（2）计算各点电导值相对误差。

δ=Gn−GxGx×100%                             （2）

式中：

δ——示值相对误差；

Gn——水溶液电导率仪电计计量标准器被校点示值的标称值，S；

7.2.5  重复性

重复性的校准按以下步骤进行：

a） 按照7.2.4 a）~b）步骤进行操作。

b） 接入中量程上任一标准电导Gs（如100μS），读取数字交流电桥测量值Rx。

c） 重复上述操作10次，计算10次测量值的算术平均值，按公式（3）计算单次测量结果的相对标准偏差。

δs=1Gx⋅i=1nGxi−Gx2n−1×100%                      （3）

式中：

δs——水溶液电导率仪电计计量标准器示值的重复性；

Gxi——第i次测量的示值，S；

Gx——n次测量值的算术平均值，S。

校准结果记入原始记录，原始记录格式见附录A。

8  校准结果表达

校准结束后应出具校准证书，推荐校准证书内页格式见附录B。校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准结果用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定示例见附录C。校准证书至少包含以下信息：

a）标题，如“校准证书”或“校准报告”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果不在实验室内进行校准）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）送校单位的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象接受日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明。

i）对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代码；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

1）校准结果及测量不确定度的说明；

m）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。如果对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后，应对仪器重新校准。

附录A

原始记录格式

证书编号：                                               共  页    第  页

| 客户名称 |  | 送校日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 校准日期 |  |
| 联系电话 |  | 室内温度 |  |
| 仪器型号 |  | 相对湿度 |  |
| 仪器编号 |  | 生产厂家 |  |

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号/规格 | 不确定度/准确度 | 证书编号 | 有效期至 |

1 外观和附件：

2 绝缘电阻：

3 残余电阻

| 测量值 |  |  | 平均值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |

4 示值误差

| 电导示值/S | 测试频率/Hz | 电阻实际值/Ω | 电导实际值/S | 绝对误差/ S | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5 示值重复性

| 电导示值/S | 测试频率/Hz | 电阻实际值/Ω | 电导实际值/S | 电导平均值/S | 电导绝对误差/S | 电导相对误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准员：                                               核验员：

注：依据不同的需要可以设计不同的格式。

附录B

校准证书内页格式

证书编号：                                                共  页    第  页

| 客户名称 |  | 送校日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 校准日期 |  |
| 联系电话 |  | 室内温度 |  |
| 仪器型号 |  | 相对湿度 |  |
| 仪器编号 |  | 生产厂家 |  |

| 校准使用的标准器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号/规格 | 不确定度/准确度 | 证书编号 | 有效期至 |

1 外观和附件：        。

2 绝缘电阻：        。

3 残余电阻：        。

4 示值误差

| 电导示值/S | 测试频率/Hz | 电导实际值/S | 电导示值/S | 测试频率/Hz | 电导实际值/S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大相对误差为： （某校定点） |  |  |  |  |  |

5 示值重复性

| 电导示值/S | 电导实际平均值/S | 电导绝对误差/S | 电导相对误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

校准结果不确定度：

校准员：                                               核验员：

附录C

测量不确定度评定示例

C.1 建立数学模型

δ=Gn−GxGx×100%                        （C-1）

式中：

δ——示值相对误差；

Gn——水溶液电导率仪电计计量标准器被校点示值的标称值，S；

Gx——水溶液电导率仪电计计量标准器被校点示值的实际值，S。

C.2 标准不确定度评定

主要不确定度来源：

1）测量重复性引入的不确定度uA；

2）高精度数字交流电桥引入的不确定度uB1；

3）环境温度引入的不确定度uB2。

C.2.1测量重复性引入的标准不确定度分量uA

使用高精度数字交流电桥对中量程上某一点（如100μS）进行测量，测量10次，根据贝塞尔公式计算单次测量结果的标准偏差δs，即：

δs=1Gxi=1nGxi−Gx2n−1×100%                  （C-2）

式中：

δs——水溶液电导率仪电计计量标准器示值的重复性；

Gxi——第i次测量的示值，S；

Gx——n次测量值的算术平均值，S。

则，/n。

C.2.2 高精度数字电桥引入的标准不确定度分量uB1

从上级出具的检定证书可查到，高精度数字电桥的相对扩展不确定度为U2（k=2），则：。

C.2.2.2 温度引入的标准不确定度分量uB2

根据经验值，实验室温度波动不超过1℃，假设在此温度范围内的概率分布为均匀分布；高精度低温度系数的金属膜电阻的温度系数一般为α，即温度每变化1℃金属膜电阻的电阻值变化率最大为α，由此引入的不确定分量为：

C. 3 合成标准不确定度

uC=uA2+uB12+uB22

C. 4 相对扩展不确定度Urel

（k =2）

C.5不确定度评定实例

C.5.1 建立数学模型

δ=Gn−GxGx×100%

式中：

δ——示值相对误差；

Gn——水溶液电导率仪电计计量标准器被校点示值的标称值，S；

Gx——水溶液电导率仪电计计量标准器被校点示值的实际值，S。

C. 5.2 标准不确定度评定

主要不确定度来源：

1）测量重复性引入的不确定度uA；

2）高精度数字交流电桥引入的不确定度uB1；

3）环境温度引入的不确定度uB2。

C. 5.2.1测量重复性引入的标准不确定度分量uA

使用高精度数字交流电桥对中量程上某一点（如100μS）进行测量，测量10次，根据贝塞尔公式计算单次测量结果的标准偏差δs，即：

δs=1Gxi=1nGxi−Gx2n−1×100%

测量数据如表C-1所示。

表C-1  电导测量重复性数据

| 电导示值 | 测试频率 | 电阻实际值 | 电导实际值 | 电导平均值 | 电导绝对误差 | 电导相对误差 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100.0μS | 1 kHz | 10.002 kΩ | 99.980 μS | 99.970μS | 0.030μS | 0.03% | 0.017% |
|  |  | 10.003 kΩ | 99.970 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.002 kΩ | 99.980 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.004 kΩ | 99.960 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.001 kΩ | 99.990 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.006 kΩ | 99.940 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.002 kΩ | 99.980 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.001 kΩ | 99.990 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.006 kΩ | 99.940 μS |  |  |  |  |
|  |  | 10.003 kΩ | 99.970 μS |  |  |  |  |

则，uA=δ/n=0.005%。

C. 5.2.2 高精度数字电桥引入的标准不确定度分量uB1

从上级出具的检定证书可查到，高精度数字电桥的相对扩展不确定度为：0.02%（k=2），则：uB1=0.02%/2=0.01%。

C.. 5.2.3 温度引入的标准不确定度分量uB2

根据经验值，实验室温度波动不超过1℃，假设在此温度范围内的概率分布为均匀分布；高精度低温度系数的金属膜电阻的温度系数一般为2×10-5，即温度每变化1℃金属膜电阻的电阻值变化率最大为0.002%，由此引入的不确定分量为：

uB2=0.002%2×3=0.0006%

C. 5. 3 合成标准不确定度

uC=uA2+uB12+uB22=0.012%

C. 5. 4 相对扩展不确定度Urel

Urel=k⋅uc=0.03%  （k =2）

JJF (兵工民品) 0001－2020

中华人民共和国工业和信息化部

兵工民品计量技术规范

水溶液电导率仪电计计量标准器校准规范

JJF （兵工民品） 0001－2020

版权所有  不得翻印