中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0050─2020

绝缘电阻表多功能试验箱

校准规范

Calibration Specification of Multifunction Test Boxes

for Insulation Resistance Meters

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0050─2020

绝缘电阻表多功能试验箱

校准规范

Calibration Specification of Multifunction Test Boxes for Insulation Resistance Meters

to Insulation Resistance  Meter

归 口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子科技集团公司第二十研究所

参加起草单位：工业和信息化部电子工业标准化研究院

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

武丽仙（中国电子科技集团公司第二十研究所）

罗政元（中国电子科技集团公司第二十研究所）

陆  强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

参加起草人：

李  洁（工业和信息化部电子工业标准化研究院）

张  伟（中国电子科技集团公司第二十研究所）

张斯博（中国电子科技集团公司第二十研究所）

目  录

引  言	III

1  范围	1

2  术语和计量单位	1

2.1开路电压	1

2.2中值电压	1

2.3中值电阻	1

2.4跌落电阻	1

2.5屏蔽电阻	1

3  概述	2

4  计量特性	2

4.1  中值电阻	2

4.2  跌落电阻	2

4.3  屏蔽电阻	2

4.4  直流电压	2

4.5  峰值电压	2

4.6  短路电流	2

5  校准条件	2

5.1  环境条件	2

5.2  （测量）标准及其它设备	3

6  校准项目和校准方法	3

6.1  外观及工作正常性检查	3

6.2  中值电阻	3

6.3  跌落电阻	4

6.4  屏蔽电阻	5

6.5  直流电压	5

6.6  峰值电压	7

6.7  短路电流	8

7  校准结果表达	9

8  复校时间间隔	10

附录A	11

附录B	13

# 引  言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071—2010《国家计量技术规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

绝缘电阻表多功能试验箱校准规范

1  范围

本规范适用于绝缘电阻表多功能试验箱的校准。高值电阻箱的直流电压、峰值电压的校准，也可以参照本规范执行。

2  术语和计量单位

## 2.1开路电压open-circuit voltage

绝缘电阻表测量端钮处于开路状态下，所输出的电压值，单位是V。

## 2.2中值电压middle-value voltage

模拟式绝缘电阻表测量端钮L，E间连接中值电阻时所输出的电压值，单位是V。

## 2.3中值电阻 middle-value resistance

绝缘电阻表标尺几何中心附近分度线指示的电阻值，单位是Ω。

## 2.4跌落电阻 drop resistance

数字式绝缘电阻表在测量跌落电压时制造厂提供的对应电阻值，单位是Ω。

## 2.5屏蔽电阻shielding resistance

上量限500MΩ以上的模拟式绝缘电阻表，为了防止测量电路泄漏电流影响的屏蔽装置，在计量时接入的电阻值，单位是Ω。

3  概述

绝缘电阻表多功能试验箱（以下简称试验箱）是用于计量额定电压不大于5000V的绝缘电阻表的标准仪器。具有中值电阻、屏蔽电阻、跌落电阻的电阻输出功能，及开路电压、峰值电压、短路电流数字测量功能。

4  计量特性

## 4.1  中值电阻

范围：0.1MΩ～1000MΩ，最大允许误差：±(1%～5%)。

## 4.2  跌落电阻

范围：0.1MΩ～500MΩ，最大允许误差：±5%。

## 4.3  屏蔽电阻

范围：1MΩ～1000MΩ，最大允许误差：±5%。

## 4.4  直流电压

测量范围：1V～5000V，最大允许误差：±(0.5%～5%)。

## 4.5  峰值电压

测量范围：1V～5000V，最大允许误差：±(1%～5%)。

## 4.6  短路电流

测量范围：0.1mA～20mA，最大允许误差：±(1%～5%)。

注: 具体计量特性,请参照被校试验箱的技术要求,针对有的参数进行校准；

上述指标不适用于合格性判别,仅供参考。

5  校准条件

## 5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：  (20±5)℃。

5.1.2  相对湿度：  ≤80%。

5.1.3  供电电源：交流电压(220±11)V；频率(50±1)Hz。

5.1.4  周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

## 5.2  测量标准及其它设备

选用的原则为：校准时由标准器、辅助设备及环境条件所引起的扩展不确定度（k=2）不大于被校试验箱最大允许误差绝对值的1/3。标准器的测量范围应能分别覆盖被校试验箱的测量范围。

5.2.1  静电计（或高阻计）

电阻测量范围：0.1MΩ～1000MΩ，最大允许误差：±(0.1%～1%)。

5.2.2  交直流标准电压源

直流电压输出范围：1V～1000V，最大允许误差：±0.1%。

交流电压输出范围：1V～1000V（频率：50Hz），最大允许误差：±0.1%。

5.2.3  交直流高压源

直流电压输出范围： 1000V～5000V，最大允许误差：±0.5%。

交流电压输出范围： 1000V～5000V（频率：50Hz），最大允许误差：±0.5%。

5.2.4  直流标准电流源

输出范围：0.1mA～100mA，最大允许误差：±0.1%。

# 6  校准项目和校准方法

## 6.1  外观及工作正常性检查

被校试验箱的外观应完好，产品名称、型号、编号、制造厂家应有明确标记；无影响正常工作的机械损伤；电源开关、功能设置开关和旋纽应灵活可靠，转换开关无接触不良的现象，测量端口牢固。接通电源，被校试验箱表头显示应清晰完整。

## 6.2  中值电阻

6.2.1 被校试验箱不通电，其中值电阻档放在最小电阻档；电压量程置于“OFF”档；屏蔽电阻盘位或跌落电阻盘位置于“OFF” 档。测量功能盘旋到相应的档位。

6.2.2 静电计预热30分钟。设置在电阻测量功能，手动设置电阻量程，或电流量程，使电流小于被测量电阻额定电流(施加电压小于被测量电阻额定电压)。

6.2.3 按图1连接仪器，静电计的高、低及屏蔽端对应与被校试验箱E、L及屏蔽端连接，读取静电计电阻测量值RN，并记录于附表A.1中。

图1 中值电阻、跌落电阻校准连接图

被校试验箱的示值误差按公式（1）计算：

Δ=RX－RN                            （1）

式中：

Δ ——示值误差，MΩ；

RX ——被校试验箱的示值，MΩ；

RN ——标准器的输出测量值，MΩ；

被校试验箱的相对示值误差按公式（2）计算：

γ=ΔRN×100%                          （2）

式中：

γ——相对示值误差。

6.2.4 依次改变中值电阻的档位，重复按6.2.2、6.2.3步骤进行测量。

## 6.3  跌落电阻

6.3.1 被校试验箱不通电。其跌落电阻档放在最小电阻档位；功能盘位、电压量程、电压种类都置于“OFF”档，中值电阻盘位置于“OFF” 档位。

6.3.2 静电计预热30分钟。设置在电阻测量功能，手动设置电阻量程，或电流量程，使电流小于被测量电阻额定电流(施加电压小于被测量电阻额定电压)。

6.3.3 按图1连接仪器。静电计的高、低及屏蔽端对应与被校试验箱E、L及屏蔽端连接，读取静电计电阻测量值RN，并记录于附表A.2中。被校试验箱的示值误差按公式（1）（2）计算。

6.3.4 依次改变跌落电阻的档位，重复进行测量。

注：跌落电阻在被校试验箱具有此功能时进行校准。

## 6.4  屏蔽电阻

6.4.1被校试验箱不通电。其功能盘位旋到“屏检”的档位；屏蔽电阻盘放在最小电阻档；电压量程置于“OFF”档；中值电阻盘置于“OFF” 档。

6.4.2 静电计预热30分钟。设置在电阻测量功能，手动设置电阻量程，或电流量程，使电流小于被测量电阻额定电流(施加电压小于被测量电阻额定电压)。

6.4.3 按图2（a)连接仪器。被校试验箱屏蔽盘2置于“OFF” 档位。静电计的高低端对应连接在被校试验箱的输出部分E—G端,屏蔽端对应连接，进行屏蔽盘1的电阻测量。

6.4.4 按图2（b)连接仪器。被校试验箱屏蔽盘1置于“OFF” 档位。静电计的高低端对应连接在被校试验箱的输出部分L—G端,屏蔽端对应连接，进行屏蔽盘2的电阻测量。

6.4.5 分别读取数据并记录于附表A.3中。被校试验箱的示值误差按公式（1）、（2）计算。

注：屏蔽电阻在被校试验箱有此功能时进行校准。

图2  屏蔽电阻测量校准连接图

## 6.5  直流电压

6.5.1  被校试验箱通电5分钟。设置“中值电阻”盘位在“OFF” 档；“屏蔽电阻”盘位或“跌落电阻”盘位在“OFF” 档。

6.5.2  设置被校试验箱的电压功能在“开路电压”档, 且其电压量程置于对应的测量量程。

6.5.3  电压至少选取3个校准点，建议覆盖量程值的10%点、50%点及量程值的95%（接近量程值）点。校准点应兼顾各量程之间的覆盖性及均匀性，也可根据实际情况或送校单位的要求选取校准点。

6.5.4  直流电压1000V以下的电压测量按照图3(a)连接；1000V以上的电压测量用高压测试线按照图3(b)连接，5个测量端子的被校试验箱，电压测量线连接在输出“E—L”两端。

6.5.5  把交直流标准电压源或交直流高压源置于直流电压功能，根据校准点设定电压标准源的直流电压输出值，待被校试验箱的电压显示稳定后，读取电压指示值。并将测量数据记录于附表A.4中。

被校试验箱的直流电压示值误差按公式（3）计算：

Δ=VX－VN                           （3）

式中：

Δ ——示值误差，V；

VX ——被校试验箱的直流电压示值，V；

VN ——交直流标准电压源的直流电压输出标准值，V；

被校试验箱的直流电压相对示值误差按公式（4）计算：

γ=ΔVN×100%                        （4）

式中：

γ——相对示值误差。

图3 电压测量校准连接图

6.5.6  一个量程测量完毕后，断开交直流电压标准源的输出。

6.5.7  待被校试验箱电压显示跌落到10V以下时，更换被校试验箱电压量程。重复进行测量。将数据均记录于附表A.4中。

## 6.6  峰值电压

6.6.1  被校试验箱通电5分钟。设置“中值电阻”盘位在“OFF” 档；“屏蔽电阻”盘位或“跌落电阻”盘位在“OFF” 档。

6.6.3  将被校试验箱的电压功能设置在峰值电压档, 电压量程放在对应的测量量程。

6.6.4  将标准电压源的频率设置在50Hz，电压至少选取3个校准点，建议覆盖量程值的10%点、50%点及量程值的95%点。

注：校准点应覆盖所有量程并兼顾各量程之间的覆盖性及量程内的均匀性，可根据实际情况或送校单位的要求选取校准点。

6.6.5  电压1000V以下的电压测量按照图3(a)连接； 1000V以上的电压测量用高压测试线按照图3(b)连接。根据校准点设定标准电压源的交流电压输出值，待被测电压值显示稳定后，读取被校试验箱的峰值电压示值并记录于附表A.5中。

6.6.6  一个量程测量完毕后，断开交直流标准电压源的输出。

6.6.7  待被校试验箱的电压显示跌落到10V以下时，更换电压量程。重复进行测量。

被校试验箱的电压峰值示值误差按公式（5）计算。

Δ=VX－VF                         （5）

式中：

Δ ——示值误差，V；

VX ——被校试验箱的电压峰值示值，V；

VF ——标准电压源输出的峰值标准值，V；

VN ——标准电压源输出的标准有效值，V；（VF= 2 VN）

被校试验箱的电压峰值相对示值误差按公式（6）计算：

γ=ΔVF×100%                      （6）

式中：

γ——相对示值误差。

6.6.8  待电压测量完毕后，断开交直流标准电压源的输出。

6.6.9  将被校试验箱的电压种类盘打在放电档位。没有放电功能的试验箱，待电压显示跌落到接近0V时，才可以关机。

## 6.7  短路电流

6.7.1  被校试验箱通电5分钟。设置“中值电阻”和“跌落电阻”盘位在“OFF”档；把电压种类开关放在“OFF” 档位；测量功能放在电流档，将电流量程开关设置在需要测量的量程。

6.7.2  至少选取3个校准点，建议覆盖量程值的10%点、50%点及量程值95% （接近量程值）点。

注：校准点应覆盖所有量程并兼顾各量程之间的覆盖性及量程内的均匀性，可根据实际情况或送校单位的要求选取校准点。

6.7.3  按照图4连接。根据校准点设定直流标准电流源的电流输出值，待被校试验箱的电流显示稳定后，读取被校试验箱的电流读数。将数据记录于附表A.6中。

被校试验箱的电流示值误差按公式（7）计算：

Δ=IX－IN                           （7）

式中：

Δ ——示值误差，A；

IX ——被校试验箱的直流电流示值，A；

IN ——直流标准电流源的输出标准值，A。

被校试验箱的电流相对示值误差按公式（8）计算：

γ=ΔIN×100%                        （8）

式中：

γ——相对示值误差。

图 4  短路电流校准连接图

6.7.4  改变被校试验箱的电流量程，重复进行测量。

6.7.5  测量完毕后，断开直流标准电流源的输出。

# 7  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 8  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过1年，必要时可随时送校，仪器修理或调整后应及时校准。

# 附录A

校准记录格式

- 外观及工作正常性检查

□正常       □不正常

- 中值电阻

表 A.1  中值电阻的示值误差

| 标称值/ MΩ | 测量值/ MΩ | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 跌落电阻

表 A.2  跌落电阻的示值误差

| 标称值/ MΩ | 测量值/ MΩ | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 屏蔽电阻

表 A.3  屏蔽电阻的示值误差

| 标称值/ MΩ | 测量值/ MΩ | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

- 直流电压

表 A.4  直流电压的示值误差

| 量程 | 标准值/V | 指示值/V | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 峰值电压（50Hz）

表 A.5  峰值电压的示值误差

| 量程 | 标准值/V | 指示值/V | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 短路电流

表 A.6  短路电流的示值误差

| 量程 | 标准值/mA | 指示值/mA | 示值误差 | 测量不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 附录B

测量不确定度评定示例

以ZX24C+绝缘电阻表多功能试验箱为例，不确定度分析如下：

B.1  中值电阻测量不确定度评定

B.1.1  测量方法及测量模型

采用直接测量法。

测量模型为:

△＝Rx－R0

式中：Rx —— 被校试验箱的中值电阻示值

R0 —— 静电计的直流电阻测量标准值

△ —— 被校试验箱的中值电阻示值误差

B.1.2  主要不确定度来源

B.1.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

B.1.2.2  静电计直流电阻测量的允许误差极限引入的标准不确定度分量

B.1.3  标准不确定度评定

B.1.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

用静电计的直流电阻测量功能对被校试验箱的中值电阻进行测量，在10MΩ点进行重复测量10次,结果如下:(测量单位: MΩ)

R1=10.00    R2=10.00    R3=10.00    R4=10.00    R5=10.00

R6=10.00    R7=10.00    R8=10.00    R9=10.00    R10=10.00

测量结果的平均值：R=i=110Ri10=10.000 MΩ

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(R)=i=1n(Ri−R)2n−1=0 MΩ

则相对不确定度：uA= 0%

B.1.3.2  由静电计直流电阻测量的允许误差极限引入的标准不确定度分量u2

静电计直流电阻10 MΩ点最大允许误差为 ±0.1%，即α1=0.1%，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量：

u1=αk=0.1%3＝0.058%

B.1.3.4  合成标准不确定度

uA，u1之间各不相关，则

uc=uA2+u12=0.058%

表B.1  中值电阻不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校试验箱的重复性 | 正态 | 1 | 0% |
| 2 | 静电计的直流电阻的最大允许误差 | 均匀 | 1 | 0.058% |

B.1.3.5  扩展不确定度

取k =2, U =k·uc ,由此得到直流电阻10 MΩ点校准结果的扩展不确定度为:

U =2uc=2×0.058%=0.12%；即Urel =0.12% 。

B.2  跌落电阻测量不确定度评定

用静电计的直流电阻测量功能对被校试验箱的跌落电阻参数进行测量。不确定度评定方法与中值电阻类同，考虑测量重复性引入的标准不确定度分量；静电计直流电阻测量的允许误差极限引入的标准不确定度分量。重复性引入的标准不确定度分量可以忽略，评定结果见下表B.2:

表B.2  中值、跌落电阻不确定度评定汇总表

| 测量功能 | 选点 | 测量重复性引入的标准不确定度 | 静电计直流电阻测量的允许误差极限引入的标准不确定度 | 合成标准不确定度 | 扩展不确定度 (k =2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中值电阻 | 10MΩ | 0% | 0.058% | 0.058% | 0.12% |
| 跌落电阻 | 19 MΩ | 0% | 0.058% | 0.058% | 0.12% |

B.3  直流电压测量不确定度评定

B.3.1  测量方法及测量模型

采用直接测量法。

测量模型为:

△＝Ux－U0

式中：Ux —— 被校试验箱的直流电压示值

U0 —— 交直流标准源的直流电压输出标准值

△ —— 被校试验箱的直流电压示值误差

B.3.2  主要不确定度来源

B.3.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

B.3.2.2  被校试验箱直流电压测量的分辨力引入的不确定度分量

B.3.2.3  交直流标准源直流电压输出的允许误差极限引入的标准不确定度分量

B.3.3  标准不确定度评定

B.3.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

用交直流标准源5520A对被校试验箱的直流电压进行测量，在100V点进行重复测量10次,结果如下: (测量单位:V)

V1=100.0    V2=100.0    V3=100.0    V4=100.0    V5=100.0

V6=100.0    V7=100.0    V8=100.1    V9=100.1    V10=100.0

测量结果的平均值：V=i=110Vi10=100.02 V

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(V)=i=1n(Vi−V)2n−1=0.042 V

则相对不确定度：uA=0.042%

B.3.3.2  由被校试验箱直流电压测量的分辨力引入的标准不确定度分量u1

被校试验箱的直流电压100V点的分辨力0.1V，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量为：

u1＝δx2k=0.1100×23×100%＝0.029%

B.3.3.3  由交直流标准源直流电压输出的允许误差极限引入的标准不确定度分量u2

交直流标准源5520A直流电压100V点最大允许误差为 ±0.001%，即α1=0.001%，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量：

u2=αk=0.001%3＝0.00058%

B.3.3.4  合成标准不确定度

测量重复性和分辨力存在重复，合成时应舍去较小值。uA ,u2 之间各不相关，则

u1 ，u2之间各不相关，则

uc=uA2+u22=0.05%

表B.3  直流电压不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校试验箱的重复性 | 正态 | 1 | 0.042% |
| 2 | 交直流标准源直流电压的最大允许误差 | 均匀 | 1 | 0.00058% |
| 3 | 被校试验箱直流电压的分辨力 | 均匀 | 1 | 0.029% |

B.3.3.5  扩展不确定度

取k =2,U =k·uc ,由此得到直流电压100V点校准结果的扩展不确定度为:

U =2uc=2×0.05%=0.1%；即Urel =0.1% 。

B.4  峰值电压测量不确定度评定

B.4.1  测量方法及测量模型

采用直接测量法。

测量模型为:

△＝Ux－U0

式中：Ux —— 被校试验箱的峰值电压示值

U0 —— 交直流标准源的交流电压输出的峰值标准值

△ —— 被校试验箱的峰值电压示值误差

B.4.2  主要不确定度来源

B.4.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

B.4.2.2  被校试验箱峰值电压测量的分辨力引入的不确定度分量

B.4.2.3  交直流标准源交流电压输出的允许误差极限引入的标准不确定度分量

B.4.3  标准不确定度评定

B.4.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

用交直流标准源5520A交流电压输出对被校试验箱的峰值电压进行测量，在100V有效值点（50Hz）进行重复测量10次,结果如下: (测量单位:V)

V1=140.0    V2=140.0    V3=140.0    V4=140.0    V5=140.0

V6=140.0    V7=140.0    V8=140.1    V9=140.1    V10=140.0

测量结果的平均值：V=i=110Vi10=140.02 V

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(V)=i=1n(Vi−V)2n−1=0.042 V

则相对不确定度：uA=0.03%

B.4.3.2  由被校试验箱交流电压测量的分辨力引入的标准不确定度分量u1

被校试验箱的交流电压140V点的分辨力0.1V，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量为：

u1＝δx2k=0.1140×23×100%＝0.02%

B.4.3.3  由交直流标准源交流电压输出的允许误差极限引入的标准不确定度分量u2

交直流标准源5520A的交流电压100V有效值点(50Hz)最大允许误差为±0.02%，即α1=0.02%，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量：

u2=αk=0.02%3＝0.012%

B.4.3.4  合成标准不确定度

测量重复性和分辨力存在重复，合成时应舍去较小值。uA ,u2 之间各不相关，则

uc =uA2+u22=0.033%

表B.4  峰值电压不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校试验箱的重复性 | 正态 | 1 | 0.03% |
| 2 | 交直流标准源交流电压输出的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.012% |
| 3 | 被校试验箱峰值电压的分辨力 | 均匀 | 1 | 0.02% |

B.4.3.5  扩展不确定度

取k =2,U =k·uc ,由此得到交流电压140V点校准结果的扩展不确定度为:

U =2uc=2×0.038%=0.1%；即Urel =0.08% 。

B.5  短路电流(直流电流)测量不确定度评定

B.5.1  测量方法及测量模型

采用直接测量法。

测量模型为:

△＝Ix－I0

式中：Ix —— 被校试验箱的直流电流示值

I0 —— 直流标准电流源的直流电流输出标准值

△ —— 被校试验箱的直流电流示值误差

B.5.2  主要不确定度来源

B.5.2.1  测量重复性引入的标准不确定度分量

B.5.2.2  被校试验箱直流电流测量的分辨力引入的不确定度分量

B.5.2.3  直流标准电流源输出的允许误差极限引入的标准不确定度分量

B.5.3  标准不确定度评定

B.5.3.1  由测量重复性引入的标准不确定度分量uA

用交直流标准源5520A对被校试验箱的直流电流进行测量，在10mA点进行重复测量10次,结果如下:(测量单位:mA)

I1=10.006    I2=10.006    I3=10.006    I4=10.006    I5=10.006

I6=10.005    I7=10.006    I8=10.005    I9=10.005    I10=10.005

测量结果的平均值：I=i=110Ii10=10.0056 mA

单次测量值的实验标准偏差：

Sn(I)=i=1n(Ii−I)2n−1=0.00052 mA

则相对不确定度：uA=0.0052%

B.5.3.2  由被校试验箱直流电流测量的分辨力引入的标准不确定度分量u1

被校试验箱的直流电流10mA点的分辨力0.001mA，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量为：

u1＝δx2k=0.00110×23×100%＝0.0029%

B.5.3.3  由交直流标准源直流电流输出的允许误差极限引入的标准不确定度分量u2

交直流标准源5520A的直流电流10mA点最大允许误差为±0.01%，即α1=0.01%，按均匀分布，取k =3，由此引入的标准不确定度分量：

u2=αk=0.01%3＝0.0058%

B.5.3.4  合成标准不确定度

考虑到直流电流表的测量重复性和分辨力存在重复，在合成标准不确定度时将舍去二者较小值u1，uA，u2之间各不相关，则

uc=uA2+u22=0.008%

表B.5  直流电流不确定度分量汇总表

| 序号 | 不确定度来源 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 被校试验箱的重复性 | 正态 | 1 | 0.0052% |
| 2 | 直流标准电流源输出的最大允许误差 | 均匀 | -1 | 0.0058% |
| 3 | 被校试验箱直流电流的分辨力 | 均匀 | 1 | 0.0029% |

B.5.3.5  扩展不确定度

取k =2,U =k·uc ,由此得到直流电流10mA点校准结果的扩展不确定度为:

U =2uc=2×0.008%=0.016%；即Urel =0.016% 。

表B.6  不确定度评定汇总表

| 参数 | 选点 | 合成标准不确定度 | 扩展不确定度 (k =2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 中值电阻 | 10MΩ | 0.058% | 0.12% |
| 跌落电阻 | 19MΩ | 0.058% | 0.12% |
| 直流电压 | 100V | 0.05% | 0.10% |
| 峰值电压 | 140V/50Hz | 0.033% | 0.07% |
| 直流电流 | 10mA | 0.008% | 0.016% |