中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF (电子) 0052-2020

半导体工艺用定时器校准规范

Calibration Specification for Semiconductor Process Timer

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0052─2020

半导体工艺用定时器校准规范

Calibration Specification for Semiconductor Process Timer

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子科技集团公司第十三研究所

参加起草单位：中国电子科技集团公司第二十研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

张立飞（中国电子科技集团公司第十三研究所）

刘  晨（中国电子科技集团公司第十三研究所）

吴爱华（中国电子科技集团公司第十三研究所）

参加起草人：

陆  强（中国电子科技集团公司第二十研究所）

王一帮（中国电子科技集团公司第十三研究所）

孙  静（中国电子科技集团公司第十三研究所）

目    录

引言	II

1	范围	1

2	概述	1

3	计量特性	1

3.1	电子型定时器	1

3.2	机械型定时器	1

4	校准条件	2

4.1	环境条件	2

4.2	校准用设备	2

5	校准项目和校准方法	2

5.1	外观及正常性检查	2

5.2	校准方法	2

6	校准结果表达	3

7	复校时间间隔	4

附录A原始记录格式	5

附录B校准证书内页格式	6

附录C测量不确定度评定示例	7

- 引言

本规范依据JJF 1071−2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1−2012 《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

半导体工艺用定时器校准规范

- 范围

本规范适用于机械型和电子型半导体工艺用定时器的校准。

- 概述

半导体工艺用定时器是一种用于半导体生产过程中控制时间的机械或者电子装置，主要应用于半导体生产工艺过程中的电镀、超声清洗等控制领域。它分为机械型定时器和电子型定时器。

机械型定时器是由发条机构提供整个定时系统的动力，通过一系列的齿轮变速，使发条松弛时的旋转周数增加，在齿轮系的末端有擒纵轮、擒纵爪和游丝，保证齿轮系在发条的驱动下旋转的速度恒定，使齿轮系中某个齿轮转到一定角度后发出一个电信号或机械信号，开始/停止供电或发出铃声。

电子型定时器通常由32.768 kHz的晶体振荡器为整个定时器提供时间基准，通过一系列的门电路（或者采用小型MCU）当计数器达到一定值以后，发出一个电信号，使蜂鸣器/继电器动作。

- 计量特性

  - 电子型定时器

    - 定时误差

定时误差如表1所示。

表1 电子型定时器的定时误差最大允许误差

| 测量时间间隔 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
| 10 s | ±1 s |
| 10 min | ±1 s |
| 1 h | ±1 s |
| 24 h | ±5 s |
| 99 h | ±21 s |

    - 内部时钟晶体振荡器频率准确度

频率：32.768 kHz

频率准确度：1×10-5~1×10-6

  - 机械型定时器

    - 定时范围

60s~1h

    - 定时误差

最大为满量程的10%。

- 校准条件

  - 环境条件

a）环境温度：（20±5）℃；

b）相对湿度：≤80%；

c）供电电源：（220±11）V，频率：（50±1）Hz；

d）周围无影响正常工作的电磁干扰和机械振动。

  - 校准用设备

校准用设备应经过计量技术机构检定或校准，满足校准使用要求，并在有效期内。

校准用设备指标如下：

4.2.1电子秒表

测量范围：0.01s~99h

最大允许误差：±2.06s；

4.2.2时钟测试仪

时钟测试仪配备传感器用于定时器的校准

测量频率：32.768 kHz

测量准确度：优于3×10-7

传感器类型：平面型

- 校准项目和校准方法

  - 外观及正常性检查

被校半导体工艺用定时器应完好无损，所有按键及旋钮工作应正常。电子型定时器数字显示应清晰、完整，蜂鸣器、报警声音响亮，继电器触点动作正确；机械型定时器回零后的位置与刻度盘零位的偏移量应不超出最小刻度值。

  - 校准方法

    - 内部时钟晶体振荡器频率准确度

本校准项目适用于内部带有32.768 kHz晶振的电子型定时器。

具体步骤如下：

a）时钟测试仪开机自检正常后，至少预热30 min以上；

b）调节时钟测试仪测量档位至32.768 kHz晶体振荡器测量档位；

c）被校定时器通电预热至少30 min，按照图1所示将时钟测试仪的传感器接近定时器，并保持时钟测试仪的传感器与定时器距离小于5 mm；

d）等待时钟测试仪显示读数稳定以后，从时钟测试仪显示器上读出测量结果，并将结果记录到附录A表A.2中。

时钟测试仪

传感器

被校定时器

图1 内部时钟晶体振荡器频率准确度校准示意图

    - 定时误差

本校准项目适用于电子型和机械型定时器。

a）被校准定时器通电预热至少30 min；

b）将定时器定时时间调节至受校时间，或者调节至用户要求的校准时间间隔；

c）在定时器定时开始的同时，按下电子秒表的“开始计时”按键；

d）等待定时时间结束时，按下电子秒表的“结束计时”按键，记录电子秒表的读数T0至附录A表A.3中，并按公式（1）计算定时误差。

ΔT=T−T0（1）

式中：ΔT——定时误差，单位：s；

T——设定时间，单位：s；

T0——电子秒表读数，单位：s。

- 校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

- 标题：“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

- 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的说明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

- 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的。建议复校时间间隔为1年，修理或调整后应进行校准。因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

- 附录A

原始记录格式

A.1　外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

A.2　内部时钟晶体振荡器频率准确度

表A.2　内部时钟晶体振荡器频率准确度

| 测量频率 | 频率准确度/Hz |
| --- | --- |
| 32.768 kHz |  |

A.3　定时误差

表A.3　定时误差

| 设定值 | 测量值 | 误差 / s | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 s |  |  |  |
| 10 min |  |  |  |
| 1 h |  |  |  |
| 24 h |  |  |  |
| 99 h |  |  |  |

- 附录B

校准证书内页格式

B.1　外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观及工作正常性检查 |  |

B.2　内部时钟晶体振荡器频率准确度

表B.2　内部时钟晶体振荡器频率准确度

| 测量频率 | 频率准确度/Hz |
| --- | --- |
| 32.768 kHz |  |

B.3　定时误差

表B.3　定时误差

| 设定值 | 测量值 | 误差 / s | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 s |  |  |  |
| 10 min |  |  |  |
| 1 h |  |  |  |
| 24 h |  |  |  |
| 99 h |  |  |  |

- 附录C

测量不确定度评定示例

C.1  定时误差不确定度评定

C.1.1 测量模型

ΔT=T−T0（C.1）

式中：

△T——定时误差，单位：s；

T——设定时间，单位：s；

T0——电子秒表读数，单位：s。

C.1.2 不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

a）测量重复性引入的测量不确定度分量uA1；

b）电子秒表测量误差引入的测量不确定度分量uB2；

c）电子秒表测量分辨力引入的测量不确定度分量uB3

d）定时器与标准器开关不同步引入的测量不确定度分量uB4。

C.1.3 测量不确定度分量的评定

C.1.3.1测量重复性引入的测量不确定度分量uA1：

按A类方法进行评定。使用电子秒表对被测定时器的定时时间（10 min）重复测量10次，测量数据见表C.1，利用贝塞尔公式计算实验标准偏差 s=0.13 s，则uA1=0.13 s。

表C.1电子秒表重复性测量数据

| 10 min 0.35 s | 10 min 0.29 s | 10 min 0.12 s | 10 min 0.48 s | 10 min 0.25 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 min 0.12 s | 10 min 0.05s | 10 min 0.28 s | 10 min 0.41 s | 10 min 0.32 s |

C.1.3.2电子秒表测量误差引入的测量不确定度分量uB2：

根据电子秒表TF087的说明书技术指标：计时最大允许误差为±(0.01s+T×0.001%)，TF087测量时间间隔10 min时最大允许误差为：

0.01s + 600s×0.001% = 0.016s                （C.2）

按均匀分布处理，k=3，则测量不确定度分量为：

uB2=0.016s3=0.010s                         （C.3）

C.1.3.3电子秒表测量分辨力引入的测量不确定度分量uB3：

电子秒表测量10 min时间间隔的测量分辨力为0.01 s，取其区间半宽度为0.005 s，按均匀分布，k=3，则测量不确定度分量为：

uB3=0.005s3=0.0029s                         （C.4）

C.1.3.4开关不同步引入的测量不确定度分量uB4：

在竞技赛跑中专家做了充分实验证明人体动作反应时间不大于0.1s，故人体左右手动作反应时间相差不大于0.2 s，按均匀分布，k=，则测量不确定度分量为：

uB4=0.2s3=0.12s                           （C.5）

C.1.4合成标准不确定度

四个标准不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度为：

uc=uA12+uB22+uB32+uB420.132+0.0102+0.00292+0.1220.18s               （C.6）

C.1.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

U=2uc=0.36s                            （C.7）

C.2  时基准确度测量不确定度的评定

C.2.1 测量模型

A=As+δ                                       （C.8）

式中：A——被测时基频率值，单位Hz；

AS——参考时基标准值，单位Hz；

δ——被测与参考时基准确度的误差，单位Hz

C.2.2不确定度来源

根据测量模型，分析其测量不确定度来源为：

a）时钟测试仪内部时基不准引入的测量不确定度分量uB1；

b）测量重复性引入的测量不确定度分量uA2。

C.2.3 测量不确定度分量的评定

C.2.3.1时钟测试仪内部时基不准引入的测量不确定度分量uB1：

时钟测试仪内部时基不准引入的测量不确定度分量主要来源于所使用的时钟测试仪内部时基准确度引入的不确定度。

由时钟测试仪说明书给出的频率准确度为3×10-7，即区间半宽度为a=3×10-7，采用B类评定方法评定，可认为区间内误差为均匀分布，取包含因子k=3，则测量不确定度。

- uB1=ak=1.73×10−7                             （C.9）

C.2.3.2测量重复性引入的测量不确定度分量uA2：

测量重复性引入的测量不确定度分量，可通过时钟测试仪连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定，连续测量10次，测量数据见表C.2，利用贝塞尔公式计算实验标准偏差 s=1.16×10-7，则uA2=1.16×10-7：

表C.2 时钟测试仪重复性测量数据

| 3.62×10-6 | 3.56×10-6 | 3.72×10-6 | 3.77×10-6 | 3.71×10-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.77×10-6 | 3.43×10-6 | 3.49×10-6 | 3.57×10-6 | 3.63×10-6 |

C.2.4 合成标准不确定度

两个标准不确定度分量互不相关，则合成标准不确定度为：

uc=uB12+uA222.08×10−7                        （C.10）

C.2.5 扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度：

U=2uc=4.2×10-7                       （C.11）