中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF (电子) 0046─2020

机载交流耐瞬态

电压发生器校准规范

Calibration Specification of Airborne

AC Transient-tolerant Voltage Generators

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

机载交流耐瞬态

JJF (电子) 0046─2020

电压发生器校准规范

Calibration Specification of Airborne

AC Transient-tolerant Voltage Generators

归 口 单 位：中国电子技术标准化研究院

起 草 单 位：中国电子科技集团公司第二十研究所

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李  娜（中国电子科技集团公司第二十研究所）

刘  洋（中国电子科技集团公司第二十研究所）

参加起草人：

刘红煜（中国电子科技集团公司第二十研究所）

方雪梅（中国电子科技集团公司第二十研究所）

目 录

引 言	II

1	范围	1

2	引用文件	1

3	术语和计量单位	1

4	概述	1

5	计量特性	2

6	校准条件	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其他设备	3

7	校准项目和校准方法	4

7.1 校准项目	4

7.2 校准方法	4

7.2.1 外观及工作正常性检查	4

7.2.2 稳态电压	4

7.2.3 稳态频率	5

7.2.4 欠电压	6

7.2.5 过电压	7

7.2.6 欠电压持续时间	7

7.2.7 过电压持续时间	7

8	校准结果表达	9

9	复校时间间隔	10

附录A 校准记录格式	11

附录B 测量结果不确定度评定示例	13

# 引 言

本规范依据国家计量技术规范JJF 1071-2010《国家计量技术规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范为首次发布。

机载交流耐瞬态电压发生器校准规范

# 范围

本校准规范适用于机载交流耐瞬态电压发生器的校准。

# 引用文件

GJB 181B-2012   飞机供电特性

GJB 5189-2003   飞机供电特性参数测试方法

GJB 5558-2006   飞机供电特性测试要求

注：凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规则；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

# 术语和计量单位

## 稳态交流电压 steady state AC voltage

在不大于且接近1s的时间间隔内交流电压的时间平均值，通常为额定电压，单位V。

注：来源[GJB 181B-2012  3.45]

## 稳态频率 steady state frequency

在不大于且接近1s的时间间隔内频率的平均值，通常为额定电压，单位Hz。

注：来源[GJB 181B-2012  3.59]

## 欠电压 undervoltage

低于正常工作瞬变极限并由保护装置的动作进行限制的电压，单位V。

## 过电压 overvoltage

超出正常工作瞬变极限并由保护装置的动作进行限制的电压，单位V。

# 概述

机载交流耐瞬态电压发生器（以下简称电压发生器）是航空机载用电设备抗扰试验中的重要仪器，它通过电源控制电路在正常工作电压上产生满足GJB 181B-2012电气特性相关试验要求的非正常瞬态波形，如图1所示。通过对机载交流用电设备的耐非正常瞬变特性（包括耐过压、耐欠压极限性能）测试，能够有效的发现飞机机载设备的潜在故障和误动作，广泛应用于飞机研制试验领域。

图1  耐瞬态电压波形

电压发生器主要由稳压电源，控制电路，功能选择及动作执行电路组成，其工作原理框图如图2所示，稳态电压为三相，电压输出端一般定义为A端口、B端口、C端口，接地端定义为N端口。

图2  工作原理框图

# 计量特性

## 稳态电压

输出电压范围（有效值）：108V～118V；最大允许误差：±0.5%。

## 稳态频率

输出频率范围（有效值）：393Hz～407Hz；最大允许误差：±0.1%；

## 欠电压

输出范围（有效值）：0.1V～80V连续可调（或电压发生器可调最大电压）；

最大允许误差：±1.0%。

## 过电压

输出范围（有效值）：120V～200V连续可调（或电压发生器可调最大电压）；

最大允许误差：±1.0%。

## 欠、过电压持续时间

输出范围：50ms～99.99s；

最大允许误差：±3%。

# 校准条件

## 环境条件

### 环境温度：（23±5）℃。

### 相对湿度：≤80%。

### 供电电源：电压：（115±23）V，频率：（400±8）Hz。

### 周围无影响正常工作的机械振动和电磁干扰。

## 测量标准及其他设备

### 数字多用表

交流电压测量范围：10mV～750V,最大允许误差：±0.1%；

频率测量范围:≥1kHz,最大允许误差：±0.01%。

注：如果数字多用表无频率测量功能，可选满足技术指标的频率计。

### 数字示波器

频带宽度：≥100MHz；

输入阻抗： 1MΩ；

电压最大允许误差：±1.5%；

时基最大允许误差：±0.1%。

6.2.3  示波器无源电压探头

频带宽度：≥100MHz；

最大输入电压：≥300V；

输入阻抗：10MΩ；

衰减比：10:1；

衰减比最大允许误差：±2%。

# 校准项目和校准方法

## 校准项目

电压发生器校准项目见表1。

表1   电压发生器校准项目一览表

| 编号 | 项目名称 | 校准方法的条款号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观及工作正常性检查 | 7.2.1 |
| 2 | 稳态电压 | 7.2.2 |
| 3 | 稳态频率 | 7.2.3 |
| 4 | 欠电压 | 7.2.4 |
| 5 | 过电压 | 7.2.5 |
| 6 | 欠电压持续时间 | 7.2.6 |
| 7 | 过电压持续时间 | 7.2.7 |

## 校准方法

### 外观及工作正常性检查

7.2.1.1 电压发生器应有明晰的型号、生产编号、制造厂商，送校时应附有使用说明书及全部配套附件。

7.2.1.2 电压发生器应设有接地端钮，并标明接地符号，接地线应完好无损。

7.2.1.3 电压发生器结构应完整并无影响正常工作及读数的机械损伤，输入输出插座应牢靠，开关、按键及旋钮应能正常工作并有明确标志。

7.2.1.4 被校电压发生器按规定预热。

### 稳态交流电压

7.2.2.1稳态交流电压采用直接测量法，按图3连接仪器，将电压发生器的输出A端口、N端口与数字多用表连接。

7.2.2.2 读取数字多用表测量值，并将测量结果记录在附录A的表A.1中。

7.2.2.3 改变测量端口，重复步骤7.2.2.1～7.2.2.2，并记录在附录A的表A.1中；

V-

V--

V+

数

字

多

用

表

电

压   A

发   B

生   C

器

N

图3  稳态电压校准连接框图

7.2.2.4 稳态交流电压的相对误差按公式（1）计算，计算结果记录至附录A表A.1中。

δT=UT−UT0UT0×100%                          （1）

式中：δT——稳态交流电压相对误差；

UT——稳态电压标称值，单位V；

UT0——稳态电压测量值，单位V。

### 稳态频率

7.2.3.1稳态频率采用直接测量法，设置数字多用表为频率测量，按图4连接仪器，将电压发生器的输出A端口、N端口与数字多用表连接。

数

字

多

用

表

电   A

压   B

发   C

生

器   N

+

-

图4  稳态频率校准连接框图

7.2.3.2 读取频率测量值，并将测量结果记录在附录A的表A.2中。

7.2.3.3改变测量端口，重复步骤7.2.3.1～7.2.3.2，并记录在附录A的表A.2中；

7.2.3.4相对频率偏差按公式（2）计算，计算结果记录至附录A表A.2中。

δT=fT−fT0fT0×100%                          （2）

式中：δT——相对频率偏差；

fT——稳态频率标称值，单位Hz；

fT0——稳态频率测量值，单位Hz。

### 欠电压

7.2.4.1 将电压发生器的输出A端口、N端口与数字多用表连接,按图4连接仪器。

7.2.4.2 调整旋钮使电压发生器输出第一个校准点电压“0.1V”，“持续时间”设置为7s。

7.2.4.3 按下“控制”开关使电压发生器输出欠电压,观察数字多用表在耐瞬态电压输出后7s内的稳定读数，并将测量结果（有效值）记录在附录A表A.3中。

7.2.4.4 在欠电压标称范围内，除必选点“0.1V”外，均匀选取2～3个电压校准点，如表2所示，重复7.2.4.2～7.2.4.4步骤，并记录在附录A表A.3中。

表2   欠、过电压校准点设置

| 波形类型 | 欠、过电压校准点 |
| --- | --- |
| 欠电压 | 0.1V （必选点） |
|  | 40V |
|  | 80V |
|  | 100V |
| 过电压 | 120V |
|  | 140V |
|  | 160V |
|  | 180V （必选点） |

7.2.4.5 改变测量端口，重复步骤7.2.4.1～7.2.4.4，并记录在附录A表A.3中；

7.2.4.6 欠电压的相对误差按公式（3）计算，计算结果记录至附录A表A.3中。

δD=UD−UD0UD0×100%                           （3）

式中： δD——欠电压相对误差；

UD——欠电压标称值，单位V；

UD0——欠电压测量值，单位V。

### 过电压

7.2.5.1 将电压发生器的输出A端口、N端口与数字多用表连接,按图4连接仪器。7.2.5.2 调整旋钮使电压发生器输出电压“120V”，“持续时间”设置为50ms。

7.2.5.3 按下“控制”开关使电压发生器输出过电压,观察数字多用表在耐瞬态电压输出后7s内的稳定读数，并将测量结果（有效值）记录在附录A表A.4中。

7.2.5.4 在过电压标称范围内，除必选点“180V”外，均匀选取2～3个电压校准点，如表2所示，重复7.2.4.2～7.2.4.4步骤，并记录在附录A表A.4中。

7.2.5.5 改变测量端口，重复步骤7.2.5.1～7.2.5.5，并记录在附录A的表A.4中；

7.2.5.6 过电压的相对误差按公式（4）计算，计算结果记录至附录A表A.4中。

δD=UD−UD0UD0×100%                           （4）

式中： δD——过电压相对误差；

UD——过电压标称值，单位V；

UD0——过电压测量值，单位V。

### 欠电压持续时间

7.2.6.1 将电压发生器的输出A端口、N端口直接连接到示波器无源电压探头的输入端，示波器无源电压探头输出端连接到数字示波器输入端，如图5连接仪器。

示波器无源电压探头

电   A

压   B

发   C

生

器   N

数

字

示

波

器

图5  欠电压校准连接框图

7.2.6.2  欠电压幅值设置为“40V”，调节持续时间控制器，在欠电压持续时间标称范围内，除7s（必选点）外，均匀选取2～3个测量点，如表3所示，并将测量结果记录在附录A表A.5中。

表3   欠、过电压持续时间校准点设置

| 波形类型 | 欠、过电压持续时间校准点 |
| --- | --- |
| 欠电压 | 50ms |
|  | 7s （必选点） |
|  | 99.99s |
| 过电压 | 50ms （必选点） |
|  | 7s |
|  | 99.99s |

7.2.6.3 电压持续时间的相对误差按公式（5）计算，计算结果记录至附录A表A.5中。

δT=T−T0T0×100%                         （5）

式中：δT——电压持续时间相对误差；

T——电压持续时间标称值，单位ms；

T0——电压持续时间测量值，单位ms。

### 过电压持续时间

7.2.7.1 将电压发生器的输出A端口、N端口直接连接到示波器无源电压探头的输入端，示波器无源电压探头输出端连接到数字示波器输入端，如图5连接仪器。

7.2.7.2  过电压幅值设置为“140V”，调节持续时间控制器，在过电压持续时间标称范围内，除50ms（必选点）外，均匀选取3～5个测量点，如表3所示，并将测量结果记录在附录A表A.6中。

7.2.7.3 电压持续时间的相对误差按公式（6）计算，计算结果记录至附录A表A.6中。

δT=T−T0T0×100%                         （6）

式中：δT——电压持续时间相对误差；

T——电压持续时间标称值，单位ms；

T0——电压持续时间测量值，单位ms。

# 校准结果表达

校准完成后的测试仪应出具校准证书。校准证书应至少包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页和总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 复校时间间隔

电压发生器的复校时间间隔一般不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录A

校准记录格式

一、外观及工作正常性检查

□正常       □不正常

二、校准项目

1. 稳态交流电压

表A.1  稳态交流电压

| 端口 | 标称值/V | 测量值/V | 相对误差/% | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 115 |  |  |  |
| B | 115 |  |  |  |
| C | 115 |  |  |  |

2. 稳态频率

表A.2  稳态频率

| 端口 | 标称值/Hz | 测量值/Hz | 相对误差/% | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 400 |  |  |  |
| B | 400 |  |  |  |
| C | 400 |  |  |  |

3. 欠电压

表A.3  欠电压

| 端口 | 标称值/V | 测量值/V | 相对误差/% | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.1 |  |  |  |
| B | 0.1 |  |  |  |
| C | 0.1 |  |  |  |

4. 过电压

表A.4  过电压

| 端口 | 标称值/V | 测量值 | 相对误差/% | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 180 |  |  |  |
| B | 180 |  |  |  |
| C | 180 |  |  |  |

5. 欠电压持续时间

表A.5  欠电压持续时间

| 设定值 | 测量值 | 相对误差/% | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7s |  |  |  |

6. 过电压持续时间

表A.6 过电压持续时间

| 设定值 | 测量值 | 相对误差/% | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 50ms |  |  |  |

# 附录B

测量结果不确定度评定示例

# B.1 稳态电压测量不确定度评定

B.1.1 测量方法

稳态电压的测量使用的标准仪器为数字多用表,用直接测量的方法。因此建立稳态电压输出量y与输入量x的数学模型为：

y=x

B.1.2 稳态电压测量的不确定度来源

B.1.2.1 测量结果的重复性引入的不确定度uA；

B.1.2.2 数字多用表HP34401A的最大允许误差引入的不确定度uB1；

B.1.2.3 数字多用表HP34401A的测量分辨力引入的不确定度uB2；

B.1.3 稳态电压不确定度评定

B.1.3.1测量结果的重复性引入的不确定度uA，按A类评定，对测量点重复测量10次，用测量值的算术平均值的实验标准偏差计算：

uA=i=1nxi−x2nn−1

其中，n=10；

x−被测量x的第i次观测值；

x−n次观测值的算术平均值；

稳态电压连续测量10次，得到如下数据，见表B.1。

表B.1 稳态电压测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 115.01 | 115.02 | 115.01 | 114.98 | 114.98 | 115.02 | 115.01 | 115.02 | 115.01 | 114.98 |

x=115.01V

uA=0.05%

B.1.3.2 数字多用表的最大允许误差引入的不确定度uB1，按B类评定，在(115V)测量时的最大允许误差：±0.1%，即α1=0.1%，假设为均匀分布（k=3），则：

uB1=α1k=115V×0.1%3=0.07V

B.1.3.3 数字多用表的有效位数取舍引入的不确定度uB2，按B类评定，在(115V)测量时，分辨力为0.01V，假设为均匀分布（k=3），则：

uB2=αx2k=0.01V23=0.003V

B.1.4  稳态电压测量结果的合成不确定度uc

各不确定度分量不相关，分量间按不确定度方和根法合成。

uc=uA2+uB12+uB22=0.07V

B.1.5  稳态电压测量结果的扩展不确定度U ，取k=2，则：

U=kuc=0.14V≈0.2V

相对扩展不确定度Urel = 0.02V/115V = 0.17%

# B.2  欠、过电压测量不确定度评定

B.2.1 测量方法

电压测量使用的标准仪器为数字多用表HP34401A,用直接测量的方法。因此建立电压输出量y与输入量x的数学模型为：

y=x

B.2.2 电压测量的不确定度来源

B.2.2.1 测量结果的重复性引入的不确定度uA；

B.2.2.2 数字多用表HP34401A的最大允许误差引入的不确定度uB1；

B.2.2.3 数字多用表HP34401A的有效位数取舍引入的不确定度uB2；

B.2.3 电压测量结果的不确定度评定

B.2.3.1 测量结果的重复性引入的不确定度uA,按A类评定，对测量点重复测量10次，用测量值的算术平均值的实验标准偏差计算：

uA=i=1nxi−x2nn−1

其中，n=10；

x−被测量x的第i次观测值；

x−n次观测值的算术平均值；

电压连续测量10次，得到如下数据，见表B.2。

表B.2 欠电压测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/ V | 80.03 | 80.02 | 80.03 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 80.02 | 80.03 | 80.03 | 80.03 |

x=80.25V

uA=0.04%

B.2.3.2 数字多用表HP34401A的最大允许误差引入的不确定度uB1，按B类评定，在(400Hz,80V)测量时最大允许误差为：±0.1%，假设为均匀分布（k=3），则：

uB1=0.1%3=0.06%

B.2.3.3 数字多用表HP34401A的有效位数取舍引入的不确定度uB2，按B类评定，在(80V)测量时，分辨力为0.01V，假设为均匀分布（k=3），则：

uB2=0.01V80V×23=0.004%

B.2.4 电压测量结果的合成不确定度uc

各不确定度分量不相关，分量间按不确定度方和根法合成。

uc=uA2+uB12+uB22=0.17%

B.2.5 电压测量结果的扩展不确定度U

置信概率p=95%，k=2，则：

U=kuc=0.3%

# B.3 电压持续时间测量的不确定度评定

B.3.1 测量方法

电压持续时间测量测量使用的标准仪器为数字示波器DPO4104,用直接测量的方法。因此建立持续时间输出量y与输入量x的数学模型为：

y=x

B.3.2 电压持续时间测量的不确定度来源

B.3.2.1 测量结果的重复性引入的不确定度uA；

B.3.2.2 数字示波器DPO4104的误差极限引入的不确定度uB1；

B.3.2.3 数字示波器DPO4104的有效位数取舍引入的不确定度uB2；

B.3.3 电压持续时间测量结果的不确定度评定

B.3.3.1 测量结果的重复性引入的不确定度uA,按A类评定，对测量点重复测量10次，用测量值的算术平均值的实验标准偏差计算：

uA=i=1nxi−x2nn−1

其中，n=10；

x−被测量x的第i次观测值；

x−n次观测值的算术平均值；

持续时间连续测量10次，得到如下数据，见表B.3。

表B.3 电压持续时间测量值

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/ms | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 50.35 | 50.37 | 50.35 | 50.37 | 50.35 | 50.37 |

x=50.364ms

uA=0.31%

B.3.3.2 数字示波器DPO4104的时间测量误差极限引入的不确定度uB1，按B类评定，DPO4104在(50ms)测量时的误差极限：5×10−6读数，假设为均匀分布（k=3），则：

uB1=(5×10−6×50)/(3×50)=2.89×10−6

B.3.3.3 数字示波器DPO4104的有效位数取舍引入的不确定度uB2，按B类评定，DPO4104数字示波器在(50ms)测量时，有效位数为0.01ms，假设为均匀分布（k=3），则：

uB2=0.01/23×50=6×10−5

B.3.4 电压持续时间测量结果的合成不确定度uc

各不确定度分量不相关，分量间按不确定度方和根法合成。

uc=uA2+uB12+uB22=0.31%

B.3.5 电压持续时间测量结果的扩展不确定度U，取k=2，则：

U=kuc=0.6%

# B.4  稳态频率测量不确定度评定

B.4.1  数学模型

用数字多用表进行稳态频率测量，采用直接测量法。数学模型为：

fx=f0

式中： fx--稳态频率测量值；

f0--被测量的标称值

B.4.2  测量系统的主要不确定度来源：

B.4.2.1  测量结果重复性引入的不确定度uA；

B.4.2.2  测量标准的误差极限引入的不确定度uB1；

B.4.2.3  测量标准的分辨力引入的不确定度uB2；

由测量环境影响、测量方法和有效位数取舍等引入的不确定度与误差极限和重复性相比可忽略不记。

B.4.3 标准不确定度分量评定

B.4.3.1 测量结果重复性引入的不确定度uA，按A类评定。

在相同条件下，在短时间内进行连续测量10次稳态频率，测量数据如下（单位：Hz）：

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/Hz | 400.002 | 399.998 | 399.998 | 400.002 | 400.002 |
| 测量次数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 测量值/Hz | 399.998 | 400.001 | 400.001 | 399.999 | 400.002 |

则：

f=110i=110fi=400.0004Hz

由此引入的不确定度分量为：

uA=i=110fi−f210−1=0.0005Hz

B.4.3.1 测量标准数字多用表的误差极限引入的不确定度uB1，按B类评定。

采用数字多用表作为测量标准，其最大允许误差为±0.01%，在区间内认为服从均匀分布，取概率因子k=3，在400Hz测量点处引入的不确定度分量为：

uB1=0.01%×400Hz3=0.023Hz

B.4.3.2测量标准的分辨力引入的不确定度uB2

频率分辨力为0.001Hz，均匀分布（k=3），则：

uB2=δ22k=0.00123Hz =0.0003Hz

B.4.4 合成标准不确定度uc

各不确定度分量不相关，分量间按不确定度方和根法合成。

uc=uA2+uB12+uB22=0.023Hz

B.4.5 扩展不确定度

取k=2，则：

U=kuc=0.046Hz

相对扩展不确定度Urel = 0.046Hz/400Hz ≈0.01%