中华人民共和国工业和信息化部

兵工民品计量技术规范

JJF(兵工民品) 0002－2020

××××－××－××发布

渗碳炉碳势在线控制测量系统

校准规范

Calibration Specification for Online Control and Measurement System of Carbonizing Furnaces

（报批稿）

××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发

布

JJF（兵工民品) 0002─2020

渗碳炉碳势在线控制测量

系统校准规范

Calibration Specification for Online Control and Measurement System of Carbonizing Furnaces

归  口 单 位：中国兵器工业标准化研究所

主要起草单位：国营第六一八厂

参加起草单位：北京北方信恒计量检测技术有限公司

本规范技术条文委托国营第六一八厂负责解释

本规范主要起草人：

杜  勤（国营第六一八厂）

马增敏（国营第六一八厂）

苗冬生（国营第六一八厂）

参与起草人：

温志强（北京北方信恒计量检测技术有限公司）

孙明力（北京北方信恒计量检测技术有限公司）

李克雷（北京北方信恒计量检测技术有限公司）

目    录

- 引言…………………………………………………………………………………………（Ⅱ）

- 1 范围…………………………………………………………………………………………（1）

- 2 引用文件……………………………………………………………………………………（1）

- 3 术语…………………………………………………………………………………………（1）

- 4 概述………………………………………………………………………………………（1）

- 5 计量特性……………………………………………………………………………………（2）

- 6 校准条件……………………………………………………………………………………（2）

- 6.1 环境条件……………………………………………………………………………… （2）

- 6.2 测量标准及其他设备……………………………………………………………………（2）

- 6.3 氧探头内阻………………………………………………………………………………（3）

- 7 校准项目和校准方法………………………………………………………………………（3）

- 7.1 校准项目…………………………………………………………………………………（3）

- 7.2 校准方法 ……………………………………………………………………………… （3）

- 8 校准结果表达………………………………………………………………………………（4）

- 9 复校时间间隔………………………………………………………………………………（4）

- 附录A  氧探头内阻测试方法…………………………………………………………… （5）

- 附录B  原始记录格式…………………………………………………………………… （6）

- 附录C  校准证书内页格式……………………………………………………………… （7）

- 附录D  碳势校准结果不确定度评定示例………………………………………………（8）

引    言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求进行编写。

本规范为首次发布。

渗碳炉碳势在线控制测量系统校准规范

1  范围

本规范适用于渗碳炉碳势在线控制测量系统（以下简称碳势控制系统）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T7237-2012 金属热处理工艺术语

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

下列术语和定义适用于本规范。

3.1  碳势 carbon potential

表征含碳气氛在一定温度下改变工件表面含碳量能力的参数，通常用氧探头监控，还可以采用碳含量<0.06%的碳素钢箔片在含碳气氛中的平衡含碳量定量监测。[GB/T7232-2012 金属热处理工艺术语 8.18]

3.2  氧探头内阻 internal resistance of oxygen probe

氧探头在高温下，处于工作状态时的内阻。

3.3  氧电势 oxygen potential

氧探头中的氧化锆在高温下（大于650℃时）内外两侧的氧浓度之差所产生的电势。

4  概述

渗碳是指使碳原子渗入到钢表面层的过程，碳势测量控制系统能够将渗碳炉的各种工作状态（如温度、碳势、氧电势等参数）进行自动控制，图1为其结构简图；碳势控制系统校准装置可测量温度值和氧探头内阻值；通过对渗碳炉内气氛（H2、CO、CO2、CH4）组分进行测量计算出炉内实际碳势值、氧电势，图2为校准原理图。

图1 碳势控制测量系统结构图

图2  校准原理图

5  计量特性

碳势控制系统计量性能要求见表1。

表1  碳势控制系统计量性能要求

| 序号 | 校准项目名称 | 测量范围 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳势cp | 0.30%~1.30% | ±0.05% |
| 2 | 温度T | 700℃~1200℃ | ±10℃ |
| 3 | 氧电势U | 800 mV ~1300mV | ±5mV |

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：25℃±15℃；

6.1.2  相对湿度：≤80%

6.1.3  电源要求：220 V±22V、50 Hz5Hz；

6.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

6.2  测量标准及其他设备

校准过程中所用设备为碳势控制系统校准装置，应经过计量技术机构校准，在有效期内。其技术指标如表2所示。

表2碳势控制系统校准装置的技术指标

| 序号 | 项目名称 | 测量范围 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳势cp | 0.30%~1.40% | U=0.02% |
| 2 | 温度T | 600℃~1300℃ | U=2.0℃ |
| 3 | 氧电势U | 700 mV ~1500mV | Urel=0.05% |
| 4 | 氧探头内阻R | 1 kΩ~100kΩ | Urel=0.1% |

6.3  氧探头内阻

氧探头内阻应不大于50kΩ。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

碳势控制系统校准项目为碳势、温度和氧电势。

7.2  校准方法

7.2.1  校准前按下述要求对控制系统和氧探头进行检查，确定校准点。

a）外观及工作正常性检查：铭牌清晰完整，通电后检查碳势控制系统各功能键、显示部分工作正常。

b）将校准系统的取气装置放入渗碳炉的专用定碳口内，并保证其测温热电偶与渗碳炉的热电偶保持在同一位置，检查各部分工作状态并保证炉壁出口的密封性。

c）氧探头内阻应符合6.3要求，测试方法见附录A。

d）以常用的渗碳工艺参数为校准温度和碳势范围，分别以最高、最低和中间点作为校准点。

7.2.2  碳势

设定温度和碳势值，进入 碳势校准界面，待炉内碳势达到设定值后至少稳定30min，分别记录校准装置和碳势控制系统的碳势示值，重复上述操作3次，示值误差按式（1）计算。

Δcp =cP1-cP2                          （1）

式中：

Δcp——碳势示值误差，%；

cp1 ——控制仪表碳势示值，%；

cp2  ——3次校准装置碳势的平均值，%。

7.2.3  温度

确定温度测量点，进入温度校准界面，待炉内温度达到设定值后至少稳定30min，分别记录校准系统和碳势控制系统的温度示值, 重复上述操作3次。示值误差按式（2）计算。

ΔT =T1-T2                                                    （2）

式中：

ΔT——温度示值误差，℃；

T1——控制仪表温度示值，℃；

T2——3次校准装置温度的平均值，℃。

7.2.4  氧电势

待炉内温度和碳势达到设定值后至少稳定30min，将氧探头导线接入校准系统电势端，进入氧电势校准界面。分别记录校准系统和碳势控制系统氧电势示值,重复上述操作3次。示值误差按式（3）计算。

ΔU =U1-U2                                                          （3）

式中：

ΔU——氧电势示值误差，mV；

U1  ——控制仪表氧电势示值，mV；

U2  ——3次校准装置氧电势的平均值，mV。

校准结果记入原始记录，原始记录格式见附录B。

8  校准结果表达

校准后，出具校准证书。推荐校准证书内页格式见附录C，校准证书应准确、客观的报告校准结果。校准证书用校准数据的形式给出，并给出测量不确定度，不确定度评定示例见附录D，校准证书至少应包含以下信息：

a） 标题：“校准证书”；

b） 实验室名称和地址；

c） 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d） 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e） 客户的名称和地址；

f） 被校对象的描述和明确标识；

g） 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h） 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i） 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j） 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k） 校准环境的描述；

l） 校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n） 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o） 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，一般推荐为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，使用单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

氧探头内阻测试方法

A.1 氧探头内阻测试方法

待炉内温度和碳势达到设定值后至少稳定30min，将渗碳炉的氧探头导线线接入校准系统接线端，记录校准装置氧探头内阻值，重复测量3次，氧探头内阻值按公式（A.1）计算。

R=13i=13Ri                                （A.1）

式中：

Ri——第i次内阻测量值，kΩ；

R  ——氧探头内阻平均值，kΩ。

附录B

原始记录格式

第  页 共  页

| 委托单位 |  |  |  | 控制系统型号 |  |  |  |  | 制造厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准日期 |  |  |  | 校准员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |
| 校准时温度 | ℃ |  |  | 校准时湿度 |  | %RH |  |  |  |  |  |
| 校准装置名称及有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 外观及工作正常性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  | 检查结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作正常性检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氧探头内阻 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 碳势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统示值/% | 三次校准结果/% |  | 平均值/% |  | 示值误差/% |  | 测量结果不确定度 /% |  |  |  | 备注 |
| 3 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统示值/℃ | 三次校准结果/℃ |  | 平均值/℃ |  | 示值误差/℃ |  |  | 测量结果不确定度 /℃ |  |  | 备注 |
| 4 氧电势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统示值/mV | 三次校准结果 / mV |  | 平均值 / mV |  | 示值误差/ mV |  |  | 测量结果不确定度 / mV |  |  | 备注 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

校准证书内页格式

| 1 外观及工作正常性检查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 检查结果 |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |
| 工作正常性检查 |  |  |  |  |  |
| 2 校准结果及不确定度 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目名称 | 校准点 | 校准结果 | 示值误差 | 测量不确定度 |
| 1 | 碳势/% |  |  |  |  |
| 2 | 温度/℃ |  |  |  |  |
| 3 | 氧电势/mV |  |  |  |  |

附录D

碳势测量结果不确定度评定示例

D.1  碳势结果不确定度的评定

D.1.1  测量模型

按7.2.2进行仪器碳势示值的校准。示值计算公式可按式（D.1）计算。

cp =c                            （D.1）

式中：

cp—碳势校准结果，%；

c—校准装置示值，%。

D.1.2  不确定度来源

影响测量结果不确定度的因素主要有测量重复性、温度和校准装置引入的不确定度。根据来源对不确定进行A类（测量重复性）和B类（温度、溯源）评定，各分量无关，所以合成不确定度按式（D.2）计算，

uc=uA2+uB2                          （D.2）

式中：

uC—合成不确定度，%；

uA—A类评定引入的不确定度分量，%；

uB— B类评定引入的不确定度分量，%。

D.2 不确定度分量的评定

D.2.1  重复性引入的不确定度分量uA

在渗碳炉温度915℃，碳势为0.85%情况下，通过校准系统对炉内碳势值进行6次重复性测量，结果分别为0.866%、0.872%、0.865%、0.867%、0.870%、0.867%，平均值0.868%，重复性引入的不确定度按式（D.3）计算。试验标准偏差按式（D.4）计算。按式（D.1）计算仪器示值误差（6次）。

（D.3）

（D.4）

式中：

sc—试验标准偏差，%；

n—重复测量次数。

c—6次校准结果的平均值，%；

ci—第i次校准结果，%。

通过计算得：uA=0.0004%

D.2.2温度产生不确定分量uB1

由经验可知温度变化10℃炉内碳势变化0.07%，查炉温均匀性校准证书，测量不确定度为2℃，炉内碳势变化0.014%，假设为均匀分布，k=3，则温度引入的不确定分量uB1=0.014%3=0.008%。

D.2.3 校准装置产生的不确定度分量uB2

查校准证书，校准装置碳势测量结果的不确定度为0.02%,，k=2，则校准装置引入的不确定度为：

uB2=0.02%2=0.01%。

D.3   示值误差合成不确定度uC

合成不确定度=0.00042+0.0082+0.012=0.01%

D.4 扩展不确定度U

取包含因子k=2,则扩展不确定度按式（D.5）计算。

U=k×uc                                    （D.5）

U=2uc=2×0.01=0.02% （k =2）

碳势误差的测量结果不确定度为U=0.02% （k =2）。

JJF (兵工民品) 0002－2020

中华人民共和国工业和信息化部

兵工民品计量技术规范

渗碳炉碳势在线控制测量系统校准规范

JJF （兵工民品） 0002－2020

版权所有  不得翻印