中华人民共和国工业和信息化部

电子计量技术规范

JJF(电子) 0048─2020

100kA长脉冲电流源校准规范

- Calibration Specification of 100kA Long Pulse Current Source

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发 布

JJF(电子) 0048─2020

- 100kA长脉冲电流源

- 校准规范

- Calibration Specification of 100kA Long Pulse Current Source

归  口 单 位：中国电子技术标准化研究院

主要起草单位：中国电子技术标准化研究院

参加起草单位：北京世维通光通讯技术有限公司

西安交通大学

本规范技术条文委托起草单位负责解释

本规范主要起草人：

李  洁（中国电子技术标准化研究院）

刘  冲（中国电子技术标准化研究院）

张  珊（中国电子技术标准化研究院）

参加起草人：

阚劲松（中国电子技术标准化研究院）

肖  浩（北京世维通光通讯技术有限公司）

姚学玲（西安交通大学）

目录

- 引言……………………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围……………………………………………………………………………………………1

- 2 术语…………………………………………………………………………………………….1

- 2 概述…………………………………………………………………………………………….1

- 4 计量特性………………………………………………………………………………………1

- 5 校准条件………………………………………………………………………………………2

- 5.1 环境条件 ……………………………………………………………………………………2

- 5.2 测量标准及其他设备………………………………………………………………………2

- 6 校准项目和校准方法……………………………………………………………………2

- 6.1 外观及工作正常性检查……………………………………………………………………2

- 6.2 脉冲电流幅度校准…………………………………………………………………………2

- 6.3 脉冲宽度校准………………………………………………………………………………3

- 6.4 上升时间校准………………………………………………………………………………4

- 6.5 下降时间校准………………………………………………………………………………4

- 7 校准结果表达…………………………………………………………………………………4

- 8 复校时间间隔……………………………………………………………………………5

- 附录A 原始记录格式……………………………………………………………………6

- 附录B 校准证书内页格式………………………………………………………………8

- 附录C 主要项目校准结果不确定度评定示例…………………………………………10

引言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范为首次发布。

100kA长脉冲电流源校准规范

1  范围

本规范适用于脉冲电流幅度为（1～100）kA的长脉冲电流源校准。

2  术语

2.1长脉冲 Long Pulse

长脉冲指的是脉冲宽度在ms级别的单次脉冲波形，其输出波形一般通过单个电源或者多个电源组合输出。

2.2比例值 Ratio

光纤电流测量仪的比例值是指光纤电流测量仪的输出电压与输入电流的比值。表示符号k，计量单位V/A。

3  概述

长脉冲电流源作为脉冲功率技术的典型代表，在电磁发射、核聚变、新兴强激光、高能电子与离子加速器、新武器研究等方面的应用非常广泛。由于其脉冲宽度能够达到ms级别，脉冲峰值电流可从几千安培到兆安培。

长脉冲电流源是由慢储能快释放而形成的高功率源，是脉冲功率技术的典型应用。其广泛应用于核爆炸模拟、受控核聚变试验、脉冲激光器、高功率微波、定向能武器、电磁发射及推进、电磁成形等领域中。其直接表征参数包括脉冲电流幅度、脉冲宽度、上升时间、下降时间等。典型的长脉冲电流波形如图1所示。

图 1 典型的长脉冲电流波形图

4  计量特性

4.1  脉冲电流幅度

输出范围：1kA～100kA，最大允许误差：±5%。

4.2  脉冲宽度

最大允许误差：±5%。

4.3  上升时间

最大允许误差：±5%。

4.4  下降时间

最大允许误差：±5%。

注：不同型号长脉冲电流源的计量特性不同，校准时以说明书为准。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：23℃±5℃；

5.1.2  相对湿度：≤75%；

5.1.3  电源要求：(220±22)V、(50±1)Hz；

5.1.4  周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。

5.2  测量标准及其他设备

5.2.1  光纤电流测量仪

a）带宽：优于10kHz；

b）脉冲电流测量范围：1kA～100kA，最大允许误差：±0.5%；

c）比例值：1×10-5V/A～1×10-2V/A；

d）输出阻抗：1MΩ。

5.2.2  数据采集器

a）脉冲电压测量范围：±（0.1V~20V），最大允许误差：±0.7%；

b）采样速率：≥5×104Sa/s；

c）分辨率：≤0.1mV；

d）输入阻抗：1MΩ；

e）适用于单次长脉冲测量。

5.2.3  数字示波器

a）水平时基：10μs/div～50s/div，最大允许误差：±1%；

b）垂直幅度：10mV/div～10V/div，最大允许误差：±1.5%；

c）带宽：大于100MHz；

d）输入阻抗：1MΩ。

6  校准项目和校准方法

6.1  外观及工作正常性检查

6.1.1  被校长脉冲电流源应结构完好，连接端子接触良好，不应有影响正常工作的机械碰伤，被校接地必须良好，并记录于附录A的表A.1中；

6.1.2  被校长脉冲电流源产品名称、制造厂家、仪器型号和编号等均应有明确标记，并记录于附录A的表A.1中；

6.1.3  校准人员应按照被校长脉冲电流源使用说明书的要求接线、供电，接线连接处必须拧紧，检查被校长脉冲电流源是否能正常工作，并记录于附录A的表A.1中。

6.2  脉冲电流幅度校准

6.2.1  仪器连接如图2所示。将被校长脉冲电流源的输出端短路，光纤电流测量仪的光纤绕到短路线上并与光纤电流测量仪的电流输入端相连，光纤电流测量仪的电压输出端和数据采集器的电压输入端连接。

图 2 脉冲电流幅度校准示意图

6.2.2  脉冲电流幅度校准点的选取一般至少应包括脉冲电流幅度测量范围的下限、上限，根据需要和客户需求选取中间点，校准时应选取脉冲电流幅度波形平坦部分作为脉冲电流幅度的示值。

6.2.3  从大到小依次设置被校长脉冲电流源的脉冲电流幅度示值Ip，读取光纤电流测量仪的比例值k和数据采集器的电压实测值Uc，并记录于附录A的表A.2中。

6.2.4  脉冲电流幅度的示值误差按式（1）计算，并记录于附录A的表A.2中。

δ=Ip−UckUck×100%…………………………………… (1)

式中：δ — 脉冲电流幅度的示值误差；

Ip — 被校长脉冲电流源的脉冲电流幅度示值，A；

Uc — 数据采集器电压实测值，V；

k — 光纤电流测量仪的比例值，V/A。

6.3  脉冲宽度校准

6.3.1  仪器连接如图3所示。将被校长脉冲电流源的输出端短路，光纤电流测量仪的光纤缠绕到短路线上并与光纤电流测量仪的电流输入端相连，光纤电流测量仪的电压输出端和数字示波器的电压输入端连接。

图 3 脉冲宽度/上升时间/下降时间校准示意图

6.3.2  对被校长脉冲电流源的输出电流脉冲宽度进行校准。选取脉冲电流波形上升沿50%点和下降沿50%点之间的时间间隔。

6.3.3  设被校长脉冲电流源的输出电流脉冲宽度示值为Tb，读取数字示波器的脉冲宽度实测值Tc。并记录于附录A的表A.3中。

6.3.4  脉冲宽度的示值误差按式（2）计算，并记录于附录A的表A.3中。

δ=Tb−TcTc×100%…………………………………… (2)

式中：δ — 脉冲宽度的示值误差；

Tb — 被校长脉冲电流源的输出电流脉冲宽度示值，s；

Tc — 数字示波器的脉冲宽度实测值，s。

6.4  上升时间校准

6.4.1  仪器连接如图3所示。将被校长脉冲电流源的输出端短路，光纤电流测量仪的光纤缠绕到短路线上并与光纤电流测量仪的电流输入端相连，光纤电流测量仪的电压输出端和数字示波器的电压输入端连接。

6.4.2  对被校长脉冲电流源的输出电流上升时间进行校准。选取脉冲电流波形上升沿10%点和90%点之间的时间间隔。

6.4.3  设被校长脉冲电流源的上升时间示值为Tb1，读取数字示波器的上升时间实测值Tc1。并记录于附录A的表A.4中。

6.4.4  上升时间的示值误差按式（3）计算，并记录于附录A的表A.4中。

δ=Tb1−Tc1Tc1×100%…………………………………… (3)

式中：δ — 上升时间的示值误差；

Tb1 — 被校长脉冲电流源的上升时间示值，s；

Tc1 — 数字示波器的上升时间实测值，s。

6.5  下降时间校准

6.5.1  仪器连接如图3所示。将被校长脉冲电流源的输出端短路，光纤电流测量仪的光纤缠绕到短路线上并与光纤电流测量仪的电流输入端相连，光纤电流测量仪的电压输出端和数字示波器的电压输入端连接。

6.5.2  对被校长脉冲电流源的输出电流下降时间进行校准。选取脉冲电流波形下降沿90%点和10%点之间的时间间隔。

6.5.3  设被校长脉冲电流源的下降时间示值为Tb2，读取数字示波器的下降时间实测值Tc2。并记录于附录A的表A.5中。

6.5.4  下降时间的示值误差按式（4）计算，并记录于附录A的表A.5中。

δ=Tb2−Tc2Tc2×100%…………………………………… (4)

式中：δ — 下降时间的示值误差；

Tb2 — 被校长脉冲电流源的下降时间示值，s；

Tc2 — 数字示波器的下降时间实测值，s。

7  校准结果表达

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息：

a) 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8  复校时间间隔

复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定，一般推荐为1年。

附录A

原始记录格式

A.1　外观及工作正常性检查

表A.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

A.2　脉冲电流幅度校准

表A.2　脉冲电流幅度校准记录表

| 脉冲电流幅度示值 Ip/A | 比例值 k/V/A | 电压实测值 Uc/V | 脉冲电流幅度 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.3　脉冲宽度校准

表A.3　脉冲宽度校准记录表

| 脉冲电流幅度 Ip/A | 脉冲宽度示值 Tb/s | 脉冲宽度实测值 Tc/s | 脉冲宽度 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.4　上升时间校准

表A.4　上升时间校准记录表

| 脉冲电流幅度 Ip/A | 上升时间示值 Tb1/s | 上升时间实测值 Tc1/s | 上升时间 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A.5　下降时间校准

表A.5　下降时间校准记录表

| 脉冲电流幅度 Ip/A | 下降时间示值 Tb2/s | 下降时间实测值 Tc2/s | 下降时间 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

附录B

校准证书内页格式

B.1　外观及工作正常性检查

表B.1  外观及工作正常性检查

| 项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| 工作正常性检查 |  |

B.2　脉冲电流幅度校准

表B.2　脉冲电流幅度校准记录表

| 脉冲电流幅度示值 Ip/A | 比例值 k/V/A | 电压实测值 Uc/V | 脉冲电流幅度 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.3　脉冲宽度校准

表B.3　脉冲宽度校准记录表

| 脉冲电流幅度 Ip/A | 脉冲宽度示值 Tb/s | 脉冲宽度实测值 Tc/s | 脉冲宽度 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.4　上升时间校准

表B.4　上升时间校准记录表

| 脉冲电流幅度 Ip/A | 上升时间示值 Tb1/s | 上升时间实测值 Tc1/s | 上升时间 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.5　下降时间校准

表B.5　下降时间校准记录表

| 脉冲电流幅度 Ip/A | 下降时间示值 Tb2/s | 下降时间实测值 Tc2/s | 下降时间 示值误差 | 相对测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________

附录C

测量不确定度评定示例

C.1  脉冲电流幅度校准结果的测量不确定度的评定

C 1.1  测量模型

以脉冲电流幅度20kA点为例，仪器连接图C.1所示。将被校长脉冲电流源的输出端短路，光纤电流测量仪的光纤缠绕到短路线上并与光纤电流测量仪的电流输入端相连，光纤电流测量仪的电压输出端和数字示波器的电压输入端连接。

图 C.1 脉冲电流幅度校准示意图

Ip=Uc/k…………………………………… (C.1)

式中：Ip — 被校长脉冲电流源的脉冲电流幅度示值，A；

Uc — 数据采集器电压实测值，V；

k — 光纤电流测量仪的比例值，V/A。

C.1.2  不确定度来源

- 测量重复性变化引入的标准不确定度分量uA；

- 数据采集器电压测量不准引入的标准不确定度分量uB1；

- 数据采集器测量分辨率所引入的标准不确定度分量uB2；

- 光纤电流测量仪测量不准引入的标准不确定度分量uB3；

- 短路线阻抗不为零引入的标准不确定度分量uB4；

- 长脉冲电流源的输出阻抗与数据采集器输入阻抗不匹配引入的标准不确定度分量uB5。

C.1.3  标准不确定度评定

- 测量重复性变化引入的标准不确定度分量uA

按A类评定，用光纤电流测量仪和数据采集器对被校长脉冲电流源输出脉冲电流幅度（20kA）进行独立重复测量10次，重复性测试数据见表C.1：

表C.1 脉冲电流20kA测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/V | 10.0032 | 10.0031 | 10.0032 | 10.0030 | 10.0032 | 10.0033 | 10.0031 | 10.0033 | 10.0032 | 10.0031 |
| x/V | 10.00317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sn(x)/x | 1×10-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

则：uA=1×10-5

- 数据采集器电压测量不准引入的标准不确定度分量uB1

用B类标准不确定度评定。以20kA测试点进行分析，通过光纤电流测量仪转换后，测试电压应为10V左右，数据采集器10V量程中的10V测试点的最大允许误差为±0.7%，即a=0.7%，估计为均匀分布，则k=3，故其相对标准不确定度分量uB1=αk=4×10-3。

- 数据采集器测量分辨率所引入的标准不确定度分量uB2

用B类标准不确定度评定。数据采集器在10V量程的分辨率为0.1mV，区间半宽为0.1mV，即a=0.1mV，估计为均匀分布，则k=3，故其标准不确定度分量uB2=αk=6×10-5V，相对值为6×10-6。该项可忽略不计。

- 光纤电流测量仪测量不准引入的标准不确定度分量uB3

用B类标准不确定度评定。光纤电流测量仪在20kA/10V点的最大允许误差为±0.5%，即a=0.5%，估计为均匀分布，则k=3，故其相对标准不确定度分量uB3=αk=3×10-3。

- 短路线阻抗不为零引入的标准不确定度分量uB4

长脉冲电流源输出阻抗大于100kΩ，其带载能力大于10mΩ，短路线无感且尽量短，电阻数值在5mΩ以内，与100kΩ相比，长脉冲电流源输出阻抗引入的标准不确定度分量可以忽略不计。

- 长脉冲电流源的输出阻抗与数据采集器输入阻抗不匹配引入的标准不确定度分量uB5

由于光纤电流测量仪输出脉冲电压给数据采集器，由数据采集器直接采集电压值，在实际测试过程中要求阻抗匹配，所以光纤电流测量仪输出阻抗与数据采集器输入阻抗不匹配引入的标准不确定度分量可以忽略不计。

C.1.4  合成标准不确定度

脉冲电流幅度的测量不确定度汇总于表C.2中。

表C.2 脉冲电流幅度测量标准不确定度分量一览表

| 不确定度 分量 | 不确定度来源 | 评定 方法 | 分布 | k值 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uA | 测量重复性变换 | A | 正态 |  | 1×10-5 |
| uB1 | 数据采集器电压测量不准 | B | 均匀 | 3 | 4×10-3 |
| uB2 | 数据采集器测量分辨率 | B | 均匀 | 3 | 6×10-6 |
| uB3 | 光纤电流测量仪测量不准 | B | 均匀 | 3 | 3×10-3 |

以上各标准不确定度分量独立不相关，根据下面公式，则合成标准不确定度为：

uc=(uA)2+(uB1)2+(uB2)2+(uB3)2=5×10-3

C.1.5  扩展不确定度

取k=2，则扩展不确定度Urel=uc×k=1%。