中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1042－2020

电缆故障测试仪校准规范

(报批稿)

Calibration Specification

of Cable Fault Tester

201X－XX－XX发布

201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

电缆故障测试仪校准规范

Calibration Specification of

Cable Fault Tester

JJF（机械）1042－2020

归 口 单 位： 中国机械工业联合会

起 草 单 位： 甘肃电器科学研究院

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

葛  震：[甘肃电器科学研究院］

燕  琦：[甘肃电器科学研究院］

任稳柱：[西安高压电器研究院有限责任公司］

参加起草人：

张振存：[西安旭之辉机电科技有限公司］

宋  昊：[甘肃电器科学研究院］

尹  静：[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）］

杨佳旭：[机械工业第二十九计量测试中心站（天水）］

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	3

7   校准项目和校准方法	4

7.1  校准项目	4

7.2  校准方法	4

8   校准结果表达	9

9   复校时间间隔	9

附录A 	电缆故障测试仪示值误差测量不确定度评定示例	10

附录B 	高压电桥电缆故障测试仪示值误差测量不确定度评定示例	12

附录C 	校准原始记录格式	14

附录D 	校准证书内页格式	17

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本校准规范为首次发布。

电缆故障测试仪校准规范

1  范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的电缆故障测试仪的校准。

- 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF1071-2010          国家计量校准规范编写规则

JJF1059.1-2012        测量不确定度评定与表示

DL/T 849.1-2004       电力设备专用测试仪器通用技术条件 第1部分：电缆故障

测试仪

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

- 3  术语

- 3.1 粗测 rough measurement

- 根据电缆及故障点的性质，确定电缆故障点位置范围的测试手段。

- 3.2 低压脉冲法 low voltage pulse method

- 用低压脉冲波信号确定电缆故障点范围的方法。

- 3.3 闪络法 flashover voltage method

- 利用高压使故障点闪络放电所产生的波反射确定电缆故障点范围的方法。

- 3.4 二次脉冲法（多次脉冲法、弧反射法或稳弧法） Impulse flashover voltage method

- 利用冲击高压脉冲使故障点闪络放电，利用稳弧单元使故障点放电短路时间延长，同时注入低压脉冲信号，使测量端得到一个或多个高压冲闪波与低压短路波叠加的波形来确定电缆故障范围的方法。

- 3.5 高压电桥法 Impulse flashover voltage method

- 在已知电缆全长的情况下，有一个单相工作正常。利用惠斯通电桥原理测量出故障电阻比确定电缆故障点范围的方法。

- 3.6 外护套故障 high-resistance fault

- 是指电缆（特别是单芯电缆）外护套绝缘不合格，外屏蔽层相对接地的故障。

- 3.7 低阻故障 low-resistance fault

- 电缆相间或相对地的绝缘受损，其绝缘电阻减小到一定程度（小于100Ω），能用低压脉冲法测量的电缆故障的低阻特性。

- 3.8 高阻故障 high-resistance fault

- 相对于低阻故障，电缆相间或相对地的故障电阻较大，只能用闪络法进行测量的电缆故障，它包括泄漏性高阻故障（故障阻值一定）和闪络性高阻故障（当电压加到某一电压值时瞬间短路）。

- 3.9 开路故障 open-circult fault

- 电缆相间或相对地的绝缘电阻值达到规范值，但工作电压不能传输到终端，或终端有电压，但负载能力较差，这就是电缆故障点开路的特征。

- 3.10 短路故障 short-circult fault

- 电缆相间或相对地直接短接的故障，是低阻故障的特殊形式。

- 3.11 电缆故障模拟装置 cable fault simulation set

- 依据实物电缆的分布参数，利用一系列电容、电感、电阻等电子元器件制作而成，具有模拟开路、低阻、高阻、短路等常见电缆故障的装置。

- 4  概述

- 电缆故障测试仪基于行波测距原理，主要用于电缆故障的粗测定位，由低压脉冲输出单元、脉冲采样单元及数据处理单元组成，一般具有低压脉冲法、闪络法、多次脉冲法（二次脉冲法、弧反射法、稳弧法）等三种测量模式，有的电缆故障测试仪也具有高压电桥法（利用惠斯通电桥原理测量出故障电阻比确定电缆故障点范围的方法），特别针对外护套故障。

- 电缆故障测试仪能直接对电缆的低阻、开路、短路故障距离进行测量，能够对校准电缆全长取得较准确的电波传输速度，并对多种电力电缆故障进行测试。

- 5  计量特性

- 5.1 故障测试距离

- 测试仪的故障测试距离应不小于25km。

- 5.2 测试盲区

- 测试仪的测试盲区应不大于15m。

- 5.3 测试距离示值误差

- 测试距离示值误差应不超过±（1%L+1）m，其中：L为电缆故障点到测试端的距离，L≥15m。5.4 光标移动步长

- 光标移动步长不：≤3m。

- 5.5 低压脉冲法测量电缆介质传播速度

- 其传播速度范围：99m/μs～999m/μs，精度应不大于0.1%。

- 5.6 低压脉冲参数

- 电压：≥30V，脉冲宽度数量不少于2个。

- 5.7 高压电桥电缆故障测试仪

- 测量比例精度一般不低于±（0.3%×L+1）米；

- 测量故障阻值一般：≥1MΩ；

- 电压输出：≥4kV，电流输出：≥10mA。

6  校准条件

- 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（20±10）℃；

6.1.2 相对湿度：30%RH～80%RH；

6.1.3 电源电压：220（1±10%）V；

6.1.4 电源频率：50（1±5%）Hz；

6.1.5 电源电压波形畸变率：不大于5%。

- 6.2 测量标准及其他设备

6.2.1 电缆故障仿真装置

模拟仿真电缆长度：15m～100km；

- 外护套故障：不小于1MΩ；

- 工作方式：脉冲、闪络、外护套。

- 6.2.2 电缆故障模拟装置

- 脉冲故障：5m到100km；

- 闪络故障：近端故障50米，远端故障300米；

- 低阻故障模拟器：0Ω～100Ω；

- 开路故障模拟器：1GΩ～∞；

- 泄露高阻故障模拟器：1kΩ～500MΩ；

- 闪路高阻故障模拟器：闪络电压范围5kV～30kV。

- 6.2.3 函数信号发生器

- 幅度：≥10V；

- 阻抗：50（1±10%）Ω；

- 方波对称性：＜2%（0.2Hz～100kHz）；

- 脉冲宽度：≤10ns；

- 频率范围：≥5MHz；

- 周期T的最大允许误差≤±50ns。

- 6.2.4 数字存储示波器

- 采样率：≥500MSa/s。

- 6.2.5 直流分压器

- DC 0～50kV，1.0级及以上。

- 6.2.6 数字多用表

- DCV 0～1000V，0.2级及以上；

- DCI 10mA～100mA，0.2级及以上。

- 7  校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

- 校准项目表1中给出：

- 表1  校准项目

| - 序号 | - 项目名称 | - 需校准项目 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 外观及工作正常性检查 | - + |
| - 2 | - 最大故障测试距离试验 | - + |
| - 3 | - 测试盲区试验 | - + |
| - 4 | - 测试距离示值误差 | - + |
| - 5 | - 光标移动步长 | - - |
| - 6 | - 高压电桥故障阻值测试 | - - |
| - 7 | - 高压电桥比例 | - + |
| - 8 | - 低压脉冲参数 | - - |
| - 9 | - 传播速度测量 | - - |
| - 10 | - 高压电桥电压电流输出 | - - |
| - 11 | - 对T型接头的测试能力 | - + |
| - 注：1.“+”为需校准项目，“-”为首次校准需增加的项目或适用时，待参照标准确定。 - 2.第6、7、10项为高压电桥电缆故障测试仪的校准项目 |  |  |

- 7.2 校准方法

- 7.2.1 外观及工作正常性检查

被校准电缆故障测试仪应外观完好，各组成部分应功能正常、各开关和按钮灵活可靠，型号规格，生产厂家仪器编号等标识清晰。

在校准之前应该对被校电缆故障测试仪按照说明书进行预热，开机后被检仪器应能正常工作，各种显示正确，各开关及功能键显示正常。

- 7.2.2 测试盲区、最大故障测试距离、测试距离示值误差校准

- 校准连接线及校准点的选取：

图1  低压脉冲法校准测试距离试验原理图

方法一：低压脉冲法测试盲区、最大故障测试距离、光标移动步长、测试距离示值误差

原理图（见图1），标准器用电缆故障测试仪仿真装置进行试验，在电缆故障测试仪最大最小标称范围内，设置电缆故障测试仪仿真装置的校准故障点LS为电缆故障测试仪最小测试距离Lmin、10%Lmax、50%Lmax和100%Lmax(也可以根据客户需求选择校准点)四个模拟故障测试点，被校准的电缆故障测试仪设置于低压脉冲模式，选择电缆故障测试仪模拟装置的传输速率为v1，在仿真装置上分别设置开路和短路故障，对上述的各点进行测量，测试距离误差公式按照公式（1）计算，测量结果应满足表2中给出的要求，电缆故障测试仪所能测出的最小距离LXmin即为测试盲区，能测出的最大测试距离LXmax为最大故障测试距离。上述测量中将电波传播速度设置为100m/μs，电缆故障测试仪的图形置于最大分辨力状态，光标最小移动步长应该满足5.4给出的要求。

△L=LX−Ls                             （1）

式中：

△L—被检故障测试仪距离测试示值误差m；

LX—被检故障测试仪距离测试示值m；

LS—电缆故障测试仪校准装置测试标准示值m。

表2  距离测试要求

| LXmin | LXmax | △L |
| --- | --- | --- |
| ≤15m | ≥25km | ±（1%L+1）m |

- 图2  函数信号发生器校准测试仪原理图

方法二：原理图（见图2），标准器使用函数信号发生器，用脉冲电流法测试盲区、最大故障测试距离、光标移动步长、测试距离示值误差

校准点LS选择电缆故障测试仪的最小测试距离Lmin、10%Lmax、50%Lmax和100%Lmax(也可以根据客户需求选择校准点)四个点，结合设定的介质传输速度v1，用公式2计算出函数信号发生器所需要设置的周期TS，设置脉冲信号发生器的周期为TS，输出一定幅值的连续脉冲信号于被校准的测试仪，将测试仪设置脉冲电流法测试模式，测试仪能正确记录波形并能测出故障距离LX，测试距离误差公式按照公式（2）计算，试验结果应符合表2中给出的要求，上述测量中将电波传播速度设置为100m/μs，将电缆故障测试仪的图形置于最大分辨力状态，光标最小移动步长应该满足5.4给出的要求。

- TS=L⋅2/v                            （2）

- 式中：

- TS—函数信号发生器设置时间；

L—选择的校准点；

v—电波传输速率。

方法三：实物电缆测试盲区

原理图（见图3），准备15m交联聚乙烯电缆一根，分别在其终端设置短路和开路故障的情况下，用低压脉冲法进行试验，闪测仪应正确测试出标称的最小距离的波形并进行故障距离测量，测试出的结果LXmin应满足表2中给出的要求。

图3  采用实物电缆进行测试盲区试验原理图

方法四：直流高压闪络法测试盲区、最大故障测试距离、光标移动步长、测试距离示值误差

原理图（见图4），标准器用电缆故障测试仪模拟装置进行试验，在电缆故障测试仪最大最小标称范围内，设置电缆故障测试仪模拟装置的校准故障点LS为电缆故障测试仪的最小测试距离Lmin、10%Lmax、50%Lmax和100%Lmax(也可以根据客户需求选择校准点)四个模拟故障测试点，被校准的电缆故障测试仪设置处于闪络模式，选择电缆故障测试仪模拟装置的传输速率为v1，在模拟装置上设置闪络放电，对上述的各点进行测量，测试距离误差公式按照公式（1）计算，测量结果应满足表2中给出的要求，电缆故障测试仪所能测出的最小距离LXmin即为测试盲区，能测出的最大测试距离LXmax为最大故障测试距离。上述测量中将电波传播速度设置为100m/μs，将电缆故障测试仪的图形置于最大分辨力状态，光标最小移动步长应该满足5.4的要求。

图4  闪络法

方法五：多次脉冲法测试盲区、最大故障测试距离、光标移动步长、测试距离示值误差

原理图（见图5），标准器用电缆故障测试仪模拟装置进行试验，在电缆故障测试仪最大最小标称范围内，设置电缆故障测试仪模拟装置的校准故障点LS为电缆故障测试仪的最小测试距离Lmin、10%Lmax、50%Lmax和100%Lmax(也可以根据客户需求选择校准点)四个模拟故障测试点，被校准的电缆故障测试仪设置于多次脉冲模式，选择电缆故障测试仪模拟装置的传输速率为v1，在模拟装置上设置设置模式为多次脉冲模式，对上述的各点进行测量，测试距离误差公式按照公式（1）计算，测量结果应满足表2中给出的要求，电缆故障测试仪所能测出的最小距离LXmin即为测试盲区，能测出的最大测试距离LXmax为最大故障测试距离，上述测量中将电波传播速度设置为100m/μs，将电缆故障测试仪的图形置于最大分辨力状态，光标最小移动步长应该满足5.4给出的要求。

图5  多次脉冲法

7.2.3 高压电桥电缆故障测试仪故障阻值和电桥比例校准

原理图（见图6），标准器用电缆故障测试仪模拟装置进行试验，在电缆故障测试仪最大最小标称范围内，设置电缆长度L，调节模拟装置RA和RB的比例，按照10%、50%和100%(也可以根据客户需求选择校准点)设置，电缆故障测试仪测出比例值K和故障阻值RG，比例误差按照公式（2）进行计算，其结果应该满足5.7给出的要求：

△LK=(K-RA/RB)*L                           （2）

式中：

△LK—被检故障测试仪距离测试示值误差m；

K—被检故障测试仪测出测试比例；

RA/RB—电缆故障测试仪模拟装置电阻比；

L—电缆故障测试仪模拟装置设定的电缆长度。

图6  电桥法测试距离试验原理图

7.2.4 低压脉冲参数校准

将电缆故障测试仪设置低压脉冲模式，用示波器测试测试仪输出的低压脉冲信号，测试结果应满足5.6给出的要求。

7.2.5 高压电桥电缆故障测试仪高压输出

高压电桥电缆故障测试仪内置直流高压源，由高压电桥输出直流高压电压值和直流高压电流值，用分压器连接数字多用表测试其输出的电压值，数表测试其输出的电流值，测试结果应满足5.7给出的要求。

7.2.6 传播速度校准

原理图见图1，标准器用电缆故障测试仪仿真装置进行试验，在电缆故障测试仪最大最小标称范围内，设置电缆故障测试仪仿真装置的校准故障点LS为电缆故障测试仪的最小测试距离Lmin、10%Lmax、50%Lmax和100%Lmax(也可以根据客户需求选择校准点)四个模拟故障测试点，设置电缆故障测试仪仿真装置电缆的传播速度值Vb，其值应该事先进行标定，由电缆故障测试仪测出电缆传播速度值Vx，误差按式(3)计算，试验结果应满足5.5给出的要求。

ΔV=Vx−VBVB×100%                           （3）

式中：

△V—被校测试仪测量示值误差；

Vx—被校测试仪测量显示值；

VB—模拟装置标定值；

7.2.7 对带有T型接头的电缆故障测试仪能力进行测试

对带有T型接头的电缆故障测试仪能力进行测试原理图（见图6），标准器使用电缆故障模拟装置。在故障模拟装置T形接头处，分别设置开路故障、短路故障、低阻故障、泄漏故障、闪络故障等，用电缆故障测试仪闪络法或多次脉冲法进行测试，测出其故障距离。

闪络法

多次脉冲法

图6  T形头测试距离试验原理图

8  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准记录格式见附录B，校准证书内页格式见附录C。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

电缆故障测试仪示值误差测量不确定度评定示例

A1  概述

环境条件：温度21.5℃，相对湿度：61%；

测量标准：电缆故障仿真装置,最大允许误差±0.2%L；

被测对象：电缆故障测试仪，最大测量距离≥25km，最大允许误差±（1%L+20m）；

校准点：2000m。

A2  建立数学模型

数学模型：

电缆故障测试仪示值误差为：

△L=LX−Ls

式中：

△L—被检故障测试仪距离测试示值误差m；

LX—被检故障测试仪距离测试示值m；

LS—电缆故障测试仪校准装置测试标准示值m。

A3  不确定度传播系数

由方差公式uc2L=i=1N∂L∂xi2u2(xi) ，

得到扫描频率误差方差为:u2δ=∂ΔL∂xiu2xi+∂Lxiu2xi；

灵敏度系数为:C1=∂ΔL∂LX=1,，C2=∂ΔL∂LS=−1。

A4  不确定度分量来源分析

影响电缆故障测试仪校准测量结果不确定度主要因素有：

（a）电缆故障测试仪重复性引入的不确定度分量；

（b）电缆故障测试仪校准标准装置准确度引入的不确定度分量。

A4.1 测量重复性的不确定度分量u1

我们对电缆故障测试仪在2000m校准点进行10次短期重复测量，见表A1：

表A1  重复性测量结果

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值（m） | 2005.5 | 2006.5 | 2005.0 | 2005.5 | 2006.0 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 显示值（m） | 2004.5 | 2005.0 | 2005.5 | 2005.5 | 2005.5 |

根据实验方差公式:

snx=i=1nRi−R210−1=0.64m

u1=0.64m

A4.2 电缆故障测试仪仿真装置准确度引入的不确定度分量u2

由电缆故障测试仪仿真装置校准判定合格，由说明书得知该仪器准确度为±0.2%L，校准2000m最大允许误差为0.2%×2000=4m，

设其变化量为均匀概率分布，则标准不确定度为：

u2=4/3=2.3m

A5  标准不确定度一览表

见表A2：

表A2  标准不确定度一览表

| 项目 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值L(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | u1 | 重复性 | 0.64m |
|  | u2 | 最大允许误差 | 2.3m |

A6  合成不确定度

2000m点合成标准不确定度：

uc(y)=u12+u22=2.39m

A7  扩展不确定度

2000m点选取扩展因子k=2，扩展不确定度为：

U=kuc(y)=2×2.39m=4.78 m

附录B

高压电桥电缆故障测试仪示值误差测量不确定度评定示例

B1  概述

环境条件：温度21.1℃，相对湿度：48.9%；

测量标准：电缆故障模拟装置,最大允许误差±0.1%L；

被测对象：高压电桥电缆故障测试仪，测试故障距离15m~15km,测试比例0.1%~100%，最大允许误差±（0.3%×L+1）米；

校准点：300m。

B2  建立数学模型

数学模型：

高压电桥电缆故障测试仪电缆故障测试仪示值误差为：

△LK=(K-RA/RB)*L

式中：

△LK—被检故障测试仪距离测试示值误差m；

K—被检故障测试仪测出测试比例；

RA/RB—电缆故障测试仪模拟装置电阻比；

L—电缆故障测试仪模拟装置设定的电缆长度。

B3  不确定度传播系数

由方差公式uc2L=i=1N∂L∂xi2u2(xi)，

得扫描频率误差方差为:u2δ=∂ΔL∂xiu2xi+∂Lxiu2xi，

灵敏度系数为:C1=∂ΔL∂LX=L,C2=∂ΔL∂LS=−L。

B4  不确定度分量来源分析

影响电缆故障测试仪校准测量结果不确定度主要因素有：

（a）电缆故障测试仪重复性引入的不确定度分量；

（b）电缆故障测试仪校准标准装置准确度引入的不确定度分量。

B4.1测量重复性的不确定度分量u1

我们对电缆故障测试仪在电缆长度100m，电阻比值50%校准点进行10次短期重复测量，见表B1：

表B1  重复性测量结果

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示值（m） | 50.3% | 50.2% | 50.3% | 50.4% | 50.3% |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 显示值（m） | 50.3% | 50.5% | 50.4% | 50.2% | 50.3% |

根据实验方差公式:

snx=i=1nRi−R210−1=0.09%

u1=0.64m

B4.2电缆故障测试仪模拟装置准确度引入的不确定度分量u2

由电缆故障测试仪模拟装置校准判定合格，由说明书得知该仪器准确度等级为0.1%，设其变化量为均匀概率分布，则标准不确定度为：

u2=0.1%/3=0.06%

B5  标准不确定度一览表

见表B2：

表B2  标准不确定度一览表

| 项目 | 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 标准不确定度值L(x) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压 | u1 | 重复性 | 0.14% |
|  | u2 | 最大允许误差 | 0.06% |

B6  合成不确定度

300m点合成标准不确定度：

uc(y)=L*u12+u22=L*0.11%=0.33m

B7  扩展不确定度

2000m点选取扩展因子k=2，扩展不确定度为：

U=kuc(y)=2×0.33m=0.7m

附录C

校准原始记录格式

| 原始记录编号: |  | 样品编号: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收样日期： |  | 委托方: |  |
| 委托方地址： |  | 器具名称: |  |
| 制造厂/商: |  | 出厂编号: / |  |
| 型号规格: |  |  |  |
| 标准器名称: | 型号规格: |  | 出厂编号: |
| 最大允许误差/准确度等级/标准器不确定度: |  | 溯源机构及证书编号: |  |
|  |  | 证书有效期： |  |
| 环境条件： 温度： 相对湿度： |  | 校准地点: |  |
| 依据的技术文件: |  |  |  |

校准结果

1 电缆故障测试仪仿真装置和模拟装置作为标准器

| 一 外观检查： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 测试距离示值误差 (电波传播速度： m/us) |  |  |  |  |
| 校准点（m） | 标准距离设定值LS（m） | 被校测试仪显示值LX（m） | 测试距离示值误差△L（m） | 不确定度U= (k=2)（m） |
| Lmin |  |  |  |  |
| 10%Lmax |  |  |  |  |
| 50%Lmax |  |  |  |  |
| 100%Lmax |  |  |  |  |
| 试验描述情况： |  |  |  |  |
| 最大故障测试距离： Lmax |  |  |  |  |
| 测试盲区： Lmin |  |  |  |  |
| 光标移动步长： |  |  |  |  |

2 函数信号发生器作为标准器

| 一 外观检查： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 测试距离示值误差 |  |  |  |  |  |
| 说明：电缆传播速度: m/μs |  |  |  |  |  |
| 校准点（m） | 标准时间设定值 TS | 标准距离换算值LS（m） | 被校测试仪显示值LX（m） | 测试距离示值误差△L（m） | 不确定度U= (k=2) （m） |
| Lmin |  |  |  |  |  |
| 10%Lmax |  |  |  |  |  |
| 50%Lmax |  |  |  |  |  |
| 100%Lmax |  |  |  |  |  |
| 试验描述情况： |  |  |  |  |  |
| TS=L⋅2/v |  |  |  |  |  |
| 最大故障测试距离： Lmax |  |  |  |  |  |
| 测试盲区： Lmin |  |  |  |  |  |
| 光标移动步长： |  |  |  |  |  |

3 高压电桥电缆故障测试仪

| 一 外观检查： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 测试距离示值误差 (电缆长度： ) |  |  |  |  |
| 校准点（%） | 标准电阻比值RA/R | 被校测试仪显示比值 | 示值误差△LK（m） | 不确定度U= (k=2)（m） |
| 10% |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |
| 试验描述情况： |  |  |  |  |
| 故障阻值：RG |  |  |  |  |

4 测试仪低压脉冲参数

| 序号 | 脉冲宽度（ns） |  | 脉冲幅度（V） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输出值 | 测量值 | 输出值 | 测量值 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

5 高压电桥高压输出

| 序号 | 输出电压（kV） |  | 输出电流（mA） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输出值 | 测量值 | 输出值 | 测量值 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

6 对T型接头的测试能力测试

| 故障位置 | 故障类型 | 故障距离 |
| --- | --- | --- |
| T形接头 | 开路故障 |  |
|  | 短路故障 |  |
|  | 低阻故障 |  |
|  | 泄漏故障 |  |
|  | 闪络故障 |  |

附录D

校准证书内页格式

| 本次校准依据的技术文件（代号、名称） Reference Documents For The Calibration（Code Name） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校测量器具信息说明： |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所使用的主要校准计量器具 Main Standards Of Measurement Used in The Calibration |  |  |  |  |  |  |
| 名称 Name | 编号 No. | 测量范围 Measuring Range | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/Maximum Permissible Error | 溯源机构及证书编号 Traceability agency and certificate number |  | 有效期至 Effective date |
| 校准地点： Place |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度： Ambient Temperature |  | 相对湿度： Relative Humidity |  |  | 其 它： Others |  |
| 其它说明： Remarks |  |  |  |  |  |  |
| 校准数据/结果 Data/Results Of Calibration |  |  |  |  |  |  |
| 数据结果请见下页 |  |  |  |  |  |  |

第×页    共×页

校准数据/结果

Data/Results of Calibration

校准结果

1 电缆故障测试仪仿真装置和模拟装置作为标准器

| 一 外观检查： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 测试距离示值误差 (电波传播速度： m/us) |  |  |  |  |
| 校准点（m） | 标准距离设定值LS（m） | 被校测试仪显示值LX（m） | 测试距离示值误差△L（m） | 不确定度U= (k=2)（m） |
| Lmin |  |  |  |  |
| 10%Lmax |  |  |  |  |
| 50%Lmax |  |  |  |  |
| 100%Lmax |  |  |  |  |
| 试验描述情况： |  |  |  |  |
| 最大故障测试距离： Lmax |  |  |  |  |
| 测试盲区： Lmin |  |  |  |  |
| 光标移动步长： |  |  |  |  |

2 函数信号发生器作为标准器

| 一 外观检查： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 测试距离示值误差 |  |  |  |  |  |
| 说明：电缆传播速度: m/μs |  |  |  |  |  |
| 校准点（m） | 标准时间设定值 TS | 标准距离换算值LS（m） | 被校测试仪显示值LX（m） | 测试距离示值误差△L（m） | 不确定度U= (k=2) （m） |
| Lmin |  |  |  |  |  |
| 10%Lmax |  |  |  |  |  |
| 50%Lmax |  |  |  |  |  |
| 100%Lmax |  |  |  |  |  |
| 试验描述情况： |  |  |  |  |  |
| TS=L⋅2/v |  |  |  |  |  |
| 最大故障测试距离： Lmax |  |  |  |  |  |
| 测试盲区： Lmin |  |  |  |  |  |
| 光标移动步长： |  |  |  |  |  |

3 高压电桥电缆故障测试仪

| 一 外观检查： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 测试距离示值误差 (电缆长度： ) |  |  |  |  |
| 校准点（%） | 标准电阻比值RA/R | 被校测试仪显示比值 | 示值误差△LK（m） | 不确定度U= (k=2)（m） |
| 10% |  |  |  |  |
| 50% |  |  |  |  |
| 100% |  |  |  |  |
| 试验描述情况： |  |  |  |  |
| 故障阻值：RG |  |  |  |  |

4 测试仪低压脉冲参数

| 序号 | 脉冲宽度（ns） |  | 脉冲幅度（V） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输出值 | 测量值 | 输出值 | 测量值 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

5 高压电桥高压输出

| 序号 |  | 输出电压（kV） |  | 输出电流（mA） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 输出值 | 测量值 | 输出值 | 测量值 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

6 对T型接头的测试能力测试

| 故障位置 | 故障类型 | 故障距离 |
| --- | --- | --- |
| T形接头 | 开路故障 |  |
|  | 短路故障 |  |
|  | 低阻故障 |  |
|  | 泄漏故障 |  |
|  | 闪络故障 |  |

以下空白

第×页    共×页