中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF(机械）1050-2020

磨料筛分试验机校准规范

Calibration Specification for

Abrasive grains-Test-sieving machines

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1050—2020

代 替JJF (机械)047—2014

磨料筛分试验机校准规范

Calibration Specification for

Abrasive grains-Test-sieving machines

归 口 单  位：全国机械汽车专业计量技术委员会

主要起草单位：郑州磨料磨具磨削研究所有限公司

参加起草单位：洛阳轴研科技股份有限公司

河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

史纪民（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

邢  波（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

陈  锋（洛阳轴研科技股份有限公司）

刘玉红（洛阳轴研科技股份有限公司郑州分公司）

参加起草人：

张林州（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

陈学彬（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

张克选（郑州磨料磨具磨削研究所有限公司）

金  萍（河南省地质矿产勘查开发局第二地质环境调查院）

目   录

引言	（Ⅱ）

1 范围	1

2 引用文件	1

3 概述	1

4 计量特性	1

5 校准条件	2

6 校准项目和校准方法	2

7 校准结果表达	3

8 复校时间间隔	3

附录A   磨料筛分试验机校准记录	4

附录B1   校准证书	5

附录B2   校准证书内页	6

附录C   磨料筛分试验机测量不确定度评定	7

引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写原则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、GB/T18845-2017《磨料 筛分试验机》编制。

与JJF (机械)047—2014相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——将校准对象拍击式标准筛振筛机修改为磨料筛分试验机，与GB/T18845-2017标准一致；

——修改了计量特性，与GB/T18845-2017标准技术要求一致。

本规范所代替规范的历次版本发布情况为：

——JJF (机械)047—2014

1 范围

磨料筛分试验机校准规范

本规范适用于筛分法进行磨料粒度组成测定的磨料筛分试验机的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T18845  磨料 筛分试验机

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

磨料筛分试验机（以下简称筛机）是用来对装有磨料的一组试验筛进行粒度筛分的试验设备。将磨料置于按网孔尺寸大小顺序排列的试验筛的最上层上，套筛装入筛机后，在筛机的旋转与拍击下，一定时间后，不同尺寸的磨粒分别被分选到相应的筛网上，以各层试验筛上磨粒的质量百分数表征磨料粒度组成。如图1所示。

图1磨料筛分试验机示意图

4 计量特性

4.1外观

4.1.1筛机应有铭牌，信息应符合GB/T18845标准，。

4.1.2 筛机应能可靠的装夹试验筛套筛，套筛装入筛机后，应能按规定的方式转动自如。

4.1.3筛机安装应固定安装在具有足够质量的基座上，以保证不受外部振动的影响，安装时应调平。

4.2 旋转次数：（290±5）min-1。

4.3 拍击次数：（156±3）min-1

4.4 筛机拍击锤的拍击高度为：（38±6）mm。

4.5 筛机定时器时间控制误差：5min±5s或15min±9s。

4.6 往复行程：25mm。

- 5 校准条件

- 5.1 环境条件

筛机应在清洁,无振动的条件下工作。筛分超硬磨料的筛机的环境条件附加要求：

温度：（21～25）℃；

湿度：(45%～55％)RH。

- 5.2 测量标准

主要测量标准及其计量性能见表2。

表2 主要测量标准及计量性能

| 名称 | 计量性能 |
| --- | --- |
| 转速表 | 0.5级、测量范围（100.0～9999.9）r/min |
| 秒表 | 分度值不大于0.1s |
| 钢直尺 | 分度值不大于1mm |

- 6 校准项目和校准方法

- 6.1 外观

目测检查筛机外观。

- 6.2 旋转次数

- 用转速表测量筛机的旋转次数，测量三次。

6.3 拍击次数

- 用转速表测量筛机的拍击次数，测量三次。

6.4 筛机拍击锤的拍击高度

用钢直尺（也可使用游标卡尺）在静态下测量拍击锤在最高点时打击部下底面中心点与柱塞端面之间的垂直距离即为拍击高度，测量三次。

6.5 筛机定时器时间

用秒表测量定时器的定时时间，测量三次。

6.6 往复行程

用钢直尺测量试验筛一侧运动自左死点到右死点间的距离即为往复行程，测量三次。

6.7 以上测量结果的算术平均值为校准证书结果。

- 7 校准结果表达

经校准的筛机发给校准证书，校准证书包含的内容和信息见附录B。

- 8 复校时间间隔

筛机的复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素决定，送校单位可根据使用情况自主决定复校时间间隔，但原则上复校时间间隔不超过一年。

- 附录A              磨料筛分试验机校准记录

| 证书编号 |  |  |  |  |  |  | 送校单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 校准类别 | 首次校准£ 后续校准£ |  |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  | % |  |
| 测量标准 | 名称 |  | 编号 |  | 型号/规格测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  |  | 溯源单位/ 证书编号 | 有效 期至 |
| 校准依据 的技术文件 |  |  |  |  |  |  | 测量设备使用前状态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 测量设备使用后状态 |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目及校准数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 外观： 2、计量性能： 测量项目; 测量结果1; 测量结果2; 测量结果3; 平均值; 扩展不确定度U，k=2. 旋转次数（min-1）. 拍击次数（min-1）. 定时时间. 拍击高度（mm）. 往复行程（mm）. |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接收日期 |  | 年 月 日 |  |  |  | 校准日期 |  | 年 月 日 |  | 复校时间间隔建议: 年 |  |  |  |
| 校准员 |  |  |  |  |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |  |

- 附录B1                  校准证书

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）送校单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

- 附录B2            校准证书内页

| 校准依据： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准使用测量标准： |  |  |  |  |
| 名 称 | 型号/规格 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 溯源单位/证书编号 | 有效期至 |
| 校准地点及其环境条件 地点： 温度： ℃ 相对湿度： % |  |  |  |  |

校准结果

- 外观：

- 计量特性：

| 复校时间间隔建议为 年 校准项目 | 校准结果 | 扩展不确定度U，k=2 |
| --- | --- | --- |
| 旋转次数（次/分） |  |  |
| 拍击次数（次/分） |  |  |
| 定时时间 |  |  |
| 拍击高度（mm） |  |  |
| 往复行程（mm） |  |  |

声明：1、校准结果仅对被校对象有效。

2、未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书。

以    下    空    白

- 附录C     磨料筛分试验机测量不确定度评定

C1.旋转次数测量不确定度评定

C1.1 数学模型

s=i=1nli−l2n−1=0.707

式中：s=i=1nli−l2n−1=0.707：筛机旋转次数测量结果；

s=i=1nli−l2n−1=0.707：转速表测量转速的算术平均值。

C1.2 各输入量的标准不确定度分量的评定

C1.2.1 输入量s=i=1nli−l2n−1=0.707的A类标准不确定度的评定

输入量s=i=1nli−l2n−1=0.707的不确定度主要是转速表的测量重复性所引起的，采用A类方法进行评定。

在等精度条件下，测量10次，得到一测量列（min-1）：290，290，289，290，290，289，290，289，288，290。其示值算术平均值和单次实验标准差按下式计算：

l=1ni=1nli=290(min−1)

s=i=1nli−l2n−1=0.71(min-1)单次实验标准差：

实际测量中，在重复条件下连续测量3次，以该3次测量的算术平均值作为测量结果。由此，输入量U=kuc(m)=1.85≈2，k=2的A类标准不确定度为：

u1=s3=0.41(min−1)

C1.2.2 输入量U=kuc(m)=1.85≈2，k=2的B类标准不确定度的评定

输入量U=kuc(m)=1.85≈2，k=2的B类标准不确定度来源主要由转速表示值误差引起的。根据证书，转速表准确度等级±0.5%，按均匀分布计，则由此引入的不确定度为：

u2=l×0.5%3=0.84(min-1)

C1.3 合成标准不确定度的评定

uc=u12+u22=0.93(min−1)

C1.4 扩展不确定度的评定

取U=kuc(m)=1.85≈2，k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=2(min-1)，k=2

C1.5 测量不确定度报告

筛机旋转次数测量结果的扩展不确定度为

C2.拍击次数测量不确定度评定

C2.1 数学模型

s=i=1nli−l2n−1=0.707

式中：s=i=1nli−l2n−1=0.92：振筛机拍击次数测量结果；

s=i=1nli−l2n−1=0.92：转速表测量转速的算术平均值。

C2.2 各输入量的标准不确定度分量的评定

C2.2.1输入量s=i=1nli−l2n−1=0.92的A类标准不确定度评定

输入量s=i=1nli−l2n−1=0.92的不确定度主要是转速表的测量重复性所引起的，采用A类方法进行评定。

在等精度条件下，测量10次，得到一测量列（min-1）：153，152，153，153，154，152，152，153，153，152。其示值算术平均值和单次实验标准差按下式计算：

l=1ni=1nli=153(min−1)

s=i=1nli−l2n−1=0.67(min-1)单次实验标准差：

实际测量中，在重复条件下连续测量3次，以该3次测量的算术平均值作为测量结果。由此，输入量U=kuc(m)=1.04≈1，k=2的A类标准不确定度为：

u1=s3=0.39(min−1)

C2.2.2输入量U=kuc(m)=1.04≈1，k=2的B类标准不确定度的评定

输入量U=kuc(m)=1.04≈1，k=2的B类标准不确定度来源主要由转速表示值误差引起的。根据证书，转速表准确度等级±0.5%，按均匀分布计，则由此引入的不确定度为：

u2=l×0.5%3=0.44(min-1)

C2.3 合成标准不确定度的评定

uc=u12+u22=0.59(min−1)

C2.4 扩展不确定度的评定

取U=kuc(m)=1.04≈1，k=2，则扩展不确定度为：

U=kuc=1(min-1)，k=2

C2.5测量不确定度报告

筛机拍击次数测量结果的扩展不确定度为

C3.拍击高度测量不确定度评定

C3.1 数学模型

h=l

式中：h:振筛机拍击高度；

l:拍击高度测量值。

C3.2 各输入量的标准不确定度分量的评定

C3.2.1输入量s=i=1nli−l2n−1=0.01135mm的A类标准不确定度的评定

输入量s=i=1nli−l2n−1=0.01135mm的不确定度主要是量具测量重复性所引起的，采用A类方法进行评定。

在等精度条件下，使用钢直尺测量10次，得到一测量列（mm）：40.8，41.4，40.3，41.4，41.3，40.4，40.1，39.2，40.4，40.6。其单次实验标准差按下式计算：

s=i=1nli−l2n−1=0.62mm

实际测量中，在重复条件下连续测量3次，以该3次测量的算术平均值作为测量结果。由此，输入量u(lA)=s3=0.00655mm的A类标准不确定度u(lA)=s3=0.00655mm为：

u(lA)=s3=0.36mm

C3.2.2输入量u(lB1)的B类标准不确定度u(lB1)的评定

输入量u(lB1)的B类标准不确定度主要由钢直尺的分度值和示值误差引起的。

C3.2.2.1钢直尺的分度值引入的标准不确定度u(lB1)的评定

本次校准采用的是分度值为1mm，测量范围（0~150）mm钢直尺，假设其为均匀分布

u(lB1)=153=0.12mm

C3.2.2.2钢直尺示值误差引入的标准不确定度u(lB2)的评定

u(lB2)=0.13=0.06mm   由钢直尺检定规程可知（0~150）mm的钢直尺的最大允许误差±0.1mm，假设其为均匀分布

C3.2 3u(lB)=u2(lB1)+u2(lB2)=0.01756mm合成标准不确定度的评定

u(lB)=u2(lB1)+u2(lB2)=0.13mm

C3.3 合成标准不确定度的评定

u=u2(lA)+u2(lB)=0.38mm

C3.4 扩展不确定度的评定

U=0.8mm，k=2取U=ku=0.04mm，k=2，则扩展不确定度为：

C3.5测量不确定度报告

拍击高度测量结果的扩展不确定度为

U=ku=0.8mm，k=2

C4.定时时间测量不确定度评定

C4.1数学模型

T=t

T---定时时间测量结果

t---秒表测量值

C4.2各输入量标准不确定度分量的评定

C4.2.1测量重复性引入的不确定度分量

根据校准规范要求：设定维持时间5min，在相同条件下重复测量10次

| 时间（t） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5min | 5min 1.05s | 5min 1.06s | 5min 1.37s | 5min 0.38s | 5min 0.76s | 5min 1.56s | 5min 0.18s | 5min 0.40s | 5min 1.03s | 5min 0.12s |

单次实验标准差按下式计算，标准不确定度分量

s=i=1nti−t2n−1=0.50

实际测量中，以三次测量的平均值为最后结果

u1=s3=0.29s

C4.2.2标准秒表引入的不确定分量

u2=0.005s由校准证书可知:U=0.01s(k=2) ，则由秒表引入的不确定度

uc=u12+u22=0.30sC4.3 合成标准不确定度

C4.4 扩展不确定度的评定

取k=2,则扩展不确定度为：U=k×uc=0.6s

C4.5测量不确定度评定报告

定时时间测量结果的扩展不确定度为

U=0.6s，k=2

C5. 往复行程的测量不确定度评定

C5.1 数学模型

h=l

式中：h:振筛机往复行程；

l:往复行程测量值。

C5.2 各输入量的标准不确定度分量的评定

C5.2.1输入量s=i=1nli−l2n−1=0.01135mm的A类标准不确定度的评定

输入量s=i=1nli−l2n−1=0.01135mm的不确定度主要是量具测量重复性所引起的，采用A类方法进行评定。

在等精度条件下，使用钢直尺测量10次，得到一测量列（mm）：25.5，25.9，24.6，25.7，24.8，25.3，26.0，25.2，25.2，25.3。其单次实验标准差按下式计算：

s=i=1nli−l2n−1=0.45mm

实际测量中，在重复条件下连续测量3次，以该3次测量的算术平均值作为测量结果。由此，输入量u(lA)=s3=0.00655mm的A类标准不确定度u(lA)=s3=0.00655mm为：

u(lA)=s3=0.26mm

C5.2.2输入量u(lB1)的B类标准不确定度u(lB1)的评定

输入量u(lB1)的B类标准不确定度主要由钢直尺的分度值和示值误差引起的。

C5.2.2.1钢直尺的分度值引入的标准不确定度u(lB1)的评定

本次校准采用的是分度值为1mm，测量范围（0~150）mm钢直尺，假设其为均匀分布

u(lB1)=153=0.12mm

C5.2.2.2钢直尺示值误差引入的标准不确定度u(lB2)的评定

u(lB2)=0.13=0.06mm   由钢直尺检定规程可知（0~150）mm的钢直尺的最大允许误差±0.1mm，假设其为均匀分布

C5.2 3u(lB)=u2(lB1)+u2(lB2)=0.01756mm合成标准不确定度的评定

u(lB)=u2(lB1)+u2(lB2)=0.13mm

C5.3 合成标准不确定度的评定

u=u2(lA)+u2(lB)=0.29mm

C5.4 扩展不确定度的评定

取U=ku=0.04mm，k=2，则扩展不确定度为：

U=ku=0.6mm，k=2

C5.5测量不确定度报告

往复行程测量结果的扩展不确定度为

U=0.6mm，k=2

JJFX（机械）012－2018