中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1055-2020

滴水试验装置校准规范

Specification of Calibration

for Dripping Water Test Device

报批稿

2020－XX－XX发布

2020－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

滴水试验装置校准规范

Specification of Calibration

for Dripping Water Test Device

JJF(机械) 1055—2020

归 口 单 位： 中国机械工业联合会

起 草 单 位： 上海电动工具研究所（集团）有限公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

顾嘉磊 上海电动工具研究所(集团)有限公司

陈  菲 上海电动工具研究所(集团)有限公司

陈子雍 上海电动工具研究所(集团)有限公司

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文献	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	1

5.1 环境条件	1

5.2 测量标准及其他设备	1

6   校准项目和校准方法	1

6.1  校准项目	1

6.2  校准方法	1

7   校准结果表达	2

8   复校时间间隔	2

附录A 	滴水试验装置雨量值测量不确定度评定示例	3

附录B 	校准原始记录格式	6

附录C 	校准证书内页格式	7

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本校准规范为新制订。

滴水试验装置校准规范

1  范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的滴水试验装置的校准。

- 2  引用文献

JJF1071-2010          国家计量校准规范编写规则

JJF1059.1-2012        测量不确定度评定与表示

GB4208-2010           外壳防护等级（IP代码）

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

- 概述

- 滴水试验装置主要用于测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，对电工电子产品，电动工具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的环境下，对产品的物理以及其它相关性能进行计量校准来判断产品的性能是否能够达到要求。

- 4  计量特性

| - 项目 | - 标称值 | - 最大允许误差 |
| --- | --- | --- |
| - 滴水孔径 | - Φ0.4mm | - / |
| - 垂直淋雨面积 | - 1000mm×1000mm | - / |
| - 雨量 | - 1mm/min | - +0.5mm/min |
|  | - 3mm/min | - +0.5mm/min |

5  校准条件

- 5.1  环境条件

- 温度 （20±5）℃，相对湿度 ≤75%

- 5.2  [测量]标准及其它设备

- 雨量计：0mm～10mm,准确度等级：1级

- 万能工具显微镜：准确度等级：1级

- 秒表     分辨力0.01s

- 钢卷尺：0mm～3m

- 6  校准项目和校准方法

- 6.1校准项目

| - 项目名称 | - 校准项目 | - 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| - 外观检查 | - / | -  |
| - 雨量 | -  | - / |
| - 滴水孔径 |  | / |
| - 垂直淋雨面积 |  | / |

- 6.2校准方法

- 6.2.1 外观检查

- 被检滴水试验装置各部分工作是否正常，装置应有铭牌。

- 6.2.2 卸下滴水试验装置两边滑槽上的两只定位螺栓，依次打开电源总开关及试验装置控制箱的 电机开关，按控制箱上的 上升，下降按钮。调整滴水水箱高度。

- 6.2.3 打开进水总阀及滴水水箱上的水阀，此时开始滴水。待所有针管滴水后，将雨量计放在滴水水箱下方中间部位。

- 6.2.4 当滴水注入雨量计时开始用秒表计时。直到雨量计筹满水后自动注入量筒停止计时。

- 6.2.5 拿出量筒，刻度记为h,秒表计时为t。

- 6.2.6 雨量计算公式：L=h/t(h单位mm,t单位s)

- 6.2.7 雨量通过调节进水管总阀来调节大小

- 6.2.8 取下滴水针，使用万能工具显微镜进行滴水孔径测量。

- 6.2.9 使用钢卷尺测量滴水试验装置装置垂直淋雨部分的面积。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准记录格式见附录B，校准证书内页格式见附录C。

8 复校时间间隔   
建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

滴水试验装置雨量值测量不确定度评定示例

A1 概述：

A1.1 环境条件：温度：（20±5）℃，相对湿度：≤75%

A1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雨量计 | 0mm～10mm | 1级 |
| 2 | 电子秒表 | 0～9h59min59.99s | (5.8×10－6×T＋0.01)s |

A1.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 标称值 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滴水试验装置 | 1mm/min | +0.5mm/min |

A1.4测量方法：

- 当滴水注入雨量计时开始用秒表计时。直到雨量计筹满水后自动注入量筒停止计时，由滴水时间与雨量计读数的关系计算出雨量值。

A2 测量模型

Δ＝Y-k/X

式中：Δ――误差 (mm/min)

Y――被校滴水试验装置的标称值(mm/min)

X――秒表示值(s) k――雨量计示值（mm）

A3 标准不确定度评定

输入量I有三个不确定度来源：u(X1), u(X2)

A3.1  标准不确定度u(IX)的评定(A类)

u(X1)的不确定度来源主要是被校仪器示值的不重复性。可通过重复测量得到测量列，采用A类评定方法进行评定。

对被校滴水试验装置连续测量10次。得到表1的数据：

表1  重复性测量数据列

| 序号 | 测量值（mm/min） |
| --- | --- |
| 1 | 1.1 |
| 2 | 1.0 |
| 3 | 1.2 |
| 4 | 1.1 |
| 5 | 1.1 |
| 6 | 1.2 |
| 7 | 1.2 |
| 8 | 1.0 |
| 9 | 1.1 |
| 10 | 1.2 |

则i=1m(si−s)2m−1＝i=1m(si−s)2m−1＝1.12（mm/min）

单次实验标准差：Si＝i=1m(si−s)2m−1＝0.08（mm/min）

标准差的标准差S＇(sp)＝ i=1m(si−s)2m−1   ＝0.006(mm/min)

由于S＇(sp)＜1/4 Sp    故认为仪器比较稳定，Sp可以使用。

则单次测量的标准差为：u(X1)＝sp＝0.08（mm/min）

A3.2  标准不确定度u(IY)的评定（B类）

u(X2)的标准不确定度由两个分量组成u(X3)与u(X4)，其中u(X3)主要由雨量计的准确度引起，依照其技术指标，其准确度等级为1级。在测量3mm时，则最大误差为±0.03mm,也即不确定度的区间为±0.03mm，则半宽度a1=0.03,在区间内可认为服从均匀分布。取包含因子k1= 3

则不确定度u(X2)＝a1／ k1=0.03／3=0.02(mm)

u(X4)的标准不确定度主要由电子秒表的准确度引起，依照其技术指标，以60s测量点为例，依照其技术指标，

其不确定度为区间：(5.8×10－6×60＋0.01)s 0

从而u(X4) 0

故u(X2) =0.02(mm/min)

A4.  合成标准不确定度的计算：

A4.1	灵敏系数

数学模型 Y＝X

灵敏系数 Ci＝∂Y∂X＝1

A4.2标准不确定度一览表：

标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度u(Xi) | │Ci│ |
| --- | --- | --- | --- |
| u(X) | u(X1) 重复性测量 | 0.08（mm/min） | 1 |
|  | u(X2) 标准器准确度 | 0.02（mm/min） |  |

A4.3合成标准不确定度uc的计算

｜Ci｜＝1

由于变量只有一个，故 uc＝u(X)

uc =0.08（mm/min）

A5  扩展不确定度的确定：

取置信概率p＝95％   k=2

由此可得扩展不确定度U为：U=2×uC=0.2（mm/min）

A6 测量不确定度的报告与表示

滴水试验装置测量结果的相对不确定度为：

U=0.2（mm/min）  (k=2)

附录B

校准原始记录格式

| 委托单位： |  |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  |  | 标准依据： |  |
| 仪器名称： |  | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |
| 校准日期： | 校准员： |  | 核验员： |  |

校准用主要计量标准器具

| 名称 | 型号规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一．外观检查：

- 二．雨量测量：

| 标称值 | 雨量计示值 | 秒表示值 | 时间换算值 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mm/min |  |  |  |  |
| 3mm/min |  |  |  |  |

附录C

校准证书内页格式

证书编号   ××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 其 他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. ×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页    共×页

证书编号   ××××××—××××

校 准 结 果

一．外观检查： - 二．雨量测量： 标称值; 测量值. 1mm/min. 3mm/min.

校准不确定度的评定和表述均符合JJF 的要求。

校准员：                             核验员：

第×页    共×页