中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1052-2020

- 摆管雨淋试验装置校准规范

Specification of Calibration for

Pipe Rain Test Device

报批稿

2020－XX－XX发布

2020－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 摆管雨淋试验装置校准规范

Specification of Calibration for

Pipe Rain Test Device

JJF (机械) 1052—2020

归 口 单 位： 中国机械工业联合会

起 草 单 位： 上海电动工具研究所（集团）有限公司

本规范委托中国机械工业联合会负责解释

本规范主要起草人：

杨之栋  上海电动工具研究所(集团)有限公司

陈  菲  上海电动工具研究所(集团)有限公司

陈子雍  上海电动工具研究所(集团)有限公司

目   录

引言	IV

1  范围	1

2  引用文献	1

3  概述	1

4  计量特性	1

5  校准条件	1

5.1 环境条件	1

5.2 测量标准及其他设备	1

6   校准项目和校准方法	1

6.1  校准项目	1

6.2  校准方法	1

7   校准结果表达	2

8   复校时间间隔	2

附录A 	角速度，角度，摆管雨淋孔径参数不确定度评定示例	3

附录B 	校准原始记录格式	12

附录C 	校准证书内页格式	14

引言

本规范依据国家计量技术规范JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》编制。

本校准规范为新制订。

摆管雨淋试验装置校准规范

1  范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的摆管雨淋试验装置的校准。

- 2  引用文献

JJF1071-2010          国家计量校准规范编写规则

JJF1059.1-2012        测量不确定度评定与表示

GB/T4942.1-2006       旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级

GB/T4208-2017         外壳防护等级（IP代码）

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

- 概述

- 摆管淋雨试验装置主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

- 4  计量特性

| 名称 | - 功能 | - 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 摆管半径 | - 尺寸测量 | - 按产品说明书 |
| 孔径 | - 尺寸校准 | 按产品说明书 |
| 角速度 | - 角速度校准 | 按产品说明书 |
| 摆动角度 | - 角度校准 | 按产品说明书 |
| 总水流量 | - 水流量校准 | 按产品说明书 |

5  校准条件

- 5.1  环境条件

温度 （20±5）℃，相对湿度 30%～80%

5.2  测量标准及其它设备

- 5.2.1电子秒表：校准范围：0～9h59min59.99s；

- 准确度：(5.8×10－6×T＋0.01)s   T为被测时段

5.2.2游标量角器：量程：0°～360°；分辨力：5´；最大允许误差：±5´

- 5.2.3万能工具显微镜：长度200mm;允差：±(1±L/100)μm，分辨率：0.5μm

角度：0～360°，允差：±20’’，分辨率：1’’

5.2.4 流量计：量程（0～100）L

- 6  校准项目和校准方法

- 6.1校准项目

| - 项目名称 | - 校准项目 | - 测试项目 |
| --- | --- | --- |
| 外观检查（摆管开孔数） | / | √ |
| 摆管半径 | / | √ |
| 孔径 | √ | / |
| 角速度 | √ | / |
| 摆动角度 | √ | / |
| 总水流量的校准 | √ | / |

- 6.2校准方法

6.2.1 外观检查：目测法检测摆管的开孔数应符合要求。

6.2.2孔径的测量：

用万能工具显微镜测量孔径尺寸，测量三次，取平均值做为测量结果。

6.2.3摆管半径测量：用钢卷尺测量摆管半径不超过1m.

6.2.4 摆管摆动角速度测量：

摆管摆动1×60角度记为一个摆动周期，用秒表测量摆管摆动10个周期T，摆动角速度=360/T (度/秒)

同样方法，摆管摆动6×60角度记为一个摆动周期，用秒表测量摆管摆动5个周期T，摆动角速度=360/T (度/秒)

注：循环次数K可根据被测时间选取。

6.2.5摆动角度测量：

用量角器分别测量摆角沿垂线两边摆支的角度。测量三次，取平均值为测量值。

6.2.6总水量的校准：

喷水孔布满摆管半圆180°内，根据不同设备调节水流量，用流量计测量。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期；

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j) 校准环境的描述；

k) 校准结果及其测量不确定度的说明；

l) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

m) 校准结果仅对被校对象有效的声明；

n) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准记录格式见附录C，校准证书内页格式见附录D。

8 复校时间间隔   
建议复校时间间隔为1年。送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A1

角速度示值测量结果不确定度的评定

A1 概述：

A1.1 环境条件：温度：（20±5）℃，相对湿度：（30%～80%）

A1.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秒表 | 0～9h59min59.99s | (5.8×10－6×T＋0.01)s |

A1.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆管雨淋试验装置 | 0～360/s | 按产品说明书 |

A1.4测量方法：

摆管雨淋装试验置角速度的校准是采用电子秒表以直接测量的方式进行校准。

摆管摆动1×60角度记为一个摆动周期，用秒表测量摆管摆动10个周期T，摆动角速度=360/T (度/秒)

同样方法，摆管摆动6×60角度记为一个摆动周期，用秒表测量摆管摆动5个周期T，摆动角速度=360/T (度/秒)

注：循环次数K可根据被测时间选取。

A2 测量模型

=360/KT

式中： --角速度测量值(度/秒)

T--摆管雨淋装置旋转一周(360)所用时间(s)

K--摆管雨淋装置旋转圈数（即循环次数）

A3 标准不确定度评定

输入量T有三个不确定度来源：u(T1)，u(T2)和u(T3)

A3.1  标准不确定度分量u(T1)的评定(B类)

不确定度分量u(T1)来源主要是标准电子秒表的不确定度。以40s测量点为例，依照其技术指标，

其不确定度为区间：(5.8×10－6×40＋0.01)s 0

从而u(T1) 0

A3.2  T2的标准不确定度分量u(T2)的评定(A类)

T2的不确定度来源主要是测量的重复性。可通过重复测量得到测量列，采用A类评定方法进行评定。以角速度60度/秒为例，对机构旋转360度(一周即一个循环)用时进行测量，对被校量连续测量10次。得如下数据：

| 序号 | 测量值（s） |
| --- | --- |
| 1 | 5.90 |
| 2 | 5.95 |
| 3 | 5.86 |
| 4 | 5.92 |
| 5 | 5.95 |
| 6 | 6.01 |
| 7 | 6.10 |
| 8 | 6.08 |
| 9 | 5.98 |
| 10 | 6.06 |

则＝＝59.98（s）

单次实验标准差：Si＝＝0.08（s）

由于测量结果为5次平均值，故单次测量的标准差为：

u(T 2)＝0.08/=0.04(s)

A3.3  但由于人的反应，会产生一定误差，按通常经验值为0.2s，即u(T 3)＝0.2s

A3.4输入量x的标准不确定度u(T)的评定

由于u(T1)，u(T2) 和u(T3)彼此独立，可按下列方法进行合成：

u(T)=

=0.20s

A4.  合成标准不确定度的计算：

A4.1	灵敏系数：

数学模型=360/KT

灵敏系数C＝-360/KT2=-0.225/K

A4.2	标准不确定度一览表：

标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度值u(Ti) | ｜Ci｜ |
| --- | --- | --- | --- |
| u(T) | 电子秒表准确度 | 0 | 0.225/K |
|  | 重复性测量 | 0.04s |  |
|  | 人的反应 | 0.20s |  |

A4.3合成标准不确定度uc的计算：

u()= =0.046/K

由于输入量只有一个，且K=1。

合成标准不确定度uc= 0.09(度/秒)

A5 扩展不确定度的确定：

取置信概率p＝95％   k＝2		U=2×uc=0.09(度/秒)

A6 测量不确定度的报告与表示：

摆管雨淋装置角速度测量结果的不确定度为：

U=0.09(度/秒)  	(k=2)

附录A2

角度示值测量结果不确定度的评定

A2 概述：

A2.1 环境条件：温度：（20±5）℃，相对湿度：（30%～80%）

A2.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标量角器 | 0～360 | ±5′ |

A2.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆管雨淋装置 | 0～360 | 按产品说明书 |

A2.4测量方法：

用游标量角器测量角度，测量三次，取平均值作为测量结果。

A3 测量模型

- Y=L

式中： L--角度测量值（度）

Y--角度标称值（度）

A4 标准不确定度评定

输入量L有两个不确定度来源，其不确定度分别为u(L1)、u(L2)。

A4.1  L1的标准不确定度u(L1)评定（B类）

L1的不确定度主要是由游标量角器的不准确引起的，按角度规检定规程所述，角度测量的最大允许误差为±5′，也即不确定度区间为±5′，则半宽度a1为5′，在区间内可认为服从均匀分布，取包含因子k为，

则标准不确定度u(L1) = a/k = 5′/ =2.9′

A4.2  u(L2)的标准不确定度u(L2)评定（A类）

L2的不确定度来源主要是被测角度的测量结果的不重复性，可通过连续测量得到测量列，采用A类评定方法进行评定。以60°摆动角为例，对测量对象连续测量10次，得到如下数据：

| 次数 | 测量值 |
| --- | --- |
| 1 | 59°40′ |
| 2 | 59°15′ |
| 3 | 59°35′ |
| 4 | 59°30′ |
| 5 | 59°45′ |
| 6 | 59°40′ |
| 7 | 59°45′ |
| 8 | 59°40′ |
| 9 | 59°35′ |
| 10 | 59°45′ |

则＝＝59°37′

单次实验标准差：si＝＝9.2′

实际测量过程中是在重复条件下测量3次，3次算术平均值作为测量点的示值L2，则标准不确定度u(L2)

u(L2)＝8.3′/ = 4.8′

A4.3标准不确定度u(L)的计算

由于u(L1)与u(L2)彼此独立，C1=1,C2=1因此
     u(L)＝＝5.6′

A4.4

标准不确定度一览表：

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度 u(Li)值 | 灵敏系数 Ci |
| --- | --- | --- | --- |
| u (L) | 角度的测量 | 5.6′ |  |
| u (L1) | 游标量角器的不准确 | 2.9′ | 1 |
| u (L2) | 角度测量的不重复性 | 4.8′ | 1 |

A5.  合成标准不确定度的计算：

由于影响量只有一个，因此uc＝u(L)＝5.6′

A6 扩展不确定度的确定：

U＝kuc＝2×5.6′=11′  （k=2）

A7 测量不确定度的报告与表示：

摆管雨淋装置角度测量结果的不确定度为：

U=11′ 	(k=2)

附录A3

摆管雨淋孔径测量结果不确定度的评定

A3 概述：

A3.1 环境条件：温度：（20±5）℃，相对湿度：（30%～80%）

A3.2测量标准：

| 序号 | 标准器 | 测量范围 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万能工具显微镜 | 0～200mm | ±(1+L/100)μm |

A3.3被测对象：

| 序号 | 试验设备 | 规格 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆管雨淋装置孔径 | 0.5mm | 按产品说明书 |

A3.4测量方法：

量规的测量是采用直接法进行的。即由万能工具显微镜对量规每一尺寸进行三次测量，求其平均值，量规的标称值与平均值之差即为量规的示值误差。

A4 测量模型

＝Xn-X

式中： ――孔径的示值误差

Xn――孔径的示值

X――万能工具显微镜的读数

A5 标准不确定度评定

输入量有两个不确定度来源u(Xn)，u(X)

A5.1  X的标准不确定度u(X)评定(B类)

X的不确定度来源主要是万能工具显微镜的不准确引起的，依照万能工具显微镜的技术指标，其准确度为±(1+L/100)μm为例，其在25mm时不确定度区间为±1.25μm,则半宽度a1为1.25μm,在区间内可以认为是服从均匀分布。取包含因子k1＝   则不确定度u(X)＝a1／ k1＝1.25／＝0.722μm

估计其｜Δu(V) ／u(V)｜＝0.1，则其自由度ν1＝50

A5.2  Xn 的标准不确定度u(Xn )评定(A类)

Xn 的不确定度来源主要是被校量规读数的不重复性，可通过连续测量得到测量列，采用A类评定方法进行评定，取一台重复性最差的摆管雨淋，以被测值为0.5mm为例，连续测量10次，每次测量需重新调整被校探棒位置和数显卡尺，得到如下数据.

| 序号 | 测量值mm | 被校量规标称值mm |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.5065 | 0.5 |
| 2 | 0.5070 | 0.5 |
| 3 | 0.5071 | 0.5 |
| 4 | 0.5080 | 0.5 |
| 5 | 0.5071 | 0.5 |
| 6 | 0.5082 | 0.5 |
| 7 | 0.5064 | 0.5 |
| 8 | 0.5058 | 0.5 |
| 9 | 0.5065 | 0.5 |
| 10 | 0.5078 | 0.5 |

=i=0.5070mm

单次实验标准差：si= = 0.0077mm=7.7μm

A6.  合成标准不确定度的计算：

A6.1	灵敏系数：

数学模型＝Xn-X

灵敏系数C1＝＝1

C2＝＝-1

A6.2	标准不确定度一览表：

标准不确定度汇总表

| 标准不确定度 | 不确定度来源 | 标准不确定度u(Xi)值 | Ci | ｜Ci｜ui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| uc | 合成标准不确定度 | / | / | 7.63μm |
| u(X) | 万能工具显微镜准确度 | 0.722μm | 1 | 0.722μm |
| u(Xn) | 被校探棒示值 | 7.6μm | -1 | 7.6μm |

A6.3合成标准不确定度uc的计算：

输入量u(Vn)与u(V)彼此独立不相关，所以合成标准不确定度可按下式得到：

uc＝＝1.3μm

A7 扩展不确定度的确定：

取置信概率p＝95％   k＝2	U＝k uc＝2×7.63=15.3μm

A8 测量不确定度的报告与表示：

摆管雨淋装置孔径测量结果的不确定度为：

U=15μm  	(k=2)

附录B

校准原始记录格式

| 委托单位： |  |  | 校准证书编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址： |  |  | 标准依据： |  |
| 仪器名称： |  | 型号规格： | 出厂编号： |  |
| 制造单位： |  |  | 仪器状况： |  |
| 校准地点： |  |  | 环境温度： ℃ | 相对湿度： % |
| 校准日期： | 校准员： |  | 核验员： |  |

校准用主要计量标准器具

| 名称 | 型号规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 外观检查：

| 管半径R | 标称值(孔数) | 实际值(孔数) |
| --- | --- | --- |

二.孔径校准

| 标称值(mm) | 允差(mm) | 测量值 (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |

三.摆动角度：

| 摆管 | 标称值 | 最大允许误差 | 摆动角测量值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 左 | 右 |

四.摆角频率：

| 标称值 | 最大允许误差 | 测量值 |
| --- | --- | --- |

附录C

校准证书内页格式

证书编号   ××××××—××××

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ | 地 点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 其 他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 | 证书有效期至 |

注：

1. ×××××仅对加盖“×××××校准专用章”的完整证书负责。

2.本证书的校准结果仅对所校准的对象有效。

3.未经实验室书面批准，不得部分复印证书。

第×页    共×页

证书编号   ××××××—××××

校 准 结 果

- 外观检查： 管半径R; 标称值(孔数); 实际值(孔数). 二.孔径校准 允差 标称值(mm); 测量值 (mm). 三.角速度的校准 允差 标称值(°/s); 测量值 (°/s). 四．摆动角度校准 允差 标称值(°); 测量值 (°).

校准不确定度的评定和表述均符合JJF 的要求。

校准员：                             核验员：

第×页    共×页