中华人民共和国工业和信息化部

机械计量技术规范

JJF（机械）1048-2020

抗（耐）振压力表校准规范

Calibration Specification for

anti vibration pressure gauge

（报批稿）

20**－**－**发布

20**－**－**实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

JJF(机械)1048—2020

代 替JJF (机械)036—2008

抗（耐）振压力表校准规范

Calibration Specification for

anti vibration pressure gauge

归 口 单  位：全国机械汽车专业计量技术委员会

主要起草单位：机械工业洛阳计量测试中心站

参加起草单位：北京康斯特仪表科技股份有限公司

本规范委托全国机械汽车专业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘盟盟   (机械工业洛阳计量测试中心站)

张秋阳  （机械工业洛阳计量测试中心站）

李  蕾   (第一拖拉机股份有限公司)

于志民   (第一拖拉机股份有限公司)

李玉东   (第一拖拉机股份有限公司)

参加起草人：

谢春亮   (北京康斯特仪表科技股份有限公司)

目   录

引言	（Ⅱ）

1 范围	错误!未定义书签。

2 引用文件	错误!未定义书签。

3 概述	错误!未定义书签。

4 计量特性	1

4.1准确度等级及最大允许误差	1

4.2 零位误差	1

4.3 示值误差	错误!未定义书签。

4.4 回程误差	错误!未定义书签。

4.5 指针偏转平稳性	错误!未定义书签。

4.6 抗工作环境振动性能	错误!未定义书签。

5 校准条件	错误!未定义书签。

5.1 校准环境条件	错误!未定义书签。

5.2 校准用工作介质	错误!未定义书签。

5.3 校准用标准器	错误!未定义书签。

6 校准项目和校准方法	3

6.1 外观检查	3

6.2 零位误差校准	3

6.3 示值误差校准	3

6.4 回程误差校准	4

6.5 指针偏转平稳性校准	4

6.6 抗工作环境振动试验	4

7 校准结果表达	4

8 复校时间间隔	4

附录A   抗（耐）振 压 力 表 校 准 记 录	5

附录B1   校准证书或校准报告内容	6

附录B2   校准证书内页	7

附录C   抗（耐）振压力表示值误差测量结果的不确定度评定	8

引   言

本规范依据JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》等编制。

与JJF( 机械) 036-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了抗工作环境振动试验；

——增加了校准结果的不确定度评定示例。

本规范所代替规范的历次版本发布情况为：

——JJF( 机械) 036-2008

抗（耐）振压力表校准规范

1  范围

本校准规范适用于抗（耐）振压力表的校准。

2  引用文件

本规范引用文件

JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》

JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》

# GB/T17214.3-2000《工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分_ 机械影响》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3．概述

抗（耐）振压力表是指表壳内有灌装液并带有阻尼器的直接指示式压力表，用于环境剧烈振动场所，可耐受介质脉动，冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械，石油、化工、冶金、矿山、电力等部门，测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。

4. 计量特性

4.1准确度等级及最大允许误差

表  1

| 准确度等级 | 最大允许误差/％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 零 位 |  | 测量上限的 （90～100）％ | 其余部分 |
|  | 带止销 | 不带止销 |  |  |
| 1.0 | 1.0 | ±1.0 | ±1.6 | ±1.0 |
| 1.6（1.5） | 1.6 | ±1.6 | ±2.5 | ±1.6 |
| 2.5 | 2.5 | ±2.5 | ±4.0 | ±2.5 |
| 4.0 | 4.0 | ±4.0 | ±4.0 | ±4.0 |
| 注：使用中的1.5级压力表允许误差按1.6级计算，准确度等级可不更改。 |  |  |  |  |

4.2零位误差：

4.2.1带有止销的压力表，在通大气的条件下，指针应紧靠止销，“缩格”应不得超过表1规定的最大允许误差绝对值。

4.2.2没有止销的压力表，在通大气的条件下，指针应位于零位标志内，零位标志宽度应不超过表1规定的最大允许误差绝对值的2倍。

4.3示值误差

抗（耐）振压力表的示值误差应不超过表1规定的最大允许误差。

4.4回程误差

在测量范围内，抗（耐）振压力表的回程差应不大于表1规定的最大允许误差绝对值。

4.5指针偏转平稳性

在测量范围内，指针偏转应平稳，无跳动或卡针现象，应平稳地偏转。

4.6抗工作环境振动性能

在振动过程中不允许出现机械损伤等影响计量特性的现象，示值误差应不大于

表1规定的最大允许误差的2倍。

5  校准条件

5.1校准环境条件

环境温度：（20±5）℃；

相对湿度：≤85％；

环境压力：大气压力；

仪表在校准前应在以上规定的环境条件下至少静置2h。

5.2 校准用工作介质

5.2.1测量上限不大于0.25MPa的压力表，工作介质为清洁的空气或无毒、无害和化学性能稳定的气体。

5.2.2测量上限大于0.25MPa到400MPa的压力表，工作介质为无腐蚀性的液体或根据标准器所要求使用的工作介质。

5.2.3测量上限大于400MPa的压力表，工作介质为药用甘油和乙二醇混合液或根据标准器所要求使用的工作介质。

5.3校准用标准器

5.3.1标准仪器最大允许误差绝对值应不大于被校准仪表最大允许误差的绝对值的1 / 4。

可供选择的标准器有：

a）弹性元件式精密压力表或真空表；

b）活塞式压力计；

c)  活塞式压力真空计；

d)  标准液体压力计

5.1.2 其他仪器和辅助设备

- 压力（真空）校验器；

b）压力（真空）泵；

c）油—气、油—水隔离器；

d）振动试验台

6 校准项目和校准方法

6.1外观检查

利用目力对仪表外观进行观测，仪表的外观检查检查应符合以下规定：

a）仪表装配牢固、无松动现象；

b）仪表的可见部分应无明显瑕疵、划伤，连接件应无明显的毛刺和损伤；

c）表壳内灌充液应清洁、透明，液面高度位于表壳中心上方0.25D-0.30D（D

为仪表外壳公称直径）之间，且无渗漏现象。

6.2 零位误差校准

在5.1规定的条件下，将压力表内腔与大气相通，并按正常工作位置放置，用目力观察。

6.3 示值误差校准

6.3.1仪表的示值误差校准是采用标准器示值与被校准仪表的示值直接比较的方法，仪表示值误差校准连接示意图如图1所示：

图1  仪表示值误差校准连接示意图

6.3.2以标有数字的标度线作为校准点。校准时逐点逐渐平稳地升压，读数应在指示平稳后进行，读取每一个校准点的示值（按分度值的1/5估读），被校准仪表与标准器示值之差即为该校准点示值误差。

6.3.3当示值达到测量上限后，切断压力源，耐压3min，然后按原校准点逐点由高到低平稳地降压，倒序进行回程校准。

6.3.4真空表应按当地大气压90%以上疏空度进行耐压3min。

6.4 回程误差校准

在6.3的校准中，同一校准点升压、降压示值误差差值的绝对值即为回程误差。

6.5指针偏转平稳性校准

在示值误差的校准过程中，目力观测指针的偏转平稳性。

6.6抗工作环境振动试验

使用振动试验台在GB/T17214.3-2000规定的V.H.4级或V.H.5级规定的振动条件下

进行振动试验，给被校准压力表压力表施加最大负荷（50-60）%的压力，持续5min后读数，振动中的示值误差即为抗工作环境振动性能。

7校准结果表达

经校准的抗（耐）振压力表发给校准证书，内容见附录B1和B2。

8复校时间间隔

可根据抗（耐）振压力表的使用情况，建议复校时间不超过六个月。

附录A

抗（耐）振 压 力 表 校 准 记 录

委托单位                          校准日期          年    月      日

样品名称                          测量范围                      MPa

制 造 厂                          出厂编号

准确度等级                        外观检查

校准温度                   ℃     校准湿度

标 准 器                          标准器编号

技术依据                          校准证书编号

| 标准压力 （MPa） | 被校准表示值（MPa） |  | 示值误差（MPa） |  | 回程误差（MPa） | 抗工作环境振动性能（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 升 压 | 降 压 | 升 压 | 降 压 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 校准点： 示值误差： |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

本次校准结果的扩展不确定度： U =        （k = 2）

核验员：                        校准员：

附录B1

校准证书或校准报告内容

校准证书应至少包含以下信息：

1）标题：“校准证书”；

2）实验室名称和地址；

3）进行校准的地点；

4）证书编号、页码和总页码；

5）送校单位的名称和地址；

6）被校对象的名称、生产单位、型号规格和编号；

7）校准员、核验员和批准人的签字；

8）样品接收日期、校准日期、发布日期；

9）校准环境条件；

10）使用本规范作为校准依据的说明；

11）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

12）校准结果及测量不确定度的说明；

13）复校时间间隔的建议；

14）校准结果仅对被校对象有效的声明；

15）未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书或报告的声明。

附录B2

校准证书内页

| 本次校准的技术依据（代号、名称）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准所使用的主要计量标准器具： |  |  |  |  |  |
| 名称 | 编号 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级/ 最大允许误差 | 溯源单位/证书号 | 有效日期 |
| 校准地点及环境条件： |  |  |  |  |  |
| 地点： 温度： 相对湿度： |  |  |  |  |  |

校准结果：

| 标准值(MPa) | 示值误差校准结果(MPa) | 回程误差校准结果(MPa) | 扩展不确定度 (k=2) |
| --- | --- | --- | --- |

提示：1.复校时间间隔建议为     月

2.在使用过程中，如对本计量设备的计量特性产生怀疑，请重新校准。

3.本计量设备修理后，请重新校准。

4.校准结果仅对被校对象有效。

5.未经校准单位的书面批准，不得部分复制该校准证书。

以    下    空    白

附录C

抗（耐）振压力表示值误差测量结果的不确定度评定

1.概述

1.1 测量方法：是用本规范规定的标准器和辅助设备，依据本规范规定方法。

1.2 环境条件：（15～25）℃。

1.3 测量标准：精密压力表（精度0.4级）。

1.4 被测对象：1.6级耐振压力表。

1.5 测量过程：用符合《弹簧管精密压力表检定规程》中0.4级精密压力表，依照本规范对抗（耐）振压力表示值误差进行校准。

1.6 评定结果的使用：在符合上述条件下的测量，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2.数学模型

ΔP=Pc−Ps

式中：   — 抗（耐）振压力表的示值误差，MPa

— 抗（耐）振压力表各测量点的示值，MPa

— 精密压力表各测量点的标准值，MPa

3.不确定度传播率

uc（ΔP）=c12u2（Pc）+c22u2（Ps）

式中： c1=∂ΔP∂Pc=1；

c2=∂ΔP∂Ps= -1

4.输入量的标准不确定度评定

4.1由被测量抗（耐）振压力表的测量重复性（或分辨力）引入的标准不确定度分量u（Pc）

4.1.1测量重复性引入的标准不确定度u1（Pc） 评定

在一台压力校验上用一块标准值为60MPa的精密压力表对抗（耐）振压力表30MPa测量点进行连续10次测量，得到一测量列为30.1MPa ，30.0MPa ，30.1MPa ，30.1MPa，30.2 MPa 30.1MPa ，30.2MPa，30.2MPa，30.1MPa，30.1MPa ，30.1MPa。

采用贝塞尔公式法计算算数平均值的试验标准差：

x− =1ni=1nxi= 30.1 MPa

S（x）=i=1n（xi−x）210（10−1）=0.021MPa

故测量重复性引入的标准不确定度为

u1（Pc）=S（x）=0.021MPa

4.1.2被校准压力表分辨力引入的标准不确定度分量u2（Pc）的评定

按示值分度值1/5估算为：0.2 MPa，半宽a=0.1 MPa，假设服从均匀分布，则由被校准压力表分辨力引入的标准不确定度分量为：

u2（Pc）= 0.13=0.058MPa

取测量重复性引入的标准不确定度和分辨力引入的标准不确定度的较大者作为标不确定度u（Pc），由于u1（Pc）＜u2（Pc），因此，取被校准压力表分辨力引入的标准不确定度分量作为被测量抗（耐）振压力表的测量重复性（或分辨力）引入的标准不确定度分量

u（Pc）=u2（Pc）=0.058MPa

4.2精密压力表的准确度引入的标准不确定度分量u（Ps）的评定

根据精密压力表的检定规程得知，0.4级、0～60 MPa精密压力表，最大允许误差±（0.4％60）= ±0.24 MPa，假设服从均匀分布，精密压力表的准确度引入的标准不确定度分量

u（Ps）=60×0.4%3=0.13MPa

5 .标准不确定度分量一览表

| 不确定度来源 | ci | u（Pi） |
| --- | --- | --- |
| 抗（耐）振压力表的测量重复性引入的标准不确定度分量u（Pc） | 1 | 0.058MPa |
| 精密压力表的准确度引入的标准不确定度分量u（Pc） | -1 | 0.13MPa |

6.合成标准不确定度uc（ΔP）

uc(ΔP)=c12u2（Pc）+c22u2（Ps）=0.0582+0.132=0.14MPa

7.扩展不确定度U的评定

取包含因子k=2，则扩展不确定度

U=kuc（ΔP）=2×0.14=0.28MPa

8.测量不确定度的报告与表示

该抗（耐）振压力表30MPa测量结果的不确定度为：

U=0.28MPa   k=2