JJF（纺织）092-2020

上置式缩水率试验机校准规范

Calibration Specification of Top Open Washing Shrinkage Testers

（报批稿）

××××-××-××发布               ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

上置式缩水率试验机校准规范

- Calibration Specification of Top Open

- Washing Shrinkage Testers

JJF（纺织）092-2020

归口单位：中国纺织工业联合会

起草单位：国家纺织计量站上海分站

江西省羽绒制品质量监督检验中心

国家羊绒产品质量监督检验中心

广东产品质量监督检验研究院

纺织工业科学技术发展中心

本规范委托全国纺织计量技术委员会负责解释

本规范起草人：

陈佳勇（国家纺织计量站上海分站）

刘真锐（江西省羽绒制品质量监督检验中心）

马练兵（国家羊绒产品质量监督检验中心）

郑冬明（江西省羽绒制品质量监督检验中心）

胡勇杰（广东产品质量监督检验研究院）

王国建（纺织工业科学技术发展中心）

目  录

- 引言……………………………………………………………………………………Ⅱ

- 1 范围…………………………………………………………………………………1

- 2 引用文献……………………………………………………………………………1

- 3 术语和计量单位……………………………………………………………………1

- 4 概述…………………… …………………………………………………………….1

- 5 计量特性……………………………………………………………………………2

- 6 校准条件……………………………………………………………………………2

- 7 校准项目和校准方法………………………………………………………………3

- 8 校准结果表…………………………………………………………………………5

- 9 复校时间间隔………………………………………………………………………5

- 附录A 上置式缩水率试验机校准记录原始记录格式………………………………6

- 附录B 上置式缩水率试验机校准证书内页格式……………………………………7

- 附录C 上置式缩水率试验机测量结果不确定度评定示例…………………………8

- 附录D 上置式缩水率试验机参考技术要求………………………………………13

引  言

本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。

本规范技术指标参数参考了AATCC 135—2018 Dimensional Changes of Fabrics after Home Laundering《织物经家庭洗涤后尺寸变化的测定》、AATCC Laboratory Procedure 1-2018《美标实验室程序的缩水率试验方法》等标准的相关内容。

本规范为首次发布。

上置式缩水率试验机校准规范

1  范围

本规范适用于上置式缩水率试验机（以下简称为缩水率机）的校准。其他类似缩水率试验机可参照本规范进行校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1071—2010  国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  叶轮冲程  impeller stroke

缩水率机洗涤桶内的叶轮会从一个位置旋转到下一个位置，停滞一下，再旋转到下一个位置，两个位置之间的距离称为一个叶轮冲程。

3.2  搅拌速度  agitation speed

缩水率机洗涤桶内的叶轮会在洗涤过程中，通过旋转、搅动来洗涤试样。其每分钟内的冲程次数，称为缩水率机的搅拌速度，单位：冲程次数/分钟。

4  概述

缩水率机用于纺织织物、服装或其他纺织制品家庭洗涤后尺寸变化的测定，其作用是为试样提供规定的洗涤条件和工作程序。

本缩水率机采用顶部加料，垂直搅拌的方式洗涤。它由变速转动、水位控制和工作程序自动控制等部分组成。被洗涤试样放入滚筒后，浸在规定体积的水中，通过叶轮按规定搅拌速度和程序进行洗涤，然后通过漂洗、排水、脱水等步骤，最后完成洗涤程序。

5  计量特性

5.1  洗涤水位：±3.8 L，即 ±1 gal。

注：1 L = 0.264 gal。

5.2  搅拌速度：±2 冲程次数/分钟。

5.3  洗涤时间：± 1 min。

5.4  脱水转速：±15 r/min。

5.5  脱水时间：± 1 min。

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  电源电压：

单相：AC(220 + 22) V，根据缩水率机使用说明要求，选取50 Hz或60 Hz电压。

6.1.2  缩水率机应安装放置平稳，周围环境应清洁，无明显振动。

6.2  测量标准及其它设备

测量标准及其它设备见表1。

表1测量标准及其他设备

| 标准器名称 | 测量范围 | 不确定度及准确度等级或最大允许误差 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子秒表 | 0.01 s ~ 1 h | MPE：±0.10 s | 1 |
| 转速表 | （0~1000）r/min | 1级 | 1 |
| 量筒 | （0~2000） mL | MPE：±20 mL | 1 |
| 兆欧表 | （0~500） MΩ， 电压500V | 10级 | 1 |
| 万用表 | （0～200）Ω | ±1% | 1 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前准备

7.1.1  缩水率机应在适当部位标明仪器型号、制造商、出厂编号等信息。缩水率机的开关按钮应转动灵活，能有效控制仪器。仪器运行时，各电气部件应安全可靠，机械传动部分无异常噪音，搅动叶轮和桶体应按程序运动，无漏水现象。

7.1.2  对缩水率机进行电气安全性检查，在不接通缩水率机外接电源的情况下，打开电源开关，用兆欧表测量电源插头相线与机壳金属部分之间绝缘电阻是否≥5 MΩ，用数字万用表电阻档测量电源插头地线与机壳金属部分之间的电阻是否＜1Ω。

7.1.3  缩水率机门锁保护装置可靠，在内筒旋转时，仓门能锁住不被开启。

7.2   校准项目

具体校准项目见表2

表2缩水率机校准项目

| 序号 | 校准项目 | 计量特性条款 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤水位 | 5.1 | 7.3.1 |
| 2 | 搅拌速度 | 5.2 | 7.3.2 |
| 3 | 洗涤时间 | 5.3 | 7.3.3 |
| 4 | 脱水转速 | 5.4 | 7.3.4 |
| 5 | 脱水时间 | 5.5 | 7.3.5 |
| 注：根据缩水率机功能和客户要求选择校准项目。 |  |  |  |

7.3  校准方法

7.3.1  洗涤水位校准

以校准中档洗涤水位（71.9L）为例。将水位开关旋至中档，关闭缩水率机进水阀，打开控制开关，用量筒量取2000 mL水倒入洗涤桶内，不断重复上述步骤，在倒入水的体积接近70 L左右时，放慢倒水速度，改为一点点注入洗涤桶内，直至缩水率机开始洗涤。此时，记录本次量筒倒入洗涤桶内水的体积，与之前倒入的水的体积之和，即为缩水率机的洗涤水位。

如要校准其他档位水位，可参照上述方法校准。

注：也可以采用称重方法测量洗涤水位。

7.3.2  搅拌速度校准

以校准普通档搅拌速度为例。将程序控制开关旋到普通档，在搅动叶轮上作好标记（便于观察叶轮的动作），等加水至缩水率机运转后。打开控制器开关，用秒表测量完成n个冲程次数所需的时间，按下列公式计算搅拌速度。

v = (n／t)×60

式中：v ——搅拌速度，冲程次数/分钟；

n ——冲程次数；

t ——洗涤时间，秒。

7.3.3  洗涤时间校准

以校准普通档洗涤时间为例。先设法打开仓门，当控制面板的洗涤指示灯亮起，叶轮会高速旋转几秒，之后开始正常洗涤搅拌，此时按下秒表开始计时。等叶轮停止搅拌，按停秒表，记录下的时间即为洗涤时间。

7.3.4  脱水转速校准

以校准普通档脱水转速为例。先设法打开仓门，当控制面板的脱水指示灯亮起后，洗涤桶开始旋转，待其旋转速度趋于稳定时，用转速表测量三次脱水转速，计算其算数平均值为脱水转速。

7.3.5  脱水时间校准

以校准普通档脱水时间为例。先设法打开仓门，当控制面板的脱水指示灯亮起，等洗涤桶开始旋转，排水泵启动，此时按下秒表开始计时。等排水泵停止工作，洗涤桶马达停止加速（但还会因惯性继续旋转一段时间，这段时间不计），此时按停秒表，记录下的时间即为脱水时间。

8  校准结果表达

8.1  校准记录

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录A。

8.2  校准证书

经校准的缩水率机应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信息应符合JJF 1071—2010中5.12的要求，推荐的校准证书内页格式见附录B。

8.3  不确定度

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录C。

9  复校时间间隔

在定期进行期间核查的条件下，建议复校时间间隔一般不超过1年。

注：由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

上置式缩水率试验机校准记录参考格式

委托单位                             校准日期

型号规格                             产品编号

生产单位                             设备编号

校准地点                             校准环境          ℃         %RH

校准依据                             发证编号

| 校准用主要标准器具 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 编号 | 不确定度 / 准确度等级 / 最大允许误差 | 证书编号/有效期 |

一、校准前准备：

二、计量特性校准：

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 |  | 实测结果 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤水位 | ±3.8 L |  |  |  |
| 2 | 搅拌速度 |  | ±2冲程次数/分钟 |  |  |
| 3 | 洗涤时间 |  | ± 1 min |  |  |
| 4 | 脱水速度 |  | ±15 r/min |  |  |
| 5 | 脱水时间 |  | ± 1 min |  |  |

校准员                              审核员

附录B

上置式缩水率试验机校准证书内页参考格式

证书编号：

校  准  结  果

| 序号 | 校准项目 | 技术要求 |  | 实测结果 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤水位 | ±3.8 L |  |  |  |
| 2 | 搅拌速度 |  | ±2冲程次数/分钟 |  |  |
| 3 | 洗涤时间 |  | ± 1 min |  |  |
| 4 | 脱水速度 |  | ±15 r/min |  |  |
| 5 | 脱水时间 |  | ± 1 min |  |  |

以下空白

附录C

上置式缩水率试验机测量结果不确定度评定示例

C.1 缩水率机洗涤时间测量结果不确定度的评定

C.1.1 概述

本缩水率机采用顶部加料，垂直搅拌的方式洗涤。它由变速转动、水位控制和工作程序自动控制等部分组成。被洗涤试样放入滚筒后，浸在规定体积的水中，通过叶轮按规定搅拌速度和程序进行洗涤。可采用秒表来测量其洗涤时间。

C.1.2 依据方法

JJF（纺织）092─2020《上置式缩水率试验机校准规范》。

C.1.3 测量标准器：

电子秒表，测量范围：0.01 s ~ 1 h ，MPE：±0.10 s

C.1.4 被测对象

缩水率机洗涤时间。

C.1.5 测量过程

当控制面板的洗涤指示灯亮起，叶轮会高速旋转几秒，之后开始正常洗涤搅拌，此时按下秒表开始计时。等叶轮停止搅拌，按停秒表，记录下的时间即为洗涤时间。

C.1.6 测量不确定度评定

C.1.6.1 数学模型

T=Ts

式中：T — 被校缩水率机洗涤时间，s；

Ts— 电子秒表示值，s。

C.1.6.2输入量的标准不确定度的评定

输入量Ts的标准不确定度来源包括电子秒表测量重复性引起的标准不确定度u(Ts1)，电子秒表示值误差引起的不确定度u(Ts2)和测量时人为反应误差引起的不确定度u(Ts3)。

C.1.6.2.1 秒表测量重复性引起的标准不确定度u(Ts1)

用电子秒表对同一台缩水率机的洗涤时间重复测量10次，得到测量列如下表：

| 洗涤时间s | 972 | 968 | 965 | 966 | 971 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 970 | 972 | 968 | 971 | 968 |

单次实验标准差  sp=i=1n(Ts−Ts)2(n−1)=2.47 s

测量重复性引起的标准不确定度：

u(Ts1) = 2.47 s

C.1.6.2.2 电子秒表示值误差引起的不确定度u(Ts2)

电子秒表示值误差引起的标准不确定度u(Ts2)可根据上级计量机构检定证书或校准证书给出的该秒表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可用B类方法评定。

电子秒表最大允许误差为± 0.10 s，即半宽为0.10 s，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则电子秒表最大允许误差引起的标准不确定度u(Ts2)：

uTs2=0.13 = 0.06 s

C.1.6.3 标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度（s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秒表测量重复性 | u(Ts1) | A | 正态 | 2.47 |
| 2 | 电子秒表示值误差 | u(Ts2) | B | 均匀 | 0.06 |

C.1.6.4合成标准不确定度的计算

uc=u(Ts1)2+u(Ts2)2

=2.472+0.062

= 2.47 s

C.1.6.5 扩展不确定度的评定

各不确定度分量相互独立，呈正态分布，取k=2，则测量结果扩展不确定度：

U=2.47×2= 4.94 s

取 U=5s

C.1.7 测量结果不确定度报告与表示：

缩水率机洗涤时间的测量结果扩展不确定度为

U=5s   k=2。

C.2 缩水率机脱水转速测量结果不确定度的评定

C.2.1 概述

缩水率机主要通过搅动叶轮和洗涤桶的高速转动，来给试样脱水。可采用转速表来测量其脱水转速。

C.2.2 依据方法

JJF（纺织）092─2020《上置式缩水率试验机校准规范》。

C.2.3 测量标准器：

电子转速表，测量范围：(0~10000) r/min，准确度等级：0.1级

C.2.4 被测对象

缩水率机脱水转速。

C.2.5 测量过程

当控制面板的脱水指示灯亮起后，洗涤桶开始旋转，待其旋转速度趋于稳定时，用转速表测量三次脱水转速，计算其算数平均值为脱水转速。

C.2.6不确定度分析

C.2.6.1 数学模型

V=Vs

式中：V — 被校缩水率机脱水转速，r/min；

Vs— 电子转速表示值，r/min。

C.2.6.2 输入量的标准不确定度的评定

输入量Vs的标准不确定度来源包括电子转速表测量重复性引起的标准不确定度u(Vs1)，电子转速表分辨力引起的不确定度u(Vs2)和电子转速表示值误差引起的不确定度u(Vs3)。

C.2.6.2.1 电子转速表测量重复性引起的标准不确定度u(Vs1)

用电子转速表对同一台缩水率机的普通档脱水转速进行10次连续测量，所得测量列如下表：

| 脱水转速(r/min) | 651 | 650 | 653 | 648 | 651 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 655 | 651 | 650 | 651 | 652 |

单次实验标准差  sp=i=1n(V−V)2(n−1)=1.87 r/min

在实际测量中，以3次测量的平均值作为测量结果，则电子转速表测量重复性引起的标准不确定度：

uVs1=sp3=1.873=1.08r/min

C.2.6.2.2 电子转速表分辨力引起的不确定度u(Vs2)

电子转速表分辨力为1 r/min，其量化误差以等概率分布在半宽为0.5 r/min的区间内，属均匀分布，及包含因子k=3，故引入的不确定度为：

u(Vs2)=ak=0.53= 0.3 r/min

C.2.6.2.3 电子转速表示值误差引入的不确定度u(Vs3)

电子转速表示值误差引起的标准不确定度u(Vs3)可根据上级计量机构检定证书或校准证书给出的该转速表的最大允许误差来评定，属均匀分布，可用B类方法评定。

电子转速表在600 r/min时的最大允许误差为± 0.6 r/min，即半宽为0.6 r/min，通常认为在区间内服从均匀分布，即包含因子，则电子秒表最大允许误差引起的标准不确定度：

uVs3=0.63=0.35r/min

C.2.6.3 标准不确定度分量汇总

| 序号 | 不确定度来源 | 符号 | 类别 | 分布 | 标准不确定度（r/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子转速表测量重复性 | u(Vs1) | A | 正态 | 1.08 |
| 2 | 电子转速表平分辨力 | u(Vs2) | B | 均匀 | 0.3 |
| 3 | 电子转速表示值误差 | u(Vs3) | B | 均匀 | 0.35 |

C.2.6.4 合成标准不确定度的计算

uc=u(Vs1)2+u(Vs2)2+u(Vs2)2

=1.082+0.32+0.352

= 1.17  r/min

C.2.6.5 扩展不确定度的评定

各不确定度分量相互独立，呈正态分布，取k=2，则测量结果扩展不确定度：

U=1.17×2= 2.34 r/min

取 U=3r/min

C.2.7 测量结果不确定度报告与表示：

缩水率机脱水转速的测量结果扩展不确定度为

U=3r/min   k=2

附录D

上置式缩水率试验机参考技术要求

参照AATCC Laboratory Procedure 1-2018 美标实验室程序的缩水率试验方法，列出不同时期上置式缩水率试验机的参考技术要求，见下表：

表D.1  2000年～2010年上置式缩水率试验机的参考技术要求

| 序号 | 校准项目 | 档位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤水位 | 中档 | (68±4) L |
| 2 | 搅拌速度 | 普通档 | (179±2) 冲程次数/分钟 |
|  |  | 轻柔档 | (119±2) 冲程次数/分钟 |
|  |  | 免烫档 | (179±2) 冲程次数/分钟 |
| 3 | 洗涤时间 | 普通档 | (12 ± 1) min |
|  |  | 轻柔档 | (8 ± 1) min |
|  |  | 免烫档 | (10 ± 1) min |
| 4 | 脱水速度 | 普通档 | (645±15) r/min |
|  |  | 轻柔档 | (430±15) r/min |
|  |  | 免烫档 | (430±15) r/min |
| 5 | 脱水时间 | 普通档 | (6 ± 1) min |
|  |  | 轻柔档 | (6 ± 1) min |
|  |  | 免烫档 | (4 ± 1) min |

表D.2  2011年～2019年上置式缩水率试验机的参考技术要求

| 序号 | 校准项目 | 档位 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤水位 | 中档 | (71.9±3.8) L |
| 2 | 搅拌速度 | 普通档 | (86±2) 冲程次数/分钟 |
|  |  | 轻柔档 | (27±2) 冲程次数/分钟 |
|  |  | 免烫档 | (86±2) 冲程次数/分钟 |
| 3 | 洗涤时间 | 普通档 | (16 ± 1) min |
|  |  | 轻柔档 | (8.5 ± 1) min |
|  |  | 免烫档 | (12 ± 1) min |
| 4 | 脱水速度 | 普通档 | (660±15) r/min |
|  |  | 轻柔档 | (500±15) r/min |
|  |  | 免烫档 | (500±15) r/min |
| 5 | 脱水时间 | 普通档 | (5 ± 1) min |
|  |  | 轻柔档 | (5 ± 1) min |
|  |  | 免烫档 | (5 ± 1) min |